Załącznik nr 1.2 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu  – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca: - zapis do 10 pacjentów w pamięci wewnętrznej aparatu - przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego - równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy pacjentów - zapisywanie wyników testów oddechowych wybranych pacjentów |  |
| 2 | Ciekłokrystaliczny, dotykowy kolorowy wyświetlacz |  |
| 3 | Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm |  |
| 4 | Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego |  |
| 5 | Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 3ppm/10% |  |
| 6 | Predefiniowane protokoły badawcze w pamięci aparatu: fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol |  |
| 7 | Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na trzy miesiące |  |
| 8 | Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 15-35oC, 15-90% |  |
| 9 | Okres eksploatacji czujnika 24 miesiące |  |
| 10 | Zasilanie: 3 baterie AA, 1.5 V |  |
| 11 | Wymiary nie większe niż 40 x 80 x 140 mm |  |
| 12 | Waga nie większa niż 250 g łącznie z bateriami |  |
| 13 | Standardowe komunikaty systemowe aparatu: - Przypomnienie o konieczności kalibracji - Konieczność wymiany D-adaptera |  |
| 14 | Dwa tryby pobierania próbki: - za pomocą ustnika - za pomocą maski (opcja) |  |
| 15 | Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z aparatem |  |
| 16 | Oprogramowanie z polską wersją językową |  |
| 17 | Zapisywanie danych demograficznych pacjenta |  |
| 18 | Zapisywanie wyników badań |  |
| 19 | Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów |  |
| 20 | Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy |  |
| 21 | Standardowe protokoły badań: fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol |  |
| 22 | Możliwość definiowania własnych protokołów |  |
| 23 | Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi ośrodka wykonującego badanie + ewentualne logo |  |
| 24 | Akcesoria: - ustniki jednorazowego użytku typu słomkowego, 20 szt. - D-adapter z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym, 1 szt. - chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji, op. 50 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.