Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wyposażenia do Pracowni Endoskopii”

| Lp. | Opis parametrów | Parametr punktowany |
| --- | --- | --- |
| WIDEOGASTROSKOP HD – 1 SZT. |  |  |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 10,8 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: max. 10,6 mm | 10,6 mm – 0 pkt. poniżej 10,6 mm – 2,5 pkt. |
|  | Długość robocza 1080-1100 mm |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 |  |
|  | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS |  |
|  | Aparat wyposażony w światłowody, bez wbudowanych diod LED w końcówce dystalnej |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |
|  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak – 2,5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop – procesor |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym videoprocesorem |  |
| WIDEOKOLONOSKOP HD – 1 SZT. |  |  |
|  | Kąt obserwacji min. 1700 |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 12,0 mm |  |
|  | Długość robocza min. 1500 mm |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) |  |
|  | Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS |  |
|  | Aparat wyposażony w światłowody, bez wbudowanych diod LED w końcówce dystalnej |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |
|  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak – 2,5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop – procesor |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |
|  | Funkcja manualnie regulowanej sztywności tuby wziernikowej |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym videoprocesorem |  |
| WIDEOPROCESOR Z LEDOWYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 SZT. |  |  |
|  | Obrazowanie: min. HDTV1080p, SXGA, SDTV |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080p |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080: min. DVI-D |  |
|  | Wyjście wideo standard: S-Video, RGB, Composite |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOM |  |
|  | Współpraca z endoskopami ze złączem optycznym |  |
|  | Pełna kompatybilność z wszystkimi oferowanymi endoskopami |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 4GB |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  |
|  | Trzy aktywne tryby przysłony min.: automatyczny, szczytowy, średni |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  |
|  | Zintegrowane źródło światła z procesorem w jednym urządzeniu |  |
|  | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany |  |
|  | Wybór prezentacji oświetlenia LED: BLI, LCI | Tak –2,5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Archiwizacja obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 przycisk sterujący na panelu przednim procesora |  |
|  | Oświetlenie główne LED |  |
|  | Wbudowane min. 3 diody LED |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – 3 stopnie |  |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 (podać model endoskopu) |  |
|  | Waga max. 16 kg |  |
|  | Wymiary max. (WxHxD): 395 x 210 x 490 [mm] |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 SZT. |  |  |
|  | Wózek endoskopowy z podstawą jezdną |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kołach z blokadą min. 2 |  |
|  | Min. 4 półki na ustawienie zestawu |  |
|  | Uchwyt do mocowania monitora w systemie VESA |  |
|  | Wieszak na endoskop |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 SZT. |  |  |
|  | Przekątna ekranu LCD min. 27 cali |  |
|  | Rozdzielczość obrazu 4K min. 3840 x 2160 pixeli |  |
|  | Kąt widzenia obrazu min.: prawo/lewo 178o oraz góra/dół 178o |  |
|  | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 |  |
|  | Jasność min. 500 cd/m2 |  |
|  | Cyfrowe wejścia sygnału min. DVI, HDMI |  |
| INSUFLATOR CO2 ENDOSKOPOWY – 1 SZT. |  |  |
|  | Sterowanie z panelu urządzenia |  |
|  | Sygnalizacja zbyt niskiego ciśnienia |  |
|  | Regulacja przepływu na panelu przednim przynajmniej w dwóch zakresach |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci szpitalnej |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym videokolonoskopem |  |
| POMPA WODNA – 1 SZT. |  |  |
|  | Sterowanie z przycisku nożnego |  |
|  | 10-stopniowa regulacja przepływu |  |
|  | Maksymalna wielkość przepływu min. 1000 ml/min |  |
|  | Automatyczne przerwanie podawania wody po 20 sek. |  |
|  | Butelka na wodę min. 1 l. |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 SZT. |  |  |
|  | Wydajność min. 30 l/min |  |
|  | Poziom hałasu max. 37 dB |  |
|  | Maksymalne podciśnienie min. 90kPa |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa |  |
|  | Membranowy regulator ciśnienia |  |
|  | Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach |  |
|  | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych |  |
|  | Rok produkcji wszystkich urządzeń 2023 lub nowsze |  |