# Załącznik nr 1.1 do SWZ

# Automatyczny analizator do badań metodą ELISA

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE (opisać, potwierdzić lub podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, produkowane seryjnie, rok produkcji 2022 | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji |  |
| 2 | Urządzenie kompletne, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku nie są zakupami inwestycyjnymi | TAK |  |
| 3 | Urządzenie dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadające wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, spełniające wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 4 | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania | TAK |  |
| 5 | Załadunek do min. 3 płyt mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania różnych parametrów podczas jednej inkubacji) | TAK |  |
| 6 | Automatyczne skanowanie podczas wstawiania surowic i odczynników | TAK |  |
| 7 | Funkcja pamięci zużycia końcowek na stojaku i płyt do rozcieńczeń surowic | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozcieńczania do min. 192 rozcieńczeń (min.2 płyty do rozcieńczeń każda po min. 96 dołków x 2 ml) | TAK, podać |  |
| 9 | Końcówki karbonowe o pojemności 300 ul ± 5% i 1100 ul ± 5% | TAK |  |
| 10 | Zakres pomiaru w przedziale nie gorszym niż 400-700nm | TAK, podać |  |
| 11 | Typ detektora: fotodioda | TAK |  |
| 12 | Czas odczytu: maksymalnie 15 sek. na płytkę | TAK, podać |  |
| 13 | Filtry o długośći fali (± 5%): 405 nm, 450 nm, 492nm, 570nm, 620 nm, 690 nm | TAK |  |
| 14 | Minimalna objętość pipetowania: 5 ul | TAK, podać |  |
| 15 | Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek z funkcjami: a) rozpoznanie typu końcówki b) mieszanie c) wielokrotne dozowanie cieczy d) wykrywanie poziomu cieczy | TAK, podać |  |
| 16 | Min. Dwa ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania | TAK, podać |  |
| 17 | Min. Trzy inkubatory pracujące w temp. pokojowej | TAK, podać |  |
| 18 | Zakres temp. nie gorszy niż 20-50 ˚C | TAK, podać |  |
| 19 | Możliwość użycia min. 2 buforów płuczących | TAK, podać |  |
| 20 | Głowica płucząca min. 8- kanałowa | TAK, podać |  |
| 21 | Zakres objętości płukania nie gorszy niż 200-2500 ul na studzienkę reakcyjną | TAK, podać |  |
| 22 | Objętość resztkowa buforu płuczącego: a) poniżej 2,5 ul na dnie o kształcie U b) poniżej 4,0 ul na płaskim dnie | TAK |  |
| 23 | Alarm poziomu cieczy w przypadku niskiego poziomu buforów albo pełnego kanistra na odpady | TAK |  |
| 24 | Funkcje systemu płuczącego: a) ustawienia czasowe b) moduł przepłukiwania c) płukanie denne d) płukanie z przepełnieniem e) różne szybkości pomp f) moduł dla testów alergicznych | TAK |  |
| 25 | Opcje oznaczeń: a) wyniki jakościowe: definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku b) wyniki ilościowe: algorytm dopasowania krzywej c) analiza kontroli jakości: wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings | TAK |  |
| 26 | Funkcje oprogramowania: a) automatyczne wykrywanie błędów oraz możliwość ich skorygowania b) wyświetlanie w czasie rzeczywistym przebiegu inkubacji c) optymalizacja przebiegu inkubacji d) załączone wszystkie istotne funkcje statystyczne e) dostęp chroniony hasłem f) dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym g) możliwość zapisania lub eksportowania uzyskanych odczytów oraz przeanalizowanych wyników wraz z krzywymi kalibracyjnymi w formacie pliku kompatybilnym programem MICROSOFT EXCEL | TAK |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone w specjalną osłonę ochronną | TAK |  |
| 28 | Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem | TAK |  |
| 29 | Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w języku polskim i języku angielskim | TAK |  |
| 30 | Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu bez ograniczenia czasowego, upoważniające do korzystania z oprogramowania z zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia | TAK |  |
| 31 | Aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika | TAK |  |
| 32 | Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy, w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika | TAK |  |
| 33 | Podłączenie urządzenia na koszt Wykonawcy do laboratoryjnej sieci informatycznej ATD SoftWare | TAK |  |
| 34 | Min. 24 miesiące gwarancji oraz bezpłatny w tym okresie przegląd raz na rok oraz serwisowanie w siedzibie Zamawiającego oraz naprawy nie wynikające z niewłaściwego użytkowania | TAK |  |
| 35 | Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji po zainstalowaniu urządzenia | TAK |  |
| 36 | Instrukcje obsługi, katalogi itp. w języku polskim i języku angielskim | TAK, dostarczyć z urządzeniem |  |
| 37 | Czas przystąpienia serwisu do naprawy max 48 godzin od zgłoszenia o wadzie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |

Cena netto za urządzenie: ................... zł  (słownie: ...............................................)

Cena brutto za urządzenie: .…................ zł (słownie: ...............................................)

W tym wartość podatku VAT:……………….