Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CYTOMETR PRZEPŁYWOWY 1 SZTUKA

| LP. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr oferowany PODAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Producent/Kraj: ……………………………………………… Model/Typ: ……………………………………………… Rok produkcji: ………………………………….. |
|  | Aparat kliniczny z certyfikatem zgodności CE/IVD-R (rozporządzenie UE 2017/746) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe- rok produkcji nie wcześniej niż rok 2022- bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego. |  |
|  | Cytometr cyfrowy (sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem: • Niebieski (488 nm, 20 mW), • Czerwony (640 nm, 40 mW) • Fioletowy (405 nm, 40 mW) |  |
|  | Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce: • 12 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 5 z lasera fioletowego), • FSC, SSC |  |
|  | Konstrukcja układu optycznego: • pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej, • kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, Apertura cyfrowa 1,2. • optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających, • prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom, • zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie |  |
|  | Czułość systemu optyki w jednostkach MESF: FITC: <85 MESF PE: <20 MESF |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w tym samym czasie) pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość dla wszystkich mierzonych parametrów. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. |  |
|  | . Cytometr wyposażony jest w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach: -podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów, -wbudowany worteks, -skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach -kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze. -płukanie sondy -możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 5 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 2 ml i 0,5 ml. |  |
|  | Program cytometryczny dodatkowo wspiera zgodność z zaleceniami FDA’s Electronic Records and Electronic Signatures Rule (21 CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika: • Kontrolę dostępu użytkowników • Audit Trails (Ślady audytowe)` • Podpisy elektroniczne • Szyfrowanie danych |  |
|  | Cytometr z dedykowaną stacją roboczą, monitorem i 1 drukarką, pakietem startowym odczynników oraz stołem pod cytometr. |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. |  |

Zamawiający dopuszcza pkt. 3 Załącznika nr 1 wyposażenie w laser czerwony 638nm.

KRYTERIA OCENNE

| PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE podać |
| --- | --- |
| Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika. |  |
| Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia. |  |

_______ dnia __ __ __ roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy