- Białystok, 10.09.2024 r.

- Dotyczy: postępowania na Dostawa aparatury z podziałem na 4 części

- Nr sprawy: AZP.25.1.41.2024

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do części 2 – Zamrażarka niskotemperaturowa (niska) – 1 kpl.

- Poz. 7 - Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: S1066xG742xW820 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów urządzenia z przeznaczonym na nią miejscem w zabudowie laboratoryjnej.

- Poz. 14 – Czy zamawiający dopuści jeden otwór inspekcyjne o średnicy 25 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeden otwór inspekcyjny o średnicy 25 mm.

- Poz. 20 – Czy zamawiający dopuści  izolacje VIP plus wykonana z paneli próżniowych + PUR ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza izolacje VIP plus wykonaną z paneli próżniowych + PUR, pod warunkiem, że izolacja ta będzie miała parametry termiczne nie gorsze niż izolacja o grubości minimum 80 mm wykonana z PUR (potwierdzenie dostarczone wraz z ofertą).

- Poz. 21  -Czy zamawiający dopuści wagę netto 145kg ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Waga 145 kg znacznie ogranicza możliwość przestawienia urządzenia w razie takiej potrzeby.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o masie netto 61 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o masie netto 61 kg.

- Czy Zamawiający dopuści pojedynczy otwór inspekcyjny o średnicy 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojedynczy otwór inspekcyjny o średnicy 20 mm

- Pkt.8 - Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową umożliwiającą przechowywanie 74 pudełek 2"? Przy wymaganej pojemności zamrażarki, z uwzględnieniem wymiarów wewnętrznych, nie jest możliwe zmieszczenie 140 pudełek 2" o standardowych wymiarach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową umożliwiającą przechowywanie co najmniej 74 pudełek 2"

- Pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z jednym otworem inspekcyjnym o średnicy fi15mm? Przy wymaganej pojemności, zamrażarki posiadają jeden otwór inspekcyjny do wprowadzenia opcjonalnego systemu back-up CO2 oraz zewnętrznej sondy temperaturowej, co jest w zupełności wystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę posiadającą jeden otwór inspekcyjny do wprowadzenia opcjonalnego systemu back-up CO2 oraz zewnętrznej sondy temperaturowej.

Pytania do części 3 – Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 kpl.

- Poz.1  - Czy zamawiający dopuści pojemność zamrażarki 525 litrów z możliwością pomieszczenia 40.000 fiolek 2 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej pojemności ze względu na niezbędną pojemność użytkową pozwalającą na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej użytkowo. Pojemność urządzenia jest dla nas jedną z kluczowych kwestii.

- Poz. 3 – Czy zamawiający dopuści dwa niezależne kompresory z dwoma niezależnymi układami chłodzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwa niezależne kompresory z dwoma niezależnymi układami chłodzenia.

- Poz. 10 – Czy zamawiający dopuści komorę roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania.

- Poz. 13 – Czy zamawiający dopuści 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie z zamknięciem mechanicznym ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z punktu widzenia Użytkownika, zamknięcie magnetyczne daje większą wygodę w użytkowaniu i bezawaryjność.

- Poz. 17. I. – Czy zamawiający dopuści brak wskaźnika nakazującego wyczyszczenie filtra ? Filtr czyści się regularnie oraz zamrażarka wyposażona jest w alarm przegrzania układu chłodzącego co może wskazywać na zbyt duże zanieczyszczenie filtra.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Stopień zabrudzenie filtra w określonym czasie wynika z warunków w jakich użytkowne jest urządzenie.

Wymiana filtra w odpowiednim momencie jest istotna ze względu na zapewnienie optymalnej wydajności i dłuższej żywotności urządzenia, oraz utrzymania optymalnych i stabilnych warunków przechowywania.

- Poz.  27 – Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (SzxGxW): 93 x 104,1 x 194,7 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów urządzenia z przeznaczonym na nią miejscem.

- Poz. 28 – Czy zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory (SzxGxW): 58,5  x 69,6 x 126,6 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z podanych wymiarów wynika, że zamrażarka będzie miała maksymalnie 520 litrów pojemności.

- Poz. 29.b. – Czy zamawiający dopuści stelaż z pięcioma szufladami mieszczącymi 5 pudełek 5 cm każda (łącznie 25 pudełek na stelaż) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stelaż z pięcioma szufladami mieszczącymi 5 pudełek 5 cm każda (łącznie 25 pudełek na stelaż).

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwójką drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 885*995*1980 mm (SzxGxW), mierzonych z najbardziej wystającymi elementami, w tym z uchwytem do otwierania drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów urządzenia z przeznaczonym na nią miejscem.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

Cześć 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa (niska) - 1 kpl.

- Załącznik nr 2 do SWZ:- Ust. 1 - Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne - pkt.: 8, 14, 20, 21.

Cześć 3 - Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 kpl.

- Załącznik nr 2 do SWZ: - Ust. 1 - Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne - pkt.: 10, 29 lit. B.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski…………............................ /podpis na oryginale/

- Załączniki:

- Cześć 2 - OPZ cz_2 Zamrażarka niskotemperaturowa_mod1

- Cześć 3 - OPZ cz_3 Zamrażarka niskotemperaturowa_mod1