Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę pompy kriogenicznej wraz ze sprężarką helową  
i oprzyrządowaniem.

| L.p. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ |  | Podać |  |
|  | Producent |  | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2024 lub 2025 | Potwierdzić |  |
|  | Pompa kriogeniczna wraz ze sprężarką helową i oprzyrządowaniem | Fabrycznie nowe | Potwierdzić |  |
|  | Główne zastosowanie | Pompa kriogeniczna wraz ze sprężarką helową i oprzyrządowaniem, po podłączeniu do urządzenia RIBER 32P do epitaksji MBE, będzie służyła do uzyskania i utrzymywania próżni dynamicznej w urządzeniu RIBER 32P wykorzystywanym do procesów epitaksji MBE heterostruktur półprzewodnikowych ze związków AIII-(As,Sb). | Potwierdzić |  |
|  | Ogólne wymagania | Pompa kriogeniczna wraz ze sprężarką helową i oprzyrządowaniem (kablami zasilającymi, wężami helowymi, uszczelkami, helem w ilości niezbędnej do optymalnej pracy zestawu, itd.) oraz dokumentacją techniczną zostanie zintegrowana z urządzeniem RIBER 32P do epitaksji MBE (flansza przyłączeniowa CF250), co pozwoli uzyskać i utrzymywać próżnię dynamiczną w tym urządzeniu. Kompatybilna sprężarka zostanie usytuowana w wygłuszonym pomieszczeniu poza laboratorium, w którym znajduje się urządzenie RIBER 32P. Odległość od pompy do sprężarki wynosi ok. 20 m. Pompa kriogeniczna z kompatybilną sprężarką muszą być przystosowane do napięcia 208-230 V/50 Hz, 1-faza. Maksymalne dopuszczalne wymiary pompy kriogenicznej to: 100 cm × 70 cm (wysokość × głębokość), gdzie wysokość jest odległością pomiędzy najniższym a najwyższym punktem pompy po zamontowaniu do urządzenia RIBER 32P do epitaksji MBE, natomiast głębokość jest odległością najbardziej oddalonego w poziomie punktu pompy od flanszy mocującej. W przypadku pomp kriogenicznych płaskich (flat), szerokość nie może przekraczać 100 cm. | Potwierdzić |  |
|  | Pompa kriogeniczna wraz ze sprężarką helową i oprzyrządowaniem | Przez pompę kriogeniczną wraz ze sprężarką helową i oprzyrządowaniem rozumie się: - pompę kriogeniczną, - sprężarkę z nowym adsorberem, kompatybilną z pompą - oprzyrządowanie niezbędne do instalacji, integracji i pracy pompa kriogenicznej wraz ze sprężarką helową z urządzeniem RIBER 32P, zawierające m.in: kable zasilające, węże helowe, uszczelki, przejściówki, butlę 20L z helem 5N. | Potwierdzić |  |
|  | Pompa kriogeniczna | Pompa kriogeniczna podłączona do komory wzrostu urządzenia RIBER 32P do epitaksji MBE wyposażonego w pompę jonową musi być wykonana z materiałów umożliwiających utrzymanie ultra wysokiej próżni tzn. ciśnienia gazów resztkowych niższego niż 1e-10 Tr (Torr) mierzonego w komorze wzrostu w warunkach kriogenicznych (chłodzenie komory wzrostu azotem przez min 2h) przy rozgrzanych komórkach (w tym komórce As) do temperatur pracy za pomocą wykalibrowanej głowicy Bayarda-Alperta pracującej w zakresie najwyższej czułości. | Potwierdzić |  |
|  |  | Temperatura najzimniejszego elementu pompy kriogenicznej (tzw. zimnego palca) musi wynosić 10 K w warunkach, gdy jest połączona z komorą wzrostu urządzenia RIBER 32P do epitaksji MBE (pneumatyczny zawór szybrowy pomiędzy pompą kriogeniczną a komorą wzrostu jest otwarty) oraz przy rozgrzanych minimum dwóch komórkach metali (np. Ga, Al) i dwóch komórkach niemetali z gr. V (As, Sb) do temperatur pracy. | Potwierdzić |  |
|  |  | Do pompy kriogenicznej zostanie dołączona pełna dokumentacja techniczna (instrukcja obsługi, specyfikacja techniczna) wraz z rysunkami technicznymi. | Potwierdzić |  |
|  |  | Pompa kriogeniczna musi posiadać wbudowany zawór bezpieczeństwa, chroniący tzw. zimny palec w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia helu w układzie. | Potwierdzić |  |
|  |  | Średnica flanszy próżniowej w pompie kriogenicznej jest dopasowana do flanszy w komorze wzrostu urządzenia RIBER 32P do epitaksji MBE i wynosi 250 mm (CF250). Do pompy kriogenicznej ze sprężarką muszą być dołączone wszystkie elementy niezbędne do zintegrowania z urządzeniem RIBER 32P i dalszej pracy. | Potwierdzić |  |
|  |  | Wymiary pompy kriogenicznej nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wymiarów umożliwiających jej integrację z urządzeniem RIBER 32P do epitaksji MBE - 100 cm × 70 cm (wysokość × głębokość) dla wariantu prostego pompy oraz w przypadku pomp kriogenicznych płaskich (flat) szerokość mniejsza lub równa 100 cm. | Podać wymiary pompy kriogenicznej |  |
|  |  | Szybkość pompowania pompy kriogenicznej nie może być mniejsza niż: - 1500 l/s dla argonu (Ar) - 3200 l/s dla wodoru (H2) - 6500 l/s dla pary wodnej (H2O) | Podać szybkości pompowania wymienionych gazów |  |
|  |  | Pojemności gazowe (ang. Gas Capacities) rozumiane jako objętości gazów jakie może sprężyć pompa kriogeniczna wyrażone w litrach standardowych (ang. Standard Liters) muszą wynosić co najmniej: - 16 dla wodoru (H2) - 1000 dla argonu (Ar) | Podać pojemności gazowe |  |
|  |  | Czas niezbędny do osiągnięcia temperatury pracy (monitorowanej temperaturą tzw. zimnego palca T 10 K) przy chłodzeniu od temperatury pokojowej (300K) nie może być dłuższy niż 120 min. | Podać czas niezbędny do osiągnięcia temperatury pracy |  |
|  |  | Pompa kriogeniczna musi być wyposażona w czujnik temperatury umożliwiający odczyt temperatury na tzw. zimnym palcu. Czujnik musi być kompatybilny z obecnie stosowanym monitorem/wyświetlaczem temperatury LakeShore 211. | Potwierdzić |  |
|  |  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | Podać |  |
|  | Sprężarka | Sprężarka musi być kompatybilna z dostarczoną pompą kriogeniczną. Musi posiadać nowy, zamontowany adsorber. | Potwierdzić |  |
|  |  | Sprężarka musi być przystosowana do napięcia 208-230 V/50 Hz, 1-faza. | Potwierdzić |  |
|  |  | Do sprężarki zostanie dołączona pełna dokumentacja techniczna (instrukcja obsługi, specyfikacja techniczna). | Potwierdzić |  |
|  |  | Sprężarka musi być chłodzona wodą. | Potwierdzić |  |
|  |  | Pobór mocy sprężarka musi wynosić od 1,9 kW do 2,3 kW. | Potwierdzić |  |
|  |  | Ciśnienie helu w układzie, gdy sprężarka nie pracuje (ang. Static Helium Pressure) musi wynosić 16±2 bar. | Potwierdzić |  |
|  |  | Ciśnienie helu w układzie, gdy sprężarka pracuje i hel dostarczany jest do pompy kriogenicznej (ang. Supply Helium Pressure) musi wynosić 20±2 bar. | Potwierdzić |  |
|  |  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | Podać |  |
|  | Oprzyrządowanie | Do oprzyrządowania należą: - jeden zapasowy adsorber do sprężarki, - butla 20L z helem o czystości minimum 5N, - węże helowe oraz kabel zasilający umożliwiające podłączenie pompy do sprężarki znajdującej się w pomieszczeniu oddalonym o około 20 m od pompy, - niezbędne kable zasilające do sprężarki, - uszczelki, - inne elementy umożliwiające integrację pompy ze sprężarką z urządzeniem RIBER 32P do epitaksji MBE i efektywną pracę w warunkach prowadzenia procesów epitaksji przy otwartym zaworze szybrowym pomiędzy komorą wzrostu urządzenia RIBER 32P a pompą kriogeniczną. | Potwierdzić |  |

Po instalacji przedstawiciel dostawcy musi przetestować i zademonstrować, a następnie pisemnie potwierdzić (protokół zdawczo odbiorczy) poprawne działanie pompy kriogenicznej ze sprężarką w urządzeniu wychłodzonym ciekłym azotem przy rozgrzanych komórkach As, Sb, In, Ga do temperatur pracy.

Dostawca musi wykazać, że pompa kriogeniczna ze sprężarką osiąga wymagane parametry:

- ciśnienie helu dostarczanego przez sprężarkę do pompy kriogenicznej w trakcie pracy (ang. Supply Helium Pressure) musi wynosić 20±2 bar,

- ciśnienie helu w układzie, gdy sprężarka nie pracuje (ang. Static Helium Pressure) musi wynosić 16±2 bar,

- czas niezbędny do osiągnięcia temperatury pracy mierzonej na tzw. zimnym palcu od temperatury pokojowej nie przekracza 2 h (120 min),

- temperatura najzimniejszego elementu pompy kriogenicznej tzw. zimnego palca wynosi  10 K.

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. …………………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

□	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  w  rozdziale VI specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

□	Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………….………………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..…………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

□	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa pompy kriogenicznej wraz ze sprężarką helową i oprzyrządowaniem |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN podać: ............................ PLN słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 18 tygodni od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w tygodniach) |
| 6. | Możliwość skorzystania z usługi general exchange (ang.) (wymiana zużytej pompy na pompę zregenerowaną) | podać: …………………………………… (TAK lub NIE) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 11. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 12. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 13. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7  do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 8 do SWZ

WYKAZ   WYKONANYCH   DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pompy kriogenicznej wraz ze sprężarką helową  i oprzyrządowaniem oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy dostawy:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania dostawy | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie.