## Arkusz1
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne.
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
I | Opis parametrów technicznych
1. | Lampa: DURA 422-MV do Aparatu: SIEMENS SOMATOM SCOPE POWER | Tak/ podać nazwę, typ/model urządzenia, producenta
2. | Lampa DURA 422-MV | Tak
3. | Srednia moc ciągła - 3,5 kW | Tak
4. | Pojemność cieplna anody - 5 MHU | Tak
5. | Duże ognisko - 0,8 x 0,7/7° | Tak
6. | Małe ognisko - 0,8 x 0,5/7° | Tak
7. | Maks. moc generatora - 50 KW | Tak
8. | Napięcie lampy RTG - 80; 110; 130 kV | Tak
9. | Tolerancja napięcia lampy - ± 10% | Tak
10. | Prąd lampy - 25-345 mA | Tak
11. | Tolerancja prądu lampy - ± 20% | Tak
10. | Dokumentacja
11. | instrukcja obsługi w jezyku polskim | Tak
12. | paszport techniczny | Tak
13. | Gwarancja
14. | 24 miesiące | Tak
15. | dostawa i montaż | Tak