Zadanie nr 1: Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem – 1 komplet

ZMIANA nr 1 z dnia 22.11.2024 r. – OZNACZONO KOLOREM ZIELONYM

STERYLIZATOR PAROWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Urządzenie typu:

Rok produkcji:

Producent / Firma:

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja producenta o wykonaniu sterylizatora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa | Tak |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024. | Tak, podać |  |
| 3 | Pojemność komory: 200L ±5% | Tak |  |
| 4 | Pojemność użytkowa komory: 2 STE | Tak |  |
| 5 | Sterylizator wolnostojący z wbudowaną wytwornicą pary, przelotowy | Tak |  |
| 6 | Sterylizator wolnostojący o wymiarach zewnętrznych 1600x1600x650 mm ±5% (wys. x głęb. x szer.) | Tak |  |
| 7 | Cylindryczna komora sterylizująca ułatwiająca załadunek i umożliwiająca optymalne wykorzystanie powierzchni | Tak |  |
| 8 | Komora sterylizatora – stal nierdzewna kwasoodporna, wewnętrzna powierzchnia komory szlifowana i polerowana. | Tak |  |
| 9 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 10 | 2 kolorowe dotykowe wyświetlacze | Tak |  |
| 11 | Komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Możliwość identyfikacji personelu kodem PIN | Tak |  |
| 13 | Programy sterylizacyjne – minimum 4 programy w tym Prion-Program, 2 programy szybkie | Tak |  |
| 14 | Parametry programów - Program 134C 2,1bar, czas ster. 5:30 min. - Program 134C 2,1bar, czas ster. 3:30 min. - Program 121C 1,1 bar, czas ster. 20:30 min. - Program 134C 2,1bar, czas ster. 20:30 min. | Tak |  |
| 15 | Programy testowe: - test Bowie&Dick - test próżniowy | Tak |  |
| 16 | Dopuszczona waga wsadu minimum: - instrumenty: 70kg - tekstylia: 14kg | Podać parametry |  |
| 17 | Czas programu do sterylizacji 30kg opakowanych instrumentów wgłębionych nie dłuższy niż 40min, łącznie z suszeniem próżniowym | Podać parametry |  |
| 18 | Możliwość modyfikacji parametrów pracy w razie zmian przepisów i wymagań sterylizacyjnych | Tak |  |
| 19 | Możliwość podłączenia do sieci WiFi | Tak |  |
| 20 | Możliwość archiwizacji danych w postaci cyfrowej (karta pamięci) oraz możliwość podłączenia bezprzewodowo komputera PC pracującego w sieci lokalnej LAN | Tak |  |
| 21 | Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem do archiwizacji procesu sterylizacji z wydrukiem etykiet oraz wydruku wykresów procesu. Możliwość współpracy oprogramowania z dedykowaną myjnią-termodezynfekatorem z archiwizacją procesu mycia oraz wydrukiem wykresów procesu. Podłączenie oprogramowania do sieci lokalnej LAN. | Tak/Podać jakie oprogramowanie |  |
| 22 | Pamięć wewnętrzna na min. 120 cykli | Tak |  |
| 23 | Dedykowane oprogramowanie na urządzenia mobilne (Android, iOS) informujące o przebiegu programu | Tak |  |
| 24 | Inteligentny system suszenia próżniowego dostosowujący długość suszenia do wielkości wsadu | Tak |  |
| 25 | 2x złącze RJ45 (z przodu i z tyłu), zintegrowany interfejs na kartę pamięci. | Tak |  |
| 26 | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |
| 27 | Wytwarzanie próżni – pompa próżniowa z pierścieniem wodnym | Tak |  |
| 28 | Niezależne układy czujników do sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 29 | Rama sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 30 | Osłony sterylizatora łatwe do demontażu oraz odporne na korozję i działanie czynników czyszczących | Tak |  |
| 31 | Drzwi komory – stal nierdzewna kwasoodporna z możliwością montażu z prawej lub lewej strony | Tak |  |
| 32 | Zamykanie i otwieranie drzwi elektryczne z czujnikiem stanu położenia i ryglem blokady | Tak |  |
| 33 | Wyposażony w demineralizator wody z odwróconą osmozą zapewniający stałą jakość wody, pobieraną do procesu sterylizacji w systemie automatycznym | Tak |  |
| 34 | Ciągły system kontroli jakości wody demineralizowanej | Tak |  |
| 35 | Ochrona instalacji wodnej: zabezpieczenie uniemożliwiające powrót wody do instalacji hydraulicznej | Tak |  |
| 36 | Możliwość przeprowadzenia walidacji, zintegrowany otwór walidacyjny w drzwiach komory. | Tak |  |
| 37 | Dwa wózki transportowe (załadunkowy i rozładunkowy)z możliwością dopasowania wysokości | Tak |  |
| 38 | Zasilanie elektryczne: 400V / 50 - 60HZ, 3 x 32 A | Tak |  |
| 39 | Maksymalna moc urządzenia 13kW ±5% | Tak |  |
| 40 | Maksymalna waga urządzenia 370 kg ±5% | Tak |  |
| 41 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 42 | Instalacja na szafce z kółkami umożliwiającej przesuwanie autoklawu w celu utrzymania higieny oraz łatwego serwisowania | Tak |  |
| 43 | Punkt(y) serwisowy(e)- autoryzowany(e) przez producenta do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej urządzenia | Tak |  |
| 44 | Czas reakcji serwisu do 72 h w okresie gwarancji | Tak |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 46 | Kompresor do napędu urządzeń medycznych jako urządzenie zewnętrzne: Wymiary: min 560x660x860 mm (szer x głęb. x wys) Pojemność zbiornika max 26 litrów Moc max 0,56kW Napięcie 230V | Tak |  |
| 47 | Zgrzewarka rolkowa | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 46 x 15,5 x 29,5 cm (szer x wys x głęb) | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury 100-199 st. C | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości marginesu 10-35mm | Tak |  |
|  | Przycisk umożliwiający ruch powrotny opakowania w celu odblokowania | Tak |  |
|  | Wyświetlacz w j. polskim | Tak |  |
|  | Zgrzew min. 14mm | Tak |  |
|  | Przepustowość min. 8m/min | Tak |  |
|  | Interfejs do podłączenia drukarki RS232 | Tak |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem do archiwizacji procesu dokumentacji począwszy od mycia i dezynfekcji przez zgrzewanie i sterylizację. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V | Tak |  |
|  | Wyposażenie zgrzewarki |  |  |
|  | Stolik roboczy rolkowy | Tak |  |
|  | Obcinarka do rękawów papierowo-foliowych Możliwość zawieszenia na ścianie oraz do postawienia na blacie Szerokość uchwytu na rolki 42 cm | Tak |  |
| 48 | Dostawa do 10 tygodni od podpisania umowy | Tak |  |
| 49 | Gwarancja min. 24 miesiące, wraz z bezpłatnymi przeglądami technicznymi (dojazdy i robocizna serwisu), częstotliwość przeglądów min. 2 rocznie | Tak, podać |  |
| 50 | Szkolenie z obsługi sprzętu | Tak |  |

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.