## Część 1
	Tabela A – Dostawa, montaż, szkolenie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – kardiomonitory kompaktowo- modułowe lub modułowe - 4 sztuki oraz centrala monitorująca
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Monitor kompaktowo-modułowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp.	wymagany
2	Ekran LCD o przekątnej min. 15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1000x700 dpi. Waga do 7kg.	Ekran min. 15” – 0 pkt; Ekran powyżej 15” do 17” – 5 pkt; Ekran powyżej 17” do 20” – 10 pkt; Rozdzielczość 1024x768 – 0 pkt Rozdzielczość 1280x768 – 5 pkt Rozdzielczość 1366x768 – 10 pkt
3	Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 zakresie: a)zgodność z normą EN 60601-2-27, b) I PX1, c) zgodność z normą EN 60601-2-27.	wymagany
4	Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję.	wymagany
5	Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim.	wymagany
6	Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: a) ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP; b) ekran EKG w układzie kaskady; c) ekran oxyCRG; d) ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin; e) tryb gotowości; f) tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika; g) Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika.	wymagany
7	Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 5 dni.	Powyżej 5 dni- 5 pkt
8	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych.	Możliwość dopisania własnych notatek do zdarzenia z możliwością ich edycji: Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt
9	Funkcja obliczeń dawek lekowych, hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji	Tak-5 pkt : Nie -0 pkt
10	Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej.	wymagany
11	Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta.	wymagany
12	Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru min. trybu:	wymagany
	a) podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych;
	b) podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych
	c) podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych
	d) podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych
13	Regulacja czasu pauzy alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas.	wymagany
14	Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na obudowie monitora (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). Możliwość utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze.	wymagany
15	Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych.	Większa pamięć -5 pkt
16	Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego.	wymagany
17	Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 8 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin.	wymagany
18	Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach.	wymagany
19	Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG.	wymagany
20	Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych.	wymagany
21	Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera.	wymagany
22	Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv.	wymagany
23	Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą.	wymagany
24	Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego.	wymagany
25	EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 30-300 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.	wymagany
26	Rozpoznawanie min. 25 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów.	wymagany
27	Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J.	wymagany
28	Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie.	wymagany
29	Możliwość prezentacja zmian ST na wykresie kołowym.	wymagany
30	Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 5-150 odd./min.	wymagany
31	Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów.	wymagany
32	Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo Rainbow SET lub FAST.	wymagany
33	Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund.	wymagany
34	Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji.	wymagany
35	Możliwość stosowania sensorów w technologii Nellcor, Masimo oraz własnej producenta.	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt
36	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia	wymagany
37	Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych.	wymagany
38	Akcesoria dla wybranej grupy wiekowej - dla 1 kardiomonitora: a) przewód EKG wielorazowy 3-żyłowy + komplet odprowadzeń; b) zestaw 3 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach; c) przewód NIBP wielorazowy; d) sensor SPO2 wielorazowy typu klips, oryginalny sensor producenta zaoferowanej technologii saturacji; e) 1 bateria.	wymagany
39	Uchwyt ścienny z koszem na akcesoria	wymagany
40	Możliwość rozbudowy:	wymagany
1)	Kapnografia -technologia pomiaru: Microstrem lub w strumieniu głównym. Zakres pomiarowy min. 0-150mmHg	wymagany
2)	Drukarka termiczna.	Tak-5 pkt : Nie -0 pkt
3)	Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP,dwa kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień w OZC.Zakres pomiarowy od -40do +360mmHg	wymagany
4)	Inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji	Tak-10 pkt: Nie -0 pkt
41	Stanowisko monitoringu	wymagany
1)	Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: a) procesor min. 2.0 GHz; b) min. 8GB RAM;c) mysz, klawiatura przewodowa; d) drukarka laserowa; e) ‘switch’ sieciowy; f) min. win7 w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. Polskim.	wymagany
2)	1 wyświetlacz LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi.	wymagany
3)	Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS).	dłuższy czas pracy UPS- 5 pkt
4)	Monitorowanie jednocześnie min. 8 stanowisk. Możliwość rozbudowy do min. 64 stanowisk.	wymagany
5)	Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów.	wymagany
6)	Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie.	wymagany
7)	Zapamiętywanie danych: a) min. 240 godzin trendów; b) min. 240 godzin krzywych rzeczywistych; c) min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii; d) min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP.	wymagany
8)	Możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania z możliwością ustawienia bezterminowej pamięci (ograniczonej wielkością dysku).	wymagany
9)	Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG. Możliwość ustawienia trybu, w którym monitor nie alarmuje dźwiękowo natomiast centrala posiada aktywne alarmy dźwiękowe.	wymagany
10)	Możliwość ustawienia automatycznej zmiany głośności alarmów względem pory dnia i zaplanowanych godzin.	wymagany
11)	Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów.	wymagany
12)	Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS.	wymagany
13)	Drukowanie raportów na żądanie:a) trendów tabelarycznych oraz graficznych; b) alarmów oraz wyników pomiarów NIBP ;c) krzywych w czasie rzeczywistym; d) retrospektywnego przeglądu krzywych EKG w tym podglądu 7 i 12 krzywych EKG.	wymagany
14)	Możliwość rozbudowy centrali o funkcję zdalnego podglądu każdego monitora pacjenta na urządzeniach mobilnych z systemem Android	Tak-15 pkt: Nie-0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	Zestaw	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 2
	Tabela A – Dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – defibrylator z SpO2 i NIBP - 1 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED	wymagany
2	Min. 19 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do min. 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej	maksymalna energia 360 J -5 pkt
3	Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund	wymagany
4	Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania;	wymagany
5	Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG i oferowanego kardiomonitora);	wymagany
6	Zintegrowane łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dzieci ze wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem.	wymagany
7	Możliwość defibrylacji przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych	wymagany
8	Możliwość synchronizacji pracy defibrylatora z kardiomonitorem przy pomocy odpowiedniego kabla	wymagany
9	Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora	na płycie czołowej i łyżkach – 5 pkt
10	Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych	wymagany
11	Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych	wymagany
12	System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta	wymagany
13	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms	wymagany
14	Przycisk do przełączania trybu dla dorosłych i trybu dla dzieci z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED	wymagany
15	Tryb AED	wymagany
16	Energia wyładowania min. 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt	wymagany
17	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC	wymagany
18	Monitorowanie EKG	wymagany
19	Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu;	wymagany
20	Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę	wymagany
21	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna minimum 5 poziomów: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna	wymagany
22	Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca	wymagany
23	Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie	wymagany
24	Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt.	wymagany
25	Stymulacja przezskórna	wymagany
26	Tryby pracy stymulacji: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie".	wymagany
27	Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min.	wymagany
28	Natężenie stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA	wymagany
29	Pulsoksymetria SpO2	wymagany
30	Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%.	wymagany
31	Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min.	wymagany
32	Wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 x 1 szt.	wymagany
33	Pomiar nieinwazyjny ciśnienia NIBP	wymagany
34	Ciśnienie początkowe: 150 mmHg/19,9 kPa (zarówno dla dorosłych, jak i dla niemowląt	wymagany
35	Ciśnienie maksymalne: 300 mmHg/40 kPa.	wymagany
36	Progi bezpieczeństwa przy nadciśnieniu: 295 mmHg/39,3 kPa ±10 mmHg/1,3 kPa.	wymagany
37	Czas napełnienia mankietu: Maksymalnie 75 sekund.	wymagany
38	Dokładność przetwornika ciśnienia: ±3 mmHg w zakresie 1–300 mmHg/0,1–40 kPa	wymagany
39	mankiet ciśnieniowy z przewodem łączącym na wyposażeniu - dla dorosłych	wymagany
40	Ekran kolorowy LCD typu TFT	wymagany
41	Przekątna ekranu min. 6 cali	powyżej 6 cali - 5 pkt
42	Rozdzielczość min., 800x480 pikseli	wymagany
43	Prędkość kreślenia min. 25mm/s	wymagany
44	Rejestrator termiczny	wymagany
45	Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji, rzeczywista energia wyładowania dostarczona pacjentowi	wymagany
46	Możliwość drukowania raportów	wymagany
47	Wyposażenie: min. 4 rolki papieru	wymagany
48	Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe	wymagany
49	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu.	wymagany
50	Akumulatory bez efektu pamięci.	wymagany
51	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania.	wymagany
52	Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2,5 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J	czas pracy 3-4 godziny – 5 pkt
53	Możliwość rozbudowy o monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia krwi NIBP oraz o pomiar kapnografii CO2	wymagany
54	Ciężar urządzenia < 7,5 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem.	wymagany
55	Możliwość zainstalowania defibrylatora na rollstandzieb ( w przypadku takiej oferty dostawa wraz z rollstandem) lub wózek pod defibrylator.	wymagany
56	Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu.	uruchamiany samoczynnie o zadanej godzinie – 5 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	1

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 3
	Tabela A – Dostawa – wózek do transportu chorych - 4 szt.

lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)	wymagany
2	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 osłoniętych kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG na całej długości leża.	z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji -10 pkt : osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę -0 pkt
3	Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.	wymagany
4	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem)	wymagany
5	Możliwość zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem montowany bez użycia dodatkowych narzędzi	wymagany
6	Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg	wymagany
7	Waga całkowita wózka bez materaca max 120 kg	wymagany
8	Długość całkowita wózka 2170mm±50mm	wymagany
9	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm±30mm	wymagany
10	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790mm±30mm	wymagany
11	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 60 cm	wymagany
12	2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600)	wymagany
13	Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a wyprofilowaną ramą wózka, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń).	wymagany
14	Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.	Tak- 5 pkt; Nie – 0 pkt
15	Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca.	Tak- 10 pkt; Nie – 0 pkt
16	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem.	wymagany
17	Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 19 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem	wymagany
18	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 65 – 90 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	zakres dolny 64-60cm -5pkt ,poniżej 60cm -10 pkt:zakres górny 91-95 cm 5 pkt ,powyżej 95 cm -10 pkt
19	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i jazdy kierunkowej	wymagany
20	Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.	wymagany
21	Barierki boczne składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych.	wymagany
22	Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg	wymagany
23	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0°-90°.	wymagany
24	Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety	wymagany
25	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±12° przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka	powyżej 15° -5 pkt
26	Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału.	wymagany
27	Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka	wymagany
28	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża	wymagany
29	Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka	wymagany
30	Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm,	wymagany
31	Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.	wymagany
32	Teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości, wyjmowany, min. 2 haki.	wymagany
33	Półka na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodząca poza obręb wózka	Tak- 10 pkt; Nie – 0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt	4

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 4
	Tabela A – Dostawa- koncentratory tlenu- 5 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Waga: max 19 kg	Waga 16-18 kg -5 pkt : waga poniżej 16 kg -10 pkt
2	Zasilanie 230 V, 50 Hz	wymagany
3	Zużycie energii: max 450Wat	zużycie 350W-449W – 5 pkt zużycie poniżej 350W -10 pkt
4	Poziom hałasu: max 50dB(A)	hałas 40dB-49dB – 5 pkt: poniżej 40dB – 10 pkt
5	Poziom koncentracji: min.87-96% O2	wymagany
6	Ciśnienie wylotowe: 34,5 kPa +- 10%	wymagany
7	Zakres przepływu: 0,5 - 5,0 l/min.	wymagany
8	Alarm dźwiękowy - utrata mocy,	wymagany
9	Resetowalny wyłącznik automatyczny,	wymagany
10	Monitorowanie poziomu koncentracji tlenu - system SensO2,	wymagany
11	Zawór bezpieczeństwa Compressor,	wymagany
12	Wyłącznik kompresora - przegrzanie,	wymagany
13	Alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia wewnętrznego,	wymagany
14	Kody autodiagnostyczne z pamięcią dla techników,	Tak-10 pkt: Nie -0 pkt
15	Alarm niskiego przepływu	wymagany
16	Urządzenie wyposażone we wszystkie akcesoria niezbędne do pracy	wymagany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	5

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 5
	Tabela A – Dostawa- elektrokardiografy dwunastokanałowe – 2 szt.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Zapis EKG w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG	wymagany
2	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń	wymagany
3	Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51	wymagany
4	Interpretacja badania EKG zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach	Tak-3 pkt ;Nie – 0 pkt
5	Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna	wymagany
6	Detekcja stymulatora serca	wymagany
7	Wbudowany ekran graficzny kolorowy min.5”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość min. 640 x 480 ) z panelem dotykowym	dotykowy ekran -5 pkt: ekran powyżej 6 cali-5 pkt: większa rozdzielczość – 5 pkt
8	Pamięć wewnętrzna min.400 badań	wymagany
9	Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 – 112 mm ( papier w kratkę lub gładki)	wymagany
10	Zapis w trybie ręcznym ( manual )	wymagany
11	Zapis w trybie automatycznym ( jednoczasowo lub czas rzeczywisty ) 3, 4 , 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1,6×2+1,6×2+2, odprowadzeń EKG	wymagany
12	Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii	wymagany
13	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu	wymagany
14	Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s	wymagany
15	Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV	wymagany
16	Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz	wymagany
17	Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz	wymagany
18	Filtr adaptacyjny ( automatyczny )	wymagany
19	Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 s)	wymagany
20	Interfejs komunikacyjny min.USB	dodatkowo: RS232 -2pkt: USB (dodatkowe) -2 pkt Lan-2 pkt
21	Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał	próbkowanie powyżej 1500Hz- 10 pkt
22	Przetwornik A/C min.13bit	przetwornik A/C 24bit -10 pkt
23	Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku	wymagany
24	Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)	wymagany
25	Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064	Tak -3 pkt: Nie -0 pkt	Tak -3 pkt: Nie -0 pkt
26	Automatyczny test aparatu	wymagany
27	Waga max 3,2 kg	Poniżej 2 kg -5 pkt
28	Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka	wymagany
	Opcje rozbudowy aparatu EKG	wymagany
29	Pamięć ponad 1000 badań;Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI;	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt
30	Oprogramowanie EKG do przeprowadzania prób wysiłkowych.	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2020)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto				a
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Przedmiot umowy opisany w Tabeli A	szt.	2

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 6
	Tabela A – Dostawa i szkolenie – zestaw do bronchoskopii
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / wymagania Zamawiającego	Jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa	wartość netto	Stawka VAT%	wartość brutto	Wytwórca/ nr katalogowy
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Bronchoskop sztywny, rozm. 8,5, długość 43 cm, wyposażony w: sztywny światłowód do oświetlania dystalnego, przyłącze do podłączenia rury respiratora, przyłącze do podłączenia nasadki do wprowadzania cewnika / kaniuli iniekcyjnej do wentylacji, boczne szczeliny wentylacyjne w części dystalnej rury bronchoskopu.	szt.	1
2	Bronchoskop sztywny, rozm. 6,5, długość 43 cm, wyposażony w: sztywny światłowód do oświetlania dystalnego, przyłącze do podłączenia rury respiratora, przyłącze do podłączenia nasadki do wprowadzania cewnika / kaniuli iniekcyjnej do wentylacji, boczne szczeliny wentylacyjne w części dystalnej rury bronchoskopu.	szt.	1
3	Optyka bronchoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, śr. 5,5 mm, dł. 50 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z nr seryjnym i nr kat. optyki	szt.	1
4	Optyka bronchoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 5,5 mm, dł. 50 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z nr seryjnym i nr kat. optyki	szt.	1
5	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 622 x 150 x 78 mm (±5 mm)	szt.	2
6	Nasadka zamykająca do bronchoskopu sztywnego wyposażona szybkę	szt.	2
7	Nasadka zamykająca do bronchoskopu sztywnego wyposażona w uszczelkę do wprowadzania instrumentu lub optyki	szt.	2
8	Adapter przesuwany FLUVOG do bronchoskopu sztywnego, z możliwością wyboru spośród okienka zamkniętego szybką, nasadki z uszczelką gumową oraz okienka otwartego	szt.	2
9	Kaniula iniekcyjna do bronchoskopu sztywnego do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock	szt.	1
10	Nasadka do bronchoskopu sztywnego do wprowadzania cewników	szt.	1
11	Okular powiększający z regulacją ostrości, z przyłączem do bronchoskopu sztywnego, wyposażony w mechanizm przegubowy umożliwiający zmianę położenia okularu, autoklawowalny	szt.	1
12	Adapter do podłączenia respiratora	szt.	3
13	Adapter do podłączenia respiratora, długi	szt.	3
14	Kleszcze optyczne biopsyjne, bransze łyżeczkowe, okrągłe, obie ruchome, kompatybilne z optyką o śr. 5,5 mm i dł. 50 cm oraz bronchoskopami sztywnym o rozm. od 7,5 do 8,5	szt.	1
15	Kleszcze optyczne typu aligator, do usuwania twardych ciał obcych, obie bransze ruchome, kompatybilne z optyką o śr. 5,5 mm i dł. 50 cm oraz bronchoskopami sztywnym o rozm. od 7,5 do 8,5	szt.	1
16	Kleszcze typu aligator, do usuwania twardych ciał obcych, obie bransze ruchome, śr. płaszcza 2,5 mm, dł. rob. 50 cm	szt.	1
17	Kleszcze biopsyjne, bransze łyżeczkowe, okrągłe, obie ruchome, śr. płaszcza 2,5 mm, dł. rob. 50 cm	szt.	1
18	Światłowód typu Y do jednoczesnego podłączenia do źródła światła optyki bronchoskopowej oraz sztywnego światłowodu bronchoskopu; 2x śr. 3,5 mm, dł. 180 cm	szt.	1
19	Kleszcze optyczne do usuwania orzeszków i miękkich ciał obcych, kompatybilne z optyką o śr. 5,5 mm i dł. 50 cm oraz bronchoskopami sztywnym o rozm. od 7,5 do 8,5	szt.	1
20	Aplikator do wacików, dł. robocza 50 cm	szt.	1
21	Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, dł. robocza 50 cm	szt.	1
22	Rurka ssąca z prostą gumową końcówką śr. 4 mm, dł. robocza 50 cm	szt.	2
23	Rurka ssąca z zakrzywioną gumową końcówką, śr. 4 mm, dł. 50 cm	szt.	1
24	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów i akcesoriów do bronchoskopii, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 640 x 216 x 78 mm (±5 mm)	szt.	2
				łącznie

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Oferowany termin usunięcia wady

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)