Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Resektoskop bipolarny

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Resektoskop bipolarny – 1 zestaw |  |  |
| 4. | Optyka do resektora, kąt patrzenia 30º, średnica 3,5-4 mm, kompatybilna z oferowanymi płaszczami | TAK |  |
| 5. | Optyka do resektora, kąt patrzenia 30º, średnica 2,5-3 mm, kompatybilna z oferowanymi płaszczami | TAK |  |
| 6. | Element roboczy tzw. napęd elektrod bipolarny , pasywny, współpracujący z optyką 30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu, złącze tzw. bagnetowe dla bezpiecznego połączenia optyki i elementu roboczego | TAK |  |
| 7. | Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Charr.. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, przyłącza wyposażone w wymienne kraniki z tworzywa wpinane zatrzaskowo | TAK |  |
| 8. | Płaszcz wewnętrzny minimum 22 Charr.., , z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu, ukośna dystalna końcówka płaszcza wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła. | TAK |  |
| 9. | Obturator standardowy do oferowanych płaszczy | TAK |  |
| 10. | Elektroda bipolarna wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ pętla tnąca - 8 szt | TAK |  |
| 11. | Elektroda bipolarna wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ wałeczkowa - 5 szt | TAK |  |
| 12. | Pojemnik do sterilizacji parowej minimum 4- 5 elektrod do resekcji, średnica zewnętrzna 20 mm, długość 320-340 mm | TAK |  |
| 13. | Kabel bipolarny do resektoskopu | TAK |  |
| 14. | Światłowód do optyki, długość min. 2.300 mm, średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm, wpinany na klik/zatrzask, wymienna końcówka do zapięcia optyki | TAK |  |
| 15. | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | TAK |  |
| 16. | kołpak do kaniuli 10-11 mm – 2 szt | TAK |  |
| 17. | kołpak do kaniuli 5- 5,5 mm – 2 szt | TAK |  |
| 18. | oringi/uszczeki min 10 szt w opakowaniu - 2 opakowania | TAK |  |
| 19. | Płaszcz do optyki z portami narzędzi | TAK |  |
| 20 | Prowadnic średnica 5-5,5 mm. -2 szt - minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, - długość robocza 100-110 mm. - końcówka prosta - kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, - z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację portu - z kompletem uszczelek portu narzędzia | TAK/podać |  |
| 21 | Obturator typu piramidalnego do prowadnicy 5-5,5 mm. – 1 szt | TAK/podać |  |
| 22 | Prowadnica średnica 10-10,5mm. – 2 szt - minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, - długość robocza 100-110 mm. - końcówka prosta - kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, - z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację portu - z uszczelką portu narzędzia | TAK/podać |  |
| 23 | Obturator typu piramidalnego do prowadnicy 10 - 10,5 mm. 1 szt | TAK/podać |  |
| 24 | Pompa do resektora bipolarnego– 1 zestaw |  |  |
| 24.1 | Panel z ekranem dotykowym | TAK/podać |  |
| 24.2 | Ekran dotykowy do sterowania funkcjami min:- zmiana/wybór programu np.: histeroskopia- zmiana ciśnienia zadanego- uruchamianie funkcji ssania, płukania | TAK/podać |  |
| 24.3 | Ekran z informacjami o parametrach nastaw Wskazanie słupkowe ciśnienie rzeczywiste / ciśnienie zadane Wskazanie cyfrowe ciśnienie rzeczywiste / ciśnienie zadane | TAK/podać |  |
| 24.4 | Menu w języku polskim. | TAK/podać |  |
| 24.5 | Minimum cztery programy dedykowane do histeroskopii w tym minimum jeden dla histeroskopów standardowych i trzy dedykowane konkretnym/wskazanym histeroskopom (podać typy). | TAK/podać |  |
| 24.6 | Program dla histeroskopu giętkiego | TAK/podać |  |
| 24.7 | Minimum trzy programy dedykowane do histeroresekcji w tym minimum jeden standardowy i dwa dedykowane do konkretnych/wskazanych histeroresektorów. | TAK/podać |  |
| 24.8 | Zestaw drenów płuczących wielorazowych autoklawowalnych -2 komplety | TAK |  |
| 24.9 | Pojemnik do odsysania standardowy minimum 3 litry, autoklawowalny. | TAK/podać |  |
| 25 | Źródło światła do resektora bipolarnego – 1 zestaw |  |  |
| 25.1 | żarówka LED | TAK/podać |  |
| 25.2 | czas pracy około 30.000 godzin | TAK/podać |  |
| 25.3 | moc minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W) | TAK/podać |  |
| 25.4 | Tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0 - 100 | TAK/podać |  |
| 25.5 | Temperatura barwowa 6.500K | TAK/podać |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 19. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 20. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 21. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 22. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 23. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego | TAK |  |
| 24. | Maksymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 25. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 26. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 27. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 28. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 29. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 30. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 31. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.