**COZL/DZP/AW/3412/TP-29/21 Lublin, dnia 31.03.2021 r.**

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona :

**„Dostawa lodówek i chłodziarek laboratoryjnych na potrzeby Centrum Immunologii oraz Oddziału Endokrynologii z Zakładem Medycyny Nuklearnej COZL.”**

**( Nr postępowania COZL/DZP/AW/3412/TP-29/21)**

**1.** Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**I.**

**Pytanie nr 1**

zadanie nr 5:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 601 x 618 x 1840 mm?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**II.**

**Pytanie nr 2**

Część 1 – Lodówka do przechowywania leków   
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 595 x 640 x 1840mm (SzXGxW)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach 60х61х208 cm (SzxGxW)?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 4**

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę laboratoryjną o zakresach temperatur:  
dla chłodziarki od +2 st C do +15 st. C  
dla zamrażarki od -10 st. C do -25 st. C

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5**

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko zamrażarkę o zakresach temperatur:  
dla chłodziarki od +1 st C do +15 st. C  
dla zamrażarki od -14 st. C do -28 st. C

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6**

Część 4 – Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o pojemnościach:  
pojemność chłodziarki(brutto/netto) 275/270l  
pojemność zamrażarki (brutto/netto) 135/130l

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

Część 5 – Chłodziarka laboratoryjna  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o pojemności (brutto/netto) 381/351l i wymiarach 595x600x1860 mm (SzxGxW)?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**III.**

**Pakiet 2.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od +2 do +8 0 C ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z elektronicznym sterowaniem temperatury, kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB . Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza.

Ustawione parametry są chronione hasłem.

(SzxGxW) 655x 675x 1780mm , 4 półki z powłoka z tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z elektronicznym sterowaniem temperatury, kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB . Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć i przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza.

Ustawione parametry są chronione hasłem.

(SzxGxW) 575x 640x 1572mm , 4 półki z powłoka z tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ? Jakiej wielkości są otwory drzwiowe? Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Ma to znaczenie dla wyceny transportu

**Odpowiedź:**

urządzenia będą umieszczane na poziomie – Wysoki Parter w Budynku nr 4,

w Budynku nr 4 jest winda towarowa,

nie ma konieczności przemieszczania chodziarki po schodach,

otwór drzwiowy minimum 90cm (szerokość) do 200cm (wysokość),

brak innych ograniczeń architektonicznych

**Pytanie nr 12**

**pytanie do umowy**

Prosimy o zmianę zapisu &6 ust.4 umowy

*Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % kwoty, brutto o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy*.

Na

*Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć* ***20 %*** *kwoty, brutto o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy*.

Co jest zgodne z zapisami ustawy PZP

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis § 6 ust 4 umowy na „*Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od Wykonawcy nie może przekroczyć* ***20 %*** *kwoty, brutto o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy*.”

**IV.**

**Część 1 – Lodówka do przechowywania leków.**

**Pytanie nr 13**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą do przechowywania leków o zakresie temperatury wynoszącym od +2 º C do +8 º C, z ustawioną fabrycznie temperaturą wynoszącą +5 ºC? Proponowany zakres temperatury jest wystarczający do przechowywania leków.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (mm): 700x600x1510 (mm) wyposażoną w 6 rusztów, o pojemności 340 l ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą sterowaną elektronicznie ?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16**  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z drzwiami pełnymi ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Część 2 – Lodówka farmaceutyczna z zasilaniem UPS**

**Pytanie nr 18**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (mm): 700x600x1510 (mm) wyposażoną w 6 rusztów, o pojemności 340 l ?

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną wyposażoną w 4 nóżki z możliwością regulacji wysokości ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną z obudową zewnętrzną oraz komorą wewnętrzną wykonaną ze stali malowanej proszkowo na kolor biały ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania funkcjonalności drzwi przeszklonych.

**Pytanie nr 21**  
Czy Zamawiający dopuści witrynę farmaceutyczną o grubości izolacji wynoszącą w granicach 40-50 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza**.**

**Pytanie nr 22**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?  
**Odpowiedź:** : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Część 4 – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**  
  
**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (cm): 61,8 x 60,1 x 200,3 (cm) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?  
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Część 5 – Chłodziarka laboratoryjna**

**Pytanie nr 25**  
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących: głębokość x szerokość x wysokość (cm): 61,8 x 60,1 x 184 (cm) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26**Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o pojemności netto wynoszącej 333 l, oraz pojemności brutto wynoszącej 361 l.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 27**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Część 6 pozycja 1**

**Pytanie nr 28**

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego lodówka nie jest dostępna na rynku. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o poniższych parametrach.

Wymiary (WXSXG) [cm] 178x59.5x67.5

Pojemność [l] 213 chłodziarka + 108 zamrażarka

Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak

Poziom hałasu [db] 37

Kolor srebrny

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**VI.**

**Pytanie nr 29**

Dotyczy część nr 4 Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarko – zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych w mm: wysokość 2003, głębokość 618, szerokość 601. Wymiary są nieznacznie różniące się od wyspecjalizowanych , zgodne z karta katalogowa sugerowanego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

Dotyczy część 5 Chłodziarka laboratoryjna:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjna o wymiarach zewnętrznych w mm: wysokość 1840, głębokość 618, szerokość 601 i pojemności brutto/netto 361/333 litrów (dotyczy chłodziarki z drzwiami pełnymi).

Wymiary są nieznacznie różniące się od wyspecjalizowanych, a zgodne z karta katalogowa sugerowanego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 31**

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w punkcie: Czujnik analogowy od 4 do 20 mA.

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli czujnik ze zmiennym prądem na wyjściu o wartości od 4 mA do 20 mA**.**

**2.** Działając w oparciu o zapisy art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji warunków zamówienia:

***Zmiana SWZ w pkt X.***

**Było**

* 1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia** **02.04.2021 r.** **do godziny 10:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu** **02.04.2021 r.** **o godzinie 10:45 za pośrednictwem Platformy Zakupowej,** w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **pokój nr 32 – IV piętro, Budynek Nr 2 (Dział Zamówień Publicznych)**.

**Jest:**

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale IX należy złożyć w terminie **do dnia** **07.04.2021 r.** **do godziny 10:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu** **07.04.2021 r.** **o godzinie 10:45 za pośrednictwem Platformy Zakupowej,** w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **pokój nr 32 – IV piętro, Budynek Nr 2 (Dział Zamówień Publicznych)**.

*Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.*