## 1
D10.251.25.E.2024
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................
Część 1 Narzędzia laryngologiczne do poradni
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pinceta uszna bagnetowa typu LUCEA prosta 14 cm | szt. | 8
2 | Pinceta uszna bagnetowa typu LUCEA prosta 16 cm | szt. | 10
3 | Pinceta uszna bagnetowa typu LUCEA prosta 18,5 cm +/-1 cm | szt. | 10
4 | Pinceta laryngologiczna nosowo-uszna zagięta bez ząbków: 100 mm +/- 10 mm | szt. | 4
5 | Pinceta laryngologiczna nosowo-uszna zagięta bez ząbków: 115 mm +/- 10 mm | szt. | 4
6 | Pinceta laryngologiczna nosowo-uszna zagięta bez ząbków: 150 mm | szt. | 4
7 | Pinceta laryngologiczna nosowo-uszna zagięta bez ząbków: 180 mm | szt. | 3
8 | Watotrzymacz laryngologiczny nosowo-uszny typu Jobson-Horne 125 mm | szt. | 2
9 | Watotrzymacz laryngologiczny nosowo-uszny typu Jobson-Horne 140 mm | szt. | 2
10 | Watotrzymacz laryngologiczny nosowo-uszny typu Jobson-Horne 180 mm | szt. | 2
11 | Watotrzymacz laryngologiczny typu Farrel część pracująca okrągła rozmiary 120 mm | szt. | 4
12 | Watotrzymacz laryngologiczny typu Farrel część pracująca okrągła rozmiary 140 mm | szt. | 4
13 | Watotrzymacz laryngologiczny typu Farrel część pracująca okrągła rozmiary 160 mm | szt. | 4
14 | Lusterko laryngologiczne płaskie rozmiary 14 mm | szt. | 6
15 | Lusterko laryngologiczne płaskie rozmiary 16 mm | szt. | 6
16 | Lusterko laryngologiczne płaskie rozmiary 18 mm | szt. | 6
17 | Lusterko laryngologiczne płaskie rozmiary 20 mm | szt. | 6
18 | Lusterko laryngologiczne płaskie rozmiary 22 mm | szt. | 6
19 | Haczyk uszny typu Wagener tępy 14 cm rozmiar Fig1 | szt. | 7
20 | Haczyk uszny typu Wagener tępy 14 cm rozmiar Fig2 | szt. | 7
21 | Haczyk laryngologiczny typu Lucae rozmiar 2mm | szt. | 7
22 | Haczyk laryngologiczny typu Lucae rozmiar 3 mm | szt. | 7
23 | Nożyk do paracentezy typu Polizer, długość 18,5 cm | szt. | 2
24 | Nożyczki nosowe wygięte 18 cm | szt. | 2
25 | Nożyczki chirurgiczne typu Dean podwójnie zakrzywione 17 cm | szt. | 2
26 | Wziernik nosowy typu Tieck-halle 13,5 dla dorosłych | szt. | 4
27 | Wziernik nosowy typu Tieck-halle 13,5 dla dzieci | szt. | 2
28 | Wziernik nosowy laryngologiczny 35 mm | szt. | 5
29 | Wziernik nosowy laryngologiczny 50 mm | szt. | 10
30 | Wziernik nosowy laryngologiczny 60 mm | szt. | 10
31 | Kleszczyki uszne typu Hartmann 8,5 cm +/- 1 cm z końcówką roboczą 2 mm | szt. | 2
32 | Kleszcyzki uszne typu Hartmann 8,5 cm +/- 1 cm z końcówką roboczą 2,5 mm | szt. | 2
33 | Kleszczyki uszne typu Hartmann-Hoffmann 8,5 cm | szt. | 8
34 | Kleszczyki uszne typu Hartmann okrągła końcówka, długość 8,5 cm | szt. | 3
35 | Kleszczyki laryngologiczne nosowe typu Hartmann rozmiar 12 cm +/- 1 cm | szt. | 4
36 | Kleszczyki laryngologiczne uszne typu Hartmann rozmiar 12 cm +/- 1 cm | szt. | 4
37 | Kleszczyki laryngologiczne nosowe typu Hartmann rozmiar 14 cm +/- 1 cm | szt. | 4
38 | Kleszczyki laryngologiczne uszne typu Hartmann rozmiar 14 cm +/- 1 cm | szt. | 4
39 | Kamerton laryngologiczny 512Hz | szt. | 1
40 | nożyczki typu Castroviejo zagięte, długość 14 cm | szt. | 1
41 | wziernik nosowy typu Killian, długość 5 cm | szt. | 2
42 | wziernik nosowy typu Killian, długość 7,5 cm | szt. | 2
43 | Pinceta bagnetowa typu Lucea z ząbkami 14 cm | szt. | 2
44 | Pinceta bagnetowa typu Lucea lub Grunwald-Jansen z ząbkami 16 cm | szt. | 2
45 | Pinceta bagnetowa typu Lucea z ząbkami 18,5 cm | szt. | 2
46 | Pęseta laryngologiczna nosowo- uszna zagięta z ząbkami 100 mm | szt. | 2
47 | Pęseta laryngologiczna nosowo- uszna zagięta z ząbkami 115 mm +/- 10 mm | szt. | 2
48 | Pęseta laryngologiczna nosowo- uszna zagięta z ząbkami 150 mm +/- 10 mm | szt. | 2
49 | Pęseta laryngologiczna nosowo- uszna zagięta z ząbkami 180 mm | szt. | 1
50 | Wzierniki uszne typu Hartmann 3 mm | szt. | 10
51 | Wzierniki uszne typu Hartmann 4 mm | szt. | 10
52 | Wzierniki uszne typu Hartmann 5 mm | szt. | 5
53 | Łyżeczka kostna tpu Volkamann, dwustronna, kształt owalny, średnica 4,5 mm oraz 5 mm, długość całkowita 160-170 mm | szt. | 3
54 | Kleszczyki biopsyjne z rękojeścią typu nożyczki, typ Alexander, długość 200 mm | szt. | 2
55 | Kleszczyki biopsyjne z rękojeścią typu nożyczki, typ Eppendorfer, 200 mm | szt. | 2
56 | Kleszczyki typu Oschnere Kocher 1x2 ząbki, proste, 140 mm | szt. | 6
57 | Kleszczyki typu Magilla, zagięte, końcówka oczkowa, dł. 200 mm | szt. | 3
58 | Kleszczyki okienkowe typu Tischlera, proste z blokadą, dł. 230 mm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia (podać).
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne (podać).
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 2
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...............................................
Część 2 Lampa czołowa
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Lampa czołowa diodowa | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Mocowana na czepcu
2 | Komplet z transformatorem gniazdkowym
3 | Filtr polaryzacyjny
4 | Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP.
5 | Regulacja jasności
6 | Regulowany kąt widzenia
7 | system chłodzenia diody, gwarantujący niezbędną ciszę i bezwibracyjną pracę
8 | Oświetlenie: do 90 000 luxów
9 | Temperatura koloru: 5 500 Kelvinów
10 | Gwarancja minimum 36 miesięcy (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 3
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .........................................................
Część 3 Rękojeść do laryngoskopu
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękojeść LED do laryngoskopu 2,5V mała | szt. | 1
2 | Rękojeść LED do laryngoskopu 2,5V średnia | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Matowa rękojeść chromowana
2 | Zasilana na baterie 2,5 V
3 | Rękojeść kompatybilna z łyżkami Macintosh, Miller
4 | Źródło światła: Led
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 4
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 4 Rękojeść światłowodowa cz. 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękojeść światłowodowa- ksenonowa 2,5 V, średnica 28 mm | szt. | 5
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Metalowa obudowa żarówki
2 | Żarówka ksenonowa
3 | Zamknięta pokrywa baterii uniemożliwia dostanie się cieczy do wewnątrz
4 | Możliwość sterylizacji parą wodną
5 | Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
5 | Jest kompatybilna z tzw. zielonym standardem ISO 7376/3
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 5
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ........................................
Część 5 Laryngoskop dla dzieci i noworodków
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Laryngoskop dla dzieci i noworodków | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Laryngoskop posiada wąską rękojeść 2,5 V, XHL
2 | W zestawie 3 proste łyżki Millera w rozmiarach 00, 0 oraz 1 dodatkowo światłowód oraz żarówka
3 | Spełnia normę ISO 9001
4 | Oznaczenie CE
5 | Walizka w komplecie
6 | Gwarancja minimium 36 miesięcy (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 6
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ....................................................
Część 6 Narzędzia laryngologiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Mikro szczypczyki chirurgiczne typ hough proste szer. 1x5 mm | szt. | 10
2 | Dźwignia uszna (haczyk) typ lucae dł.140 mm fig.1 | szt. | 5
3 | Haczyk uszny typ lucae zagięty 2,5 mm pod kątem 90 stopni 2,5 mm dł.140 mm | szt. | 5
4 | Perforator błędnika bębenkowego dł. 175 mm zakończona kolcem | szt. | 3
5 | Kleszczyki łyżeczkowe typ hartmann śr.2,0 mm | szt. | 3
6 | Kleszcze do kości sitowej typ weil-blaksley branże tnące proste śr.3,6mm długość części pracującej do uchwytu 120 mm. | szt. | 5
7 | Kleszczyki do kostki sitowej typ weil-blakesley zakrzywione w górę szerokość 3,6 mm dł. 110 mm | szt. | 5
8 | Szpatułka językowa dwustronna typ buchwald szerekość 19/23mm, dł 180 mm | szt. | 10
9 | Wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 16 mm fig 3 dł 180 mm | szt. | 10
10 | Wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 18 mm fig 4 dł 180 mm | szt. | 10
11 | Wziernik krtaniowy uchwyt 6-kątny średnica 20 mm fig 5 dł 180 mm | szt. | 10
12 | Nożyczki do ligatury proste długość 110 mm z utwardzonymi twarda wkładka ostrzami uszy złocone | szt. | 5
13 | Nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 3
14 | Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 115 mm | szt. | 2
15 | Watotrzymacz średnica 0,9 mm długość 140 mm końcówka spiralna | szt. | 10
16 | Kleszczyki naczyniowe typ nissen odgięte długość 185 mm delikatne | szt. | 5
17 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ adson długość 175 mm | szt. | 5
18 | Pinceta anatomiczna typ wilde odgięta kolankowo długość 115 mm | szt. | 5
19 | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł. 200 mm | szt. | 5
20 | Wziernik nosowy typ hasrtmann długość. 145 mm model lekki z blachy długość trąbki 31 mm szerokość końca trąbki 6,5 mm | szt. | 10
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 7
D10.251.25.E.2024
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................
Część 7 Wzierniki uszne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wzierniki uszne typu Hartmann 3 mm | szt. | 5
2 | Wzierniki uszne typu Hartmann 4 mm | szt. | 5
3 | Wzierniki uszne typu Hartmann 5 mm | szt. | 5
4 | Wzierniki uszne typu Hartmann 7-7,5 mm | szt. | 5
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 8
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................
Część 8 Narzędzia na użytek Oddziału Laryngologii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Płyta preparacyjna metalowa ze skalą w mm, wymiar 92 x 54 mm | szt. | 3
2 | Watotrzymacz typu FARRELL Średnica 1,2 mm, długość 140mm | szt. | 20
3 | Nożyczki nic typu NOIR lub Iris Zakrzywione. O/O ostre -ostre, długość całkowita 110-115 mm | szt. | 5
4 | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ Metzenbaum długość 140 - 145 mm, ostrza tępo tempe czernione lub utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 5
5 | Kleszczyki mikrochirurgiczne uszne typu HARTMANN- WULLSTEIN lub Wullstein proste część robocza 0,5-0,8x6 mm, długość 80 - 85 mm | szt. | 8
6 | Kleszczyki naczyniowe do tętnic typu FRASHER-KELLY lub Adson zakrzywione delikatne, długość 180-185 mm | szt. | 15
7 | Kleszczyki Naczyniowe typu Halsted zakrzywione Delikatne długość 125 mm | szt. | 10
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 9
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .......................................................
Część 9 Narzędzia Okulistyczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Hak zezowy typu Graefe mały, długość końcówki 8 mm części roboczej 9 mm, długość całkowita 13,0 cm 140 mm- narzędzie stalowe | szt. | 24
2 | Rozwórka typu COOK dla niemowląt regulowana śrubą zakończona częścią chwytną o radełkowanej powierzchni. blaszki: 5 mm, Części podpowiekowe pełne o długości 8 mm. rozwarcie maksymalne 20 mm- narzędzie stalowe | szt. | 24
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 10
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................
Część 10 Narzędzia na użytek zakładu patomorfologii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pinceta chirurgiczna typu USA, delikatna, 1x2 ząbki, długość 12 cm | szt. | 2
2 | Pinceta chirurgiczna model USA, delikatna, 1x2 ząbki, długość 15 cm | szt. | 2
3 | Pinceta anatomiczna odgięta, długość 10,5 cm | szt. | 2
4 | Pinceta anatomiczna, długość 10,5 cm | szt. | 2
5 | Kleszcze typu Jacobsen micro, odgięte, dłgość 19 cm | szt. | 2
6 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, proste,długość 14 cm | szt. | 2
7 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, odgięte, długość 14 cm | szt. | 2
8 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, odgięte pod kątem 45 st., dłgość 11,5 cm | szt. | 2
9 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, proste, długość 18 cm | szt. | 1
10 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, proste, 1x2 ząbki, długość 18 cm | szt. | 1
11 | Kleszcze typu Adson, proste, długość 18,5 cm | szt. | 2
12 | Kleszcze typu Roeder, odgięte, długość 13 cm | szt. | 2
13 | Kleszcze typu Lister sinus, długość 13 cm | szt. | 2
14 | Kleszczyki do ostrza skalpela, długość 12,5 cm | szt. | 1
15 | Nóż amputacyjny, długość ostrza 11 cm | szt. | 3
16 | Nóż amputacyjny typu Langenbeck, długość ostrza 12 cm | szt. | 3
17 | Nóż amputacyjny typu Liston, długość ostrza 17 cm | szt. | 2
18 | Nóż amputacyjny typu Catlin, długość ostrza 16cm | szt. | 3
19 | Narzędzie dwustronne do chirurgii ręki i stopy, jeden koniec szpatuła, drugi podważka, długość 14,5 cm | szt. | 2
20 | Narzędzie dwustronne do chirurgii ręki i stopy, jeden koniec sonda, drugi podważka, długość 15,0 cm | szt. | 2
21 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum, odgięte, końce tępo-tępe, długość 18 cm | szt. | 2
22 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum, proste, końce tępo-tępe, długość 18 cm | szt. | 2
23 | Nożyczki typu Metzenbaum Strabismus, proste, długość 11,5 cm | szt. | 2
24 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Lahey, proste, długość 14 cm | szt. | 2
25 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Lahey, odgięte, długość 14 cm | szt. | 2
26 | Nożyce do gipsu typu Seutin, typ Cast Cutter, długość 23 cm | szt. | 2
27 | Tarcza typu X-bite do pił do autopsji, średnica 65 mm | szt. | 2
28 | Tarcza segmentowa do pił oscylacyjnych, utwardzana, średnica 65 mm | szt. | 1
29 | Tarcza typu Titanium do pił oscylacyjnych, średnica 50 mm | szt. | 1
30 | Tarcza do piły oscylacyjnej, do gipsu, utwardzana, średnica 65 mm | szt. | 1
31 | Tarcza typu X-bite do pił do autopsji, średnica 80 mm | szt. | 2
32 | Tarcza do piły oscylacyjnej, do gipsu, utwardzana, średnica 80 mm | szt. | 1
33 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum, odgięte w kształcie litery S, utwardzone, długość 14,5 cm | szt. | 1
34 | Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Lexer, odgięte, utwardzone, supercut, długość 16,5 cm | szt. | 2
35 | Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Lexer, proste, utwardzone, supercut, długość 16,5 cm | szt. | 2
36 | Nożyczki preparacyjne typu Mayo, odgięte, utwardzone, supercut, długość 14,5 cm | szt. | 2
37 | Igłotrzymacz typu Mathieu, długość 14 cm | szt. | 1
38 | Sonda, średnica 1,0 mm, długość 14,5 cm | szt. | 2
39 | Sonda, średnica 1,5 mm, długość 14,5 cm | szt. | 2
40 | Młotek Lucae, średnica 26 mm, długość 19,5 cm | szt. | 1
41 | Kleszcze do repozycji, długość 20 cm | szt. | 1
42 | Kleszcze do repozycji długość 21 cm | szt. | 1
43 | Kościotrzymacz typu Ulrich, prosty, długość 23 cm | szt. | 1
44 | Instrument do zakładania zacisków typu Acland typ 1 i 2, prosty, z blokadą, długość 14 cm | szt. | 1
45 | Miska ze stali nierdzewnej, pojemność 2 litra, wymiary 30x20x5,5 cm | szt. | 1
46 | Miska nerkowata, długość 25 cm | szt. | 1
47 | Miska nerkowata, długość 27 cm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402,
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 11
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .............................................................
Część 11 Igły chirurgiczne i sekcyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 1/2 koła, wymiar 1,60x85 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
2 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 1/2 koła, wymiar 0,80x20 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
3 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 3/8 odwrotnie tnąca, wymiar 1,60x85 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
4 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 3/8 odwrotnie tnąca, wymiar 1,10x55 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
5 | Igła chirurgiczna odwrotnie tnąca 3/8 odwrotnie tnąca, wymiar 0,80x28 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
6 | Igła chirurgiczna Keith prosta tnąca, wymiar 1,00x80 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
7 | Igła chirurgiczna Keith prosta tnąca, wymiar 0,90x65 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
8 | Igła chirurgiczna Keith prosta tnąca, wymiar 0,80x50 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
9 | Igła sekcyjna w połowie zakrzywiona, wymiar 2,00 x 145 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
10 | Igła sekcyjna w połowie zakrzywiona, wymiar 2,00 x 115 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
11 | Igła sekcyjna w połowie zakrzywiona, wymiar 1,80 x 75 mm 1 opakowanie= 12 sztuk | opak. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 12
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................
Część 12 Narzędzia do morcelatora
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Narzędzie laparoskopowe trzyczęsciowe typu Tenaculum o średnicy 10 mm, długości 330 mm, długości branszy 25 mm, kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego morcelatorem Nouvag. W skład narzędzia wchodzi: szaft narzędzia laparoskopowego - 1 szt., rączka laparoskopowa z zamkiem - 1 szt., gwint do szaftu czarny 10 mm - 2 szt. | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie: | x |  | x
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 13
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .....................................................
Część 13 Narzędzia na użytek poradni ginekologicznej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszcze typu Conquest 2.7mm odgryzacz z trzonem narzędzia zakrzywionym w górę | szt. | 1
2 | Kleszcze typu Conquest 3.4mm 45° Left Tip Biter | szt. | 1
3 | Wąski odgryzacz, 3,4 mm | szt. | 1
4 | Wąski odgryzacztypu Conquest zakrzywiony pod kątem 15° w górę, 3,4 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 14
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................
Część 14 Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych - mały 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm | zestaw | 1
2 | Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych średni - 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm | zestaw | 1
3 | Zestaw pomiarowy pessarów pierścieniowych duży - 85 mm, 90 mm, 95 mm, 100 mm | zestaw | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Pozwala na precyzyjne dobranie rozmiarów pessarów pierścieniowych oraz pessarów kostkowych
2 | Wykonany z miękkiego, przyjaznego dla tkanek medycznego silikonu
3 | Można go wielokrotnie wykorzystywać
4 | Produkt fabrycznie nowy
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 15
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 15 Narzędzia ginekologiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Skrobaczka typu Kevorkian-Young lub Kevorkian 300 mm perforowana | szt. | 6
2 | trzonek do skalpela nr 2 | szt. | 2
3 | trzonek do skalpela nr 3 | szt. | 2
4 | Rozszerzadło ginekologiczne typu Hegar, średnica 2 mm, długość 18,5 cm | szt. | 10
5 | Rozszerzadło ginekologiczne typu Hegar średnica 3mm, długość 18,5 cm | szt. | 10
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 16
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ......................................
Część 16 Narzędzia na użytek oddziału Okulistyki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Imadło typu Barraquer zagięte szczęki o wymiarach 9 mm x 0.6 mm bez zamka długość całkowita 100 mm | szt. | 2
2 | Imadło typu Barraquer zagięte szczęki o długości 10.0 x 1.0mm, bez zamka długość całkowita narzędzia 135 mm | szt. | 2
3 | Rękojeść do skalpela | szt. | 5
4 | Nożyczki oczne zagięte, tępe ostrza o długości 14 mm, długość całkowita 90mm | szt. | 3
5 | Pęseta ząbkowana prosta 0.8 mm długość całkowita 100 mm | szt. | 3
6 | Pęseta chirurgiczna prosta z 7 mm platformą roboczą, 1x2 ząbki 0.8 mm, zagięte pod kątem 45 stopni, długość całkowita 110 mm | szt. | 3
7 | Nożyczki oczne proste, ostrza ostre, długość ostrzy 23.5 mm, długość całkowita 95 mm | szt. | 3
8 | Imadło typu Anis proste szczęki o wymiarach 7.0 x 0.4mm, bez zamka długość całkowita 120 mm | szt. | 2
9 | Imadło zagięte długość szczęk 7.0 x 0.4 mm bez zamka, długość całkowita 120 mm | szt. | 2
10 | Retraktor spojówkowy do usuwania tkanki 11 mm | szt. | 1
11 | Manipulator IOL wygięty o średnicy 0.3 mm | szt. | 1
12 | Nożyczki typu Castoviejo zagięte w prawo małe ostrza o długości cięcia 5 mm długość całkowita 100 mm | szt. | 2
13 | Nożyczki rogówkowe zagięte w lewo małe ostrza o długości cięcia 5 mm długość całkowita 100 mm | szt. | 2
14 | Nożyczki typu McPherson-Westcott zagięte ostre ostrza, długość cięcia 6 mm długość całkowita 115 mm | szt. | 2
15 | Nożyczki tęczówkowe proste, ostre ostrza o długości cięcia 6 mm długość całkowita 100 mm | szt. | 1
16 | Nożyczki tęczówkowe proste ostre ostrza długość cięcia 6 mm długość całkowita 100 mm | szt. | 1
17 | Nożyczki typu Vannas zagięte ostre długość ostrzy 5.0mm, długość całkowita 85 mm | szt. | 1
18 | Nożyczki dotorebkowe typu Gills-Vannas proste, ostre o długości ostrzy 7.0 mm, długość calkowita 85 mm | szt. | 1
19 | Nożyczki do witrektomii zagięte pod kątem 60 stopni, długość całkowita 117 mm | szt. | 1
20 | Pęseta typu Bonn zagięta do szwów 9.0 - 11 mm z platformą roboczą 5 mm, długość całkowita 95 mm | szt. | 1
21 | Imadło typu Castroviejo zagięte szczęki o wymiarach 10 mm x 0.75 mm bez zamka długość całkowita 140 mm | szt. | 2
22 | Pęseta krzyżowa do kapsuloreksji do cięcia rogówkowego 1.8 mm, długość robocza 10.0mm, szerokość końcówki 1.5 mm, znaczniki poprzeczne na 2.5mm i 5.0mm, ramię zagięte pod kątem 45 stopni | szt. | 5
23 | Imadło zagięte szczęki o długości 7mm, bez zamka, obrotowa rękojeść, długość całkowita 108 mm | szt. | 5
24 | Imadło proste długość końcówki 9 mm długość całkowita 109 -111 mm | szt. | 5
25 | Pęseta typu Bonn 1x2 0.12 mm ząbki zagięta, długość platformy roboczej 6mm płaska końcówka o długości całkowitej 90 mm | szt. | 2
26 | Spatula o szerokości 0.5 mm oraz 0.2 mm końcówka długość ramienia 10 mm zagięty pod kątem 50 stopni długość całkowita 118-120 mm | szt. | 1
27 | Manipulator typu Ogawa zakończony owalnie szerokość 0.5 mm ramię o długości 11 mm, zagięte pod kątem 45 stopni długość całkowita 119 mm | szt. | 2
28 | Hak typu Sinskey średnica końcówki 0.18 mm zagięty, długość ramienia 10 mm obrotowa rękojeść długość całkowita 119 mm | szt. | 2
29 | Pęseta chirurgiczna 0.12mm, 1 x 2 ząbki, 6mm platforma roboczam, płaska rękojeść, długość całkowita 90mm | szt. | 3
30 | Rozwórka rozkręcana, bransze zamknięte o długość 13 14 mm | szt. | 5
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 oraz z tytanu zgodnie z normą Ti 6AL-4V
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
6 | Zamawiający żąda dostarczenia na wezwanie, próbki ( jednego narzędzia) w celu potwierdzenia parametrów technicznych poz 5 sz 1. Narzedzie zostanie poddane testom funkcjonalności.
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 17
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..............................................
Część 17 Kleszczyki uszne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, rozbieralne, ząbkowane; 0,8-1 x 4-4,5 mm, długość robocza 8 cm | szt. | 7
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 18
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..........................................
Część 18 Wzierniki nosowe, uszne, gardłowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm | szt. | 2
2 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm | szt. | 2
3 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm | szt. | 2
4 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm z wentylkiem | szt. | 2
5 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm z wentylkiem | szt. | 2
6 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm z wentylkiem | szt. | 2
7 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,5 mm i długości 70 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
8 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 1,8 mm i długości 70 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
9 | Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
10 | Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
11 | Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 3,0 mm i długości 100 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
12 | Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 4,0 mm i długości 100 mm z wentylkami w uchwycie i rurce | szt. | 2
13 | Koncówka do ssaka typu Cooley z uchwytem, lekko po łuku odgięty o średnicy wewnętrznej 6,5mm, dł.35 cm | szt. | 1
14 | Końcówka do ssaka typ Cooley z uchwytem, lekko odgięty po łuku o średnicy 9mm, dł. 31 cm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 19
D10.251.25.E.2024
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .........................................................
Część 19 Wiertarka otologiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wiertarka otologiczna "Skeeter" dedykowana do zaawansowanych procedur otologicznych w uchu środkowym kompatybilna z konsolą zasilającą będącą na wyposażeniu bloku ioperacyjnego wraz z kasetą do sterylizacji oraz zestawem 5 wierteł | szt. | 1
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 20
D10.251.25.E.2024
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................
Część 20 Akcesoria do systemu TTP VARIAC
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pinceta tytanowa do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
2 | Tytanowe mikrokleszcze zamykające do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
3 | Kleszcze tnące do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
4 | Mikronożyczki do posiadanego przez Zamawiającego sytemu TTP VARIAC | szt. | 1
5 | Taca do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 21
D10.251.25.E.2024
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..............................................
Część 21 Narzedzia laryngologiczne cz. 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Penseta anatomiczna typu Wullstein prosta, rozmiar końcówki 1 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 1
2 | Penseta atraumatyczna typu DeBakey kątowa, rozmiar końcówki 2 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 1
3 | Kleszcze do chrząstki typu Hildmanna, dł. 11, 5 cm | szt. | 1
4 | Penseta do wprowadzania pod kątem, podłużny rowek, długość 15,5 cm | szt. | 1
5 | Mikrokleszczyki usznyne, zakrzywione do góry, bransze chwytające zakończone owalnie, rozmiar końcówki 0,8 x 1,3 mm, dł. 8 cm | szt. | 1
6 | Nożyszki uszne proste, delikatne, rozmiar, 8mm | szt. | 1
7 | Miarka Fischa do protez strzemiączka, prosta 3,5/4,0/4,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
8 | Płytka do preparowania z miarką, ze stali nierdzewnej, wymiary 92x55 mm | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 34 m-ce gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 22
D10.251.25.E.2024
Zał. nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..............................................
Część 22 Rękojeść światłowodowa do łyżek Macintosh
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękojeść światłowodowa do łyżek Macintosh, światło LED, średnica 28 mm | szt. | 7
Wymagania bezwzględne |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Radełkowana powierzchnia
2 | Światło LED: 9500 lux +/- 10 lux, minimum 48 000 h pracy
3 | Po wyciągnięciu diody LED rękojeść można sterylizować w systemach nisko-temperaturowych oraz autoklawach
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-ce gwarancji na narzędzia. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 23
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................
Część 23 Narzędzia do zestawu Stapedotomii, Septoplastyki, Bronchoskopii, Fess
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rozwieracz typu FISCH, zęby 2 x 2, długość 13 cm | szt. | 1
2 | Uchwyt typu FISCH, długi, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, do zastosowania z rurkami ssącymi, długość 5,5 cm | szt. | 1
3 | Perforator ręczny typu FISCH, średnica 0,6 mm, długość 16 cm | szt. | 1
4 | Perforator ręczny typu FISCH, średnica 0,4 mm, długość 16 cm | szt. | 1
5 | Szczypce typu McGEE do drutu, rozbieralne, proste, długość robocza 8 cm | szt. | 1
6 | Nożyczki typu FISCH do krurotomii, rozbieralne, zakrzywione w prawo, długość robocza 7,5 cm | szt. | 1
7 | Nożyczki typu FISCH do krurotomii, rozbieralne, zakrzywione w lewo, długość robocza 7,5 cm | szt. | 1
8 | Nożyczki typu FISCH, zakrzywione, bardzo delikatne, koniec: ostry/ostry, długość 10,5 cm | szt. | 1
9 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 5, długość 40 cm | szt. | 1
10 | Łącznki optyki, do zamocowania optyki na bronchoskopie | szt. | 1
11 | Optyka miniaturowa 0°, półsztywna; średnica 1,3 mm, długość robocza 30,6 cm, autoklawowalna | szt. | 1
12 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki typu aligator, ząbkowane, obydwie bransze ruchome, uchwyt sprężynowy, długość robocza 29 cm | szt. | 1
13 | Kleszcze optyczne, biopsyjne, obydwie bransze ruchome, miseczkowe, uchwyt sprężynowy, długość robocza 28 cm | szt. | 1
14 | Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny | szt. | 2
15 | Lupa powiększająca, z pierścieniem mocującym, autoklawowalna | szt. | 1
16 | Zapinka do kosza plastikowego na optyki | szt. | 4
17 | Śruba z łbem owalnym | szt. | 4
18 | Uchwyt silikonowy optyki o średnicy do 5 mm, do zastosowania z pojemnikiem plastikowym | szt. | 2
19 | Adapter do połączenia optyki Karl Storz ze światłowodem Olympus/ Winter + Ibe | szt. | 3
20 | Optyka 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki | szt. | 1
21 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 3,5; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
22 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 4; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
23 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 4,5; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
24 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 6; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
25 | Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny | szt. | 1
26 | Adapter wielopołożeniowy typu FLUVOG, z okienkiem obserwacyjnym, nasadką z gumową uszczelką do zastosowania z rurami bronchoskopowymi | szt. | 1
27 | Kaniula iniekcyjna z podłączeniem typu LUER-Lock, do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, średnica 3,5 mm, długość 63 mm, do zastosowania z bronchoskopami | szt. | 1
28 | Nasadka z uszczelką, do wprowadzania cewników ssących lub drobnych instrumentów, krótka, średnica zewnętrzna 15 mm, do zastosowania z bronchoskopami | szt. | 1
29 | Adapter do podłączenia respiracji, autoklawowalny | szt. | 1
30 | Kleszcze optyczne, do orzeszków i miękkich ciał obcych, obydwie bransze aktywne, długość robocza 34 cm, do zastosowania z optyką 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, autoklawowalne | szt. | 1
31 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, płaskie, do monet i płaskich ciał obcych, zęby 2x2, obydwie bransze aktywne, długość robocza 34 cm, do zastosowania z optyką 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, autoklawowalne | szt. | 1
32 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki aligatora, obydwie bransze aktywne, długość robocza 34 cm, do zastosowania z optyką 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, autoklawowalne | szt. | 1
33 | Koszyk do usuwania ciał obcych, z uchwytem na palce, długość robocza 35 cm, autoklawowalny | szt. | 1
34 | Szczoteczka cytologiczna, z uchwytem na palce, długość robocza 35 cm, autoklawowalna | szt. | 1
35 | Rurka ssąca z prostą gumową końcówką, średnica 2 mm, długość robocza 35 cm | szt. | 1
36 | Aspirator do zbierania wydzielin, z otworem odcinającym, z pojemnikiem szklanym; posiadający możliwość połączenia z rurką ssącą lub cewnikiem ssącym, autoklawowalny | szt. | 1
37 | Pojemnik szklany, do zastosowania z aspiratorem do zbierania wydzielin | szt. | 2
38 | Aplikator do wacików, długość robocza 35 cm | szt. | 2
39 | Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, długość robocza 35 cm | szt. | 1
40 | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji 1 optyki sztywnej bronchoskopowej lub ezofagoskopowej, wymiary zewnętrzne min. 670x80x52mm | szt. | 1
41 | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk bronchoskopowych oraz akcesoriów, wymiary zewnętrzne min. 620x150x75mm | szt. | 1
42 | Bronchofiberoskop charakteryzujący się następującymi parametrami : średnica zewnętrzna max. 2,8 mm; kanał roboczy min. 1,2 mm; długość robocza min. 54 cm; kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. +170°/-120°; kąt widzenia min. 90°; w zestawie tester szczelności oraz adapter do płukania | kpl. | 1
43 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania endoskopu giętkiego, o długości roboczej do 95 cm, wymiary zewnętrzne min. 550x260x90mm | szt. | 1
44 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 1
45 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w lewo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 1
46 | Kleszcze zatokowe typu OSTRUM, obrotowe 360°; tnące do tyłu, lekko zakrzywione do dołu, długość robocza 10 cm, wyposażone w port do mycia | szt. | 3
47 | Punch typu CASTELNUOVO do zatoki klinowej, zagięte 30° do góry, rozmiar 2x2 mm; długość robocza 11 cm | szt. | 2
48 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do góry 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 2
49 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 2
50 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w lewo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 2
51 | Odgryzacz typu KAMEL tnący okrągło, zagięty do góry 45°, średnica 4,5 mm, długość robocza 13 cm, wyposażony w port do mycia | szt. | 1
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 24
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: .................................................
Część 24 Narzędzia do zestawu Stapedotomii, Septoplastyki, Bronchoskopii, Fess część 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uchwyt do skalpela standard nr 3, długość 12-12,5 cm, do ostrzy wymiennych, jednorazowych | szt. | 1
2 | Łyżeczka laryngologiczna typu HOUSE, szer. 1,8 x 1,5 mm; długość 160 mm +/- 10 mm | szt. | 2
3 | Łyżeczka laryngologiczna typu HOUSE, szer. 2,5 x 2,2 mm lub 1,5 x 1,8 mm; długość 160 mm +/- 10 mm | szt. | 1
4 | Nóż laryngologiczny typu Guilford-Wright, 1,5 mm, długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
5 | Noż typu PLESTER, 3,5 mm, długość długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
6 | Haczyk uszny Shambaugh, odgięty pod kątem 45°, 0,6 mm, długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
7 | Haczyk uszny Shambaugh, odgięty pod kątem 45°, 1 mm, długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
8 | Haczyk uszny Shambaugh, odgięty pod kątem 90°, 1 mm, długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
9 | Haczyk uszny Shambaugh, odgięty pod kątem 90°, 1,5 mm, długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
10 | Hak typu House-Hough, odgięty pod kątem 90°, 0,33 mm, długość 165 mm +/- 10 mm | szt. | 1
11 | Mikro nożyczki uszne typu BELLUCCI, do polipów, proste, wymiar 1,6 x 1 x 4 mm, długość części robocza 80 mm | szt. | 1
12 | Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica 5 mm, chromowany, fig. 3 | szt. | 1
13 | Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica 6 mm, chromowany, fig. 4 | szt. | 1
14 | Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica 7,5 mm, chromowany, fig. 5 | szt. | 1
15 | Kleszczyki uszne do polipów typu HARTMANN, ząbkowane, 1,8 x 1,2 x 4 mm, długość robocza 75 mm | szt. | 1
16 | Nóż laryngologiczny typu Austin, długość 160 mm +/- 5 mm | szt. | 1
17 | Łyżeczka laryngologiczna typu HOUSE, szer. 2,5 x 2,2 mm; długość 160 mm +/- 10 mm | szt. | 1
18 | Podważka Laryngologiczna typu MASING, dwustronna; długość 210 mm | szt. | 6
19 | Kleszcze nosowe typu WEIL-BLAKESLEY, proste, szerokość 4,8 mm, długość 190 mm | szt. | 2
20 | Nóż Abrahama do migdałków, długość 215 mm +/- 5 mm. Zamawiający dopuszcza nóż o nazwie własnej Converse. | szt. | 2
21 | Kleszcze nosowe Wilde (przecinające), odgięte w górę, 4 x 10 mm, długość części roboczej 130 mm | szt. | 2
22 | Kleszcze typu WELL-BLAKESLEY (przecinające), proste, 1,9 x 4,8-5 mm, długość robocza 120 - 130 mm | szt. | 1
23 | Kleszcze typu WELL-BLAKESLEY (przecinające), odgięty pod kątem 45° w górę, 1,9 x 4,8-5 mm, długość robocza 120-130 mm | szt. | 1
24 | Kleszcze typu BLAKESLEY (przecinające),proste, 3,5 mm, długość robocza 110 mm | szt. | 3
25 | Kleszcze typu BLAKESLEY (przecinające), odgięty pod kątem 45° w górę, 3,5 mm, długość robocza 110 mm | szt. | 3
26 | Kleszcze typu STAMMBERGER, proste, szer. 1-2,5 mm, długość robocza 110-120 mm | szt. | 2
27 | Kleszcze typu STAMMBERGER, odgięty do góry w lewo, kąt 90°, szer. 1 mm, długość części robocza 110 mm | szt. | 2
28 | Nożyczki do nosa typu Olivercrona, proste, długość 135 mm +/- 5 mm | szt. | 2
29 | Kleszczyki uszne do polipów typu HARTMANN, ząbkowane, 1,8 x 1,2 x 4 mm, długość części roboczej 75 mm | szt. | 10
30 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbki 1x2, długość 120 mm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK/NIE
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych: | x |  | x
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## 25
D10.251.25.E.2024
Zał. 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................
Część 25 Narzędzia Kardiochirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | St Klem De Bakey atraumatyczny, pediatryczny, zagięty , dł. 120 mm +/- 2 mm | szt. | 2
2 | St Klem De Bakey atraumatyczny, pediatryczny, prosty, dł. 135 mm +/- 2 mm | szt. | 1
3 | Klem De Bakey baby naczyniowy atraumatyczny pediatryczny, prosty, dł. 165 mm +/- 2 mm | szt. | 1
4 | Klem naczyniowy atraumatyczny dziecięcy i noworodkowy Castaneda, półkoliście zagięty, rękojeści lekko odgięte, dł. 120 m +/- 2 mm | szt. | 1
5 | Ti Klem DeBakey baby atraumatyczny pediatryczny, prosty, dł. 135 mm +/- 2 mm | szt. | 2
6 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna, utwardz. DeBakey, prosta, szczęki szer. 2,0 mm, rowkowanie "karo", Miniprofil z prowad., dł. 200 mm +/- 2 mm | szt. | 2
7 | Mikro-Imadło do igieł, stalowe, proste, z zamkiem, Ø 1,2 mm, dł. 180 mm +/- 2 mm | szt. | 2
8 | TI-Mikro-Imadło do igieł, proste, z zamkiem, Ø 0,40mm, dł. 180 mm +/- 2 mm | szt. | 2
Razem | [5 empty] | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria: | x |  | x
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402 w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | x |  | x
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: | x |  | x
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia. (podać)
2 | Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. (podać)
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej