OPIS ZAKRESU CZYNNOŚCI
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1
Przegląd serwisowy
Trzy komory laminarne
ChemFast Elite 12: nr seryjny 551 i nr seryjny 550 i nr seryjny 549
- ocena techniczna urządzenia,
- sprawdzenie stanu układów elektronicznych i mechanicznych,
- poprawność działania panelu sterowania,
- sprawdzenie stanu technicznego powierzchni- ocena uszkodzeń mechanicznych,
- ocena techniczna i regulacja szyb frontowych,
- poprawność działania oświetlenia,
- badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000,
- pomiar i kalibracja przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej,
- przeprowadzenie testów szczelności i integralności wg normy:EN 12469:2000,
- sprawdzenie szczelności filtrów (zamocowanie, integralność, skuteczność filtracji),
- pomiar ilości cząstek w m3 powietrza.
Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
W przypadku konieczności wymiany filtrów należy wskazać zasadność lub jej brak w tym zakresie.
Sporządzenie raportu serwisowego.

Komory ChemFast Elite 12: nr seryjny 551 i nr seryjny 550  - praca z: eter dietylowy, aceton, chloroform, amoniak, metanol, acetonitryl, toluen, kwasy.
Praca w komorze odbywa się w dziale badań chemicznych.

Komora ChemFast Elite 12: nr seryjny 549 - praca z: ultra pure fenol: chloroform: alkohol izoamylowy.
Praca w komorze w odbywa się w dziale badań genetyki sadowej.

ZADANIE NR 2
Przegląd serwisowy
Dwie komory laminarne:
JOUAN MSC 12 nr seryjny 39611600 (rok produkcji 1996),
JOUAN MSC 9 nr seryjny 39811186 (rok produkcji 1999),
- ocena techniczna urządzenia,
- sprawdzenie stanu układów elektronicznych i mechanicznych,
- poprawność działania panelu sterowania,
- sprawdzenie stanu technicznego powierzchni- ocena uszkodzeń mechanicznych,
- ocena techniczna i regulacja szyb frontowych,
- poprawność działania oświetlenia,
- badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000,
- pomiar i kalibracja przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej,
- przeprowadzenie testów szczelności i integralności wg normy:EN 12469:2000,
- sprawdzenie szczelności filtrów (zamocowanie, integralność, skuteczność filtracji),
- pomiar ilości cząstek w m3 powietrza.

Wymiana świetlówek UV w komorach.
W przypadku konieczności wymiany filtrów należy wskazać zasadność lub jej brak w tym zakresie.
Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
Sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 3
Przegląd serwisowy
Analizatora genetycznego HITACHI Genetic Analyser HID AB 3500 firmy Life Technologies, rok produkcji 2018
- przegląd i sprawdzenie lasera – kontrola nastawienia, zasilania, chłodzenia, testy wydajności, określenie stanu żywotności lasera,
- czyszczenie optyki, kontrola kamery,
- kontrola pola grzejnego, kalibracja bloku grzejnego i sprawdzenie funkcjonalności,
- kontrola autosamplera i jego komponentów, czyszczenie, kalibracja (matryca dla zestawu sześcio barwnikowego DS.-36;J6)), detekcja uszkodzeń,
- kontrola bloku polimeru – funkcjonalności, szczelności, detekcji mikrouszkodzeń,
- kontrola elektronicznych komponentów urządzenia (zasilanie) – kontrola pompy, wentyli i dozujących tłoków, czyszczenie, wymiana uszczelek,
- przegląd komputera, kontrola kopii zapasowych na dysku twardym, wykonanie kopii zapasowej danych,
- przeprowadzenie autodiagnostyki urządzenia, kontrola i dostosowanie parametrów pracy do ustawień pożądanych przez producenta,
- wymiana części zużywalnych (części zestawu planowanego przeglądu w tym filtra)
sporządzenie raportu serwisowego,

Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
Sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 4
Przegląd serwisowy
Zoptymalizowana stacja robocza BIOMEKi5 ( rok produkcji 2018)
- przegląd, konserwacja tj. czyszczenie, regulacja, kalibracja elementów urządzenia
- przegląd i wymiana części zużywalnych (uszczelni, wężyki, złączki itp.) /wymiana,
- przegląd, konserwacja, kalibracja modułu dozującego wyposażonego w strzykawki,
- przegląd, konserwacja, kalibracja ramienia stacji pipetującej (Gripper) zaopatrzonej w moduł dozujący (ramię wyposażone w panel dozujący)
- kontrola jednostki grzewczej INHECO Single TEC Control, sprawdzenie poprawności połączenia z jednostką centralną oraz stacją pipetującą,
- kontrola i konserwacja blatu roboczego, sprawdzenie parametrów / kalibracja jednostki (Pelt1) (sprawdzenie poprawności parametrów grzania/ wydajności), kontrola jednostki (Orbital1) oraz modułu odprowadzenia nieczystości po procesie (W1),
- kontrola/weryfikacja poprawności działania listy czujników ruchu, kamer oraz przedniego panelu obudowy (kurtyny)

Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
Sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 5
Przegląd serwisowy
Zoptymalizowana stacja robocza Biomek 4000 (S/N A 9974919M01 ID product: 69727425)
- testy pracy instrumentu: zakładanie i zrzucanie tipsów;
- sprawdzenie poprawności działania stacji poboru głowicy;
- dokonanie kalibracji robotyki: sprawdzenie wysokości pobierania cieczy;
- sprawdzenie mechanizmu pokrywy;
- sprawdzenie mechanizmu działania przycisku „STOP”;

Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
Sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 6
Przegląd serwisowy
Aparat do półautomatycznej izolacji DNA Automate, rok produkcji 2013
- wykonanie przeglądu urządzenia w zakresie:
- sprawdzenia/wymiany części zużywalnych np. O-ring;
- sprawdzenie poprawności działania bloku (wykonanie testów poprawności działania urządzenia w zakresie temperatury oraz poprawności działania osi) oraz przegląd jednostki dozującej z dyszami (syringe unit);
- sprawdzenie poprawności działania panelu sterującego;
- sprawdzenie poprawności działania pokrywy urządzenia oraz sprawdzenie/*regulacja czujnika zamknięcia.

* wykonanie czynności w przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania bądź w przypadku części ruchomych stwierdzenie stopnia eksploatacji na poziomie wymagającym wymiany danego środka

Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
Sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 7
Przegląd serwisowy
Real Time PCR QUANT Studio 5 HID DNA Quantitation System (rok produkcji 2018) –
- wykonanie ogólnego przeglądu urządzenia, w tym:
- sprawdzenie poprawności oraz czystości bloku grzejnego (96-Well 0,2ml Block Product no: A28134)
- w zakresie poszczególnych filtrów,
- sprawdzenie poprawności działania panelu mocowania płytki w urządzeniu oraz panelu sterującego,
- kalibracja spektralna i optyczna urządzenia: w zakresie płytek ROI & Background:
96-Well Region of Interest (ROI) and Background Plates; P/N: 4432364

oraz dla poszczególnych barwników (DYES):
96-Well 0,2ml Spectral Calibration Plate 1 (FAM, VIC, ROX, SYBR DYE’S)
REF: A26331
APPLIED BIOSYSTEMS - LIFE TECHNOLOGIES
96-Well 0,2ml Spectral Calibration Plate 2 (ABY, JUN, MUSTANG PURPLE DYES) REF: A26332
APPLIED BIOSYSTEMS - LIFE TECHNOLOGIES
Dla pkt. b) opcjonalnie (możliwość zakupu oddzielnych płytek):
 - 96-Well Spectral Calibration Plate with JUN Dye; ref: 4461593
 - 96-Well Spectral Calibration Plate with Mustang Purple Dye; ref: 4461599
 - 96-Well Spectral Calibration Plate with ABY Dye; ref: 4461591

96-Well 0,2ml Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA, NED, CY5 DYES)
REF: A26333
APPLIED BIOSYSTEMS - LIFE TECHNOLOGIES

sprawdzenie poprawności połączenia aparatu z jednostką komputerową.

Wykonanie usługi na terenie LK KWP w Łodzi
Sporządzenie raportu serwisowego.

ZADANIE NR 8
Wzorcownie
Grubościomierz cyfrowy przenośny FD-50 Nr. seryjny 90178090 rok produkcji 2015 r.,

- rozdzielczość grubościomierza 0,001 mm, zakres pomiarowy 0-10 mm.
- wymagane jest, aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025,
- świadectwa wzorcowania muszą być w języku polskim i spełniać wymagania Polskiego Centrum Akredytacji odnośnie wzoru (zawierać symbol akredytacji PCA),
- po wykonanej usłudze Wykonawca powiadomi Użytkownika (zamawiającego) o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanych pomiarach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
- w uzasadnionych przypadkach wykonanie regulacji grubościomierza,
- termin wykonania usługi do dwóch tygodni po przekazaniu urządzenia do wzorcowania,