Gdynia, dnia 06.05.2019 r.

Nr sprawy D25M/251/N/13-27rj/19

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup angiografu wraz z wykonaniem remontu i przebudowy części zabiegowej Oddziału Kardiologicznego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Pkt 17

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na automatycznym doborze roadmapy (z dostępnego zbioru roadmap) odpowiadającej aktualnemu położeniu statywu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty i jednocześnie będzie premiował 5 pkt zaoferowanie dynamicznego roadmappingu wieńcowego t.j. nałożenia ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na obraz fluoroskopii w taki sposób aby położenie tętnic wieńcowych na danej klatce odpowiadało ich rzeczywistemu położeniu w przestrzeni, co pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie najnowocześniejszego rozwiązania na rynku znacznie obniżającego zużycie środka cieniującego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie będzie go premiował.

Pytanie nr 2

Dot. Pkt 28

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w którym kąt obrotu stołu wynosi +180st, -90 st co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pkt 43

Czy zamawiający usunie wymóg „min. akwizycja zdjęciowa z obniżoną dawką na impuls oraz zwolnienie hamulców blatu stołu” umożliwiając naszej firmie złożenie ważnej oferty?

Pragniemy zauważyć, ze nowoczesny system angiograficzny powinien zawsze obrazować z obniżoną dawką promieniowania nie wymagając do tego osobnego trybu pracy. Klasycznym rozwiązaniem zwalniania blatu stołu jest gałka stanowiąca jednocześnie uchwyt umożliwiający zwolnienie hamulców jak i zapewniająca pewny uchwyt blatu stołu. Powielanie tej funkcjonalności na wyłączniku nożnym prowadzi do słabszej kontroli nad ruchem blatu jak również może spowodować przypadkowe jego odblokowanie i przesunięcie.

Odp.: Zamawiający usuwa ww. wymóg

Pytanie nr 4

Dot. Pkt 48

Pragniemy zauważyć, ze wszystkie firmy na rynku oferują rozwiązanie sterowania fluoroskopią przy pomocy siatki w swoich najnowocześniejszych rozwiązaniach, co dowodzi skuteczności tej metody. Wszelkie inne rozwiązania powodują znacznie mniejszą redukcję promieniowania miękkiego wynikającego z kształtowania impulsu. Jedynie rozwiązania w obrębie samej lampy są skuteczne w tym zakresie gdyż eliminują efekty powstające w przewodach zasilających lampę. Wnosimy o usuniecie zapisu o rozwiązaniu równoważnym.

Odp.: Zamawiający usuwa zapis o rozwiązaniu równoważnym.

Pytanie nr 5

Dot. Pkt 59

Tak skonstruowany wymóg uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty. Z puntu widzenie redukcji dawki niezwykle istotne jest utrzymywanie stałej filtracji wiązki bez względu na angulacje co zapewnia redukcją dawki w momencie gdy jest ona największa tzn. u pacjentów otyłych i głębokich skosach. Wnosimy o zmianę tego zapisu na : „automatyczny dobór filtracji dodatkowej (poza inherentną lampy) zależnie od programu anatomicznego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisu, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dot. Pkt 63

Wnosimy o premiowanie 5pkt przekątnej detektora >=30cm. Detektor o takiej przekątnej zapewnia większe pole widzenia jednocześnie nie ograniczając zakresu projekcji kardiologicznych. Istotne jest to zwłaszcza u pacjentów z dużym sercem.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na premiowanie 5pkt przekątnej detektora >=30cm.

Pytanie nr 7

Dot. Pkt 65

Wnosimy o premiowanie 5pkt najwyższej ilości pól widzenia. Duża Ilość pól widzenia detektora przekłada się na lepsze zarządzanie dawką i jej redukcję.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na premiowanie 5pkt najwyższej ilości pól widzenia.

Pytanie nr 8

Dot. Pkt 69

Czy zamawiający będzie premiował 5 pkt największą wydajność kwantową detektora (DQE) parametr ten jest niezwykle istotny z punktu widzenie jakości obrazu i obniżenia dawki dla pacjenta?

Odp.: Zamawiający nie będzie premiował 5 pkt największą wydajność kwantową detektora (DQE).

Pytanie nr 9

Dot. Pkt 74

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na wyposażeniu monitora we wbudowaną szybę zabezpieczającą go przed działaniem cieczy i zmniejszającą ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Dot. Pkt 99

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym zarządzanie raportami dawki odbywa się w samym angiografie co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Dot. Pkt 255

Ze względu na niejasność związaną ze zdefiniowaniem opisanego punktu prosimy o usunięcie punktacji.

Odp.: Zgodnie z modyfikacją z dnia 18.04.2019 r. punktacja została usunięta

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę głównych wielkogabarytowych elementów angiografu poprzez istniejący korytarz (oraz tymczasową ściankę wydzielającą, która będzie po dostawie natychmiast naprawiona)?

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę na taki transport pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia korytarzy szpitalnych na czas transportu oraz wcześniejsze uzgodnienie terminu z Zamawiającym.

Pytanie nr 13

W opisie projektu koncepcji okno RTG ma mieć wymiary 230x150cm. Szyba (w jednej tafli) dla okna o takich rozmiarach u sprawdzonych producentów z USA i Japonii nie jest produkowana. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie okna o wymiarach standardowych np. 200x100cm (uważamy w zupełności za wystarczające), ewentualnie 200x120cm, lub dopuści wykonanie okna z szyb łączonych z dwóch tafli (choć takie rozwiązanie jest nie zalecane i bardziej kosztowne).

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie okna  RTG o wymiarach 200x100 cm.

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o informację czy drzwi do pracowni angio z ochroną radiologiczną mają być wyposażone w napęd (drzwi automatycznie otwierane)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi wejściowych do pom. Zabiegowego RTG jako automatycznych.

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o informację czy drzwi do pracowni angio mają być wyposażone w kontrolę dostępu?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wyposażenia drzwi do pom. RTG w kontrolę dostępu.

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości wykonania wykończenia ścian w sali zabiegowej wykładziną ścienną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość wykończenia ścian atestowaną wykładziną homogeniczną do pełnej wysokości pomieszczenia.

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o informację jakiego typu pomieszczenia obecnie znajdują się pod i nad adaptowaną pracownią?

Odp.: W chwili obecnej  poniżej adoptowanych pomieszczeń znajdują się pomieszczenia użytkowe oddziału chirurgii naczyniowejm.in. sala chorych; węzeł sanitarny; punkt pielęgniarski – bez możliwości wyłączenia z użytkowania.

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o informację jakiego typu strop znajduje się pod i nad adaptowaną pracownią?

Odp.: Informację tę należy uzyskać podczas odkrywek na etapie wykonywania projektu konstrukcyjnego.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wzmocnienie istniejącego stropu (dla posadowienia urządzeń medycznych) poprzez wykonanie podparcia konstrukcyjnego (np. belki, podciągi, itp.) z ewentualną ingerencją w pomieszczenia pod pracownią?

Odp.: Wykonawca sposób wzmocnienia stropu/podparcia konstrukcyjnego powinien ustalić na etapie wykonywania projektu konstrukcyjnego z uwzględnieniem planów inwestycyjnych Zamawiającego na I piętrze (remont oddziału chirurgii naczyniowej) w załączeniu rysunek /rzut fragmentu z projektu koncepcyjnego – Rys 1.

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał od Wykonawcy wymiany okien zewnętrznych w adaptowanych pomieszczeniach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymianę okien zewnętrznych.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał od Wykonawcy montażu rolet okiennych? Jeśli tak to czy rolety mają być wewnętrzne/zewnętrzne, sterowanie ręczne/automatyczne - prosimy o specyfikację.

Odp.: Zamawiający wymaga montażu rolet przeciw słonecznych mocno zaciemniających z wkładką zewnętrzną termo – w pomieszczeniu sterowni. W pomieszczeniu zabiegowym RTG należy zamontować roletę zewnętrzną otwieraną ręcznie.

Pytanie nr 22

W OPZ (pkt. 4.1) Zamawiający wskazuje na wykonanie "prac związanych z wyposażeniem obiektu". Prosimy o szczegółowy opis tych prac, które Zmawiający będzie wymagał od Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia iż zapis ma na myśli dostawę elementów niezbędnych do odbioru Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał dostawy mebli medycznych, biurowych? Jeśli tak prosimy o szczegółową specyfikację.

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał.

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał dostawy wyposażenia typu krzesła, wieszaki, dozowniki na płyny dezynfekcyjne itp.? Jeśli tak prosimy o szczegółową specyfikację.

Odp.: Przywołane wyposażenie dostarcza Zamawiający – montaż po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy 100 kVA dla zasilenia aparatury medycznej oraz urządzeń z nim związanych?

Odp.: Jednym z elementów zadania nr 2 jest doprowadzenie przewodów zasilających o odpowiednim przekroju.

Pytanie nr 26

Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania trasy kablowej prowadzącej z istniejącej klatki schodowej do pomieszczenia 304. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma ułożyć kabel zasilający aparaturę medyczną a samo wykonanie rozdzielni piętrowej z zabezpieczeniami jest po stronie Zmawiającego (etap II)?

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania trasy kablowej z klatki schodowej do pom. 304. Przewód zasilający zostanie ułożony przez Wykonawcę zdania 2. Obwody gniazd wtykowych i oświetlenia należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy piętrowej.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że infrastruktura elektroenergetyczna szpitala jest przygotowana na wzrost mocy zapotrzebowanej.

Odp.: Zamawiający posiada zapas mocy zarówno z rozdzielnicy głównej w budynku głównym jak i z nowo projektowanej/budowanej trafostacji.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji sieci komputerowej (brak informacji w OPZ, opisie projektu koncepcji)? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów dla nowej sieci.

Odp.:  Zamawiający nie wymaga wykonania takiej instalacji.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istn. urządzeniach aktywnych) w istniejącym punkcie dystrybucyjnym dla wpięcia projektowanej instalacji sieci komputerowej?

Odp.: Zamawiający udostępni określoną ilość portów w urządzeniach aktywnych dostępnych we wskazanym przez niego punkcie dystrybucyjnym.

Pytanie nr 30

W przypadku braku miejsca na wpięcie nowej instalacji komputerowej prosimy o informację czy Zmawiający wymaga dostawę urządzeń aktywnych sieci komp.? Prosimy o przedstawienie specyfikacji na urządzenia.

Odp.: Zamawiający nie wymaga dostawy takiego urządzenia.

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od adaptowanej pracowni znajduje się obecny lokalny punkt dystrybucyjny sieci komputerowej, do którego będzie możliwość wpięcia nowej sieci.

Odp.: Punkt dystrybucyjny znajduje się w odległości mniejszej niż 60 metrów.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający oczekuje wykonania domofonu?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości posadowienia centrali wentylacyjnej i agregatu chłodzącego do centrali wentylacyjnej na dachu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, ale sugeruje wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuścił możliwość dokonania wizji lokalnej.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający posiada system BMS i czy będzie wymagał aby urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne były do niego wpięte?

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 35

W zakresie prac (Errata do załącznika nr 1) jest: "Modernizacja istniejącego układu wentylacji nawiewno-wywiewnej poprzez ograniczenie jej obszaru do pomieszczeń nie podlegających przebudowie". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy jedynie demontażu na adaptowanym obszarze istniejących kanałów wentylacji z zaślepieniem końców tej instalacji, bez przebudowy istniejącego układu wentylacyjnego.

Odp.: Zamawiający wymaga zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu nawiewno-wywiewnego w pozostałych pomieszczeniach nie podlegających przebudowie.

Pytanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od adaptowanej pracowni angio przebiega istniejąca sieć gazów medycznych do których będzie możliwość podpięcia nowej instalacji.

Odp.: Istniejąca sieć gazów medycznych znajduje się na korytarzu oddziału kardiologicznego. Należy zamontować  na niej zawory odcinające oraz zmodernizować istniejącą sieć gazów w modernizowanych pomieszczeniach.

Pytanie nr 37

Dotyczy SIWZ pkt. 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "czas reakcji” uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 38

Dotyczy Załącznik nr 8 do SIWZ, par. 10a, pkt 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca zapewnia Zamawiającemu 8-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz serwisu pogwarancyjnego, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikuje zapis w następujący sposób: „Wykonawca zapewnia Zamawiającemu 8-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz serwisu pogwarancyjnego, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”

Pytanie nr 39

Dotyczy punkt 11

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wymagany zakres projekcji jest możliwy w ustawieniu ramienia z boku stołu pacjenta natomiast +/-45stopni od głowy pacjenta co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę i  nie wykluczy nas z postępowania? Należy zauważyć , że większy zakres niż +/-45 stopni jest z punktu widzenia aplikacyjnego merytorycznie nie uzasadniony ze względu na położenie pacjenta na stole, który uniemożliwia wykonanie takiego skosu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Dotyczy punktu 34

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą wynosi 2,5 kW dla 0,25 godziny co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę i nie wykluczy nas z postępowania? Należy zauważyć , że system pracy generatora powoduje samoczynne wyłączenie fluoroskopii po 10min ciągłej pracy co wynika z przepisów prawa atomowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Dotyczy punktu 55

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z filtrami półprzepuszczalnymi klinowymi oraz umieszczanym na stole pacjenta filtrem palcowym dodatkowo stabilizującym kończyny podczas angiografii co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę i nie wykluczy nas z postępowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Dotyczy punktu 76

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne pozwalające na sterowanie całym angiografem (angiograf, stacja hemodynamiczna, oprogramowanie do rekonstrukcji stentów wieńcowych) za pomocą jednej myszki oraz panelu dotykowego umieszczonego w sterowni, jednocześnie Zamawiający nie będzie wymagał sterowania stacji do rekonstrukcji 3D, której Zamawiający nie wyspecyfikował.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Dotyczy punktu 86

Zamawiający wymaga bardzo małą ilość obrazów zapamiętywanych na twardym dysku, wnosimy                          o zwiększenie ilości do co najmniej 100 000 co zwiększy Zamawiającemu pewność zachowania danych.

Odp.: Zamawiający pozostawia ten zapis bez zmian.

Pytanie nr 44

Dotyczy SIWZ

Czy z uwagi na to, że w specyfikacjach technicznych, kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w specyfikacjach technicznych, kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu ich wydania oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza jedynie oświadczenie producenta jako dokument równoważny. Oświadczenie takie musi wskazywać na konkretny parametr, który producent potwierdza.

Pytanie nr 45

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 55

Zamawiający wymaga, aby kolimator oferowanego angiografu wyposażony był w filtry półprzepuszczalne klinowe i półprzepuszczalny filtr palcowy. Czy Zamawiający zechce zmienić treść tego parametru na min. 1 filtr półprzepuszczalny klinowy? Obecny zapis odpowiada specyfice zabiegów obwodowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 68

Zamawiający wymaga, aby rozdzielczość przestrzenna detektora wyrażona przez częstotliwość Nyquista wynosiła co najmniej 3,25 lp/mm. Tak sformułowany wymóg stoi w sprzeczności z pkt. 67 i 253 – z twierdzenia o próbkowaniu sygnałów wynika bowiem, że detektor o pikselach 184-mikrometrowych pozwala uzyskiwać rozdzielczość 2,7 lp/mm. Naszym zdaniem w praktyce klinicznej jest to wartość więcej niż wystarczająca. Zwracamy uwagę, że urządzenia dedykowane kardiologii inwazyjnej wszystkich producentów – poza jednym, który od niedawna oferuje detektor o wyższej rozdzielczości (podkreślamy: nie dającej kardiologom żadnej dodatkowej korzyści względem detektora o rozdzielczości 2,7 lp/mm) – wyposażone są w detektory o rozdzielczości granicznej 2,5÷2,7 lp/mm.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę wymogu granicznego na „min. 2,7 lp/mm” lub o usunięcie tego parametru.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z  modyfikacją z dnia 18.04.2019 r. punktacja została usunięta

Pytanie nr 47

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 76

Zamawiający wymaga funkcjonalności: Obsługa całego systemu (angiografu, stacji roboczej do rekonstrukcji 3D i stacji hemodynamicznej) za pomocą wspólnej dla wszystkich urządzeń jednej klawiatury i jednej myszki komputerowej; automatyczne przełączenie między urządzeniami po aktywowaniu odpowiedniego segmentu z obrazem z danego urządzenia na monitorze/monitorach w sterowni.

Zwracamy uwagę, że spośród wymienionych w nawiasie urządzeń Zamawiający opisuje angiograf i stację hemodynamiczną. To oznacza, że wymagane rozwiązanie zapewniałoby integrację zaledwie dwóch stanowisk roboczych. W tej sytuacji zasadność wydatkowania środków na takie udogodnienie może budzić wątpliwości podatników. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 48

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 77, 254

Zamawiający wymaga (pkt. 77), aby oferowany angiograf wyposażony był w pakiet aplikacji redukujących dawkę – zależnie od nomenklatury producenta  i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki . (podać nazwę i opisać oferowane aplikacje i algortymy, podać wartość).

Równocześnie Zamawiający wymaga (pkt. 254)

Pakiet aplikacji redukujących dawkę  – zależnie od nomenklatury producenta  i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki. (podać nazwę i opisać oferowane aplikacje i algortymy podać wartość)

Uważamy, że jako ważnemu ośrodkowi w regionie Zamawiającemu powinno zależeć na tym, aby oferowane systemy wyposażone był w najbardziej zaawansowane rozwiązania, jakimi dysponują poszczególni producenci angiografów w zakresie poprawy jakości obrazu i obniżenia dawki promieniowania RTG (prosimy zauważyć, że obie te kwestie są silnie współzależne). Kwestia ta nie powinna być przedmiotem targu, czy dobrej woli wykonawców. W naszej ocenie obecne zapisy tego nie gwarantują. Czy w trosce o dobro pacjentów oraz o personel, stale narażony na promieniowanie jonizujące, Zamawiający zgodzi się doprecyzować treść parametrów opisanego w pkt. 77 i 254 w następujący sposób:

Wyposażenie w rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące w czasie rzeczywistym dawkę promieniowania: CARE, Dose Wise, DoseRite lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) i poprawiające jakość obrazu oraz umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania: CLEAR, ClarityIQ lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta).

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 49

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 151

Zamawiający wymaga zaoferowania zabiegowej lampy bezcieniowej LED z zamocowaniem do szyny monitora. Prosimy o usunięcie tego parametru albo zmianę jego treści na Lampa zabiegowa bezcieniowa typu LED z zamocowaniem do sufitowej kolumny jezdnej. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty, ponieważ producent angiografu nie przewiduje tego rodzaju sposobu montażu lampy zabiegowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza mocowanie do sufitowej kolumny jezdnej

Pytanie nr 50

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 255

Zamawiający ocenia rodzaj zaoferowanego systemu zabezpieczenia przez kolizją, przyznając różną ilość punktów w zależności od technologii wykorzystanej do jego konstrukcji. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju postępowanie jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych – Zamawiający powinien opisywać funkcjonalności, których oczekuje, nie zaś sposób ich realizacji.

Niezależnie od powyższego, pozwalamy sobie wyrazić zdziwienie, że Zamawiający preferuje zaoferowanie systemu pojemnościowego, zważywszy jego powszechnie znaną wrażliwość na wilgoć, a tym samym całkowitą nieprzydatność w warunkach, w jakich ma zamiar korzystać z systemu Zamawiający.

Wnosimy o usunięcie oceny tego parametru.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 9 pkt. a

Wnosimy o dookreślenie, że Zamawiający chce by w ramach polisy OC Wykonawcy była objęta OC Wykonawcy za szkody związane z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy (OC kontraktowa) oraz szkody w mieniu Zamawiającego będące przedmiotem prac przewidzianych Umową.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 52

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 9 pkt. b

Wnosimy o dookreślenie, czy w tym zakresie chodzi mu o mienie Zamawiającego, będące w pieczy i pod kontrolą Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 53

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 9 pkt. d i e

Czy Zamawiający odnośnie punktów d) i e) doprecyzowuję, że chodzi o szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez Zamawiającego oraz/ lub osoby trzecie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 54

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie certyfikatu ubezpieczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela  potwierdzającego zawarcia ubezpieczenia w określonym zakresie?

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 55

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 12

Wnosimy o wykreślenie zapisu o przedkładaniu warunków ubezpieczenia i zastąpienie go dowodami zawarcia ubezpieczenia w tym certyfikatami. (Wykonawca posługuje się międzynarodowymi programami ubezpieczeniowymi, których Warunki ubezpieczenia są zastrzeżone polityką Wykonawcy). Odnośnie dowodów opłacenia składek wnosimy o możliwość wniesienia informacji od ubezpieczyciela informacji o niezaleganiu ze składkami. (Z uwagi na Państwa płatność centralną, nie jest możliwe przedstawienie od razu potwierdzenia płatności składki).

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 56

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 13

Wnosimy o zmianę zapisu stosownie do wyżej wnoszonych zmian: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek lub oświadczeniami ubezpieczyciela o niezaleganiu w płatności składki (może dobrze dookreślić termin na to dostarczenie), to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy”.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 57

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 14

Czy Zamawiający wykreśli w/w zapis zważywszy, że polisa OC Wykonawcy jest częścią światowego programu?

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 58

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 68, 253

Zamawiający wymaga, aby rozdzielczość przestrzenna detektora wyrażona przez częstotliwość Nyquista wynosiła co najmniej 3,25 lp/mm. Tak sformułowany wymóg stoi w sprzeczności z pkt. 67 – z twierdzenia o próbkowaniu sygnałów wynika bowiem, że detektor o pikselach 184-mikrometrowych pozwala uzyskiwać rozdzielczość 2,7 lp/mm. Naszym zdaniem w praktyce klinicznej jest to wartość więcej niż wystarczająca. Zwracamy uwagę, że urządzenia dedykowane kardiologii inwazyjnej wszystkich producentów – poza jednym, który od niedawna oferuje detektor o wyższej rozdzielczości (podkreślamy: nie dającej kardiologom żadnej dodatkowej korzyści względem detektora o rozdzielczości 2,7 lp/mm) – wyposażone są w detektory o rozdzielczości granicznej 2,5÷2,7 lp/mm.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę wymogu granicznego na „min. 2,7 lp/mm” lub o usunięcie tego parametru. Z tego samego względu postulujemy usunięcie parametru ocenianego opisanego w pkt. 253.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z  modyfikacją z dnia 18.04.2019 r. punktacja została usunięta

Pytanie nr 59

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 76

Zamawiający wymaga funkcjonalności: Obsługa całego systemu (angiografu, stacji roboczej do rekonstrukcji 3D i stacji hemodynamicznej) za pomocą wspólnej dla wszystkich urządzeń jednej klawiatury i jednej myszki komputerowej; automatyczne przełączenie między urządzeniami po aktywowaniu odpowiedniego segmentu z obrazem z danego urządzenia na monitorze/monitorach w sterowni. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Zwracamy uwagę, że spośród wymienionych w nawiasie urządzeń Zamawiający opisuje angiograf i stację hemodynamiczną. To oznacza, że wymagane rozwiązanie zapewniałoby integrację zaledwie dwóch stanowisk roboczych. W tej sytuacji zasadność wydatkowania środków na takie udogodnienie może budzić wątpliwości podatników.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 77, 254

Zamawiający wymaga (pkt. 77), aby oferowany angiograf wyposażony był w pakiet aplikacji redukujących dawkę – zależnie od nomenklatury producenta  i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki . (podać nazwę i opisać oferowane aplikacje i algortymy, podać wartość).

Równocześnie Zamawiający ocenia (pkt. 254)

Pakiet aplikacji redukujących dawkę  – zależnie od nomenklatury producenta  i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki. (podać nazwę i opisać oferowane aplikacje i algortymy podać wartość)

Uważamy, że jako ważnemu ośrodkowi w regionie Zamawiającemu powinno zależeć na tym, aby oferowane systemy wyposażone był w najbardziej zaawansowane rozwiązania, jakimi dysponują poszczególni producenci angiografów w zakresie poprawy jakości obrazu i obniżenia dawki promieniowania RTG (prosimy zauważyć, że obie te kwestie są silnie współzależne). Kwestia ta nie powinna być przedmiotem targu, czy dobrej woli wykonawców. W naszej ocenie obecne zapisy tego nie gwarantują. Czy w trosce o dobro pacjentów oraz o personel, stale narażony na promieniowanie jonizujące, Zamawiający zgodzi się doprecyzować treść parametru opisanego w pkt. 77 w następujący sposób:

Wyposażenie w rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące w czasie rzeczywistym dawkę promieniowania: CARE, Dose Wise, DoseRite lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) i poprawiające jakość obrazu oraz umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania: CLEAR, ClarityIQ lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta)

i równocześnie usunie parametr oceniany (pkt. 254)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 150

Zamawiający wymaga zaoferowania zabiegowej lampy bezcieniowej LED z zamocowaniem do szyny monitora. Prosimy o usunięcie tego parametru albo zmianę jego treści na Lampa zabiegowa bezcieniowa typu LED z zamocowaniem do sufitowej kolumny jezdnej. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty, ponieważ producent angiografu nie przewiduje tego rodzaju sposobu montażu lampy zabiegowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza mocowanie do sufitowej kolumny jezdnej

Pytanie nr 62

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 247

Zamawiający ocenia rodzaj zaoferowanego systemu zabezpieczenia przez kolizją, przyznając różną ilość punktów w zależności od technologii wykorzystanej do jego konstrukcji. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju postępowanie jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych – Zamawiający powinien opisywać funkcjonalności, których oczekuje, nie zaś sposób ich realizacji.

Niezależnie od powyższego, pozwalamy sobie wyrazić zdziwienie, że Zamawiający preferuje zaoferowanie systemu pojemnościowego, zważywszy jego powszechnie znaną wrażliwość na wilgoć, a tym samym całkowitą nieprzydatność w warunkach, w jakich ma zamiar korzystać z systemu Zamawiający. Promowanie takiego rozwiązania musi budzić podejrzenie próby manipulacji punktacją.

Wnosimy o usunięcie oceny tego parametru.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 252

Zamawiający ocenia głębię bitową detektora i przyznaje punkty za wartość od 15 bitów. Prosimy o usunięcie oceny tego parametru. Wyjaśniamy, że w obrazowaniu 2D w nowoczesnych systemach stosuje się zapis 12-bitowy (4096-stopniowa skala szarości) i zresztą zapisu w takiej głębokości wymaga Zamawiający (pkt. 85), ku naszemu zaskoczeniu w akwizycji kardiologicznej dopuszczając nawet wartość niższą (10 bitów – 4x mniej informacji, pkt. 83).

Wyjaśniamy, że dodatkowe bity mają znaczenie wyłącznie w przypadku niskokontrastowego obrazowania 3D (uzyskiwanie obrazów CT-podobnych w sali zabiegowej). W sytuacji, gdy Zamawiający nie zamierza wykonywać na oferowanym angiografie zabiegów obwodowych i nie wymaga dostawy systemu z dużym detektorem, ocenianie tego rodzaju parametru jest niezrozumiałe i musi budzić podejrzenie próby manipulacji punktacją.

Odp.: Zgodnie z  modyfikacją z dnia 18.04.2019 r. punktacja została usunięta

Pytanie nr 64

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 247-255

Analiza sposobu oceny jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający preferuje wykonawców oferujących angiograf jednego producenta – firmy Philips. Wykonawcy ci tylko za pierwsze siedem parametrów uzyskają 2,5÷3-krotnie więcej punktów niż wykonawcy oferujący sprzęt jakiegokolwiek innego producenta. Oznacza to, że aby mieć jakąkolwiek szansę na pozyskanie zamówienia, pozostali wykonawcy musieliby złożyć oferty kilkadziesiąt procent niższe, co przy wymaganym zakresie zamówienia jest absolutnie nierealne!

Oferowane przez firmę Philips rozwiązanie nie daje użytkownikowi wyraźnych korzyści względem innych rozwiązań dostępnych na rynku, a jeśli Zamawiający ma w tej sprawie inne zdanie, mógł skorzystać z innej drogi zakupu, którą daje ustawa Prawo zamówień publicznych.

Celem przywrócenia konkurencyjności postępowaniu prosimy o:

- uwzględnienie wszystkich postulatów zawartych w pytaniach powyżej;

- usunięcie pkt. 247-254;

- wprowadzenie proporcjonalnego sposobu oceny parametru opisanego w pkt. 255 (np. 1 pkt. za każdy miesiąc gwarancji powyżej 36 miesięcy, nie więcej jednak niż 48 miesięcy)

- zmianę wymogów granicznych w pkt. 50 i 51 – odpowiednio na „min. 5000 kHU” i „min. 7000 kHU”.

Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać oferty na podobnej klasy urządzenia i jednocześnie zachować możliwość porównania ofert.

Odp.: Zgodnie z SIWZ po modyfikacji z dnia 18.04.2019 r.

Pytanie nr 65

Dotyczy SIWZ, rozdział VIII pkt. 1.9

Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ, pkt. 1.3 wymaga dołączenia do oferty załącznika nr 6 do SIWZ zawierającego parametry oceniane oferowanego przedmiotu zamówienia, natomiast w rozdziale VIII SIWZ, pkt. 1.9 wskazuje, że załącznik nr 6 do SIWZ zawierający parametry wymagane i oceniane winien zostać złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dopiero na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Pragnę zwrócić uwagę, że tabela parametrów granicznych stanowi treść oferty i w związku z tym powinna stanowić nieodłączną część oferty składanej przez wykonawców. Zgodnie z art. 26 ust 1  Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów (nie uzupełnienie o treść  oferty)  potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego czyli spełnianie deklaracji złożonej w ofercie w zakresie parametrów granicznych i ocenianych.

W związku z powyższymi zapisami Pzp Wykonawca po otwarciu ofert może być wezwany do złożenia dokumentów (np.

w postaci broszur, folderów, oświadczeń  itp.) potwierdzających spełnianie parametrów zadeklarowanych w tabeli technicznej stanowiącej treść oferty.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie przez Zamawiającego wymogu załączenia do oferty  specyfikacji technicznej  - załącznik nr 6 do SIWZ - wypełnionego w całości w zakresie parametrów ocenianych jak i granicznych stanowiących treść składanej oferty i w sposób jednoznacznie identyfikujący oferowany przedmiot zamówienia.

Odp.: Katalog dokumentów na potwierdzenie spełniania wymogów postawionych przez Zamawiającego jest katalogiem otwartym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm). Na etapie składania ofert, aby Zamawiający mógł ocenić oferty i przygotować ranking ofert, wymagane jest wskazanie jedynie tych parametrów, które są oceniane w ramach kryteriów. Wszystkie inne dokumenty składane są na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie miał problemu z jednoznacznym zidentyfikowaniem oferowanego przedmiotu zamówienia, albowiem informację tę Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu Oferty w pkt. 2 kolumna 9.

Pytanie nr 66

Dotyczy SIWZ, rozdział VIII pkt. 1.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie w/w zapisów do wymogów ustawy o wyrobach medycznych i dopuści przedstawienie zamiast wpisu do rejestru wyrobów medycznych, który już nie istnieje, złożenie powiadomienie/zgłoszenia wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Wymóg postawiony w obecnym brzmieniu pozbawia Zamawiającego możliwości nabycia najnowocześniejszych urządzeń wprowadzonych do obrotu po 2010 r., kiedy do wymóg wpisu do rejestru został zniesiony.

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga „Wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych  (t. j. Dz. U. 2017 r.  poz. 211 z późn. zm.) dla wyposażenia.”  W związku z powyższym zgłoszenie jest dokumentem dopuszczonym zapisami SIWZ. Zamawiający potwierdza, iż zgłoszenie takie winno być zgodne z aktualną ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 67

Dotyczy SIWZ, rozdział VIII pkt. 1.10

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu,  Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza jedynie oświadczenie producenta jako dokument równoważny. Oświadczenie takie musi wskazywać na konkretny parametr, który producent potwierdza.

Pytanie nr 68

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §1 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? Przedmiot umowy obejmuje dostawę, zaprojektowanie i budowę a nie uzyskanie pozwoleń.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt osłon stałych RTG i uzyskanie pozwolenia SANEPID-u radiacyjnego.

Pytanie nr 69

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 8

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że kwestia odpowiedzialności za szkody jak i kwestia odszkodowania regulowana będzie zgodnie z wynikającą z kc zasada winy.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 70

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §8 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w/w zapisu? Na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu szkód i kar umownych ustanowione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu (§18 wzoru umowy).

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 71

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §10 nagłówek

Prosimy o potwierdzenie, że przez przedmiot umowy rozumie się prace budowlane.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 72

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §10 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 73

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §10a ust. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odp.: Zamawiający zmodyfikuje zapis następująco „Wykonawca zapewnia Zamawiającemu 8-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz serwisu pogwarancyjnego, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”

Pytanie nr 74

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §19 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 75

Dotyczy załącznika nr 12 do umowy

Dotyczy załącznika nr 13 do umowy

Czy Wykonawcy, którzy mają już z Zamawiającym umownie uregulowane zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych będą mogli współpracę w zakresie niniejszego zamówienia oprzeć na zawartej już umowie?

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 76

Dotyczy załącznika nr 13 do umowy, §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktu zapisu o treści: „1. Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………….

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

- Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- zaproponować innego pod przetwarzającego w miejsce odrzuconego pod przetwarzającego; lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez pod przetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na pod przetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności pod przetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego pod przetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. ”?

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o dodanie powyższych zapisów, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiększenie pomieszczenia technicznego kosztem pomieszczenia sterowni? Obecny metraż jest nie wystarczający do umieszczenia w nim całego niezbędnego wyposażenia technicznego aparatu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powiększenie pomieszczenia technicznego kosztem pomieszczenia sterowni, natomiast rozważa możliwość umieszczenia urządzenia UPS w pomieszczeniu magazynu narzędzi (pom. 305), które powstanie na obecnej klatce schodowej w zadaniu nr 2-modernizacja pomieszczeń oddziału chirurgii naczyniowej na I piętrze.

Pytanie nr 78

Prosimy o wskazanie miejsca instalacji urządzenia UPS uwzględniając jego wymiary około 2000x1000mm i wagę około 1500kg.

Pomieszczenie 305, które powstanie na obecnej klatce schodowej w zadaniu nr 2-modernizacja pomieszczeń oddziału chirurgii naczyniowej na I piętrze.

Pytanie nr 79

Pkt 212

Czy Zamawiający w zamian za brak parametru opisanego w punkcie 212, dopuści funkcję umożliwiającą zamrożenie krzywych np. w sytuacji alarmowej z zapisem 15 sekund danych krzywych (nie tylko sytuacja alarmowa, ale też zapisana, ale także okres tuż przed wystąpieniem sytuacji alarmowej)? Całość zapisu można analizować za pomocą kursorów, a także wartości numerycznych zmierzonych danych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80

Pkt 244-247

Czy Zamawiający potwierdza, że warunki dodatkowe opisane w punktach 244-247 dotyczą tylko angiografu?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Z uwagi na istotne zmiany w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert, a tym samym zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

- Cz. XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2019 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę”.

Zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.05.2019 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem