Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz parametrów technicznych

Zmodyfikowany

Część nr 2: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Odczynniki do oznaczeń biochemicznych – szacunkowa liczba oznaczeń wraz z kalibratorami          i kontrolami w roku:

| parametr oznaczany | szacunkowa liczba oznaczeń / rok |
| --- | --- |
| Glukoza | 13000 |
| CRP | 11500 |
| Kreatynina | 1100 |
| Mocznik | 6300 |
| AlAT | 4400 |
| Bilirubina całkowita | 3500 |
| Bilirubina związana | 200 |
| AspAT | 4000 |
| Amylaza | 2400 |
| Żelazo | 1500 |
| Cholesterol | 3000 |
| Białko całkowite | 800 |
| Magnez | 1000 |
| Kwas moczowy | 1100 |
| Triglicerydy | 2600 |
| Wapń | 1200 |
| Cholesterol- HDL | 2200 |
| GGTP | 1200 |
| Fosfataza zasadowa | 800 |
| Białko w moczu | 1500 |
| HbA1c | 450 |
| Albumina | 600 |
| Elektrolity – Na+, K*,Cl | 12000 |
| Fosfor nieorganiczny | 400 |
| Mleczany | 300 |
| D-dimer | 2000 |
| Etanol | 300 |
| Elektrolity w moczu (Na+, K*,Cl) | 50 |
| Kreatynina w moczu | 40 |
| Amylaza w moczu | 200 |
| Glukoza w moczu | 300 |
| Wapń w moczu | 20 |
| Mocznik w moczu | 20 |
| Białko w PMR | 20 |
| Glukoza w PMR | 20 |
| ASO | 50 |
| RF | 50 |
| Cholesterol-LDL | 1000 |

Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, producent, rok produkcji, numer serii |  |
| 1 | Analizator nowy lub nie starszy niż 2018 r. (rok produkcji), pod warunkiem serwisowania przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne. Zamawiający nie dopuszcza aparatów rekondycjonowanych. |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny. |  |
| 3 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki i próbki. |  |
| 4 | Wydajność testów nie mniej niż 300 testów/godzinę, wydajność ISE nie mniej niż 40/godzinę. |  |
| 5 | Minimalna ilość odczynników na pokładzie: 30. |  |
| 6 | Chłodzone pozycje odczynnikowe. |  |
| 7 | Minimalna ilość próbek: 80 |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, przelewanych, pediatrycznych, możliwość zastosowania różnego rodzaju próbek pierwotnych – 4,9ml i 2,6ml |  |
| 9 | Detekcja skrzepu w próbce – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. |  |
| 10 | Zastosowanie kuwet pomiarowych jednorazowego użytku lub wielorazowych z koniecznością zaoferowania stacji uzdatniania wody. |  |
| 11 | Zakres fotometru od 340nm do 700nm. |  |
| 12 | Konieczność wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w tabeli powyżej na oferowanym analizatorze. |  |
| 13 | Stacja uzdatniania wody i koszty materiałów zużywalnych ponosi Wykonawca. |  |
| 14 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody. |  |
| 15 | Ciągła dostępność do analizatora (możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania pracy aparatu). |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 17 | Zaoferowane odczynników pochodzących od tego samego producenta co oferowany analizator w min.90% |  |
| 18 | Moduł ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod. |  |
| 19 | Możliwość przystąpienia do wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 5 minut. |  |
| 20 | Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do bezpośredniego wstawienia do analizatora, niewymagające rozpuszczenia czy łączenia składników |  |
| 21 | Analizator ma mieć możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym. |  |
| 22 | Analizator ma mieć możliwość zaprogramowania norm, jednostek, flagowania wyników patologicznych. |  |
| 23 | Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań: ocena wg reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników. |  |
| 24 | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. |  |
| 25 | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla wszystkich oznaczanych parametrów na koszt Wykonawcy. Oznaczanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, wprowadzanie wyników elektronicznie, raporty z wprowadzonych wyników dostępne w ciągu max 5dni. W przypadku parametru - bilirubina Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrzną na poziomach dostosowanych do bilirubiny noworodkowej. |  |
| 26 | Wykonawca dostarczy stół w przypadku analizatora nabiurkowego. |  |
| 27 | Analizator wyposażony w UPS, który umożliwi dokończenie rozpoczętych analiz w przypadku zaniku zasilania. |  |
| 28 | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. |  |
| 29 | Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi analizatora |  |
| 30 | Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i interpretacji wyników – na miejscu po instalacji oraz szkolenie przypominające w zakresie obsługi i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. Szkolenia potwierdzone certyfikatem |  |
| 31 | Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. |  |

| Parametry oceniane | Punktacja | Opis oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- |
| Aplikacja dla HbA1C z krwi pełnej, hemolizat przygotowany jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat. | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie |  |
| Objętość aspirowanej próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 15 µl (bez ISE), objętość martwa nie większa niż 100µl potwierdzona ulotką metodyczną. | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie |  |
| Analizator, w którym możliwe jest dostawianie i wymiana odczynników w trakcie pracy urządzenia w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop. | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie |  |

……………………………………..

podpis Wykonawcy

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.