## cz.1
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 1 Endoprotezy stawu biodrowego z trzpieniem w wersji bezkołnierzowej - wersja cementowa i bezcementowa
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
D01 | 1 | Trzpień prosty (nie anatomiczny, o geometrii podwójnego lub potrójnego klina) w wersji bezkołnierzowej, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego, na całej długości pokryty warstwą hydroksyapatytu, dostępny w przynajmniej 9 rozmiarach od min. 31 mm offset'u , (odległość od osi trzpienia do środka konusa), wymagana jest także dostępność trzpienia zwiększonej lateralizacji (tzw. high offset). | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicha zew. 22+/- 0,2mm (2 długości szyjki), 28 mm, 32 mm i 36 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 3 | Głowa Bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach w zakresie od min. 46 do min. 60 mm (+/- 1mm dla obu wartości) ze skokiem co 2mm średnicy zewnętrznej i 28 mm lub 32 mm średnicy wewnętrznej, wyposażona w mechanizm zamykający. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 4 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących wraz ze średnicą panewki głów 22+/- 0,2 mm, 28mm , 32mm i 36 mm wykonany z wysokousieciowanego (polietylen sieciowany radiacyjne wg normy ASTM F2565; dawka min 50 kGy) polietylenu bez nawisu, oraz z nawisem którego kąt mieści się w zakresie 10-25 st. | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 5 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie hemisfery, o rozmiarach od min. 44 mm do min. 64 mm, - skok co 2 mm. Panewka wykonana z tytanu lub jego stopu, pokryta warstwą porowatą umożliwiającą osteointegrację. Wymagana jest dostępność panewek bezotworowych jak również posiadających otwory umożliwiające stabilizacje za pomocą przynajmniej 3 śrub tytanowych oraz panewek wielootworowych z gniazdami dla śrub na całym obwodzie. Dopuszcza się dostarczenie panewek z fabrycznie zaślepionymi otworami zamiast panewek litych | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D01 | 6 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta, na głowy co najmniej 32 mm i 36 mm. Dopuszcza się zaoferowanie wkałdki zintegrowanej z panewką. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 7 | Zgodna z opisem w poz. 4. Pozycja nie podlega wycenie w przypadku zaoferowania w poz. 5 wkładek ceramicznych zintegrowanych z panewką. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 8 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm, 32mm i 36 mm w przynajmniej 3 rozmiarach (S,M,L) | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy antyluksacyjne
D01 | 9 | Wkład antyluksacyjny dwumobilny lub zatrzaskowy wraz z głową CoCrMo ; w wycenie należy uwzględnić wszystkie implantowane zgodnie z techniką operacyjną elementy artykulacji antylukascyjnej wraz ze standardową głową CoCrMo podając indywidualną cenę każdego komponentu; w przypadku zaoferowania wkładów zatrzaskowych oraz dwumobilnych należy wycenić oba rodzaje artykulacji w proporcjach : 80% dwumobilne i 20% zatrzaskowe | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D01 | 10 | śruby panewkowe ( tytanowe o długościach co najmniej w zakresie od 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm), | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 11 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch. Pozycja nie podlega wycenie jedynie gdy zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 12 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch dla śrub. Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 13 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Implanty cementowe
D01 | 14 | Kompatybilny z trzpieniem bezcementowym trzpień cementowany; jego implantacja przebiega zastosowaniem narzędzi przewidzianych do implantacji trzpienia bezcementowego. Trzpień wysokopolerowany, wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu chromowo - kobaltowego dostępny w dwóch offsetach, wyposażony w polimerowy centralizer umożliwiający osiowe osadzenie implantu | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 15 | Panewka cementowana hemisferyczna wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w średnicach rosnących co 2-3 mm które miesczą się co najmniej w przedziale 44-64 mm ; | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 16 | Głowa endoprotezy metalowa kompatybilna z trzpieniem cementowanym, wymagane dostarczenie głów 22+/-0,2 mm , 28, 32 i 36 mm; każda średnica dostępna z przynajmniej trzema rozmiarami szyjki | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 17 | Panewka dwumobilna cementowana wykonana ze stali nierdzewnej lub stopu CoCrMo; panewka dostępna w rozmiarach od min. 46 mm do 60 mm; wkład z polietylenu wysokousieciowanego; należy wycenić komplet panewka - wkład polietylenowy podając cenę sumaryczną oraz ceny poszczególnych elementów | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy rewizyjne
D01 | 18 | Trzpień bezcementowy, tytanowy o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 19 | Panewka rewizyjna wykonana z tytanu, w pełni porowata, wielootworowa, dostępna w rozmiarach od min 48 do 72 mm wyposażona w otwory do mocowania śrub gąbczastych, oraz gąbczastych śrub blokowanych | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 20 | Metalowe augmenty w kształcie zbliżonym do półksiężyca, kompatybilne z systemem panewkowym. Asortyment obejmuje min. 3 rozmiary (średnice), dla każdego rozmiaru min. 3 grubości augmentów | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 21 | Wkład panewkowy mocowany cementowo dostosowany do panewki rewizyjnej | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 22 | Śruby panewkowe gąbczasne blokowane, których głowa blokuje się w otworach w panewce; min 4 długości śrub ze skokiem co 4-5 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 23 | śruby panewkowe min 4 długości ze skokiem co 4-5 mm, | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 24 | Elastyczne wiertła do śrub - 15, 25, 35, 50 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 6 kompletów instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy co najmniej dwóch pełnych zestawów a następnie uzupełnienie ilości instrumentariów o dwa lub więcej co miesiąc. Przekazanie kompletnych zestawów instrumentarium odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem; wymagane elastycznych wierteł do śrub co najmniej czterech długościach jako część instrumentarium
Napędy |  | Zamawiający wymaga 6 napędów na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy; Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy co najmniej dwóch napędów a następnie uzupełnienie ilości napędów o dwa lub więcej co miesiąc. Przekazanie napędów odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania
Jałowość |  | Wymagane jałowe wyroby medyczne do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu; Zamawiający wymaga zabezpieczenia w depozycie co najmniej czeterech implantów każdego rozmiaru z wyłączeniem największych i najmniejszych rozmiarów (maksymalnie 20% przewidzianych w technice operacyjnej asortymentu) a także implantów cementowanych (poz. 13-16) - dla których dopuszcza się dostarcenie dwóch implantów każdego rozmiaru
Jakość wyrobu |  | W celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości działania wyrobów medycznych, zamawiający wymaga dostarczenia implantów (system panewkowy i trzpień bezcementowy - elementy pierwotne) które uzyskały kategorię ODEP 3A lub wyższą

## cz.2
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 2 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z opcją zatrzaskową z trzpieniem w wersji kołnierzowej
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
D02 | 1 | Trzpień prosty (nie anatomiczny, o geometrii podwójnego lub potrójnego klina) w wersji bezkołnierzowej i kołnierzowej, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego, na całej długości pokryty warstwą hydroksyapatytu, dostępny w przynajmniej 9 rozmiarach od min. 31 mm offset'u , (odległość od osi trzpienia do środka konusa), wymagana jest także dostępność trzpienia zwiększonej lateralizacji (tzw. high offset) | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicha zew. 22+/- 0,2mm (2 długości szyjki), 28 mm, 32 mm i 36 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 3 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących wraz ze średnicą panewki głów 22+/- 0,2 mm, 28mm , 32mm i 36 mm wykonany z wysokousieciowanego (polietylen sieciowany radiacyjne wg normy ASTM F2565; dawka min 50 kGy) polietylenu bez nawisu, oraz z nawisem którego kąt mieści się w zakresie 10-25 st. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 4 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie hemisfery, o rozmiarach od min. 44 mm do min. 64 mm, - skok co 2 mm. Panewka wykonana z tytanu lub jego stopu, pokryta warstwą porowatą umożliwiającą osteointegrację. Wymagana jest dostępność panewek bezotworowych jak również posiadających otwory umożliwiające stabilizacje za pomocą przynajmniej 3 śrub tytanowych oraz panewek wielootworowych z gniazdami dla śrub na całym obwodzie. Dopuszcza się dostarczenie panewek z fabrycznie zaślepionymi otworami zamiast panewek litych | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D02 | 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta, na głowy co najmniej 32 mm i 36 mm. Dopuszcza się zaoferowanie wkałdki zintegrowanej z panewką | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 6 | Zgodna z opisem w poz. 4. Pozycja nie podlega wycenie w przypadku zaoferowania w poz. 5 wkładek ceramicznych zintegrowanych z panewką | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 7 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm, 32mm i 36 mm w przynajmniej 3 rozmiarach (S,M,L) | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wkłady antyluksacyjne
D02 | 8 | Wkład antyluksacyjny dwumobilny lub zatrzaskowy wraz z głową CoCrMo ; w wycenie należy uwzględnić wszystkie implantowane zgodnie z techniką operacyjną elementy artykulacji antylukascyjnej wraz ze standardową głową CoCrMo podając indywidualną cenę każdego komponentu; w przypadku zaoferowania wkładów zatrzaskowych oraz dwumobilnych należy wycenić oba rodzaje artykulacji w proporcjach : 80% dwumobilne i 20% zatrzaskowe | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D02 | 9 | śruby panewkowe ( tytanowe o długościach co najmniej w zakresie od 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 10 | Zaślepki centralne do panewek Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 11 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch dla śrub. Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D02 | 12 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 kompletów instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem; wymagane dostarczenie elastycznych wierteł do śrub co najmniej czterech długościach jako część instrumentarium
Napędy |  | 2 napędy na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe wyroby medyczne do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu
Jakość |  | W celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości działania wyrobów medycznych, zamawiający wymaga dostarczenia implantów (system panewkowy i trzpień bezcementowy - elementy pierwotne) które uzyskały kategorię ODEP 3A lub wyższą

## cz.3
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 3 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z panewką rewizyjną i opcją dwumobilną
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
D03 | 1 | Trzpień bezcementowy, bezkołnierzowy, o geometrii pojedynczego lub podwójnego klina, w części bliższej pokryty porowatą powłoką pozwalającą na osteointegrację, w wersji standardowej i ze zwiększonym offsetem (high offset), wykonany z tytanu lub ze stopu tytanu, w przynajmniej 10 rozmiarach dla trzpieni standardowych i high offset | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCr o średnicy 22+/-0,2 mm (3 długości szyjki), 28mm, 32mm, 36mm (4 długości szyjki) | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 3 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących wraz ze średnicą panewki głów 22+/-2mm, 28mm , 32mm i 36 mm wykonany z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu w wersjach bez nawisu, oraz z nawisem którego kąt mieści się w zakresie 10-25 st. Każda wkładka wyposażona w mechanizm zapewniający rotacyjne stabilizowanie w czasy panewki. poprzez zazębienie wypustek PE i materiału czaszy | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 4 | Panewka bezcementowa typu press-fit o rozmiarach w zakresie od min. 44 mm do min. 64 mm, wykonana z tytanu lub jego stopu, pokryta warstwą porowatą umożliwiającą osteointegrację. Wymagana jest dostępność panewek bezotworowych jak również posiadających otwory umożliwiające stabilizacje za pomocą przynajmniej 3 śrub tytanowych; sopuszcza się dostarczenie panewek z fabrycznie zaślepionymi otworami zamiast panewek litych | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D03 | 5 | Wkład ceramiczny, średnica zewnętrza głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki, wymagane średnice to przynajmniej 32 i 36mm Dopuszcza się zaoferowanie wkładki zintegrowanej z panewką | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 6 | Głowy ceramiczne o średnicach 28, 32, 36 dostępne w przynajmniej 3 rozmiarach (S/M/L) | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 7 | Zgodna z opisem w poz. 4. Pozycja nie podlega wycenie w przypadku zaoferowania w poz. 5 wkładek ceramicznych zintegrowanych z panewką | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy rewizyjne
D03 | 8 | Panewka bezcementowa wykonana z tytanu lub jego stopu, wielootworowa typu Press-fit w kształcie hemisfery, pokryta warstwą porowatą umożliwiającą osteointegrację, o rozmiarach w zakresie od min. 44 mm do min. 64 mm, - skok co 2 mm. Panewka kompatybilna z systemem augmentów do rekonstrukcji stropu i ścian panewkowych | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 9 | Metalowe augmenty w kształcie półksiężyca, kompatybilne z systemem panewkowym. Asortyment obejmuje min. 4 rozmiary (średnice), dla każdego rozmiaru min. 3 grubości augmentów | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wkłady antyluksacyjne
D03 | 10 | Wkład antyluksacyjny dwumobilny lub zatrzaskowy wraz z głową CoCrMo ; w wycenie należy uwzględnić wszystkie implantowane zgodnie z techniką operacyjną elementy artykulacji antylukascyjnej wraz ze standardową głową CoCrMo podając indywidualną cenę każdego komponentu; w przypadku zaoferowania wkładów zatrzaskowych oraz dwumobilnych należy wycenić oba rodzaje artykulacji w proporcjach : 80% dwumobilne i 20% zatrzaskowe | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D03 | 11 | Głowa Bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach w zakresie od min. 50 do min. 60 mm (+/- 1mm dla obu wartości) ze skokiem co 2mm średnicy zewnętrznej i 28 mm lub 32 mm średnicy wewnętrznej, wyposażona w mechanizm zamykający. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 12 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach co najmniej w zakresie od 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm), śruby do panewki rewizyjnej, śruby blokowane do panewki rewizyjnej jeżeli są wymagane do jej montażu, śruby do mocowania augmentów | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 13 | Zaślepki centralne do panewek; pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 15 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch dla śrub. Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D03 | 16 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 6 kompletów instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; Dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem; wymagane elastycznych wierteł do śrub co najmniej czterech długościach jako część instrumentarium
Napędy |  | 6 napędów na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
Jałowość |  | Wymagane jałowe wyroby medyczne do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu; Zamawiający wymaga zabezpieczenia w depozycie co najmniej czeterech implantów każdego rozmiaru z wyłączeniem największych i najmniejszych rozmiarów (maksymalnie 20% przewidzianych w technice operacyjnej asortymentu) a także implantów cementowanych (poz. 12-15) - dla których dopuszcza się dostarcenie dwóch implantów każdego rozmiaru
Jakość wyrobu |  | W celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości działania wyrobów medycznych, zamawiający wymaga dostarczenia implantów (system panewkowy i trzpień bezcementowy - elementy pierwotne) które uzyskały kategorię ODEP 3A lub wyższą

## cz.4
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 4 Endoprotezy bezcementowe pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D04 | 1 | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w min. 10 rozmiarach, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14; opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w min 10 rozmiarach, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14. W opcji trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w min. 10 rozmiarach z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 2 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach min. od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 3 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa lub cementowana w min. 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej min. 44mm-64mm ze skokiem co 2 mm, w wersji bezcementowej pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 4 | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 5 | Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 6 | Wkładka metalowa kompatybilna z panewką bezcementową, pozwalająca na użycie głowy dwumobilnej PE. Wkładka przeznaczona do panewek press fit o średnicy min. 50mm -72mm dla głów dwumobilnych PE o średnicy min. 38, 42 i 46mm | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 7 | Głowa metalowa średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną, w min. 5 długościach szyjki | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 8 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w min. 3-ch długościach szyjki | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 9 | Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i o długości min. od 15mm do 55mm | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 10 | Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 11 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego, w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach min. od 42 do 72 mm | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 12 | Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w min 3 długościach i w min. średnicach 14, 16, 18, 20mm w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane w min.2 długościach i średnicach min. 12, 14, 16, 18, 20mm. Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki oraz w dwóch wysokościach, posiadająca konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni. Element krętarza w min. dwóch długościach. Opcjonalnie element przedłużający. Całość łączona za pomocą śruby odpowiedniej długości | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 13 | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem. W opcji wkładka metalowa 2M | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D04 | 14 | Ostrza oscylacyjne | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 komplety instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; Dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek ; wymagane elastycznych wierteł do śrub jako część instrumentarium
Napędy |  | 2 napędy na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu; Zamawiający wymaga zabezpieczenia w depozycie co najmniej czeterech implantów każdego rozmiaru z wyłączeniem największych i najmniejszych rozmiarów (maksymalnie 20% przewidzianych w technice operacyjnej asortymentu)

## cz.5
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 5 Endoprotezy pierwotne bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem szyjkowo - przynasadowym
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D05 | 1 | Krótki trzpień szyjkowo-przynasadowy o przekroju owalnym lub w kształcie wielokąta z wyoblonymi krawędziami którego implantacja przebiega bez usuwania szyjki kości udowej i bez naruszania kości krętarza większego. Wymagane dostarczenie min. 7 rozmiarów trzpienia | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicach zew. 28 mm, 32 mm i 36 mm (przynajmniej 3 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 3 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących wraz ze średnicą panewki głów 28mm , 32mm i 36 mm wykonany z wysokousieciowanego (polietylen sieciowany radiacyjne wg normy ASTM F2565; dawka min 50 kGy) polietylenu w wersjach bez nawisu, oraz z nawisem którego kąt mieści się w zakresie 10-25 st. | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 4 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie hemisfery, o rozmiarach w zakresie od min. 44 mm do 64 mm, - skok co 2 mm. Panewka tytanowa, pokryta warstwą porowatą umożliwiającą osteointegrację. Wymagana jest dostępność panewek bezotworowych jak również z otworami umożliwiającymi stabilizację przy użyciu przynajmniej trzech śrub tytanowych; Dopuszcza się dostarczenie panewek z fabrycznie zaślepionymi otworami zamiast panewek litych. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D05 | 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta, na głowę co najmniej 32 mm i 36 mm | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 6 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm, 32mm i 36 mm w przynajmniej 3 rozmiarach (S,M,L) | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D05 | 7 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach w zakresie od min. 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 8 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch do mocowania panewki. Pozycja nie podlega wycenie jedynie w sytuacji gdy zaslepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 9 | Dodatkowe zaślepki do panewek do otworów peryferyjnych dla śrub - Pozycja nie podlega wycenie jedynie w sytuacji gdy zaslepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D05 | 10 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 kompletne instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem; wymagane dostarczenie elastycznych wierteł do śrub co najmniej czterech długościach jako część instrumentarium
Napędy |  | 1 napęd na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu
Jakość wyrobu |  | W celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości działania wyrobów medycznych, zamawiający wymaga dostarczenia implantów (system panewkowy i trzpień bezcementowy - elementy pierwotne) które uzyskały kategorię ODEP 3A lub wyższą

## cz.6
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 6 Endoprotezy pierwotne bezcementowe biodra z krótkim trzpieniem przynasadowym
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D06 | 1 | Krótki (dla najmniejszego rozmiaru długość szczyt trzpienia - nasada szyjki poniżej 100 mm) trzpień przynasadowy prosty ze stopu tytanowo - niobowego, bezkołnierzowy w kształcie klina, w całości pokryty powłoką umożliwiającą osteointegracje. Trzpień dostępny w min. 11 rozmiarach standardowych i 11 rozmiarach lateralizowanych | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicach 28 mm, 32 mm i 36 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 3 | Wkład panewkowy wykonany z wysokousieciowanego (polietylen sieciowany radiacyjne wg normy ASTM F2565; dawka min 50 kGy) polietylenu, dostosowany do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 4 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w min. rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 64 mm. Czasza lita oraz z 3 otworami na śruby. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i HA lub produkt równoważny. Dopuszcza się dostarczenie panewek z fabrycznie zaślepionymi otworami zamiast panewek litych. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D06 | 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta dostosowana do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 6 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm (w 3 długościach szyjki), 32mm (w 3 długościach szyjki) i 36 mm (w 4 długościach szyjki). | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D06 | 7 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach w zakresie od min. 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 8 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch do mocowania panewki. Pozycja nie podlega wycenie jedynie w sytuacji gdy zaslepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 9 | Dodatkowe zaślepki do panewek do otworów peryferyjnych i/lub centralnych. Pozycja nie podlega wycenie jedynie w sytuacji gdy otwory dla śrub są fabrycznie zaślepione | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D06 | 10 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 2 komplety instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem; wymagane dostarczenie elastycznych wierteł do śrub co najmniej czterech długościach jako część instrumentarium
Napędy |  | 2 napędy na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.7
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 7 Endoproteza stawu biodrowego z panewką stabilizowaną ząbkową makrostrukturą
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D07 | 1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu w wersji standard w całości pokryty hydroksyapatytem, bezkołnierzowy, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające pierwotną stabilizację, min 11 rozmiarów, kąt szyjkowy CCD 135°, spłaszczenie szyjki w płaszczyźnie M/L, stożek 12/14 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D07 | 2 | Korpus panewki, bezcementowy press-fit z czystego tytanu, wyposażony w wewnętrzny system występów antyrotacyjnych, posiadający na zewnętrznej powierzchni makrostrukturę ząbkową umożliwiającą pierwotną stabilizację, oraz mikrostrukturę umożliwiającą stabilizację wtórną. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w rozmiarze 48-60mm co 2mm, w opcji rozmiary 44-68 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D07 | 3 | Wkładka panewki z polietylenu sieciowanego o średnicy wewnętrznej: 28mm, 32mm, 36mm w wersji standardowej 0’ i w wersji z nawisem w zakresie 10-15 st’ | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D07 | 4 | Głowa metalowa CoCrMo o średnicy 28mm, 32mm, 36mm o min 3 długości szyjki. Stożek 12/14 | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D07 | 5 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm o min 3 długościach szyjki. Stożek 12/14 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D07 | 6 | Wkręt gąbczasty samogwintujący blokujący korpus panewki bezcementowej o średnicy 6,5 mm ze stopu tytanu, rozmiary w zakresie min. 10-14 mm | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D07 | 7 | Zaślepka do panewki bezcementowej ze stopu tytanu | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 komplet instrumentarium na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy
Napędy: |  | 1 napęd na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.8
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 8 Endoprotezy pierwotne bezcementowe biodra z trzpieniem przynasadowym i monolityczną panewką
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D08 | 1 | Krótki trzpień szyjkowo-przynasadowy o przekroju owalnym lub w kształcie wielokąta z wyoblonymi krawędziami którego implantacja przebiega bez konieczności usuwania szyjki kości udowej i bez naruszania kości krętarza większego | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D08 | 2 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana jako monolit polietylenowy z napyleniem warstwy osteointegracyjnej na powierzchnię zewnętrzną, bez konieczności użycia wkładki | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D08 | 3 | Głowa cermaiczna kompozytowa, o śrenicach 28mm (w 3 długościach szyjki), 32mm i 36 mm (w 4 długościach szyjki). | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D08 | 4 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach w zakresie od min. 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D08 | 5 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd bateryjny dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.9
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 9 Endoprotezy pierwotne bezcementowe biodra z trzpieniem przynasadowym o łukowatej krawędzi dostosowane do implantacji z dostępu Direct Anterior Approach (DAA)
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D09 | 1 | Krótki trzpień tytanowy o łukowato wygiętej bocznej krawędzi (dostosowany do implantacji z dostępów DAA); o geometrii potrójnego klina, wykonany ze stopu tytanowo-glinowo-niobowego o pokryciu porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Implant o szyjce w dwóch offsetach i długości rosnącej proporcjonalnie do rozmiaru trzpienia | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicach zew. 28 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru), 32 mm i 36 mm (przynajmniej 6 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 3 | Wkład panewkowy wykonany z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu, dostosowany do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 4 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w min. rozmiarach zewnętrznych od 42mm do 64 mm. Panewka lita i z trzema otworami lub wyposażona w otwory zaślepione fabrycznie. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D09 | 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta dostosowana do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 6 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm (w 3 długościach szyjki), 32mm i 36 mm (w 4 długościach szyjki). | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D09 | 7 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach w zakresie od min. 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 8 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch do mocowania panewki. Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaslepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 9 | Dodatkowe zaślepki do panewek do otworów peryferyjnych i/lub centralnych. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D09 | 10 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd bateryjny dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.10
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 10 Endoproteza biodra z narzędziami dostosowanymi do implantacji z dostępu Direct Superior Approach - DSA
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D10 | 1 | Trzpień prosty przynasadowy kryty w proksymalnej części warstwą umożliwiającą osteointegrację, wymagane dostarczenie co najmniej 8 rozmiarów | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicach zew. 28 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru), 32 mm i 36 mm (przynajmniej 6 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 3 | Wkład panewkowy wykonany z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu, dostosowany do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 4 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w min. rozmiarach zewnętrznych od 42mm do 64 mm. Panewka lita i z trzema otworami lub wyposażona w otwory zaślepione fabrycznie. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D10 | 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta dostosowana do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 6 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm (w 3 długościach szyjki), 32mm i 36 mm (w 4 długościach szyjki). | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D10 | 7 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach w zakresie od min. 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 8 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch do mocowania panewki. Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaslepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 9 | Dodatkowe zaślepki do panewek do otworów peryferyjnych i/lub centralnych. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D10 | 10 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi z chwytakami dostosowanymi do techniki DSA - direct superior approach zgodnie z dostarczoną techniką operacyjną; dostępny na żądanie Zamawiającego w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd bateryjny dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.11
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 11 Endoproteza biodra bezcementowa z możliwością założenia z wykorzystaniem kaniuli nawigującej
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D11 | 1 | Panewka bezcementowa, tytanowa napylana czystym tytanem o grubości 0,3 mm i/lub HA o grubości 0,4 mm i porowatości od 20 do 40%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porowatości panewki, pressfit panewki 1,3 mm dający bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 42-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym wkładki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez. Kodowane kolorami dla poszczególnych rozmiarów panewki i wkładu. Umożliwiająca zastosowanie artykulacji ceramicznej oraz polietylenowej w pełnym rozmiarkowaniu panewki. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 2 | Trzpień prosty, krótki, przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Trzpień w kształcie potrójnego klina w rozmiarach: długość: 91,5 – 115,5 mm szerokość: 28.7 – 38.2mm​. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 35 mm do 53 mm.Trzpień musi posiadać stałą krzywizne w części przyśrodkowej co ułatwia bezpieczną fiksacje w przynasadzie. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów z minimum 3 dostępów operacyjnych: przedni, tylni, boczny. Z wykorzystaniem kaniuli nawigującej do dostępu bezpośredniego przedniego. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 3 | Trzpień prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Trzpień w kształcie potrójnego klina musi posiadać użebrowania antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 10 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 37 mm do 50 mm. Trzpień ze stożkiem 12/14. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów z minimum 3 dostępów operacyjnych: przedni, tylni, boczny. Z wykorzystaniem kaniuli nawigującej do dostępu bezpośredniego przedniego. Wspólne instrumentarium dla wersji cementowej i bezcementowej. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 4 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w min. 2 rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36 mm w min. 4 rozmiarach długości szyjki | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 5 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 6 | Wkładka polietylenowa z 0 i 15 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm sterylizowana w ETO. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 10 MRad, z dodatkiem witaminy E stabilizującej wolne rodniki. Brak wolnych rodników eliminuje potrzebę wyżarzania. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 50 mm. Wkładka mocowana w panewce zatrzaskowo za pomocą 12 wypustek umiejscowionych na obwodzie panewki co 30 st. Wkładka licuje się z brzegiem panewki potwierdzając tym samym jej właściwe osadzenie. Kodowana kolorami w celu ułatwienia dopasowania rozmiaru | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 7 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm zaprojektowane w sposób umożliwiający wieloosiowe pozycjonowanie śruby w dowolnym kierunku w zakresie od 0 st. do 15 st., tak aby nie wchodziły w konflikt z wkładką panewkową. Długości śrub od 15 do 50 mm w skoku co 5 mm | 115 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 8 | Zaślepka otworu centralnego w panewce, wkręcana | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D11 | 9. | Ostrze kompatybilne z użyczonym napędem | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 Komplet instrumentarium na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; wymagane dostarczenie instrumentarium pozwalającego na implantację techniką z wykorzystaniem kaniuli nawigującej
Napędy: |  | 1 Napęd na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy

## cz.12
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 12 Endoprotezy pierwotne biodra z trzpieniem typu custom
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
D12 | 1 | Wykonany indywidualnie (customowy) trzpień pierwotny endoprotezy stawu biodrowego. Implant wykonany na podstawie tomografii komputerowej, dostępny w wersji cementowej i bezcementowej; implant dostarczany w raz ze spersonalizowaną raszplą dostosowaną do anatomii pacjenta | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D12 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicach zew. 28 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru), 32 mm i 36 mm (przynajmniej 6 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D12 | 3 | Wkład panewkowy wykonany z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu, dostosowany do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D12 | 4 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w min. rozmiarach zewnętrznych od 42mm do 64 mm. Panewka lita i z trzema otworami lub wyposażona w otwory zaślepione fabrycznie. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D12 | 5 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta dostosowana do głów 28mm, 32mm, 36mm. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D12 | 6 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm (w 3 długościach szyjki), 32mm i 36 mm (w 4 długościach szyjki). | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D12 | 7 | Śruby panewkowe ( tytanowe o długościach w zakresie od min. 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm) | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D12 | 8 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny w terminie do 8 tygodni od złożenia zamówienia na implanty wraz z prawidłowo wykonanym CT Skanem
Napędy |  | Nie jest wymagany
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Realizacja zamówień produktów indywidualnych do 8 tygodni od złożenia zamówienia wraz z prawidłowo wykonanym CT Skanem.; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu
Szkolenia |  | Zamawiający wymaga przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiającego, chirurgów w dowolnym ośrodku wskazanym przez Wykonawcę w zakresie techniki operacyjnej dotyczącej oferowanych wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga przeszkolenia wskazanych pracowników Bloku Operacyjnego oraz pracowników Magazynu Implantów w zakresie techniki operacyjnej

## cz.13
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 13 Kapoplastyka stawu biodrowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D13 | 1 | Głowa metalowa - kapa ze stopu CoCrMo | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D13 | 2 | Panewka kompatybilna z głową; wykonana ze stopu CoCrMo, bezcementowa | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 komplet instrumentarium na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy
Napędy |  | Nie jest wymagany
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej
Szkolenia |  | Zamawiający wymaga przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiającego, chirurgów w dowolnym ośrodku wskazanym przez Wykonawcę w zakresie techniki operacyjnej dotyczącej oferowanych wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga przeszkolenia wskazanych pracowników Bloku Operacyjnego oraz pracowników Magazynu Implantów. w zakresie techniki operacyjnej dla personelu Bloku Operacyjnego oraz pracowników Magazynu Implantów

## cz.14
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 14 Trzpień dysplastyczny typu "Wagner"
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D14 | 1 | Trzpień typu wagnerowskiego – wykonany z tytanu lub jego stopu, w kształcie zbliżonym do stożka, posiadający na obwodzie równomiernie rozłożone (promieniście) ożebrowanie. Trzpień dostępny w min. dwóch offsetach, zakres średnic min 13-21 mm. Dopuszczalne dostarczenie trzpienia modularnego ; przy czym należy wówczas w wycenie uwzględnić jednostkowe ceny wszystkich komponentów których implantacja przewidziana jest w technice operacyjnej | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D14 | 2 | Głowy CoCrMo kompatybilnych z trzpieniem; wymagane dostarczenie głów średnicy 22+/- 0,2 mm (min 3 rozmiary), 28 mm (min 3 rozmiary), 32 mm (min 4 rozmiary), 36 mm (min 4 rozmiary) | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D14 | 3 | Głowy ceramiczne z materiału Biolox Delta lub równoważnego, wymagane dostarczenie głów o średnicach 28/32/36 mm, dla każdej średnicy min 3 rozmiary głów | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D14 | 4 | Ostrza do piły kompatybilne z użuczonymi napędami.Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu według zaoferowanej techniki. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd zasilany bateryjnie dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.15
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 15 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D15 | 1 | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4o w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części nasadowej i przynasadowej kanału kości udowej w długościach 14 i 20cm., w przekrojach w zakresie 14-24mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 2 | Szyjka (część proksymalna) wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 3 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 4 | Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm ( skok co 2 mm. ). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu w wersji standard lub " Multihole" | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 5 | Wkładka z polietylenu crosslinked, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym. W opcji wkładka z witaminą E . Wkładka posiada pierścien wykonany ze stopu tytanu jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 6 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do głów o średnicy 28, 32, 36 mm. Wkładka jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( XS,S, M, L ) | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 7 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 12/14, o średnicy 28, 32, 36 mm | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 8 | Głowa metalowa - 28, 32, 36mm | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 9 | Wkładka metalowa dwumobilna 40, 42mm | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 10 | Głowa dwumobilna polietylenowa 40, 42mm. do głów metalowych 28mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 11 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 12 | Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0o, 10o, 20o,0o +5, 10o +5, 20o +5 | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 13 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D15 | 14 | Ostrza do piły | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.16
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 16 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego wykonana z tantalu
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D16 | 1 | Panewka rewizyjna, sferyczna typu press-fit, wykonana z tantalu. Porowatość powierzchni panewki wynosi 75-80%, przepuszczalność zbliżona do przepuszczalności kości. Możliwa stabilizacja śrubami. Zakres rozmiarów czaszy rewizyjnej od 48- 80mm ze skokiem co 2mm | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 2 | Wkład polietylenowy cementowany, wykonany z wysoko usieciowanego polietylenu najnowszej generacji. Insert neutralny lub z nachyleniem 10º. Żłobkowana tylna strona wkładu zmniejsza naprężenie w warstwie cementowej i zapewnia stabilizację rotacyjną | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 3 | Elementy rekonstrukcyjne tantalowe - protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 4 | Łaty do dna panewki - Elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 3 wysokościach – średnice 26,32,38mm | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 5 | Elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 6 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne dopasowane odpowiednio do budowy anatomicznej pacjenta – dla uzyskania optymalnej wytrzymałości mechanicznej wykonane są z czystego tytanu. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Dolne ramie przystosowane do wbicia w kość kulszową. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 7 | Klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15mm | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D16 | 8 | Wkręty do mocowania implantów, średnica 6,5mm długość 20-80mm | 65 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy: |  | 1 napęd zasilany bateryjnie dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.17
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 17 Trzpienie rewizyjne
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D17 | 1 | Trzpień bezcementowy, rewizyjny modularny część proksymalna - element krętarzowy tytanowy, napylony hydroksapatytem, w 4 różnych wysokościach oraz 5 rozmiarach 19 - 27 mm, stożek V40 | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 2 | Trzpień bezcementowy, rewizyjny, modularny, część dystalna - trzpienie dystalne, w trzech długościach od 155-235 mm, o budowie stożkowej, w średnicach od 14-24 mm w wersjach prostej i giętej (195 i 235mm), wyposażone w integralny system zapobiegający derotacji | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 3 | Trzpień cementowany rewizyjny, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, w minimum 4 rozmiarach w zakresie 200 - 260mm, stożek V40 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 4 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22 mm, 28 mm lub 32 mm i 36 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 5 | Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego w rozmiarach 10 mm do 20 mm | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 6 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu według zaoferowanej techniki | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 7 | Asortyment śrub gąbczastych o długościach w zakresie min. 16 - 48 mm (+/- 2 mm) | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 8 | Cementowane panewki zatrzaskowe do stosowania z koszami rewizyjnymi | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D17 | 9 | Zakończona kulką linki ze stali nierdzewnej, z przesuwalnym elementem zaciskowym przeznaczone do cerklażu kości udowej | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestawu narzędzi do zakładania endoprotez na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd zasilany bateryjnie przez cały okres obowiązywania umowy + 1 napęd dostepny na żądanie Zamawiającego.
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.18
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 18 Adaptery i głowy rewizyjne
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
D18 | 1 | Głowy rewizyjne rozmiarów 28/32/36 mm do stosowania z adapterami tytanowymi | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D18 | 2 | Adaptery stożka na stożek V40 - do śródoperacyjnej korekcji długości szyjki. Adaptery wykonane z tytanu | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D18 | 3 | Adaptery do rewizji endoprotez 12/14 i 14/16 - do połączenia głowy rewizyjnej z różnego rodzaju trzpieniami. Adaptery wykonane z tytanu | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D18 | 4 | Głowy rewizyjne ceramiczne z materiału Biolox Delta lub równoważnego, wymagane dostarczenie głów o średnicach 28/32/36 mm kompatybilne ze stosowanymi adapterami | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.19
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 19 Endoproteza jednoprzedziałowa kolana
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D19 | 1 | Komponent udowy, do stosowania w obrębie przedziały przyśrodkowego i bocznego wykonany ze stopu CoCrMo implant dostępny w min. 6 rozmiarach; przygotowanie kości udowej do implantacji odbywa się na zasadzie wykonania cięcia dystalnego, tylnego i skośnego kłykcia kości udowej wraz z przygotowaniem otworów dla tzw. pegów. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D19 | 2 | Wykonany ze stopu CoCrMo lub tytanowego; mocowany cementowo , dostępny w min 6 rozmiarach dla przedziału przyśrodkowego i bocznego | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D19 | 3 | Wkład z polietylenu wysokousieciowanego (Highly cross-linked polyethylene) typ fixed bearing, min 4 grubości w zakresie 8-12mm | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D19 | 4 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu według techniki operacyjnej. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestawu narzędzi do zakładania endoprotez na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy + 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego; wy
Napędy |  | 1 napęd zasilany bateryjnie przez cały okres obowiązywania umowy + 1 napęd dostępny na żądanie Zamawiającego. Dopuszcza się dostarczenie piły oscylacyjnej wraz z jednorazowymi ostrzami , wkrętarki z kompletem uchwytów oraz piły szablastej z kompletem ostrzy lub samych ostrzy do piły szablastej kompatybilnych z systemem Stryker 6/7/8
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.20
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 20 Endoproteza jednoprzedziałowa kolana i stawu skokowego custom
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D20 | 1 | Wykonane na podstawie MRI lub KT customowe implanty służące do uzupełniania ubytków kostno - chrzęstnych, przeznaczone do leczenia ubytków na kłykciach kości udowej, bloczku rzepki, oraz na kości skokowej. Komponent dostarczany z jednorazowymi spersonalizowanymi narzędziami i przymiarami do implantacji pozwalającym na osadzenie dostosowane do indywidualnej anatomii z dokładnością 0,2 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Jednorazowe, personifikowane instrumentarium, pozwalające na osadzenie implantu z dokładnością do 0,2 mm personifikowany przymiar do osteotomii i repozycji końca dalszego kości piszczelowej; 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie do 12 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Napędy: |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implant dostępne w terminie 12 tygodni od zatwierdzenia zamówienia ; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.21
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 21 Endoproteza cementowana kolana w technologii medial pivot z możliwością zastosowania elementów antyalergicznych
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D21 | 1 | Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zapobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D21 | 2 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D21 | 3 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D21 | 4 | Komponent udowy, cementowany, pokryty powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr), anatomiczny (prawy, lewy),w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D21 | 5 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr), w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D21 | 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.22
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 22 Endoproteza kolana do zabiegów pierwotnych w rozszerzonym zakresie oraz do zabiegów rewizyjnych z opcją hipoalergiczną
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D22 | 1 | Komponent pierwotno - rewizyjny udowy typu CR; i PS; dlostępny w min 10 rozmiarach; wersja CoCrMo bez pokrycka | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 2 | Komponent pierwotno - rewizyjny udowy typu CR; i PS; dlostępny w min 10 rozmiarach; wersja CoCrMo z pokryciem hipoalergicznym | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 3 | Taca piszczelowa pierwotno - rewizyjna pozwalająca na dokręcenie przedłużki śródszpikowej; implant dostępny w min 10 rozmiarach | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 4 | Wkład polietylenowy wykonany z wysokousieciowanego polietylenu (higlhy cross-linked PE) | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 5 | Adapter do mocowania trzpienia udowego dla komponentów PS | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 6 | Komponent udowy półzwiązany dostępny w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo, bez pokrycia | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 7 | Komponent udowy półzwiązany dostępny w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo, z pokryciem hipoalergicznym | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 8 | Komponent piszczelowy rewizyjny posjadający możliwość przyłączenia augmentów | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 9 | Augmenty udowe dystalne, dostępne w min, 3 grubościach | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 10 | Augmenty udowe tylne, dostępne w min 2 grubościach | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 11 | Trzpienie śódszpikowe cementowane dla komponentu udowego i piszczelowego | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 12 | Trzpienie śródszpikowe bezcementowe dla komponentu udowego i piszczelowego | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 13 | Adaptery offsetowe do trzpieni | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 14 | Augmenty piszczelowe - obejmujące całą tacę | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 15 | Augmenty piszczelowe - obejmujące pół tacy | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 16 | Wkładki typu półzwiązanego, polietylenowe, dostępne w min. 9 grubościach | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 17 | Stożki (cone) pryznasadowe dla komponentów piszczelowych wykonane technologią druku 3D | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 18 | Stożki (cone) pryznasadowe dla komponentów udowych wykonane technologią druku 3D | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 19 | Komponent udowy i piszczelowyanatomiczny w dwóch rozmiarach | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 20 | Komponent udowy i piszczelowyanatomiczny w dwóch rozmiarach antyalergiczny | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D22 | 21 | Rękaw polietylenowy dla zawiasu | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Zabiegi pierwotne: 1 komplet instrumentarium na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; Zabiegi rewizjne: 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego w terminie 72 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | Zabiegi pierwotne: 1 napęd na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; Zabiegi rewizjne: 1 napęd dostępny na żądanie Zamawiającego w terminie 72 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Zabiegi pierwotne: Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Zabiegi rewizyjne: Implanty dostępne w terminie 72 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Każdy implant musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.23
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 23 Gwóźdź bezcementowy do artrodezy stawu kolanowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D23 | 1 | Gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego przeznaczony do implantacji w przypadkach powikłań endoprotezoplastyki. Implant wyposażony w części śródszpikowe mocowane w kości udowej i piszczelowej oraz element wypełniający przestrzeń po stawie kolanowym | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd bateryjny dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.24
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 24 System do rekonstrukcji ACL
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
4 zestawy narzędzi oraz 4 zestawy napędów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu rekonstrukcji ACL metodą jednopęczkową z zastosowaniem ścięgien ST/GR dostępny na stałe u Zamawiającego. Zestaw obejmuje komplet narzędzi do wykonania zabiegu zgodnie z techniką producenta, przy czym musi on zawierać stripery do pobierania ścięgien (dwie średnice), komplet sztywnych wierteł do przygotowania kanałów w kości udowej i piszczelowej. Wiertło kaniulowane średnicy 4,5 oraz drut- szydło- po 2 sztuki na 1 zestaw. Jeżeli dostarczone przez firmę w/w wiertło oraz drut- szydło jest wielokrotnego użytku to wymiana po zgłoszeniu uszkodzenia lub, że jest tępe. Wymiana wierteł udowych i piszczelowych również po zgłoszeniu konieczności wymiany. Zamawiający wymaga wymiany zużywalnych elementów (wiertła, druty, szydła itp.) na koszt wykonawcy. Wymagane dostarczenie wyrobów jałowych, oraz utworzenie w siedzibie zamawiającego magazynu komisowego przez cały czas obowiązywania umowy
Mocowanie udowe
D24 | 1 | Implant typu endobutton do mocowania przeszczepu na kości udowej, składający się z metalowej płytki w kształcie prostokąta i zaokrąglonych brzegach, zintegrowanej z pojedynczą pętlą z materiału niewchłanialnego. Pętla o stałej lub regulowanej długości, której konstrukcja pozwala skrócenie jej poprzez dociągnięcie nici regulujących. Wielkość implantu pozwala na przeciągnięcie go przez kanał średnicy 4,5 +/- 0,5 mm. Technika przeciągania pętli wymaga zastosowania jedynie nici prowadzących | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D24 | 2 | Podkładka rewizyjna wykonana z tytanu, przeznaczona do implantu typu endobutton z pętlą regulowaną | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Mocowanie piszczelowe | 4 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących wraz ze średnicą panewki głów 22+/- 0,2 mm, 28mm , 32mm i 36 mm wykonany z wysokousieciowanego (polietylen sieciowany radiacyjne wg normy ASTM F2565; dawka min 50 kGy) polietylenu bez nawisu, oraz z nawisem którego kąt mieści się w zakresie 10-25 st. | 650 |  | 0.08 | 0 | 0 | 0
D24 | 3 | Śruba interferencyjna do mocowania przeszczepu w kości piszczelowej, kaniulowana, wykonana z biowchłanialnego polimeru lub biowchłanialnego materiału kompozytowego. Technika implantacji śruby nie wymaga wszczepiania żadnych dodatkowych komponentów. Wymagane dostarczenie asortymentu obejmującego co najmniej dwie długości śrub (mieszczące się w zakresie 20-35 mm), średnice śrub w zakresie co najmniej 7-11 mm ze skokiem co 1 mm, dodatkowo zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej jednego typu śrub o średnicy 6 mm i 12 mm | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D24 | 4 | Luźna pętla piszczelowa z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedwczesne skrócenie | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D24 | 5 | Guzik wykonany z tytanu, wyposażony w co najmniej dwa otwory, umożliwiający zamocowanie nici utrzymujących przeszczep więzadła na kości piszczelowej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego posiadającego dodatkowe otwory i/lub wycięcia pod warunkiem że zgodnie z techniką operacyjną implant zapewnia mocowanie ścięgna | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D24 | 6 | Wielorazowe wiertło prowadzące z oczkiem | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.25
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 25 Implanty do naprawy ACL oraz do rekonstrukcji korzenia łąkotki
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Zamawiający wymaga utworzenia depozytu w Magazynie Implantów na czas trwania umowy, wraz z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) Wymagane dostarczenie wyrobów jałowych. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w okresie trwania umowy 2 szkoleń dla osób wskazanych przez Zamwiającego, w zakresie przedmiotu umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przekazać Zamwiającemu protokół z przeprowadzonego szkolenia, zawirający plan, listę uczestników, certyfikaty potwierdzające udział.
D25 | 1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 2 | Płytka na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 3 | Podłużna płytka typu endobutton, wydłużona - 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 4 | Płytka rewizyjna stanowiąca nakładkę na endobutton o okrągłym lub owalnym kształcie. Wymagane rozmiary: okrągłe o średnicy od 15mm, 17mm 21mm oraz owalne 9x16mm, 11x18mm,15x21mm | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 5 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 15 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 6 | Biowchłanialana śruba interferencyjna PLGA z β-TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, otwartej konstrukcji, która pozwala na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 7 | Śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 8 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 9 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 10 | Drut kierunkowy nitynolowy 1.2 mm x 9", do śrub , opakowanie 5 szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 11 | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D25 | 12 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## cz.26
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 26 Endoproteza stawu rzepkowo - udowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D26 | 1 | Komponenty rzepkowe mocowane cementowo; min 3 rozmiary | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D26 | 2 | Komponenty udowe, wykonane ze stopu CoCrMo ; mocowane cementowo ; dostępne min. 3 rozmiary | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D26 | 3 | Komponent mocujacy - śruba na cement | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D26 | 4 | Komponent mocujacy - śruba na bezcementowa | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 48 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.27
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 27 Endoproteza stawu skokowego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D27 | 1 | Komponent piszczelowy metalowy, bezcementowy, dostępny w min. 4 rozmiarach | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D27 | 2 | Komponent skokowy metalowy bezcementowy, dostępny w min. 4 rozmiarach | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D27 | 3 | Wkład z polietylenu wysokousieciowanego (Highly cross-linked polyethylene) typ fixed bearing, min 4 grubości | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D27 | 4 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu według zaoferowanej techniki | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestawu narzędzi dostępny w ciągu 5 dni roboczych na żądanie Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd zasilany bateryjnie w ciągu 5 dni robocyzch ma żądanie Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe do implantacji
Dostawy |  | Implanty dostarczane na żądanie zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.28
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 28 Endoproteza stawu AMP Palucha
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D28 | 1 | Całkowiuta endoproteza stawu AMP palucha silikonowa mocowana bezcementowo; zamawiający wymaga indywidualnego wycenienia wszystkich komponentów endoprotez zgodnie z techniką operacyjną | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 zestaw narzędzi dostępny na żądanie Zamawiającego dostępny w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Napędy |  | 1 napęd bateryjny dostarczany na żądanie zamawiającego dostępny w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe
Dostawy |  | Implanty dostępne w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu

## cz.29
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 29 Panewka z wkładką - związana
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D29 | 1 | Panewka związana cementowana, przeznaczona do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych, w rozmiarach od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm; w rozmiarach od 44 mm do 48 mm kompatybilna z głową 22,2 mm; w rozmiarach od 50 mm do 54 mm kompatybilna z głowa 28 mm; w rozmiarach od 56 mm do 60 mm kompatybilna z głowa 32 mm oraz wkładka do panewki | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Nie są wymagane
Napędy: |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane jałowe wyroby medyczne do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy.Wyroby medyczne dostarczane wraz z kartą implantu

## cz.30
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 30 Śruby interferencyjne (dziecięce)
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D30 | 1 | Śruba interferencyjna o gładkim gwincie, biowchłanialna, wykonana z osteokonduktywnego fosforanu wapnia i PLGA w postaci mikrodyspersji, wchłananie następuje w ciągu 2-4 lat, implant zapewnia mocowanie blisko stawu, średnice od 5 do 12mm (+/- 0,5mm), długości od 23 do 35mm | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 1 komplet instrumentarium w siedzibie Zamawijącego przez cały okres obowiązywania umowy
Napędy: |  | 1 komplet napędu w siedzibie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy
Jałowość |  | Wymagane jałowe wyroby medyczne do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## cz.31
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część 31 Elektrody do neuromonitoringu
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
D31 | 1 | Zestaw jednorazowy do neuromonitoringu śródoperacyjnego stosowany w trakcie operacji deformacji kręgosłupa: - Para elektrod igłowych (dł.15-20mm, dł. przewodu 2.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylne jednorazowe, różne kolory uchwytów i przewodów – min. 10 par - Elektroda igłowa (dł.15-20mm, dł. przewodu 1.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylna jednorazowa, różne kolory uchwytów i przewodów – min. 3 sztuki o różnych kolorach przewodów - Elektroda igłowa spiralna (śr.0.4-0.6mm, dł. przewodu 1.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylna jednorazowa, różne kolory uchwytów i przewodów – min. 2 sztuki - Elektroda igłowa (dł.15-20mm, dł. przewodu 1.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylna jednorazowa, referencyjna zielona – min. 3 sztuki | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie sa wymagane
Napędy |  | nie są wymagane
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy