Załącznik 1.2. do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i funkcjonalne

| Aparaty USG_2 (2 szt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać wartość/opisać) |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nienaprawiany | Tak, rok produkcji - 2025 |  |
| 2 | Deklaracja zgodności na aparat | Tak |  |
| II. JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |
| 3 | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | Tak |  |
| 4 | Możliwość pracy aparatu bez stolika jezdnego, szybki montaż/demontaż urządzenia bez użycia narzędzi dodatkowych | Tak |  |
| 5 | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz | Tak |  |
| 6 | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu | min. 2 - 20 MHz |  |
| 7 | Waga | max. 7,5 kg bez stolika |  |
| 8 | Aparat przenośny z rączką oraz możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | Tak |  |
| 9 | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie | min. 3 |  |
| 10 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia | max. 30 sek. |  |
| 11 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby | max. 5 sek. |  |
| 12 | Ilość niezależnych kanałów procesowych | min. 50 000 |  |
| 13 | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | Tak |  |
| III. ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |  |
| 14 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
| 15 | Ilość klatek pamięci CINE | min. 30 000 |  |
| 16 | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD | min. 120 GB |  |
| 17 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | Tak |  |
| 18 | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych | min. 3 |  |
| 19 | Wyjście HDMI | Tak |  |
| 20 | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Tak |  |
| 21 | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | Tak |  |
| 22 | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | Tak |  |
| IV. MONITOR |  |  |  |
| 23 | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | Tak |  |
| 24 | Przekątna ekranu min. 15" (podać) | Tak |  |
| 25 | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | Tak |  |
| 26 | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) | Tak |  |
| V. TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 27 | Tryb B - Mode | Tak |  |
| 28 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Tak |  |
| 29 | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
| 30 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
| 31 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
| 32 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
| 33 | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak |  |
| 34 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | Tak |  |
| 35 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. | Tak |  |
| 36 | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) | Tak |  |
| 37 | Tryb M - Mode | Tak |  |
| 38 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | Tak |  |
| 39 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 40 | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | Tak |  |
| 41 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. | Tak |  |
| 42 | Ilość map kolorów min. 20 | Tak |  |
| 43 | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | Tak |  |
| 44 | Tryb Power Doppler (PD) | Tak |  |
| 45 | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
| 46 | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | Tak |  |
| 47 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. | Tak |  |
| 48 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | Tak |  |
| 49 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | Tak |  |
| 50 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
| VI. OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |  |
| 51 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | Tak |  |
| 52 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
| 53 | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | Tak |  |
| VII. GŁOWICE ULTRADŻWIĘKOWE |  |  |  |
| 54 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | Tak |  |
| 55 | Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz | Tak |  |
| 56 | Ilość elementów min.190 | Tak |  |
| 57 | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm | Tak |  |
| 58 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak |  |
| 59 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak |  |
| 60 | Głębokość obrazowania min. 28 cm | Tak |  |
| 61 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex | Tak |  |
| 62 | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz | Tak |  |
| 63 | Ilość elementów min.120 | Tak |  |
| 64 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | Tak |  |
| 65 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak |  |
| 66 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | Tak |  |
| 67 | Głębokość obrazowania min. 37 cm | Tak |  |
| VIII. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY (na dzień składania ofert) |  |  |  |
| 68 | Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO | Tak |  |
| 69 | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, | Tak |  |
| 70 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phasedarray | Tak |  |
| 71 | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,5 MHz | Tak |  |
| 72 | Ilość elementów min. 80 | Tak |  |
| 73 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | Tak |  |
| 74 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak |  |
| 75 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak |  |
| 76 | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak |  |
| 77 | Możliwość głosowego sterowania aparatem | Tak |  |
| 78 | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | Tak |  |
| 79 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. | Tak |  |
| 80 | Doppler Tkankowy TDI | Tak |  |
| 81 | Automatyczny pomiar VTI z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | Tak |  |
| 82 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 83 | Automatyczny pomiar IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | Tak |  |
| 84 | Automatyczny pomiar linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopnia nasilenia procesu chorobowego | Tak |  |
| 85 | Możliwość rozbudowy o system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł | Tak |  |
| 86 | Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły | Tak |  |
| 87 | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz | Tak |  |
| 88 | Ilość elementów min. 190 | Tak |  |
| 89 | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm | Tak |  |
| 90 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna o zakrzywionym czole głowicy współpracująca z Ciągłym Dopplerem | Tak |  |
| 91 | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,0 MHz | Tak |  |
| 92 | Ilość elementów min. 64 | Tak |  |
| 93 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 56 stopni | Tak |  |
| 94 | Promień krzywizny czoła min. 30mm | Tak |  |
| 95 | Głębokość obrazowania min. 37 cm | Tak |  |
| 96 | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej | Tak |  |
| 97 | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS | Tak |  |
| 98 | Automatyczny pomiar objętości pęcherza moczowego | Tak |  |
| 99 | Automatyczny pomiar powierzchni żołądka | Tak |  |
| 100 | Automatyczny pomiar tętna płodu | Tak |  |
| VII. INNE WYMOGI |  |  |  |
| 101 | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego | Tak |  |
| 102 | Okres gwarancji | 60 miesięcy |  |
| 103 | Autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 104 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….. % | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG | szt. | 2 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 2) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać.

Oferowany aparat musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany aparat któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent aparatu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Typ/model aparatu: ………………………………………………………………  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………