Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wideobronchoskop
Lp.	Parametr / Opis	Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych
Dane ogólne aparatu
1.	Producent	PODAĆ
2.	Kraj pochodzenia	PODAĆ
3.	Model/typ/nazwa	PODAĆ
4.	Rok produkcji minimum 2020	TAK
5.	Okres gwarancji 24 miesiące	TAK
6.	Montaż we wskazanym miejscu w siedzibie kupującego	TAK
7.	Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy	TAK
8.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu	TAK
9.	Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski	TAK
10.	Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu	TAK
11.	Trzykrotna naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie	TAK
12.	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane	TAK
13.	Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 5 dni roboczych	TAK
14.	Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy	TAK
15.	Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego	TAK
16.	Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru	TAK
17.	Zamawiający na swój koszt dokona utylizacji uszkodzonego urządzenia będącego na stanie zamawiającego przekazując dokumenty do kasacji	TAK
Dane techniczne aparatu
1.	Głębia pola widzenia w zakresie 3-50mm	PODAĆ
2.	Pole widzenia 90 stopni	PODAĆ
3.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5,1 mm	PODAĆ
4.	Średnica zewnętrzna rurki wprowadzającej 5,2 – 5,8 mm	PODAĆ
5.	Średnica kanału ssącego 2,6 – 2,8 mm	PODAĆ
6.	Maksymalne zgięcie do góry 180 stopni	PODAĆ
7.	Maksymalne zgięcie do dołu 130 stopni	PODAĆ
8.	Monitor 3,5”- 5,0”	PODAĆ
9.	Kąt pochylenia monitora 0-120 stopni	PODAĆ
10.	Rotacja kamery lewo 90 stopni / prawo 90 stopni	PODAĆ
11.	Czas ciągłej pracy na naładowanej baterii 1-4 h	PODAĆ
12.	Karta pamięci max. 32 GB	PODAĆ
13.	Całkowita długość 600-910 mm	PODAĆ
14.	Możliwość prowadzenia endo-terapii	PODAĆ
15.	Środowisko robocze: 10-40 stopni C	PODAĆ
16.	Ciśnienie 700-1060 hPa	PODAĆ
17.	Możliwość mycia w myjni endoskopowej Producent - FujiFilm, model - CYW-DUO, rok produkcji 2019.	TAK

……………………………………	(data i podpis Wykonawcy)