# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 1

PROWADNIKI DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Prowadniki do koronarografii	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości 150 cm, 200 cm, 260 cm – wymagane
- różne dł. miękkich końcówek zakończonych w kształcie litery „J” oraz proste – wymagane
- doskonałe przeniesienie obrotu – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dobrze widoczny w skopii, giętki – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prowadnik pokryty teflonem - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 2
KOSZULKI (INTRODUCERY) Z IGŁĄ W KOMPLECIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Koszulki (Introducery) udowe / dł. 11 cm i 23 cm, w tym 20% długich	100 szt.
2.	Koszulki (Introducery) promieniowe / z atraumatyczną igłą i prowadnikiem 0,021”	1200 szt.
3.	Koszulki (Introducery) promieniowe hydrofilne	20 sztuk
RAZEM:

OCENA JAKOŚCIOWA:
- zbrojone, atraumatyczne – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- szczelna zastawka zapewniająca optymalną hemostazę – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski opór wprowadzania cewnika - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dot. pkt 2:
      - dostępne średnice 5,6,7,8,9 F – wymagalne
      - ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagalne
      - teleskopowy układ rozszerzający – wymagalne
      - miękka część dystalna, sztywna proksymalna - wymagane
- dot. pkt 3:
    - dostępne wersje 5,6,7 F – wymagalne
    - długość introduktora 11 cm – wymagalne
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 3
# ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte.	40 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Dobrze widoczne w skopii – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo sterowalne – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 4
# CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki diagnostyczne do koronarografii	2800 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - Judkins,Amplatz,Multipurpose,Pigtail,( Van Tasssel 145 i 155 stopni wygięcia), Noto,Sones,Williams,Barbeau,Bypass bądź podobne (podać) – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewniki o średnicy zewnętrznej 7F,6F, 5F,4F– wymagalne, gdy średnica zewnętrzna 5,2 F - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,056” dla 6F, min.0,045” dla 5F) – 4% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- wymagane długości minimum 100 cm i 110 cm – gdy > bądź = 125 cm 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 5
# CEWNIKI PROWADZĄCE DO PCI TĘTNIC WIEŃCOWYCH I
POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki prowadzące do koronaroplastyki	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- cewnik o średnicy wewnętrznej > bądź = 0,072” dla 6F – 30% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- podwójne zbrojenie metalowe– 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna konstrukcja (duża siła podparcia) – 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice 6F 7F 8F – 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- gładka wewnętrzna powłoka PTFE - 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- gwarantowana stała średnica wew od uchwytu do końcówki włącznie - 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne typy ukształtowania końcówki – wymagalne, wymienić
- dostępny cewnik dedykowany także do dostępu promieniowego - wymagane
- wymagalna długość cewnika 110 cm – 4 % gdy więcej niż 110 cm (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 6

PROWADNIKI DO PCI DO KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Prowadniki do PCI – do krętych zmian	650 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnica 0,014” - wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- dostępne minimum 8 stopni sztywności końcówki prowadnika – gdy więcej 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne końcówki proste i zagięte - wymagane
- długość prowadników 180 cm i 300 cm - wymagane
- dostępne prowadniki hydrofilne i hydrofobowe i mieszane - wymagane
- dostępny prowadnik o sztywnym szafcie wymagane
- dostępne prowadniki taperowane do 0,009" o długości 190 cm – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- przedłużki - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 7

PROWADNIKI DO PCI DO UDROŻNIEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Prowadniki do PCI – do udrożnień	600 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnica 0,014” - wymagalne
- hydrofilna powłoka zewnętrzna – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- elastyczna końcówka, gładka przechodząca do części dystalnych naczynia – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- umożliwiające przejście zmiany zwężającej oraz rekanalizację zamkniętego naczynia – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna długość 190 cm i 300 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym i stopowym – wymagane
- dostępne prowadniki
- końcówka prosta i „J” z markerem widocznym w skopii na dystalnych 3 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki ze złotym markerem widocznym w skopii - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna wersja sztywniejsza do udrożnień ( TIP load od 2,7 g do 13,9 g) oraz wersja ze wzmocnioną warstwą hydrofilną- wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
Pakiet Nr 8

CEWNIKI BALONOWE DO PROSTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe do prostych zmian	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr. 2,5mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Długość balonów : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm - wymagane
- Niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr. 3,0mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalne w zmiany – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dobrze widoczne znaczniki w skopi – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnice: 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 ;3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 – wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 9

# CEWNIKI BALONOWE DO PROCEDUR CTO I KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe do procedur CTO	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnice balonu 0,75; 0,8; 0,9; 1,0;1,25 mm – wymagane
- długości balonu 10, 15,20,25,30 mm – wymagane, gdy więcej niż 30 mm– 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil wejścia 0,016” - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość przejścia przez bardzo kręte zwapniałe i wąskie naczynia – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dwa znaczniki widoczne w skopi – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- doskonała elastyczność, popychalność i manewrowość – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
Pakiet Nr 10

CEWNIKI BALONOWE DO KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe do krętych zmian	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości balonów w zakresie od 10 mm do 30mm – wymagalne, gdy mniejsze – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr 3,0mm -5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice balonów od 1,2 mm do 5,0 mm- wymagalne
- powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr 2,5mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o min. 6% - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne w ramach pakietu 20% ilości cewniki balonowe w systemie OTW i typu NC – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 11

# CEWNIKI BALONOWE NIEPODATNE (NC) DO DOPRĘŻEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe niepodatne do doprężeń (do koronaroplastyki)	120 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość od 6 – 30 mm dla średnic 2,0-4,0 mm – 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice 2,0-5,0 mm – wymagalne
- ciśnienie nominalne 12 atm bądź mniejsze -wymagalne
- RBP 22 ATM lub większe dla 2,0-4,0 mm – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil końcówki natarcia 0,016” – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- duża niepodatność (precyzja doprężenia), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów– 1% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo wprowadzalny w implantowany wcześniej stent – 3% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ABP 30 Atm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 12

CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL LUB SIROLIMUS (lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym uwalniający sirolimus	280 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- biodegradowalny polimer z innowacyjną powłoką zapewniający płynne i kontrolowane dostarczanie leku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zalecany do wszystkich typów zmian naczyniowych– 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- łatwość przechodzenia przez ciasne i kręte zmiany – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości 10,12,15,18,22,25,29,34,40 mm – wymagane, gdy więcej niż 40 mm– 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnica stentu 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- najniższy profil przejścia DES na rynku (max 0,035”) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 13

# STENT KOBALTOWO – CHROMOWY Z ULTRACIENKIMI STRUTAMI, POKRYTY PASYWNĄ POWŁOKĄ, UWALNIAJĄCY SIROLIMUS
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stent kobaltowo – chromowy / z ultracienkimi strutami , pokryty pasywna powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji	20 szt.
2.	Stent kobaltowo – chromowy / z ultracienkimi strutami , pokryty pasywna powłoką, uwalniający sirolimus z biodegradowalnego polimeru	20 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- konstrukcja hybrydowa (pasywna powłoka węglik krzemu, aktywna powłoka biodegradowalny polimer) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne grubości strutów stentów tj 0,06 mm dla średnic 2,25-3,0 i 0,08 mm dla średnic 3,5-4,0 mm bądź mniejsze – wymagalne
- długość od 9 mm do 30 mm – wymagalne, gdy więcej 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciśnienie nominalne 8 atm. – wymagalne
- konstrukcja „double helix” pozwalająca na uzyskanie doskonałej elastyczności zwiększając dostarczalność stentu do zmiany – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 14

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (sirolimus lub pochodne) z biodegradowlanym polimerem	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość systemu doprowadzającego więcej niż 141 cm- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil przejścia nie więcej niż 0,039 cala dla stentu 3,0 mm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w zakresie od 8 do 48 mm – wymagalne
- średnica od 2,25 mm (lub mniej) – 4,0 mm (lub więcej) – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 μm (0,0026 cala) -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa ( komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów stentów - wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 15

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) Z BIOKOMPATYBILNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem / (do koronaroplastyki)	150 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- ciśnienie nominalne 6 Atm- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice wymagane 2,25-4,5 mm – wymagalne, gdy większe – 5%, (TAK/NIE)* (należy wykreślić !),
- długości min. 9 -36 mm – wymagalne, - gdy dłuższe 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- czas deflacji 3 sekundy bądź mniej – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil końcówki natarcia 0,016 ''- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil stentu 0,042” lub mniejszy dla średnicy 3,0 mm – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- stent uwalnia sirolimus (lub pochodną) z biokompatybilnego polimeru (fluoropolietylen lub podobny) - wymagalny

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 16

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO - CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) UWALNIANYM BEZ UDZIAŁU POLIMERU

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym powlekane lekiem uwalnianym bez udziału polimeru	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- łatwość wprowadzenia w ciasne zmiany – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP dla balonów o średnicy 3 mm co najmniej 14 ATM – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość min 10 mm – 39 mm – gdy większy zakres 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnica min 2,25 mm – 4,0 mm – gdy większy zakres 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- doskonały dostęp do bocznic(powierzchnia celi dla stentu 3,0 mm wynosi min. 1,2 mm2) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znaczniki/markery na stencie i na balonie - wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 17

Y – CONNECTOR Z ZASTAWKĄ i Torquer
(niezakręcaną oraz z bocznym wężykiem długości min. 10 cm)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Y – Connector z zastawką ruchomą	1300 szt.
2.	Torquer	200 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane
- torquer przeznaczony do prowadników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane
- torquer z zakręcanym mechanizmem montażu na prowadniku - wymagalne

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 18

# Inflatory wysokociśnieniowe

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Inflatory wysokociśnieniowe	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zakres ciśnień 0-25 Atm – gdy więcej 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- tarcza manometru umożliwiająca łatwą obserwację w zacienionych pomieszczeniach – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dren wysokociśnieniowy min. 27 cm z kranikiem trójdrożnym – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 19

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN Z NACZYŃ WIEŃCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Urządzenie do odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych w systemie Rx	100 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F i 7 F – wymagane
- kompatybilne z prowadnikiem 0,014” – wymagane
- dwa znaczniki cieniujące (na końcówce cewnika i oddalony 15 mm od końcówki) - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- powierzchnia ekstrakcji 0,99 mm2 dla 6F i 1,39 mm2 dla 7 F - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika > lub = 140 cm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie dwie strzykawki 30 cc z blokadą , mandryl usztywniający, kranik jednokierunkowy oraz przedłużacz - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 20

RAMPY TRÓJDROŻNE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Rampy trójdrożne	1300 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- rampy trójkranikowe – wymagane
- możliwość płynnego ustawienia zaworów – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Wysokociśnieniowe 1000 psi wymagane, gdy większe – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Z adaptorem rotacyjnym – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 21

ZESTAW MONITORUJĄCY Z JEDNORAZOWYM PRZETWORNIKIEM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Zestaw monitorujący z jednorazowym przetwornikiem*	250 / sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- test umożliwiający krwawy pomiar ciśnień w trakcie zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca – 40% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- wymagany zestaw kabli do podłączenia, kompatybilny z posiadanym urządzeniem (Philips Xper Flex Cardio FC 2010) oraz płytką mocującą przetwornik (2 sztuki) do stojaka

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 22

STENT-GRAFT WIEŃCOWY

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stent-Graft wieńcowy	5 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,068” dla średnicy 3,0 mm – 20% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres średnic 3,0 – 5,0 – 20% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 23

PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z TĘTNIC

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic	2 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość usuwania ciał obcych z naczyń o średnicy od 3,0 – 3,5 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie: koszulka naczyniowa, łącznik, torquer – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 24

ZESTAW DO CTO

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Mikrocewnik do CTO	10 szt.
2.	Prowadnik dedykowany do otwierania przewlekłych zamknięć z dostępu retro i eksternalizacji	20 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym – 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mikrocewnik dostępny w długościach 135 cm – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mikrocewnik z miękką atraumatyczna i taperowaną końcówką – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice prowadników 0,014'' i 0,010'' – wymagane
- długości prowadników 190 cm, 300 cm, 330 cm - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 25

PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Przewody wysokociśnieniowe miękkie	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- przeźroczyste – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość min 120 cm – wymagane
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 26

BALONY POKRYTE LEKIEM ANTYMITOTYCZNYM W MIESZANCE ZE ŚRODKIEM SYNTETYCZNYM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Balony pokryte lekiem antymitotycznym w mieszance ze środkiem syntetycznym	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- pojedyncza aplikacja leku 30 – 60 s – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- paklitaksel w postaci mikrokrystalicznej w dawce 3 ug/mm2 - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonów w przedziale 1,5 – 4,5 mm - wymagane
- dostępne długości balonów w przedziale 10-40 mm – wymagane
- ciśnienie nominalne 6 atm lub mniejsze – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 27

STENTY DO BIFURKACJI POKRYTE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stent do bifurkacji pokryty lekiem	50 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Stent dedykowany do bifurkacji o zmiennej średnicy (min. 5 średnic) – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości stentu 15,18,23 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- 3 radioznaczniki umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie stentu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 28

PROWADNIKI HYDROFILNE DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Prowadniki hydrofilne do koronarografii	30 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- różne dł. 150 - 260cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne dł. miękkich końcówek (7 - 22cm) zakończonych w kształcie litery „J” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- odpowiednie pokrycie prowadnika ułatwiające wprowadzenie – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 29

STENTY SAMOROZPRĘŻALNE POKRYTE LEKIEM (dowieńcowe)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stenty samorozprężające pokryte lekiem (dowieńcowe)	5 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- dobrze dopasowujące się do wymiarów naczynia – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- stent uwalniający sirolimus -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zakres średni w przedziale 2,5-4 mm z możliwością dopasowania po rozprężeniu do 6 mm - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- system dostarczania Rx - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 30

BALONY DO KONTRAPULSACJI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Balony do kontrapulsacji	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- cztery różne wielkości balonu – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- balon kompatybilny z koszulką 7,5 F – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika max. 730 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 31

STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA
JEDNOJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stymulator jednojamowy SSIR	20 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowo - komorowa	20 sztuk
3.	Introducer 7 – 11 F	20 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 32

STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA
DWUJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stymulator dwujamowy DDDR	100 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowa	100 / sztuk
3.	Elektroda komorowa	100 sztuk
4.	Introducer 7 – 11 F	200 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 33

KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ICD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Kardiowerter-defibrylator / jednojamowy / dwujamowy	20 sztuk / 30 sztuk
2.	Elektroda komorowa	50 sztuk
3.	Elektroda przedsionkowa	30 sztuk
4	Introducer 7 – 11 F	80 sztuk
Razem:

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 34

ZESTAW NAPRAWCZY DO ROZRUSZNIKA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Zestaw naprawczy /do repozycji elektrody AIN	2 zestawy
2.	Kluczyk do rozrusznika	50 szt.
3.	Kluczyk do elektrody czynnej	40 szt.
4.	Zestaw prowadnic	50 szt.
5.	Zatyczki IS1	20 sztuk
6	Zatyczki DF1	20 sztuk
RAZEM:

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 35

PROWADNIKI DO FFR/CFR/IMR

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Prowadniki doFFR/CFR/IMR	20 sztuk
2	Prowadnik do FFR/iFR wraz z dzierżawą urządzenia	40 sztuk
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
ad pkt 1
- prowadniki kompatybilne z urządzeniem RadiAnalyzer Xpress – wymagane
- zakres ciśnień od -30 do +300 mmHg : 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
ad pkt 2
- długość prowadnika 175 cm – wymagane
- prowadnik łączy się bezprzewodowo drogą radiową z systemem – wymagane
- prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 36

STENT O RUSZTOWANIU BIODEGRADOWALNYM UWALNIAJĄCY SIROLIMUS LUB POCHODNE BVS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stent o rusztowaniu biodegradowalnym uwalniający sirolimus lub pochodne w systemie RX	5 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- RBP min 16 Atm, gdy więcej – 40 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znacznik na końcu rusztowania – wymagalne
- rusztowanie wykonane z magnezu - wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 37

KARDIOWERTER-DFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY 35J Z ZESTAWEM
DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ I KOMPLETEM ELEKTROD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący 35j z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod	10 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 38

## STYMULATOR CRT-P Z KOMPLETEM ELEKTROD
## I ZESTAWEM DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stymulator CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej	3 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 39

## CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO PCI
## TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzacego do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych	10 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- zwiększający zasięg cewnika prowadzącego w systemie Rx– wymagalne
- cewniki dedykowane do techniki teleskopowej o średnicach 5,6,7,8 F (typu child & mother) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość użytkowa 150 cm lub więcej - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi niezależnie od kształtu końcówki – wymagane
- przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych i/lub prowadników oraz podawania środków kontrastowych do naczyń wieńcowych lub obwodowych – wymagane
- koncówka atramatyczna bez metalowych znaczników, dobrze widoczna w skopii - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 40

## STENTY KOBALTOWO-CHROMOWE UWALNIAJĄCE SIROLIMUS
## Z BIODEGRADOWALNEGO POLIMERU

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus z biodegradowalnego polimeru	100 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- lek uwalniany z laserowo wycinanych kanalików na abluminalnej powierzchni stentu– 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zastosowanie zmniejszonej dawki leku skutkujące szybką epitelializacją - 5 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- polimer w pełni (100%) biodegradowalny PLA - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w przedziale 13-38 mm – wymagane
- średnice w przedziale 2,25 – 4,0 mm – wymagane
- możliwość skrócenia DAPT poniżej aktualnych zaleceń- wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 41

## STENTY WIEŃCOWE O ZMIENNEJ ŚREDNICY UWALNIAJĄCE SIROLIMUS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stenty wieńcowe o zmiennje średnicy uwalniające Sirolimus	30 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem - wymagane
- budowa stentu hybrydowa (komórki   brzegowe  zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice (proksymalna-dystalna): 2,75-2,25; 3,00-2,50; 3,50-3,00 mm - wymagane
- dostępne długości 30; 40; 50; 60 mm - wymagane
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 μm (0,0026 cala) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- wymagane ciśnienie nominalne 10 atm – gdy mniejsze 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F oraz prowadnikiem 0,014 cala – wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 42

## CEWNIK BALONOWY DO WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej	3 sztuki

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długość balonu 40-60 cm– 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika 110 cm - 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu 15 18 20 23 25 28 30 35 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - 0,038” – wymagane
- ciśnienie rozprężania do 6 Atm – wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 43

## SONDA DO BADAŃ IVUS HD WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Sonda do badań IVUS HD wraz z użyczeniem konsoli	80 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- częstotliwości opcjonalne 40 i 60 MHz	- wymagane
- głowica mechaniczna - wymagane
- czas trwania impulsu (usec) – 0,034	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s - wymagane
- maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm- wymagane
- separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm- wymagane

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 44
## Niskoprofilowe balony angioplastyczne SC i NC do zabiegów CTO
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Niskoprofilowe balony angioplastyczne SC i NC do zabiegów CTO (system dostarczenia Rx)	40 sztuk / łącznie

Balony niskoprofilowe SC (semi-compliant) 20 sztuk:
- Dostępny w średnicach 1.0 – 3.0 mm i długościach 6.0 – 20.0 mm - wymagane
- Profil wejścia 0.0157” lub mniejszy- wymagane
- Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.0 mm - wymagane
- Pokrycie hydrofilne balonu TR2 - wymagane
- Ciśnienie nominalne 6 atm. - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Ciśnienie RBP 14 atm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej 2.3F dla średnic 1,5 – 2,75mm, średnica zewnętrzna w części proksymalnej szaftu 1,9F dla średnic 1,5 – 2,75mm. - wymagane
- W zestawie urządzenie do re-wrappingu - wymagane
II. Balony niskoprofilowe NC (non-compliant) 20 sztuk:
- Dostępne w średnicach 1.5 – 4.5 mm i długościach 8.0 (dla śr. 1.50-1.75mm), 10.0, 15.0, 20.0mm - wymagane
- Profil wejścia 0.0157” lub mniejszy - wymagane
- Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.0 mm - wymagane
- Pokrycie hydrofilne balonu TR2 -wymagane
- Ciśnienie nominalne 12 atm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Ciśnienie RBP 20 atm. dla śr. 1,5-2,0mm i 4,25-4,50mm oraz 22 atm dla śr. 2,25 – 4,00mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej 2,5-2,7F; średnica zewnętrzna w części proksymalnej szaftu 2,1F - wymagane
- W zestawie urządzenie do re-wrappingu
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 45

## Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC 35 bar z inflatorem

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC 35 bar wraz z inflatorem	20 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość stosowania balonu do pre- i postdylatacji – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014 '' - wymagalny
- ciśnienie RBP 35 bar – wymagalne
- średnice balonu: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, 3,5; 4,0; 4,5 - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- crossing profile dla średnicy 2,0 mm 0,028'' – wymagalny
- długość balonu 12, 15, 20 mm dla wszystkich średnic - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 46

## System bezkoszulkowy dla dostępu promieniowego

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	System bezkoszulkowy dla dostępu promieniowego	20 sztuk

Ocena jakości zaoferowanych wyrobów:
- Zestaw przezskórny stosowany w dostępie promieniowym - wymagane
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, 6F,7F - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie 2 dilatory kompatybilne z prowadnikami 0,021” i 0,035” - wymagane
- Pokrycie hydrofine w części dystalnej na długości 20 cm - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 47

## Cewnik balonowy o różnych średnicach proksymalnej i dystalnej

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewnik balonowy o różnych średnicach proksymalnej i dystalnej	20 sztuk

Ocena jakości zaoferowanych wyrobów:
- trzy markery RTG- wymagane
- ciśnienie nominalne 10 atm, długości: 10,15,18 i 23 mm - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dopasowanych do anatomii naczyń w bifurkacji- wymagane
- średnice w części dystalnej: 2,50; 2,75; 3,00 i 3,50 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice w części proksymalnej: 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,25 i 4,50 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 48

# STENT KOBALTOWO – CHROMOWY UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Stent kobaltowo – chromowy / uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego - wymagane
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości od 8-48 mm - wymagane
- dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm – wymagane, gdy ponad 4,0 mm – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 50 μm (0,0020 cala)
- ciśnienie RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów – 5 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość systemu doprowadzającego 145 cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 49

# Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- konstrukcja spiralna ostrza – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości od 10 do 20 mm - wymagane
- dostępne średnice od 2,0 mm do 3,5 mm – wymagane
- balon posiada dwa znaczniki określające przestrzeń roboczą - wymagane
- ciśnienie RBP 20 atm dla dla rozmiarów 2,0 – 2,5 mm – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość systemu doprowadzającego 137 cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Załącznik Nr 1 A do SIWZ
# Pakiet Nr 50

# Okluder do zamykania PFO

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa
1.	Okluder do zamykania PFO zbudowany z dwóch dysków nitynolowychy	5 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- budowa okludera w kształcie dwóch dysków nitynolowych wyplecionych - wymagane
- dostępnośc okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25 mm kompatybilnym z koszulką 9F – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne rozmiary 18 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm - wymagane
- system odczepiana w formie kleszczy – wymagane
- dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody IVA - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym - wymagane
- konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta do 50- stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

….......................................................
data, podpis, pieczęć *
* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym