OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CHIRURGICZNEGO SYSTEMU ROBOTYCZNEGO (będącego przedmiotem dzierżawy)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chirurgicznego systemu robotycznego, który może wykorzystywać elementy przetwarzalne pochodzące ze starszych systemów chirurgii robotycznej. Materiały te, nie były wcześniej przetopione w fabryce metali, tylko zostały poddane precyzyjnym badaniom technicznym, modernizacji i zostały zaakceptowane przez producenta do ponownego wykorzystania w konstrukcji systemów chirurgicznych.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2023):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie/ plik/ itp] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | Robot chirurgiczny umożliwiający operacje w specjalizacjach minimum: • urologicznej: • chirurgicznej: • ginekologicznej: • laryngologicznej | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dzierżawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych na okres 12 miesięcy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Urządzenie składające się co najmniej: • konsoli chirurgicznej, • wózka lub wózków z minimum 4 ramionami robotycznymi, • systemu wizyjnego, • systemu do elektrokoagulacji | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna |  |  |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych zapewniając płynne sterowanie przez operatora wszystkimi ramionami robotycznymi oraz zainstalowanymi na nich narzędziami chirurgicznymi i kamerą endoskopową urządzenia przy zminimalizowaniu efektu naturalnego drżenia rąk oraz ich przypadkowych ruchów, jak również umożliwiająca skalowanie ruchu używanych narzędzi | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość sterowania narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola wyposażona w panel dotykowy oraz panel włączników nożnych umożliwiających minimum sterowanie kamerą, wyzwalaniem elektrokoagulacji, wysprzęglania, przełączania ramion robotycznych | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Sterowanie ramionami robotycznymi przez operatora przy pomocy manetek | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola umożliwiająca minimum: • sterowania nastawami zaoferowanego z zestawem systemu do elektrokoagulacji w tym co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych • włączania i wyłączania zaimplementowanego w zaoferowanym urządzeniu systemu do wizualizacji znacznika ICG (obrazowania fluorescencyjnego) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna składająca się z minimum: • manetki sterujące (lewa i prawa), • pulpit sterujący (lewy i prawy), • przeglądarka stereoskopowa, • ekran dotykowy, • panel przełączników nożnych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta z zachowaniem kierunku ruchu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Przeglądarka stereoskopowa dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: • wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, • przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg, • sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, • programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi, • pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, • sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz ich zapisu, • sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazów USG, CT, kamer zewnętrznych), • sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wózek / wózki z ramionami robotycznymi |  |  |  |  |
|  | Wózek / wózki mobilne wyposażone w minimum 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne zapewniające uzyskanie minimum 7 stopni swobody ruchów narzędzi | TAK, podać |  |  | Jeden wózek – 2 pkt. dwa wózki i więcej – 0 pkt. |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością obrotu narzędzi o minimum 360 stopni w osi długiej | TAK, podać |  |  | ≥ 360 stopni < 540 stopni – 0 pkt. ≥ 540 stopni – 1 pkt. |
|  | Uniwersalne ramiona robotyczne w pełni kompatybilne z oferowanymi narzędziami oraz endoskopami – możliwość jednoczesnego osadzenia zarówno endoskopu jak i narzędzia w każdym z ramion z osobna | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Napęd elektryczny wózka / wózków: • umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania • zapewniający możliwość zmiany położenia wózka również bez użycia interfejsu napędu elektrycznego • interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu chirurgii robotycznej, który umożliwia położenia wózka robotycznego względem pacjenta (stołu) bez interfejsu napędu elektrycznego i przełączników przemieszczenia i zmiany wysokości ale z napędem elektrycznym wózka i ze wskaźnikiem laserowym wskazania centralnego punktu dokowania (stanowiącego również wskaźnik podjazdu do stołu pacjenta) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej: obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania oraz systemem do uniknięcia kolizji Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu chirurgii robotycznej, który posiada możliwość obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej oraz system laserowy umożliwiający ustalenie centralnego punktu dokowania bez systemu do uniknięcia kolizji | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wizyjny z elektrokoagulacją |  |  |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: • tor wizyjny o rozdzielczości minimum FullHD, • endoskop z końcówką prostą o kącie patrzenia 0 stopni - minimum 2 szt. • endoskop z kątem patrzenia 30 stopni – minimum 2 szt. • źródła światła – w trakcie trwania umowy wymiana żarówek w źródle światła po stronie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wymiany całego źródła światła – w trakcie trwania umowy, ze względu na zintegrowanie tego modułu z systemem chirurgii robotycznej i zaleceniami postępowania serwisowego przez producenta systemu chirurgii robotycznej • monitora medycznego o wielkości minimum 24" oraz rozdzielczości minimum FullHD, • panelu sterującego do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: • głowicę kamery o min. 5 krotnym powiększeniu optycznym oraz min. 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D z funkcją wizualizacji znacznika ICG | TAK, podać |  |  | ≥ 5x < 10x powiększenie optyczne – 0 pkt. ≥ 10x powiększenie optyczne – 1 pkt. |
|  | System wizyjny wyposażony w minimum minimum 4 wyjścia wideo umożliwiające przekazanie obrazu z toru wizyjnego do systemu zintegrowanego na sali operacyjnej oraz minimum 2 wejść pomocniczych wideo | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym w pełni kompatybilna i współpracująca z oferowanymi narzędziami tj. jako elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym, w pełni kompatybilna z systemem chirurgii robotycznej – zintegrowana i sterowana poprzez operatora na poziomie oprogramowania systemu chirurgii robotycznej i współpracująca z oferowanymi narzędziami chirurgii robotycznej | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrokoagulacja wyposażona w system ograniczenia mocy skutkujący redukcją dymu oraz zwęglenia w polu operacyjnym | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrogoagulacja wyposażona w minimum 3 presety tj. konfigurowalne ustawienia wstępne | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dodatkowe wyposażenie i wymagania |  |  |  |  |
|  | Dostawa materiałów zużywalnych (w tym narzędzi chirurgicznych) – szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 1a do SWZ (arkusz cenowy) – Tabela 1, muszą być kompatybilne z chirurgicznym systemem robotycznym (będącym przedmiotem dzierżawy) wskazanym w TABELI 2 arkusza cenowego (którego wymagane parametry określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia). | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kontenery wsadowe do myjni (producent MMM) używanej przez Zamawiającego – 1 szt. Zamawiający wyjaśnia, że ma na myśli wózek wsadowy rack/stelaż do narzędzi chirurgii robotycznej dla myjni Uniclean II Pl firmy MMM, który będzie posiadał odpowiednie przyłącza dla narzędzi oraz przyłącze dla endoskopu chirurgii robotycznej. Zamawiający informuje, że wózek wsadowy do myjni nie musi posiadać deklaracji zgodności. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kosze do zaoferowanych narzędzi wielokrotnego użytku – minimum 3 szt. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonania procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich zaoferowanych elementów systemu w tym m.in.: Zamawiający informuje, że nie posiada walidacji programu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów systemu chirurgii robotycznej - przez producenta myjni MMM oraz nie posiada wózków do myjni dedykowanych dla systemu. Zamawiający wymaga co najmniej walidacji w 2 myjniach z oprogramowaniem do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów systemu chirurgii robotycznej w celu zabezpieczenia ciągłości procesu oraz dostarczenia wózków do myjni, która jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga walidacji procesu w zakresie systemu chirurgii robotycznej, pozostałe programy są zwalidowane przez obecnego dostawce usługi Centralnej Sterylizatorni. Zamawiający informuje, że nie posiada walidacji programu do sterylizatorów wysokotemperaturowych systemu chirurgii robotycznej. Zamawiający wymaga walidacji programu sterylizacji wysokotemperaturowej o parametrach j.w. narzędzi i endoskopów systemu chirurgii robotycznej, która jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga walidacji procesu w zakresie systemu chirurgii robotycznej, pozostałe programy są zwalidowane przez obecnego dostawce usługi Centralnej Sterylizatorni. Zamawiający wymaga dostarczenia 4 szt. kuwet do namaczania narzędzi, posiadających długości adekwatne do narzędzi. Zamawiający potwierdza, że posiada możliwość regulowania ciśnienia sprężonego powietrza w granicach 3 bar oraz możliwość założenia na pistolet sprężonego powietrza nasadki z luer lock wyjściem (po stronie Wykonawcy jest dostarczenie nasadki z wyjściem luer lock). | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował pisemnie o każdej zmianie klasyfikacji dostarczanych wyrobów medycznych oraz o zmianach certyfikatów i/lub deklaracji zgodności, w okresie obowiązywania umowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Monitor podglądowy o rozdzielczości minimum FullHD, przekątnej minimum 55’’, monitor na wózku jezdnym wyposażonym w ruchomy wysięgnik oraz uchwyt monitora z możliwością regulacji położenia monitora, wózek na 4 kołach w tym minimum dwa z blokadą Zamawiający dopuszcza wózek jezdny na monitor podglądowy, który nie będzie wyposażony w ruchomy wysięgnik | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI SERWISU DLA OFEROWANEGO SYSTEMU ORAZ SZKOLENIA |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza sprzętem jednorazowego użytku). Wydzierżawiający dostarcza na koszt własny i ryzyko własne. | TAK |  | - - - |
|  | Wydzierżawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu od wielkich możliwych ryzyk oraz winien uiścić wszelkie opłaty związane z posiadaniem sprzętu | TAK |  |  |
|  | Koszt wszystkich czynności serwisowych, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy okresowe, konserwacyjne, Ponosi Wydzierżawiający. | TAK |  | - - - |
|  | Koszt wszystkich części zamiennych, które będą konieczne do przeprowadzenia czynności okresowych oraz niezbędnych napraw przywracających sprawność urządzenia w pełni ponosi Wydzierżawiający. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe ma wykonywać autoryzowany serwis Wydzierżawiającego. | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] w dni robocze. | TAK, podać w godzinach |  | Wartość najniższa – 10 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii | TAK, podać w dniach |  | Wartość najniższa – 4 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | Zakończenie działań serwisowych w przypadku konieczności importu części zamiennych, w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK, podać w dniach |  | Wartość najniższa – 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | W przypadku przestoju aparatu spowodowanego awarią, Wydzierżawiający zobowiązuje się odliczyć od czynszu miesięcznego dzierżawy wartość proporcjonalną do dnia przestoju. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności okresowe oraz naprawy winny być wykonane w całkowitym porozumieniu z Dzierżawcą oraz niezwłocznie odnotowane w paszporcie technicznych urządzenia. | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla pracowników Zespołu Sal Operacyjnych oraz Centralnej Sterylizacji w zakresie bezpiecznej pracy i przygotowywania narzędzi do procesu sterylizacji, jak również samego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur urologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga szkoleń rozszerzonych dla maksymalnie 6 zespołów planowanych do pracy z systemem robotycznym. | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia rozszerzone, dodatkowe „na żądanie” Zamawiającego, dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur laryngologicznych (na wezwanie Zamawiającego) w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |