## Arkusz1
Lp | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Wartość oferowana
Zestaw nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji 2023
1 | Gwarancja na oferowany zestaw min. 36 miesięcy | Tak
Sterownik kamery do głowicy kamery 4K - 1 zestaw
1 | Sterownik kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery w technologii 4K | Tak
2 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wejście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak
3 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak
4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | Tak
5 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiajace podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, pamięć PenDrive, klawiatura | Tak
6 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak
7 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak
8 | Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak
9 | Menu obsługowe sterownika kamery wywoływane poprzez przycisk głowicy oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak
10 | Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostepnych min. 6 pozimów ustawień zoom- u | Tak
11 | Regulacji jasności poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostepne min. 4 poziomy regulacji jasnosci | Tak
12 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak
13 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak
14 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak
15 | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak
16 | Funkcjonalność przypisana po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak
17 | Funkcjonalność zaprogramowania funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy | Tak
18 | Funkcjonalność wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | Tak
19 | Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | Tak
20 | Ręczne ustawianie poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak
21 | Tryb automatycznego ustawiania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED uruchamiany poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak
22 | Funkcja włączania/wyłączania światła w oferowanym źródle światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery | Tak
23 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak
24 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależnie od zastosowanego źródła światła | Tak
25 | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | Tak
26 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak
27 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak
28 | Funkcjonalność tworzenia i zapisu w pamieci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmujacymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak
29 | Funkcjonalność importu/eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Tak
30 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiajacy obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K | Tak
31 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego sztywnego wideoendoskopu 4K/3D ICG | Tak
32 | Stopień ochrony min. CF | Tak
Głowica kamery 4K - 1 szt.
1 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak
2 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min.3840 x 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne | Tak
3 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | Tak
4 | Stopień ochrony min. CF | Tak
Monitor operacyjny 4K - 1 szt.
1 | Przekątna ekranu min. 31" | Tak
2 | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 pikseli | Tak
3 | Mocowanie typu VESA | Tak
Źródło światła LED - 1 zestaw
1 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | Tak
2 | Temperatura barwowa z zakresu 6000K - 6500K | Tak
3 | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | Tak
4 | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy i menu obsługowe oferowanego sterownika kamery | Tak
5 | Żródło światła wyposażone we wskaźnik graficzny i numeryczny wskazujący ustawiony poziom intensywności światła | Tak
6 | Żródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | Tak
Insuflator CO2 - 1 zestaw
1 | Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7" | Tak
2 | Zintegrowana funkcja podgrzewania gazu z wykorzystaniem dedykowanych jednorazowych drenów z elementem podgrzewającym | Tak
3 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. | Tak
4 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min. | Tak
5 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym | Tak
6 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak
7 | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji | Tak
8 | Graficzny wskaźnik ciśnienia/ilości CO2 w butli | Tak
9 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery i wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego | Tak
10 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | Tak
11 | Filtr CO2 - 25 szt. | Tak
12 | Dren insuflacyjny sterylizowany - 2 szt. | Tak
13 | Przewód do podłączenia insuflatora do źródła CO2 - 1 szt. | Tak
Pompa ssąco- płucząca - 1 zestaw
1 | Pompa ssąco- płucząca przeznaczona do laparoskopii i histeroskopii | Tak
2 | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | Tak
3 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową (pompę perystaltyczną) | Tak
4 | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy z jednorazowymi wkładami workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania | Tak
5 | Maksymalna prędkość płukania min. 1200 ml/min. | Tak
6 | Maksymalne ciśnienie płukania min. 500 mmHg z mozliwością ustawienia niższych wartości | Tak
7 | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0-(-) 0,8 bar | Tak
8 | Automatyczne ograniczenie zakresów ciśnienia i predkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego do histeroskopii | Tak
9 | Pompa wyposażona we wskaźniki wyswietlane na ekranie dotykowym urządzenia, informujące podczas pracy o ustawionej i aktualnej prędkości płukania | Tak
10 | Pompa wyposażona we wskaźniki wyswietlane na ekranie dotykowym urządzenia informujace podczas pracy o ustawionym i aktualnym podcisnieniu odsysania | Tak
11 | Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie dotykowym urządzenia | Tak
12 | Pompa wyposażona w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnej prędkości i ciśnienia płukania na ekranie monitora operacyjnego | Tak
13 | Dren płuczący do laparoskopii, sterylny, op. 10 szt - 1 op. | Tak
14 | Dren ssący do podłączenia zbiornika do odsysania - 1 szt. | Tak
Optyki i akcesoria
1 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr 10 mm, dł. 30 - 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu; wyposażona w oznakowanie kodem Data Matrix lub QR umieszczonym na obudowie optyki, umożliwiajacym szybka identyfikację optyki - 1 szt. | Tak
2 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr 10 mm, dł. 30 - 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu; wyposażona w oznakowanie kodem Data Matrix lub QR umieszczonym na obudowie optyki, umożliwiajacym szybka identyfikację optyki - 1 szt. | Tak
3 | Światłowód, śr. 4,8 - 5,0 mm, dł. Min. 250 cm - 2 szt. | Tak
4 | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki wraz ze światłowodem x2szt | Tak
Wózek endoskopowy
1 | 4 półki z możliwością montażu dodatkowych urządzeń | Tak
2 | Uchwyt głowicy kamery, Mocowanie butli CO2 | Tak
3 | Zintegrowana listwa ekwipotencjalna do podłączenia urządzeń | Tak
4 | 4 koła jezdne z blokadą | Tak
5 | Co najmniej 1 szuflada na akcesoria, zamykana na klucz | Tak
6 | Dopuszczalne obciążenie min. 200kg | Tak