Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-47/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO-TECHNICZNYCH ECHOKARDIOGRAF - 1 sztuka |  |
| --- | --- |
| L.p. | PARAMETR WYMAGANY |
|  | I. OGÓLNE |
| 1 | Mobilny echokardiokraf umożliwiający pracę w częstotliwościach minimum 1,5 - 18 MHz |
| 2 | Aparat wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości typu LED lub OLED, o minimalnej przekątnej 21” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli |
| 3 | Aparat wyposażony we wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej minimum 11 cali |
| 4 | Aparat posiadający regulację głębokości pola obrazowania w zakresie minimum 2,0 - 45,0 cm |
| 5 | Aparat z ciągłym, dynamicznym ogniskowaniem wiązki odbieranej umożliwiający powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości |
| 6 | Aparat z możliwością podnoszenia, obniżania i obrotu klawiatury wraz z monitorem |
| 7 | Aparat wyposażony we wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemności minimum 1 TB umożliwiający archiwizację raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych |
|  | II. TRYBY OBRAZOWANIA |
| 1 | Tryb 2D z możliwością podziału ekranu na minimum 2 niezależne obrazy. Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |
| 2 | Tryb 2D+M, M-mode |
| 3 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym |
| 4 | Uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D |
| 5 | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate |
| 6 | Kolor M-mode |
| 7 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) - automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem - automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem - regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - regulacja zakresu korekcji kąta minimum +/- 85° - regulacja wielkości bramki minimum 1 - 15 mm |
| 8 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) - sterowalny pod kontrolą obrazu 2D - możliwość pomiaru prędkość przy zerowym kącie minimum 12 m/s |
| 9 | Kolor Doppler |
| 10 | Stress echo |
| 11 | Spektralny i kolorowy Doppler tkankowy |
| 12 | Obrazowanie 3/4D |
| 13 | Oprogramowanie wzbogacenia prezentacji obrazu 4D przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości |
| 13 | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) |
| 14 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu |
| 15 | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie |
| 16 | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” |
| 17 | Rekonstrukcja trójwymiarowa z wykorzystaniem innego, ciemniejszego koloru do cieniowania głębszych lub przysłoniętych struktur |
| 18 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera |
| 19 | Oprogramowanie pomiarowe: - pomiary ogólne: odległość, powierzchnia, objętość, % zwężenia - pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą typu PISA, minimum promień i ERO |
|  | III. GŁOWICA SEKTOROWA |
| 1 | Głowica wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej |
| 2 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 1,5 – 4,5 MHz |
| 3 | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz minimum 230 |
| 4 | Głębokość obrazowania minimum 30 cm |
| 5 | Kąt pola obrazowania minimum 110º |
| 6 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) |
| 7 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex) |
|  | IV. GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA |
| 1 | Głowica matrycowa 2D/3D/4D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa |
| 2 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 3,0 – 7,0 MHz |
| 3 | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz minimum 2400 |
| 4 | Kąt pola obrazowania minimum 90° |
| 5 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |
| 6 | Rekonstrukcja trójwymiarowa serca w ruchu w czasie rzeczywistym |
| 7 | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler |
| 8 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie |
|  | V. GŁOWICA LINIOWA |
| 1 | Głowica do badań naczyniowych |
| 2 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 2,5 – 9,0 MHz |
| 3 | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz minimum 192 |
| 4 | Głębokość obrazowania minimum 10 cm |
| 5 | Szerokość pola obrazowania minimum 4 cm |
| 6 | Obrazowanie harmoniczne |
| 7 | Obrazowanie trapezowe |
|  | VI. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D minimum 1500 obrazów |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler minimum 1500 obrazów |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego minimum 240 sekund |
| 4 | Aparat wyposażony we wbudowany napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania w formacie minimum: jpeg, avi lub mpeg, DICOM |
| 5 | Aparat wyposażony w videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu |
| 6 | Aparat wyposażony w Interface DICOM |
| 7 | Aparat umożliwiający doposażenie w zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking |
| 8 | Aparat umożliwiający doposażenie w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking |
| 9 | Z aparatem wielorazowy kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy (1 sztuka) |