## Chirurgia
Pakiet 1- Zestaw laparoskopowy 3D/IR z kompletnym wyposażeniem do zaawansowanych zabiegów, systemem zaawansowanej elektrochirurgii, torem do śródoperacyjnej gastroenterologii i diatermią endoskopową- 1 kpl.
Lp. | Nazwa urządzenia | Co zawiera | Ilość
1 | Monitor 31" | Monitor 31" 3D/4K | 2
Adapter zasilania AC; wejście/wyjście: 4K 4x3G-SDI oraz wejście/wyjście 3D/HD: DVI-D; weście HDMI
Rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9
Funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°;
Możliwość montażu na ramieniu sufitowym (waga ok. 11,8kg; VESA 100)
Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
Możliwość wyświetlenia obrazu w standardzie 3D lub w rozdzielczości 4K
Opcja wyboru obrazu 2D/3D
Głębia skali szarości 10-bit
2 | Procesor Kamery | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED | 1
Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem
Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4
Źródło światła LED z czterema diodami
Możliwość wizualizacji 3D (bez dodatkowych modułów) we współpracy z dedykowanym wideoalaparoskopem
Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona
Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych
Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera
Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną
Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI
Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C
Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
Pamięć wewnętrzna urządzenia
Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
W zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m
Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni
Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu
Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego
Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8
Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8)
3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3)
2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR
Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników
Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów)
Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych
Możliwość ochrony danych hasłem
Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć
Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz
Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora
Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego
Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)
Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)
Filtr moire - dwustopniowy
3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR
Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off
Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)
Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego
Wyświetlanie kodów błędów
Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I
3 | Wideolaparoskop 3D | Wideolaparoskop 3D | 1
Wideolaparoskop 3D
Średnica 10 mm, długość robocza 335 mm(+/- 5%)
Kąt patrzenia 30 stopni z możliwością rotacji obrazu prawo/lewo za pomocą pokrętła na rękojeści
Przewód sygnałowy zintegrowany ze światłowodem
Trzy programowalne przyciski sterujące
Sterylizacja Autoklaw
4 | Okulary 3D | Okulary 3D | 2
Zestaw oprawka plus 3 zapasowe osłony 3D
5 | Oprawka 3D | Oprawka okularów 3D | 2
oprawka do okularów 1 szt.
6 | Kosz do sterylizacji | Kosz do sterylizacji wideolaparoskopów | 1
Kosz do sterylizacji wideolaparoskopów HD i SD o długości do 360 mm, o wymiarach 580 x 77 x 270 mm, z pokrywą
7 | Głowica kamery | Głowica kamery HD 3CMOS | 1
Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
3 programowalne przyciski funkcyjne
Zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane przyciskami
Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
Możliwość sterylizacji w Autoklaw
Waga głowicy 295g (+/-5%)
8 | Optyka 10mm 0 st. | Optyka 10mm 0 st. Ultra HD | 2
ULTRA HD Optyka, rozm. 10, kat patrzenia 0°
Śr. max. 10,2mm, pole widzenia 88°;
Optyka z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED)
Standardowe przyłacze okularowe do głowicy kamery
9 | Optyka 10mm 30 st. | Optyka 10mm 30 st. Ultra HD | 2
ULTRA HD Optyka, rozm. 10, kat patrzenia 30°
Średnica max. 10,2mm
Kat patrzenia 30°; pole widzenia 88°.
Soczewki optyki ze szkła ED dla lepszej korekcji aberracji chromatycznych
Standardowe przyłacze okularowe do głowicy kamery
10 | Światłowód | Światłowód M, 4,25mm, 3m | 6
Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm
Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m (+/-5%)
11 | Optyka IR | Optyka laparoskopowa IR sr. 10mm, 0° | 1
Teleskop IR sr. 10mm, 0°;
dł. rob. 316,4mm; pole widzenia 88°
Sterylizacja autoklaw
soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji
przeznaczony do obrazowania w swietle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej
wbudowany filtr przeznaczony do ICG
12 | Optyka laparoskopowa IR | Optyka laparoskopowa IR śr. 10mm, 30° | 1
Teleskop IR śr. 10mm, 30°; dł. rob. 318,6mm
Pole widzenia 88°
Autoklawowalny
Soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji
Przeznaczony do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG)
Wbudowany filtr przeznaczony do ICG.
13 | Pojemnik do optyk | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyk | 6
Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm
Uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa
14 | Żródło światła Xenon | Źródło światła Xenon 300W IR | 1
Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie
Przycisk Stand-by
Przycisk "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy
Licznik czasu pracy żarowki (ok. 500h)
Wbudowana, automatycznie włączana żarówka awaryjna (halogen 35W) w przypadku uszkodzenia lampy głównej
Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia
15 | Pompa laparoskopowa | Pompa ssąco-płucząca | 1
Pompa płucząco-ssąca laparoskopowa
Maksymalne ciśnienie pompy 450mmHg
Maksymalna wydajność płukania 2,0 l/min
16 | Dreny płukanie | Dreny do płukania | 2
Dren płuczący do pompy wielorazowy
17 | Insuflator | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | 1
Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min (+/-5%)
Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia.
Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg
Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min.
Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego
Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni
3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.
Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia
Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego
Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną
18 | Dren do oddymiania | Zestaw drenów do oddymiania | 1
W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający. Autoklawowalny
19 | Dren do insuflacji | Zestaw drenów do insuflacji | 1
Zestaw drenów do insuflacji wielorazowy, autoklawowalny. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2
20 | Filtr sterylny do insuflacji | Filtr do insuflacji (opak=10 sztuk) | 2
Filtr sterylny, duży 10 sztuk w opakowaniu
21 | Nagrywarka Medyczna | Nagrywarka Medyczna | 1
Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości 1080p
Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie obrazów do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną.
Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu
Monitor dotykowy o przekątnej 21,5", rozdzielczość 1920x1080, wraz z ramieniem mocującym w komplecie
Dostęp zabezpieczony za pomocą systemu autoryzacji użytkowników, każda próba logowania do systemu jest zapisywana w logach systemowych.
Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu, lub za pomocą przycisków na głowicy podłączonej kamery
Możliwość definiowania listy procedur chirurgicznych.
Dostępne metody rejestracji pacjentów i procedur: - ręczne wprowadzanie danych pacjenta i procedury - szybka rejestracja z automatycznym wprowadzaniem predefiniowanych danych na potrzeby procedur nagłych, z możliwością późniejszej edycji
Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i nagrań i zapisywania ich w systemie
Tryb porównawczy umożliwiający porównanie dwóch procedur na tym samym ekranie (np. Porównanie procedury bieżacej i archiwalnej)
Podgląd nagrywanego obrazu w trybie pełnoekranowym (full-screen) na monitorze sterującym
Wewnętrzny dysk twardy 1TB
Format zapisu obrazów: JPG
Format zapisu video: MPEG-4
Wejście video: minimum 1 x SDI (BNC-F)
Wyjścia video: minimum 1x DVI-D
22 | Wózek endoskopowy | Wózek endoskopowy | 1
podstawa jezdna z blokada 4 kół;
transformator separujacy umozliwiajacy podłaczenie urzadzen
4 półki do ustawienia urzadzen z mozliwoscia regulacji wysokości dwóch środkowych
23 | Diatermia Chirurgiczna | Uniwersalna diatermia chirurgiczna | 2
Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono- i bipolarna
Możliwość zapisania ustawień zabiegu na pamięci USB
Waga 16,7 kg (+/-5%)
Dwa monopolarne, jedno bipolarne i dwa uniwersalne gniazda przyłączeniowe
Włącznik nożny podwójny, bezprzewodowy, z dwoma przyciskami w zestawie
Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym o wielkości 8,4 cala (+/-5%)
Przewód komunikacyjny diatermię z insuflatorem długości 10m w zestawie
24 | Generator Chirurgiczny | Generator bipolarno-ultradżwiękowy | 1
Generator bipolarno-ultradźwiękowy
Menu w języku polskim
Częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 47 kHz
Wyposażony w jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradżwiękowych lub hybrydowych (bipolarnoultradźwiękowych)
25 | Wózek aparaturowy | Wózek aparaturowy z zasilaniem | 1
Wózek aparaturowy z zasilaniem
W zestawie: uchwyty boczne i tylni do transportowania i przesuwania wózka
Schowek na właczniki nozne
Listwa zasilajaca zapewniajaca zasilanie dwóch zgodnych medycznych urządzeń elektrycznych
4 koła samonastawne z hamulcem o srednicy 125mm
Wymiary wózka: wysokosc 1160mm, głebokosc 620mm, szerokosc 515mm
26 | Przewód płytki | Przewód płytki pacjenta | 4
Przewód płytki pacjenta wielorazowy, długość 4,5m
27 | Płytka | Płytka pacjenta | 3
Płytka pacjenta bez dołączonego kabla
Typ dzielony z powłoką hydrożelową
Powierzchnia styczna 140cm2
100 sztuk w opakowaniu
28 | Płytka z przewodem | Płytka pacjenta | 3
Płytka pacjenta z dołączonym kablem
Typ dzielony z powłoką hydrożelową
Powierzchnia styczna 140cm2
15 sztuk w opakowaniu
29 | Przetwornik | Przetwornik do narzędzi ultradźwiękowo-bipolarnych | 1
Wielorazowy, autoklawowalny
Hybrydowy przetwornik do narezdzi ultradźwiękowo-bipolarnych
Trzpien z gwintem wewnetrzynym
30 | Narzędzie laparoskopowe | Narzędzie bipolarno-ultradźwiękowe 1 op.=5 sztuk | 2
Narzędzie, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową
Umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie.
Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm
Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm
Trzon obrotowy 360 st
Narzedzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu
31 | Narzędzie do chirurgii otwartej | Narzędzie bipolarno-ultradźwiękowe 1 op.=5 sztuk | 2
Narzędzie, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową
Umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie.
Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 9,7 mm
Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 20 mm
Trzon obrotowy 360 st
Narzedzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu
32 | Elektroda hak | Elektroda hak | 2
Haczyk monopolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym
33 | Igła insuflacyjna | Igła insuflacyjna | 2
Igła Veress'a, długość 150 mm; nierozbieralny kurek zaworu insuflacji
34 | Wkład typ Maryland | Wkład kleszczyki typu Maryland | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm (+/-5%)
35 | Wkład nożyczki | Wkład nożyczki typ Metzenbaum | 4
Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm (+/-5%)
36 | Wkład typ krokodyl | Wkład monopolarny kleszczyki typ krokodyl | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki typu krokodyl, długosc szczek 18mm, srednica 5mm, długosc 330mm
37 | Wkład kleszczyki chwytające | Wkład kleszczyki chwytające | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm (+/-5%)
38 | Wkład typ Johann długi | Wkład typ Johann długi | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, długość szczęk 40mm, średnica 5mm, długość 330mm(+/-5%)
39 | Wkład kleszczyki precyzyjne | Wkład kleszczyki precyzyjne | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki precyzyjne, długosc szczek 24mm, srednica 5mm, długosc 330mm
40 | Wkład Johann | Wkład Johann | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann z jedna ruchoma bransza
długosc szczek 24mm, srednica 5mm, długość 330mm
41 | Szydełko | Szydełko chirurgiczne | 2
Szydełko w formie igły sprezynujacej do zamykania powiezi; sr. kaniuli 2,3mm, dł. rob. 140mm
Proksymalnie zakonczone pierscieniowym uchwytem na palec; zakonczenie dystalne w formie haczyka
42 | Trzonek narzędzi | Trzonek narzędzi monopolarnych | 16
Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm(+/-5%)
43 | Uchwyt z zamkiem | Uchwyt z zamkiem | 10
Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym
44 | Uchwyt monopolarny | Uchwyt monopolarny | 6
Uchwyt rozmiar L, monopolarny bez zamka
45 | Wkład imadło | Wkłąd imadło proste | 2
Wkład, średnica 5mm, długosc 330mm, imadło do szycia, proste
46 | Uchwyt imadło | Uchwyt imadło | 2
Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi
47 | Wkład narzędzia 10mm | Wkład narzędzia 10mm typ pazur | 2
Wkład do narzedzi, srednica 10 mm, długosc 330 mm
48 | Wkład narzędzia 10mm | Wkład narzędzia 10mm typ Babcock | 2
Wkład do narzedzi, srednica 10mm, długosc 330mm
49 | Płaszcz 10mm | Płaszcz średnica 10mm | 2
Płaszcz, srednica 10 mm, długosc 330 mm, izolowany
50 | Uchwyt | Uchwyt narzędzia | 2
Uchwyt, do narzedzia laparoskopowego, z zamkiem
51 | Klipsownica | Klipsownica 10mm | 2
Laparoskopowa klipsownica, wielorazowa do klipsów naczyniowych srednio-duzych
Długosc ramienia roboczego 33 cm, średnica 10mm
52 | Klipsy tytanowe | Klipsy tytanowe | 2
Klipsy tytanowe srednio-duze. 6 klipsów w magazynku, 18 magazynków w opakowaniu
53 | Zawór rączki ssaka | Zawór rączki ssaka | 2
Zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym
54 | Tuba ssania/płukanie | Tuba ssanie/płukanie | 2
Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm i długości roboczej 360 mm (+/-5%)
55 | Tuba ssanie/płukanie | Tuba ssanie/płukanie | 2
Tuba ssaco-płuczaca o srednicy 5 mm i długosci roboczej 360 mm
Z mozliwoscia koagulacji monopolarnej
56 | Uchwyt ssak | Uchwyt ssak | 2
Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu).
57 | Kaniula trokara 5,5mm | Kaniula trokara 5,5mm | 8
Trokar lap 5,5mm z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny
58 | Gwóźdź 5,5mm | Gwóźdź 5,5 mm | 4
Gwóźdź piramidalny 5,5mm, dł. 100mm
59 | Kaniula trokara 11mm | Kaniula trokara 11mm | 4
Trokar lap 11mm z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny
60 | Gwóźdź 11mm | Gwóźdź 11mm | 2
Gwóźdź ostry piramidalny 11mm, dł. 100mm
61 | Kaniula trokara 13mm | Kaniula trokara 13mm | 2
Trokar lap 13mm z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny
62 | Gwóźdź 13mm | Gwóźdź 13mm | 2
Gwóźdź ostry piramidalny 13mm, dł. 100mm
63 | Redukcja 11/5,5 | Redukcja 11/5,5 | 2
Redukcja trokara 11/5,5mm
64 | Redukcja 13/5,5 | Redukcja 13/5,5 | 2
Redukcja trokara 13/5,5mm
65 | Uszczelki 5,5mm | Uszczelki 5,5mm | 6
Komplet uszczelki 5,5 mm
66 | Uszczelki 11mm | Uszczelki 11mm | 6
Komplet uszczelek 11 mm
67 | Uszczelki 13mm | Uszczelki 13mm | 3
Komp[let uszczelek 13mm
68 | Kabel monopolarny | Kabel monopolarny | 2
Kabel monopolarny, wtyk 4 mm (bananowy), długość 3,5 m
69 | Kabel monopolarny | Kabel monopolarny | 2
Kabel monopolarny, wtyk 8 mm , długość 3,5 m
70 | Kosz do sterylizacji | Kosz do sterylizacji | 2
Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą
W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami
Wymiary 550x255x230
Kompatybilny ze sterylizacją parową.
71 | Wkład typ Babcock | Wkład typ Babcock | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki Babcock, długosc szczek 31mm, srednica 5mm, długosc 430mm
72 | Wkład typ Johann | Wkład typ Johann | 2
Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długosc szczek 21mm, srednica 5mm, długosc 430mm
73 | Trzonek 430 mm | Trzonek 430mm | 4
Trzonek / tubus monopolarny, srednica 5mm, długosc 430mm
74 | Uchwyt narzędzi | Uchwyt narzędzi | 4
Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywujacym
75 | Retraktor chirurgiczny | Retraktor typu goldfinger | 2
Retraktor średnica 5 mm
c.d. Pakiet 1- Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto
własna
Producent
Numer
katalogowy
| 1. | Zestaw laparoskopowy 3D/IR z kompletnym wyposażeniem do zaawansowanych zabiegów, systemem zaawansowanej elektrochirurgii, torem do śródoperacyjnej gastroenterologii i diatermią endoskopową | 1
|  | RAZEM: | x | x | x | x
Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN