## Arkusz1
Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany | Opis dokonany przez
Wykonawcę - Wartość oferowana
1. | Zestaw nowy, nieużywany, nierekondycjonowany< rokj produkcji 2023 | Tak/podać
I | STEROWNIK KAMERY
1 | Sterownik współpracujący z głowicami kamer FULL HD | Tak/podać
2 | Obsługiwane formaty 1080p | Tak/podać
3 | Funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego | Tak, podac
4 | Algorytm redukcji dymu | Tak, podac
5 | Wyjścia cyfrowe 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI | Tak/podać
6 | Rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz | Tak /podać
7 | Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 2D | Tak/podać
8 | Możliwość połączenia z dedykowanym źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny | podać/opisać
9 | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon | Tak/podać
10 | Zoom cyfrowy x1,8 | Tak/podać
11 | Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5. (+/- 1 dla wszystkich zakresów) | Tak/podać
12 | Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5. (+/- 1 dla wszystkich zakresów) | Tak/podać
13 | Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali -5 do 5. (+/- 1 dla wszystkich zakresów) | Tak/podać
14 | Zaprogramowane tryby pracy min. chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, | Tak/podać
15 | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla min .2 użytkowników | Tak/podać
16 | Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji | Tak/podać
17 | Ustawienie języka menu w tym język polski | Tak/podać
II | GŁOWICA KAMERY
1 | Głowica Full HD, wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS min. 1/3 " | Tak/podać
2 | Progresywne skanowanie obrazu | Tak/podać
3 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową 14-28mm zapewniającą zoom optyczny 2x | Tak/podać
4 | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s | Tak/podać
5 | Min. 3 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą | Tak, podac
6 | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania minimum 6 funkcjom | Tak/podać
7 | Automatyczna regulacja jasności w połączeniu z dedykowanym źródłem światła | Tak/podać
8 | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak/podać
9 | Typ ochrony CF | Tak/podać
10 | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych | Tak/podać
III | ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED
1 | Żywotność modułu LED - min. 30 000 h | Tak/podać
2 | Natężenie światła automatycznie dostosowujące się do pola operacyjnego | Tak/podać
3 | Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym | Tak/podać
4 | Współpraca z jednostką sterującą kamery poprzez złącze Mis-bus | Tak/podać
5 | Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery | Tak/podać
6 | Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu | Tak/podać
7 | Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów np. Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf | Tak/podać
8 | Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji | Tak/podać
9 | Temperatura barwowa 5665 K (±6,3%) | Tak/podać
10 | Strumień świetlny 2510 lumen (± 3,6%) | Tak/podać
11 | Typ ochrony CF | Tak/podać
12 | Optyka szerokokątna 30°,średnica 10mm, długość 330mm | Tak, podac
13 | Światłowód o średnicy.4,8MM, długość.2,5M – 1 szt. | Tak/podać
IV | MONITOR
1 | Przekątna ekranu min. 27" | Tak/podać
2 | Minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli | Tak/podać
3 | Wszystkie wejścia/ wyjścia sygnału video niezbędne do współpracy z zaoferowanym sprzętem, w tym min.:DVI-D, DVI-I 2x3G-SDI/HD-SDI, | Tak/podać
4 | Ekran z powłoką antyrefleksyjną | Tak/podać
5 | Kąt patrzenia min. 170° | Tak/podać
6 | Kontrast: nie mniej niż 1000:1 | Tak/podać
7 | Maksymalna luminancja nie mniej niż 400 cd/m2 | Tak/podać
8 | Możliwość personalizacji ustawień | Tak/podać
V | INSUFLATOR Z SYSTEMEM OGRZEWANIA GAZU I FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO ODDYMIANIA
1 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5,7" z oprogramowaniem w języku polskim | Tak/podać
2 | Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń | Tak, podac
3 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | Tak/podać
4 | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min | Tak/podać
5 | Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg | Tak/podać
6 | Dedykowane programy pracy: pediatryczny, chirurgia ogólna, bariatria, kardiochirurgia | Tak/podać
7 | Dwa tryby pracy w programie standardowym: | Tak/podać
Tryb pracy wysokoprzepływowy :
- regulacja przepływu w zakresie min. 6 do 40 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
Tryb pracy veress:
- regulacja przepływu w zakresie od min. 1 do 5 l/min,
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 do 30mmHg
8 | Funkcja automatycznej desuflacji gazu po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia | Tak/podać
9 | Alarmy dźwiękowe i świetlne informujące o : przekroczeniu zadanego ciśnienia, wycieku gazu, zablokowaniu przepływu | Tak/podać
10 | Wyposażenie dodatkowe: | Tak/podać
przewod CO2 do butli 1,5m-1szt -wielorazowy dren CO2 z podgrzewaniem gazu -1szt -Filtr jednorazowy sterylny CO2 do insuflacji-op.25szt -Jednorazowy sterylny dren do oddymiania -op-10szt
VI | POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA
1 | Sterowanie pompą za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. | Tak/podać
2 | Funkcja płukania.Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej we współpracy z jednorazowymi zbiornikami o pojemności 2l. | Tak/podać
3 | Płukanie dla trybu laparoskopii: 1 - 3,5 l/min, Ciśnienie w trybie laparoskopii - 500 mmHg, Odsysanie max 0,7 bar. | Tak/podać
4 | Możliwość rozszerzenia o dodatkowe tryby pracy: histeroskopia, artroskopia, cystoskopia. | Tak/podać
5 | Wyposażenie dodatkowe: Zestaw drenów płuczących wielorazowych- na 20 cykli Dren do odsysania z filtrem -10szt Jednorazowy zbiornik o poj. 2l -40 szt. Transponder do laparoskopii -1szt | Tak/podac
VII | WÓZEK ENDOSKOPOWY
1 | 4 półki z możliwością montażu dodatkowych urządzeń | Tak/podać
2 | Uchwyt głowicy kamery, Mocowanie butli CO2 | Tak/podać
3 | Zintegrowana listwa ekwipotencjalna do podłączenia urządzeń | Tak/podać
4 | 4 koła jezdne z blokadą | Tak/podać
5 | Co najmniej 1 szuflada na akcesoria, zamykana na klucz | Tak/podać
6 | Dopuszczalne obciążenie nie mniej 200kg | Tak/podać
7 | Wymiary wózka (przybliżone ± 5cm) 70 cm x150 cm x65 cm | Tak/podać