Gdynia, dnia 15 listopada 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup pomp infuzyjnych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Rozbudowa , przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, znak: D25M/251/N/46-75rj/21

Pytanie nr 1		dot. załącznika nr 6 do SWZ Projekt umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, ponieważ  do realizacji umowy zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), która w art.  4 ust. 1 stanowi, że: „Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.”

Pytanie nr 2		dot. załącznika nr 6 do SWZ Projekt umowy § 9 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

1) w wysokości 0,3 % ceny brutto niedostarczonej/wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej/wadliwej części przedmiotu umowy; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;

2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto /wadliwej części przedmiotu umowy

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;

4) w wysokości 0,25 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3		dot. załącznika nr 6 do SWZ Projekt umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres przewidywanych zmian umowy Zamawiający określił w § 10 Projektu umowy, w tym dopuszczalne zmiany wartości umowy. Termin dostawy wyposażenia wynosi – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wobec czego umowa nie ma znamion sukcesywnych dostaw w dłuższym okresie czasu, w którym takie zmiany podatki mogłyby nastąpić.

Pytanie nr 4		dot. załącznika nr 6 do SWZ Projekt umowy § 8 ust. 9

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie do 24 godz. liczonych od dnia zgłoszenia awarii.  W tym czasie Wykonawca winien sprawdzić ewentualną zasadność reklamacji (zgłoszonej awarii).

Pytanie nr 5		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie do podawania płynów w praktyce klinicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie  o dokładności  mechanicznej <<± 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie  o masie pompy max. 2,0 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie  o masie pompy max. 2,0 kg.

Pytanie nr 8		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową  zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm3.

Pytanie nr 9		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwytu z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową   mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwytu z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej.

Pytanie nr 10		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji podświetlenia ekranu  na 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji jasności                          i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  o zasilaniu z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 5 ml/h.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki  o poj. 5ml = 0,1-100 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki  o poj. 10ml = 0,1-300 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki  o poj. 20ml = 0,1-600 ml/h

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 30ml = 0,1-900 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   z możliwością dedykowanego skonfigurowania pompy dla potrzeb określonego oddziału?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza pompę strzykawkową   z możliwością dedykowanego skonfigurowania pompy dla potrzeb określonego oddziału.

Pytanie nr 18		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości  skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  stworzenia Biblioteki Leków zawierającej 1 000  leków z możliwością podzielenia na min. 20 grup?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez funkcji trybu przejęcia          w pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez funkcji automatycznego przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez automatyczne systemy do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 30, 31, 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez funkcji  trybu TCI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości   rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy w dolnym zakresie max. 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  współpracy            z systemem do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  pracy pompy  w środowisku MRI - w dedykowanej stacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   o poborze mocy przez jedną pompę maksymalnie 50VA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29		dot. zadania nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  współpracy              z czytnikiem kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie do podawania płynów w praktyce klinicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie  o dokładności  mechanicznej <<± 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie  o masie pompy max. 2,0 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę infuzyjną strzykawkową sterowaną elektronicznie  o masie pompy max. 2,0 kg.

Pytanie nr 33		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową  zajmującą przestrzeń nie większą niż 3 200 cm3.

Pytanie nr 34		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową wyposażoną w klawiaturę dotykową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową wyposażoną w klawiaturę dotykową.

Pytanie nr 35		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwytu z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową   mocowaną do rury poziomej lub pionowej za pomocą dedykowanego przykręcanego uchwytu z możliwością łączenia po 2 lub 3 pompy za pomocą opcjonalnej stacji dokującej.

Pytanie nr 36		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez regulacji podświetlenia ekranu  na 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez regulacji jasności                          i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   o zasilaniu z akumulatora wewnętrznego min 12 h. przy przepływie 5 ml/h.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki  o poj. 5ml = 0,1-100 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki  o poj. 10ml = 0,1-300 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki  o poj. 20ml = 0,1-600 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 19.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową o prędkości bolusa dla strzykawki o poj. 30ml = 0,1-900 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  z możliwością dedykowanego skonfigurowania pompy dla potrzeb określonego oddziału?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową bez możliwości  skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości  stworzenia Biblioteki Leków zawierającej 1 000  leków z możliwością podzielenia na min. 20 grup?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez funkcji trybu przejęcia       w pompie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez funkcji automatycznego przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez automatyczne systemy do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 30, 31, 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez funkcji  trybu TCI?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości  opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości   rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy w dolnym zakresie max. 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości  opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości  współpracy       z systemem do kontrolowanej insulinoterapii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości  pracy pompy   w środowisku MRI - w dedykowanej stacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  o poborze mocy przez jedną pompę maksymalnie 50VA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   bez możliwości  współpracy           z czytnikiem kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56		dot. zadania nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych pkt. 52.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową   wyposażoną w moduł jezdny  5-kołowy wyposażony w skrętne kółka, minimum dwa z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę strzykawkową wyposażoną w moduł jezdny 5-kołowy wyposażony w skrętne kółka, minimum dwa z blokadą.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska