|  | Załącznik 2 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka do preparatyki krwi z chłodzeniem |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe. Zasilanie prądem przemiennym fazowym o częstotliwości 50 Hz i napięciu 230 V lub trójfazowym o napięciu 400 V, i częstotliwości 50 Hz. Wirowanie i rozdział krwi pełnej na składniki musi następować podczas jednego, automatycznie kontrolowanego przez urządzenie procesu, bez ingerencji człowieka. Możliwość uzyskania z krwi pełnej przy użyciu tego samego zestawu KKCz i osocza lub KKCz, osocza oraz pojedynczej jednostki koncentratu krwinek płytkowych (KKP) uzależnione od samodzielnie wybranego przez operatora programu. Rotor lub zespół rotorów, umieszczony bezpośrednio w komorze wirówki zabezpieczony pokrywą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie i dostęp do komory podczas wirowania. Siła wirowania zapewniająca uzyskanie preparatów wynikowych (składników krwi wymienionych w pkt. 5) o parametrach jakości zgodnych z parametrami obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w Polsce, określonych w aktualnie obowiązujących „Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” wydawanych na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi. Urządzenie musi być wyposażone w system automatycznego wyważania, bez konieczności manualnego ważenia pojemników przez personel przed rozpoczęciem procesu wirowania. Poziom głośności poniżej 63 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu. Urządzenie wyposażone w automatyczny system zgrzewania pojemników z preparatami wynikowymi (składnikami krwi określonymi w pkt. 5) po zakończeniu procesu. Alarm wadliwej pracy. Posiada system umożliwiający otwarcie podczas braku zasilania. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny lub zewnętrzny system chłodzenia. Czytnik kodów kreskowych ze standardem ISBT 128 umożliwiający wprowadzenie do systemu identyfikatora operatora, nr donacji, nr pojemnika z krwią. Maksymalny ciężar urządzenia 400 kg. Urządzenie musi posiadać kółka umożliwiające przemieszczanie i zabezpieczenie kółek umożliwiające stabilność podczas pracy. Urządzenie wyposażone w system i oprogramowanie umożliwiające transfer danych do sytemu „Bank Krwi” zamawiającego. Urządzenie musi zapewniać rejestracje i archiwizowanie danych procesu, tworzenie raportów z uwzględnieniem daty, godziny oraz kodu operatora. Czynnik chłodniczy wolny od CFC/HCFC. Panel kontrolny łatwy w obsłudze i dostępie, z wyświetlaczem pokazującym najważniejsze parametry wirowania Ponadto wyposażenie obejmuje: Oprogramowanie do obsługi wirówki w języku polskim, Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazania danych do komputera. Okres gwarancji min 24 miesiące. W okresie gwarancji: wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego oraz nieodpłatnej walidacji w okresie gwarancyjnym (2 razy w odstępie 12 miesięcy) oraz walidację instalacyjną a w przypadku awarii wymagającej serwisowania poza miejscem zamawiającego zapewni na własny koszt sprawne urządzenie zastępcze na okres naprawy. Dostarczenie instrukcji użytkowania oferowanych urządzeń w języku polskim. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. Czas naprawy na terenie polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE lub dokument równoważny,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ (część podstawowa) | Ul. Szaserów 128 04-349 Warszawa |  | 1 |

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)