Załącznik nr 1a

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modularny, ortopedyczny stół operacyjny z napędem elektro-hydraulicznym lub elektro-mechanicznym. | TAK |  |
|  | Wymienne blaty – możliwość zamocowania różnych blatów (dostępne min. 3 typy blatów) w zależności od wykonywanego zabiegu. Po zmianie blatów stół musi zachować możliwość dodawania dodatkowego wyposażenia blatu takiego jak płyty plecowe, podnóżki i podgłówki. | TAK |  |
|  | Podstawa kolumny płaska, bez jakichkolwiek zagłębień, ułatwiająca czyszczenie, pokryta monolityczną pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Stół posiadający podświetlanie podłogi pod blatem stołu lub w kolumnie. | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa tj. pokryta rozsuwanymi panelami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Podstawa mobilna | TAK Parametr Oceniany Podstawa mobilna, wyposażona w min. 4 podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu (koła nie mogą wystawać poza podstawę w żadnej konfiguracji ich ustawienia), z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny koła zainstalowanego w podstawie stołu, sterowany min. pilotem – 15 pkt. Podstawa mobilna, transportowana za pomocą wózka ze stali nierdzewnej lub z aluminium malowanego proszkowo z min. 4 kołami, z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny koła w wózku, sterowany za pomocą dwóch sensorowych uchwytów zawierających przyciski sterujące (oferta uwzględnia wózek).– 0 pkt. |  |
|  | Możliwość sterowania jazdą stołu w zakresie min. przód/tył oraz regulacją prędkości za pomocą manetki instalowanej na szynę akcesoryjną blatu lub za pomocą manetki wbudowanej w uchwyt transporterów blatu. | TAK |  |
|  | Manetka wyposażona w dodatkowe przyciski umożliwiające sterowanie w zakresie min. Blokowanie/odblokowywanie podstawy od podłogi (wysuwanie kół z podstawy lub przejęcie kolumny z blatem przez transporter); regulacja wysokości blatu; regulacja pochyleń Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK /NIE Parametr Oceniany Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość jazdy całego zestawu ( podstawa jezdna z blatem lub kolumna mobilna z blatem obsadzone na transporterze blatu) wraz z pacjentem w obrębie sali operacyjnej oraz bloku (jazda zestawu do śluzy pacjenta i powrót na salę z pacjentem) Dopuszcza się aby jazda po pacjenta do śluzy odbywała się z samym blatem posadowionym na transporterze. | TAK /NIE Parametr Oceniany Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Stół w pozycji roboczej gwarantujący stabilność: tj. w trakcie zabiegu podstawa posadowiona bezpośrednio na posadzce tzn. nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. | TAK |  |
|  | Akumulatory zapewniające pracę stołu wbudowane w podstawę stołu; system ładowania akumulatorów zabudowany wewnątrz - nie dopuszcza się ładowarek zewnętrznych; informacja o niskim poziomie naładowania baterii na pilocie, dodatkowa informacja dźwiękowa informująca o niskim poziomie naładowania baterii. | TAK |  |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie do ok. 12 godzin | TAK |  |
|  | Panel sterujący umieszczony na boku kolumny – na stronie lewej lub prawej tzn. boku równoległym do osi wzdłużnej stołu operacyjnego. | TAK |  |
|  | Panel sterujący aktywny non stop; system nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi; w celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny zapobiegający uszkodzeniu segmentów blatu np. podnóżków i płyt plecowych, wykrywając możliwość wystąpienia kolizji segmentów blatu z podstawą stołu lub podłogą zatrzymując ruch blatu. | TAK |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) regulacja wysokości regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulacja przechyłów bocznych regulacja płyty plecowej regulacja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża. | TAK |  |
|  | Mobilna podstawa wyposażona w blat w konfiguracji ogólnochirurgicznej: segment centralny, płyta plecowa, podgłówek standardowy i podnóżki dzielone wzdłużnie. | TAK Blat z możliwością łatwego ręcznego demontażu przez użytkownika (między zabiegami) bez konieczności używania transportera do podjęcia blatu (ciężar blatu poniżej 30kg bez podgłówka, płyty plecowej i podnóżków) – 10 pkt Blat podejmowany przez transporter blatu z napędem elektrycznym umożliwiającym jazdę do przodu i w tył oraz regulację prędkości (ciężar blatu powyżej 30kg bez podgłówka, płyty plecowej i podnóżków) – 0 pkt |  |
|  | Konfiguracja blatu ogólnochirurgicznego min.: podgłówek segment plecowy (odejmowany) segment siedziska, podnóżek czteroczęściowy z możliwością ustawienia pozycji kolankowo-łokciowej | TAK |  |
|  | Długość stołu w powyższej konfiguracji: min. 2000mm | TAK |  |
|  | Szerokość segmentu siedziska z szynami bocznymi: 550 - 600 mm. | TAK |  |
|  | Szerokość segmentu siedziska bez szyn bocznych: 500 - 550 mm. | TAK |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG; dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. | TAK |  |
|  | Funkcje regulowane manualnie: Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka: co najmniej -90˚/+45˚. | TAK |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem przewodowym: najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): max. 700 mm najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): min. 1150 mm regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie większym niż +/-40˚ regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym niż +/-20˚ regulacja płyty plecowej w zakresie: co najmniej +90˚/-55 ˚ regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: co najmniej +/-90˚; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. pozycja „0” uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. pozycja flex/reflex pozycja „beach-chair” możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu funkcja samoczynnej jazdy stołem przód-tył dostęp do pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu (min. 10 pozycji). | TAK |  |
|  | Płyta plecowa górna oraz segment nożny Dopuszcza się aby podgłówek posiadał dodatkowe zabezpieczenie śrubowe. | TAK Parametr Oceniany Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec-okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach gdzie jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów – 10 pkt. Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda hakowego – 5 pkt. Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazd wymagających zabezpieczeń śrubowych – 0 pkt. |  |
|  | Blat stołu wyposażony w demontowane materace: łączenia metodą bezszwową zespalane ultradźwiękami; antystatyczne; grubość minimum 80 mm; właściwości przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu - zarówno od strony głowy jak i podnóżka. | TAK |  |
|  | Podnóżek przystosowany do ułożenia pacjenta w pozycji „kolankowo-łokciowej”. | TAK |  |
|  | Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg. | TAK Parametr Oceniany od 400kg do 450kg - 2 pkt. powyżej 450kg - 5 pkt. |  |
|  | Wyposażenie |
|  | Blat ortopedyczny oraz min. jedna belka wyciągowa wykonane z włókna węglowego – w zestawie należy zaoferować wózki transportowe dla blatu i belki wyciągowej Lub Blat ogólnochirurgiczny z przystawką wyciągową w której płyta siedzeniowa oraz min. jedna belka wyciągowa wykonana jest z włókna węglowego. Możliwość zakupienia w przyszłości drugiej belki wyciągowej wykonanej z włókna węglowego. | TAK |  |
|  | Blat zabiegowy | TAK Parametr Oceniany Blat ogólnochirurgiczny z dołączaną przystawką wyciągową karbonową (waga blatu powyżej 30 kg) blat wyposażony w transporter blatu z elektryczną funkcją jazdy służący do transportu i przechowywania blatu. (1 kpl.) - 0 pkt. Blat ortopedyczny karbonowy gwarantujący przezierność miednicy pacjenta w zakresie 360°, z możliwością ręcznego demontażu (waga blatu poniżej 30 kg), blat wyposażony w specjalny wózek do transportu i przechowywania blatu (1 kpl.) - 15 pkt |  |
|  | W zestawie z blatem karbonowym lub z przystawką ortopedyczną karbonową dodatkowe podnóżki dzielone – 1 para | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji dedykowanych podnóżków za pomocą pilota stołu operacyjnego – regulacja w górę i w dół, po zainstalowaniu blatu karbonowego ortopedycznego wraz z dedykowanymi podnóżkami lub po zainstalowaniu blatu ogólnochirurgicznego z przystawką karbonową z dedykowanymi podnóżkami | TAK / NIE Parametr Oceniany TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Belka wyciągowa | TAK Parametr Oceniany W zestawie z blatem ortopedycznym karbonowym min. jedna belka wyciągowa wykonana z włókna węglowego, z możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu kulowego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji – regulacja odwodzenia na boki nie może być skokowa. Dodatkowo belka musi posiadać możliwość regulacji wysokości. Belka wyciągowa mocowana pod blatem stołu – metalowe elementy mocujące belkę umieszczone poza obszarem badania ramienia „C” (od dolnej części jamy brzusznej do stóp pacjenta obszar wolny od elementów metalowych czy innych nieprzeziernych) . – 15 pkt. W przystawce wyciągowej dołączanej do blatu ogólnochirurgicznego, której siedzisko wykonane jest z włókna węglowego gwarantującego przezierność w zakresie 360°, min. jedna belka wyciągowa wykonana z włókna węglowego, z możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu kulowego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji – regulacja odwodzenia na boki nie może być skokowa. Dodatkowo belka musi posiadać możliwość regulacji wysokości. Belka wyciągowa mocowana do adaptera w przystawce wyciągowej pod płytą siedziska - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość odwodzenia belki wyciągowej na zewnątrz – min. od 0 ° (belka w osi długiej blatu) do min 40° na zewnątrz (od osi długiej blatu) | TAK |  |
|  | Możliwość przytwierdzenia belki do wewnątrz – od 0° do min. 30° ( za oś długą blatu) | TAK |  |
|  | Belka wyciągowa z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 15° w górę i min. 25° w dół | TAK |  |
|  | Belka wyciągowa wyposażona w moduł ślizgowy z gniazdem do instalacji śruby wyciągowej. Moduł ślizgowy poruszający się po belce wyciągowej umożliwiający dostosowanie położenia śruby wyciągowej do długości kończyny dolnej pacjenta. | TAK |  |
|  | Belka wyciągowa wyposażona w śrubę wyciągową umożliwiającą rotację w zakresie 360 ° | TAK |  |
|  | Śruba wyciągowa wyposażona w but trakcyjny zakładany na stopę pacjenta | TAK |  |
|  | Dopuszczalna maksymalna waga pacjenta operowanego na blacie ortopedycznym karbonowym z wyciągami karbonowymi lub operowanego na blacie ogólnochirurgicznym z przystawką karbonową z wyciągami karbonowymi min. 150 kg. | TAK Parametr Oceniany od 150 kg do <200 kg – 0 pkt. od 200kg do <250kg – 2 pkt. powyżej 250 kg – 5 pkt. |  |
|  | Podpora pod rękę wyposażona w przegub kulowy oraz uchwyt mocujący do blatu stołu operacyjnego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z min. trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do mocowania ciała pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet do podwieszenia ręki pacjenta na ekranie anestezjologicznym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt uniwersalny z możliwością rotacji do mocowania akcesoriów do szyn bocznych stołu operacyjnego – 4 szt. | TAK |  |
|  | Ramka zapory bocznej. Ramka wyposażona w trzy przeguby zwalniane jednym pokrętłem – 3 szt. | TAK |  |
|  | Poduszka zapory bocznej o wymiarach 160mm x 120mm (+/- 20mm) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Poduszka zapory bocznej profilowana o wymiarach 240mm x 150 mm (+/-20mm) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Poduszka zapory bocznej z dociskiem śrubowym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przedłużenie szyny akcesoryjnej dł. min. 480mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpora kończyny dolnej typu GOEPEL – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpora kończyny do mycia i dezynfekcji przed zabiegiem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Krążek żelowy pod głowę – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pozycjoner pod głowę w ułożeniu na brzuchu żelowy z miejscem na przewody anestezjologiczne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Stolik do operacji ręki przezierny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płyta do operacji kończyny górnej przy ułożeniu na brzuchu wraz z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu – wymiary płyty min. 250mm x 200mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przystawka do artroskopii kolana z manualną regulacją pochylenia z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu – pilot nożny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji manualnej przystawki do artroskopii kolana na szynie segmentu motorycznego w celu uzyskania możliwości motorycznego sterowania w/w przystawka z pomocą pilota stołu. | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Materac typu tunel do ułożenia kończyn dolnych przy ułożenia pacjenta na boku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt na belkę karbonową wyposażony w szynę akcesoryjną do mocowania dodatkowego wyposażenia na belce wyciągowej – 2 szt. | TAK |  |
|  | Płyta plecowa do operacji barku – płyta z odejmowanymi segmentami barkowymi umożliwiającymi dostęp do operowanego barku. W zestawie z płytą adapter do mocowania podgłówka specjalistycznego, podgłówek specjalistyczny typu hełm, zapory boczne płyty barkowej oraz wózek do transportu i przechowywania płyty – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wózek do transportu i przechowywania belki wyciągowych karbonowych – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Adapter śruby wyciągowej umożliwiający przesunięcie śruby względem gniazda mocującego umieszczonego w ślizgu belki karbonowej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Urządzenie do gwoździowania piszczeli wraz ze śrubą wyciągową oraz belką teleskopową. Belka teleskopowa wyposażona w płaski przegub umożliwiający zgięcie kończyny dolnej w kolanie. Urządzenie z możliwością instalacji w zestawie wyciągowym karbonowym – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wózek na akcesoria ortopedyczne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Buty wyciągowe para z zapięciem stopniowym, regulowanym w dwóch miejscach (śródstopie oraz okolice kostki) – 1 szt | TAK |  |
|  | Zestaw jednorazowych zapięć do buta na min. 45 zabiegów operacyjnych | TAK |  |
|  | Hak udowy mocowany do szyny bocznej stołu umożliwiający podparcie kości udowej w trakcie operacji – 1 szt. | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).