## Załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 83
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS wysokiej rozdzielczości
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda IVUS kompatybilna z prowadnikami angioplastycznymi o średnicy 0,014 ["] | TAK | –
3 | kompatybilna z cewnikami prowadzącymi 6 [F] | TAK | –
4 | marker widoczny w skopii min. 5 [mm] od końcówki dystalnej cewnika | TAK | –
5 | jednorazowe "sanki" umożliwiajace odciąg o prędkości 0,5 [mm] na sekundę i 1,0 [mm] na sekundę, długość odciągu 10 [cm] | TAK | –
6 | możliwość obrazowania z częstotliwościa min.: 40 [MHz] i 60 [MHz] | TAK, podać w [MHz] | –
7 | długośc robocza cewnika 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
8 | powłoka hydrofilna | TAK | –
9 | profil trzonu proksymalnego cewnika 3,5 [F] | TAK | –
10 | rozdzelczośc osiowa dla obrazowania 60 [MHz]- 22 [µm] | TAK | –
11 | prędkości akwizycji min. 4: 0.5 [mm/s], 1.0 [mm/s], 5.0 [mm/s], 10 [mm/s] | TAK, podać w [mm/s] | –
12 | długość "martwej strefy" obrazowania ( odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20 [mm]) | TAK/NIE | 2/0
Konsola i pullback do IVUS wysokiej rozdzielczości - dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie cewnikami do obrazowania wewnątrznaczyniowego- IVUS | TAK | –
3 | maksymalna długośc jednoczasowej akwizycji to 150 [mm] | TAK | –
4 | konsola z monitorem oraz zintegrowanym wewnątrz komputerem | TAK | –
5 | w skład zestawu wchodzą elementy peryferyjne: element służący do połączenia cewnika z konsolą oraz element wyciągający tzw. pullback | TAK | –
6 | syatem z dostępną częstotliwością obrazowania: 40 [MHz] i 60 [MHz] | TAK | –
7 | możliwość co-rejestracji- zintegrowanej współpracy ze stołem zabiegowym | TAK | –
Warunki serwisu
1 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania systemu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
2 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
4 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 5 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
5 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
6 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
7 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
8 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy