## Załącznik nr 6c
| 84 /PNE/SW/2022 |  |  | załącznik nr 6c do SWZ
WYKAZ URZĄDZEŃ DO WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Model / typ | Rok produkcji | Podstawa dysponowania sprzętem
1 | Myjnia ultradźwiękowa | 1
· Pojemność robocza/ całkowita 33 l / 42 l
· wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) max 550 x 300 x 250 mm
· moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 1000 W
· częstotliwość 40 kHz
· moc układu grzania 1200 W +/- 50 W
· regulator temperatury 30-80°C +/-10°C
· układ czasowy 0-30 min
· wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) max 675 x 480 x 405 mm
· waga max 40,0 kg
· wyposażona w pokrywę
· sterownik mikroprocesorowy posiadający następujące funkcje:
- regulacja temperatury: 10-80°C +/-10°C
- układ czasowy: 1-99 min
- odgazowanie
- praca ciągła/impulsowa
- cyfrowy odczyt wartości zadanych czasu i temperatury oraz pozostałego czasu mycia i aktualnej wartości temperatury,
· wyposażenie dodatkowe: kosz ze stali nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych max. 520x300x120 (dł. x szer. x gł.) ułatwiający operowanie mytymi detalami i jednocześnie zabezpieczający dno myjki przed uszkodzeniem
2 | Myjnia dezynfektor 15-tacowa | 4
- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej,rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
- kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni
- wymiary zewnętrzne: 1000x950x1950 mm (szer.x głęb.x wys.)
- wymiary komory: 614x800x640 mm (szer.x głęb.x wys.)
- pojemność maksymalna: 15 tac o wymiarach 580x250x70 mm
- dezynfekcja termiczna 90/93 oC, możliwość sterowania wartością Ao
- dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC
- wolnostojąca lub do zabudowy w ścianę
- obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej
- ogrzewanie elektryczne
- drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone
- kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po dwóch stronach wózka (wysoka dynamika procesu przy niskiej ilości wody)
- szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanejoszczędność zużycia wody, czasu i energii w stosunku do standardowych rozwiązań o około 30 %
- miejsce na min. 4 kanistry o pojemności 5 litrów każdy w wysuwanej szufladzie zintegrowanej z konstrukcją myjni
- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym do obsługi urządzenia
- komunikaty wyświetlane w języku polskim
- wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i na wyświetlaczu po stronie wyładowczej
- wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym
- archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze zewnetrznym wskazanym przez użytkownika
- możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni
- 8 programów standardowych
- możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika
- 4 pompy dozujące środki
- 4 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego
- 4 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10l lub 30l)
- przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej
- pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100
- oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia
- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz z poziomym przepływem powietrza, suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w załadunku
- interfejs sieciowy RJ 45
- serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i on-line poprzez dostęp internetowy
- wydruk raportów procesu
- system automatycznego rozpoznawania wózków
- kontrola filtra powietrza
- wyłącznik awaryjny
- przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz
- wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji.
Wyposażenie dla 4 szt. myjni
Wózek transportowy, z tacą i i wyjmowanym pojemnikiem ociekowym - 4 szt.,
Wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych lub kontenerów ortopedycznych o wymiarach minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposazenia w 4 przyłącza Luerlock na każdym poziomie - 2 szt.,
Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 2 szt.,
Wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach, wyposażony w dwa stelaże do mycia misek nerkowatych 125 i dwa stelaże do misek nerkowatych 200 - 1 szt.,
3 | Sterylizator parowy - 8 STE | 3
- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej
pojemność komory 8 jednostek wsadu (JW) zgodne z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw)
- komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej
- wewnętrzna instalacja pary wodnej łącznie z zaworami procesowymi z napędem pneumatycznym wykonane ze stali kwasoodpornej
- drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym (opisać mechanizm blokowania i napęd drzwi), przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości
- drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej
automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie) oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej
zasilanie sterylizatora z wbudowanej wytwornicy pary
- komora sterylizatora, płaszcz grzejny zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa
- panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem z układem wykrywania przecieku powietrza spod uszczelki (dotyczy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem)
- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną
- test Bowie - Dick
- program testu szczelności
- program rozgrzewający komorę sterylizatora
min. 5 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C, w tym programy w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy
- program diagnostyczny z wizualizacją działania elementów wykonawczych w postaci schematu instalacji sterylizatora na ekranie dotykowym, informacji o usterkach sterylizatora, potrzebie wykonania przeglądu technicznego
- możliwość modyfikacji programów przez użytkownika
- po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego co najmniej 10 cali, z analogową/numeryczną (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres/diagram temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o alarmach i błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, nazwy i numeru programu, wszystkie komunikaty, napisy/opisy w języku polskim
- po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali z prezentacją w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca cyklu
- wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku polskim oraz z wykresami
- niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w dwa czujniki temperatury i dwa czujniki ciśnienia w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające, jeden zawarty w sterowniku a drugi poza układem funkcjonalnym sterownika
- możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji
- automatyczna archiwizacja w pamięci sterownika min. 10000 raportów przebiegu cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej poprzez komputerowy system archiwizacyjny
- oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na dostarczonej drukarce
- możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka
- wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków
- system próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez dodatkowych elementów typu eżektor
- sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza
wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 40 kW
wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną max. 1000 x 1640 x 2500 mm (sxgxw)
- zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali kwasoodpornej
- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
Wyposażenie:
Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 8 JW – 2 szt.
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej
- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem
- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego
- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń
Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 8 JW – 1 szt.
- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej
- dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości
4 | Sterylizator parowy - 6 STE | 1
- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej z lewej strony komory sterylizatora
- komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej
- wewnętrzna instalacja pary wodnej łącznie z zaworami procesowymi z napędem pneumatycznym wykonane ze stali kwasoodpornej
drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym
- drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej
automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody
- zasilanie sterylizatora z pary zewnętrznej
- komora sterylizatora, płaszcz grzejny zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa
- panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem z układem wykrywania przecieku powietrza spod uszczelki (dotyczy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem)
- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną
- test Bowie - Dick
- program testu szczelności
- program rozgrzewający komorę sterylizatora
min. 5 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C, w tym programy w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy
- program diagnostyczny z wizualizacją działania elementów wykonawczych w postaci schematu instalacji sterylizatora na ekranie dotykowym, informacji o usterkach sterylizatora, potrzebie wykonania przeglądu technicznego
- możliwość modyfikacji programów przez użytkownika
- po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego co najmniej 10 cali, z analogową/numeryczną (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres/diagram temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o alarmach i błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, nazwy i numeru programu, wszystkie komunikaty, napisy/opisy w języku polskim
- po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali z prezentacją w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca cyklu
- wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku polskim oraz z wykresami
- niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w dwa czujniki temperatury i dwa czujniki ciśnienia w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające, jeden zawarty w sterowniku a drugi poza układem funkcjonalnym sterownika
- możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji
- automatyczna archiwizacja w pamięci sterownika min. 1000 raportów przebiegu cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej poprzez komputerowy system archiwizacyjny
- oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na dostarczonej drukarce
- możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka
wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi
- system próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez dodatkowych elementów typu eżektor
- sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza
wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 40 kW
wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną max. 995 x 1290 x 2450 mm (sxgxw)
- zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali kwasoodpornej
- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
Wyposażenie:
Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 6 JW – 2 szt.
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej
- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem
- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego
- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń
Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW – 1 szt.
- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej
5 | Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy | 1
- urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe o poj. 150 lit.
- sterylizator plazmowy przeznaczony do niskotemperaturowej sterylizacji instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę.
- komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 135 litrów (+/- 5%).
- wymiary komory (minimalne):
- szerokość 45 cm,
- długość 70 cm,
- wysokość 45 cm.
- drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie. Drzwi otwierane i zamykane bez konieczności użycia rąk
- czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie ok. 58%. (-/+ 5%). Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej podczas każdego procesu.
- zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi
- komora wykonana ze stali kwasoodpornej
- wymiary zewnętrze urządzenia (maksymalnie):
- szerokość 70 cm,
- głębokość 95 cm,
- wysokość 170 cm.
- sterylizator zasilany elektrycznie.
- sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
- sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej i wyładowczej
- komunikaty wyświetlane w języku polskim
- archiwizacja min. 15000 ostatnich raportów procesu w sterowniku urządzenia
- funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
- wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna
- temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C
- min. 3 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych
- system podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika.
- urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym
- możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych i testów różnych producentów.
- urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Możliwość podglądu i archiwizacji parametrów procesów urządzenia poprzez system komputerowy.
- konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami parowymi w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki.
- wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów parowych. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent.
- funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
- zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW (-/+ 5%),
- wykonanie zgodnie z normą EN ISO 14937,
- zgodność z dyrektywą 93/42EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrowa notyfikacja.
6 | Sterylizator na tlenek etylenu | 1
Sterylizator niskotempoeraturowy. Czynnik sterylizujący 100% EO
Rodzaj komory sterylizatora: przelotowa
Przebieg procesu sterylizacji i degazacji w podciśnieniu
Oznaczenie CE
Sterowanie mikroprocesorowe
Dotykowy, kolorowy wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji
Wyświetlane dane: temperatura i ciśnienie, wilgotność względna, wybrana temperatura, blokada drzwi, informacja o awarii podłączonego katalizatora EO
Sygnalizacja dźwiękowa, zakończenie cyklu, wszystkie błędy
Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacji
Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi
Możliwość ustawienia czasu degazacji od 1 godziny do min. 99 godzin
Możliwość obserwacji procesu degazacji na wyświetlaczu
Pojemność komory sterylizacyjnej max. 140 litrów
Wymiary zewnętrzne max: 81 x 78 x 100 cm
Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora
Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora przed rozpoczęciem cyklu oraz w jego trakcie
Nawilżanie wsadu automatyczne
Programy sterylizacyjne: 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji); 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji)
Drukarka graficzna i alfanumeryczna
Możliwość wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie
Wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm
Zawartość wydruku: liniowy wykres temperatury w komorze; liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze; czas; numer cyklu; data; czas i temperatura degazacji; błedy cyklu i uwagi
Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu
Podłączenie do sieci internetowej: możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora
Skaner kodów kreskowych: skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwia weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany
Blokada dostępu, możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora
Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem
Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi
Zasilanie: prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, 15A
Czynnik sterylizujący: jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO
Automatyczne przebicie naboju. Sygnalizacja awarii przebijaka, lub częściowego przebicia pojemnika z gazem
Akcesoria: 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze
Zgodność z normą: EN 1422, (2014)
Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu
Dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu na terenie RP
7 | Automatyczna myjnia-dezynfektor wózków transportowych i pojemników | 1
dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki (zastosowanie ramp wjazdowej i wyjazdowej)
drzwi przesuwne (otwierane w bok), dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia
drzwi otwierane i zamykane automatycznie
wymiary użytkowe komory 165 x 200 x 90 cm (d x sz x w)
ogrzewanie elektryczne,
przeznaczona do mycia i dezynfekcji wózków transportowych
komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną
spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej.
2 pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego
procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7” do wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu
wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym
wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu
urządzenie wyposażone we wbudowaną drukarkę parametrów i wykresów procesu.
sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu.
możliwość zdalnego diagnozowania poprzez złącze sieciowe.
programy mycia i dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemiczno-termicznej
liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20
zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu
automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni.
ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie).
oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
przeszklone drzwi komory
przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni
system oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu.
dwa zbiorniki roztworów roboczych o pojemności 180 litrów, pozwalające na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach.
system schładzania ścieku
zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, maksymalnie 130 kW
urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE, w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC, oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją
Wyposażenie:
wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych o pojemności 16 szt. pojemników transportowych z pokrywami- 1 szt.
8 | Centralny system dozowania środków chemicznych | 1
System dozowania centralnego środków chemicznych do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej dostawy środków przeznaczonych do myjni dezynfektorów do narzędzi 4 środków płynnych
Zasilanie czterech myjni wyposażonych w 4 pompy środków chemicznych (każda)
Układ zbiorników buforowych montowanych bezpośrednio w przestrzeni serwisowej myjni
Zbiorniki buforowe z możliwością obserwacji poziomu płynów o pojemności ok.4- 5 l wyposażone w przyłącze do podłączenia lancy do poboru środka oraz czujniki poziomu płynu
Rama (stelaż) utrzymująca konstrukcję układu poboru wykonana jest ze stali kwasoodpornej
Lance ssawne z zintegrowanymi czujnikami poziomu zbiorników środków chemicznych w zbiornikach głównych. Układ przystosowany do obsługi zbiorników głównych o pojemności od 20 do 200l
Mikroprocesorowy układ sterowania z sygnalizacją błędów (alarmów) i ostrzeżeń, możliwość stosowania różnych pojemności zbiorników głównych (kalibracja pojemności). Możliwość ręcznego sterowania pompami środków chemicznych oraz odstawienia danej pompy. Panel sterujący wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników buforowych.
Wytrzymałe i bezawaryjne odporne na środki chemiczne pompy podające środki chemiczne membranowe
Wanny wychwytowe (min. 2 szt.) z PE/stali kwasoodpornej na których stoją zbiorniki zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem środków chemicznych
Możliwość stosowania systemu dozowania przy odległościach zbiorników głównych i buforujących powyżej 15m.
System alarmów z wyświetlaniem informacji
Połączenie zbiorników stacji dozowania ze zbiornikami buforującymi rurkami z teflonu lub ze stali kwasoodpornej
9 | Stacja uzdatnianian wody | 1
Stacja zapewniająca docelowo produkcję wody o parametrach zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 (wydajność stacji zapewniająca prawidłową pracę sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektorów i do innych celów)
- stacja produkująca wodę demi (zgodnie z PN EN 285) oraz wodę zmiękczoną na potrzeby technologiczne myjni dezynfektorów oraz dla pomp próżniowych sterylizatorów parowych
Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz
- przyłącze wody 1"
Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz
- przyłączewodymin.1"
Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz
- regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach
Filtr świecowy 20", obudowa, przyłącze 1" - ujęcie wody zmiękczonej do systemów próżniowych sterylizatorów, do myjni-dezynfektorów do narzędzi
- wkład filtracyjny 20'', 5 µm - 5 szt.
- wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany
- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 200 l, do kompensacji spadków ciśnienia
Osmozer
- wydajność - min. 7,5 m3 na dobę, gwarantująca prawidłową pracę urządzeń w Centralnej Sterylizatorni w różnych warunkach
- wydajność godzinowa min. 450 l/h (dobrana do zaoferowanych urządzeń)
- rodzaj membran - spiralne
- zdolność oczyszczania - min. 98 %
- zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW
- wyposażenie/wykonanie:
- wysokowydajna pompa wysokociśnieniowa
- przepływomierz na instalacji wody oczyszczonej
- cyfrowy miernik przewodności wody oczyszczonej w µS/cm
- sterowanie mikroprocesorowe
- automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody
- współpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej
- filtr dokładny 20", 5 µm
- wkład filtracyjny 20", 5 µm - 5 szt.
Zbiorniki magazynowe wody oczyszczonej ze zdejmowaną pokrywą
- pojemność zbiorników min.5000l
- materiał zbiornika - polietylen
- wyposażenie/wykonanie:
- 3 czujniki poziomu cieczy
- filtr powietrza 0,2 mikron (oddechowy)
- zawór spustowy
- wymiary dostosowane do warunków technicznych pomieszczenia
Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do urządzeń
- wydajność min. 2 m3/h
- ciśnienie - min. 5 bar
- pompa hydroforowa wykonana ze stali kwasoodpornej
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW
wyposażenie:
- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 200 l
- wyłącznik ciśnieniowy
- manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej
Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody
- zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej po każdym stopniu uzdatniania wody
Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody
- umieszczona w pobliżu sterylizatorów parowych w strefie czystej CS w dobrze widocznym miejscu
- sygnalizacja wizualno-akustyczna
- wskaźniki podświetlane: praca-zielony, oczekiwanie- pomarańczowy, awaria-czerwony
- przycisk kasowania sygnału akustycznego
Dziennik pracy stacji uzdatniania wody – 1 szt.
10 | Stołowy sterylizator parowy do sterylizacji narzędzi i tekstyliów przeznaczony do szybkiej sterylizacji parowej | 2
· Wytwarzanie pary poprzez wbudowany generator pary
· Wytwarzanie wstępnej próżni frakcjonowanej oraz suszenie w głębokiej próżni
· Sterylizowanie małych wsadów w krótkim czasie (12 minut w programie klasy S, 15 min w klasie B ) oraz możliwość sterylizacji wsadów do 9 kg narzędzi i 2,5 kg wsadu porowatego na cykl
· Maksymalny rozmiar zewnętrzny: szerokość 46 cm, wysokość 50 cm, głębokość 69 cm.
· Maksymalna wysokość z wyświetlaczem: 57 cm.
· Maksymalna masa: 69 kg.
· Pojemność komory min 23 litry
· Wymiary komory min: średnica 25 cm, głębokość 45 cm
· Konstrukcja kotła powinna spełniać wymogi międzynarodowe. Kocioł powinien być wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
· Technologia podwójnego płaszcza wokół komory: szybkie wytwarzanie pary i szybkie cykle.
· Wydajna pompa membranowa do wytwarzania próżni, chłodzona powietrzem Komora wykonana ze stali nierdzewnej, wszystkie pozostałe elementy z materiału odpornego na ciepło i korozję
· Usuwanie powietrza za pomocą procesu frakcjonowanej próżni wstępnej
· Jednorazowy obieg wody
· Zintegrowane zbiorniki świeżej wody i zużytej o pojemności 4,5 litra każdy do pracy niezależnie od systemu uzdatniania wody
· Suszenie w próżni
· Możliwość podłączenia do zewnętrznej stacji uzdatniania wody
· System uzdatniania wody
· Drzwi powinny być wyposażone w zamek elektro-mechaniczny gwarantujący bezpieczne zamknięcie komory. Powinny mieć również pozycję, w której w łatwy sposób będzie można wyjąć i wymienić uszczelkę.
· Przełącznik blokady drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie cyklu, jeśli drzwi nie są zamknięte i zablokowane
· Drzwi typu zawiasowego
· Kąt otwarcia drzwi min 85 stopni
· przynajmniej 5 programów sterylizacyjnych:
a. czas procesu na ok 7 kg narzędzi, wsad jednorazowo lub wielokrotnie opakowany: max 25 minut plus 12 minut czas suszenia
b. czas procesu na ok 7 kg narzędzi, wsad wyłącznie nieopakowany: max 13 minut plus 2 minuty suszenia
c. czas procesu na ok 1,5 kg narzędzi, wsad opakowany lub na ok 7 kg narzędzi nieopakowanych: max 16 minut plus 6 minut suszenia
d. czas procesu na ok 2,5 kg tekstyliów, wsad opakowany: max 46 minut plus 12 minut suszenia
e. czas procesu na ok 7 kg narzędzi, wsad jednorazowo lub wielokrotnie opakowany: max 39 minut plus 12 minut suszenia
· Kolorowy dotykowy wyświetlacz o wielkości co najmniej 5,5", ikony i łatwe do zrozumienia polskie komunikaty tekstowe, wyświetlanie informacji o pracy i o usterkach. Zwolnienie wsadu możliwe bezpośrednio z wyświetlacza
· Wszystkie etapy procesu w pełni automatyczne i pokazywane na wyświetlaczu. Wyświetlacz powinien komunikować:
- etap cyklu
- temperatura
- ciśnienie
- numer cyklu
· automatyczny pomiar jakości wody przed rozpoczęciem każdego cyklu, zapobiega przed używaniem złej jakości wody
· suszenie próżniowe z możliwością uruchomienia funkcji inteligentnego suszenia - automatyczne dopasowanie czasu suszenia w zależności od wilgotności wsadu, zatrzymanie fazy suszenia gdy tylko wsad jest suchy
· automatyczne przechowywanie ostatnich 100 cykli sterylizacji
· Zintegrowany z wyświetlaczem interfejs na kartę pamięci CF, umożliwiający zapis protokołów oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania
· izolacja termiczna zabezpieczająca nagrzewanie się na zewnątrz obudów
· Stelaż powinien pomieścić 6 tac perforowanych lub po jego obróceniu o 90° 3 kasety. Z dostawą stelaż i minimum 3 tace na wyposażeniu
· Ochrona przed przegrzaniem z komunikacją ostrzeżenia
· Zawór bezpieczeństwa na wypadek wzrostu ciśnienia
· Wyświetlanie kodów błędów
· Zasilanie 220-230 V / 50/60 Hz; 3400W, zabezpieczenie 16A
Dopuszcza się rozwiązania równoważne dla wszystkich parametrów.

## Wzór protokołu odbioru
| ….....PNE/SWZ/2022 |  |  | załącznik nr 6c do SWZ
Wzór protokołu odbioru wyposażenia centralnej sterylizatorni
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Model / typ | Rok produkcji
1 | Myjnia ultradźwiękowa | 1
· Pojemność robocza/ całkowita 33 l / 42 l
· wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) max 550 x 300 x 250 mm
· moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 1000 W
· częstotliwość 40 kHz
· moc układu grzania 1200 W +/- 50 W
· regulator temperatury 30-80°C +/-10°C
· układ czasowy 0-30 min
· wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) max 675 x 480 x 405 mm
· waga max 40,0 kg
· wyposażona w pokrywę
· sterownik mikroprocesorowy posiadający następujące funkcje:
- regulacja temperatury: 10-80°C +/-10°C
- układ czasowy: 1-99 min
- odgazowanie
- praca ciągła/impulsowa
- cyfrowy odczyt wartości zadanych czasu i temperatury oraz pozostałego czasu mycia i aktualnej wartości temperatury,
· wyposażenie dodatkowe: kosz ze stali nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych max. 520x300x120 (dł. x szer. x gł.) ułatwiający operowanie mytymi detalami i jednocześnie zabezpieczający dno myjki przed uszkodzeniem
2 | Myjnia dezynfektor 15-tacowa | 4
- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej,rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
- kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni
- wymiary zewnętrzne: 1000x950x1950 mm (szer.x głęb.x wys.)
- wymiary komory: 614x800x640 mm (szer.x głęb.x wys.)
- pojemność maksymalna: 15 tac o wymiarach 580x250x70 mm
- dezynfekcja termiczna 90/93 oC, możliwość sterowania wartością Ao
- dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC
- wolnostojąca lub do zabudowy w ścianę
- obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej
- ogrzewanie elektryczne
- drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone
- kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po dwóch stronach wózka (wysoka dynamika procesu przy niskiej ilości wody)
- szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanejoszczędność zużycia wody, czasu i energii w stosunku do standardowych rozwiązań o około 30 %
- miejsce na min. 4 kanistry o pojemności 5 litrów każdy w wysuwanej szufladzie zintegrowanej z konstrukcją myjni
- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym do obsługi urządzenia
- komunikaty wyświetlane w języku polskim
- wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i na wyświetlaczu po stronie wyładowczej
- wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym
- archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze zewnetrznym wskazanym przez użytkownika
- możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni
- 8 programów standardowych
- możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika
- 4 pompy dozujące środki
- 4 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego
- 4 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10l lub 30l)
- przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej
- pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100
- oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia
- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz z poziomym przepływem powietrza, suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w załadunku
- interfejs sieciowy RJ 45
- serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i on-line poprzez dostęp internetowy
- wydruk raportów procesu
- system automatycznego rozpoznawania wózków
- kontrola filtra powietrza
- wyłącznik awaryjny
- przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz
- wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji.
Wyposażenie dla 4 szt. myjni
Wózek transportowy, z tacą i i wyjmowanym pojemnikiem ociekowym - 4 szt.,
Wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych lub kontenerów ortopedycznych o wymiarach minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposazenia w 4 przyłącza Luerlock na każdym poziomie - 2 szt.,
Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 2 szt.,
Wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach, wyposażony w dwa stelaże do mycia misek nerkowatych 125 i dwa stelaże do misek nerkowatych 200 - 1 szt.,
3 | Sterylizator parowy - 8 STE | 3
- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej
pojemność komory 8 jednostek wsadu (JW) zgodne z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw)
- komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej
- wewnętrzna instalacja pary wodnej łącznie z zaworami procesowymi z napędem pneumatycznym wykonane ze stali kwasoodpornej
- drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym (opisać mechanizm blokowania i napęd drzwi), przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości
- drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej
automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie) oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej
zasilanie sterylizatora z wbudowanej wytwornicy pary
- komora sterylizatora, płaszcz grzejny zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa
- panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem z układem wykrywania przecieku powietrza spod uszczelki (dotyczy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem)
- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną
- test Bowie - Dick
- program testu szczelności
- program rozgrzewający komorę sterylizatora
min. 5 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C, w tym programy w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy
- program diagnostyczny z wizualizacją działania elementów wykonawczych w postaci schematu instalacji sterylizatora na ekranie dotykowym, informacji o usterkach sterylizatora, potrzebie wykonania przeglądu technicznego
- możliwość modyfikacji programów przez użytkownika
- po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego co najmniej 10 cali, z analogową/numeryczną (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres/diagram temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o alarmach i błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, nazwy i numeru programu, wszystkie komunikaty, napisy/opisy w języku polskim
- po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali z prezentacją w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca cyklu
- wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku polskim oraz z wykresami
- niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w dwa czujniki temperatury i dwa czujniki ciśnienia w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające, jeden zawarty w sterowniku a drugi poza układem funkcjonalnym sterownika
- możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji
- automatyczna archiwizacja w pamięci sterownika min. 10000 raportów przebiegu cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej poprzez komputerowy system archiwizacyjny
- oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na dostarczonej drukarce
- możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka
- wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni dezynfektora do wózków
- system próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez dodatkowych elementów typu eżektor
- sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza
wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 40 kW
wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną max. 1000 x 1640 x 2500 mm (sxgxw)
- zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali kwasoodpornej
- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
Wyposażenie:
Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 8 JW – 2 szt.
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej
- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem
- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego
- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń
Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 8 JW – 1 szt.
- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej
- dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości
4 | Sterylizator parowy - 6 STE | 1
- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej z lewej strony komory sterylizatora
- komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej
- wewnętrzna instalacja pary wodnej łącznie z zaworami procesowymi z napędem pneumatycznym wykonane ze stali kwasoodpornej
drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym
- drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej
automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody
- zasilanie sterylizatora z pary zewnętrznej
- komora sterylizatora, płaszcz grzejny zabezpieczone jednym zaworem bezpieczeństwa
- panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem z układem wykrywania przecieku powietrza spod uszczelki (dotyczy uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem)
- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną
- test Bowie - Dick
- program testu szczelności
- program rozgrzewający komorę sterylizatora
min. 5 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C, w tym programy w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy
- program diagnostyczny z wizualizacją działania elementów wykonawczych w postaci schematu instalacji sterylizatora na ekranie dotykowym, informacji o usterkach sterylizatora, potrzebie wykonania przeglądu technicznego
- możliwość modyfikacji programów przez użytkownika
- po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego co najmniej 10 cali, z analogową/numeryczną (wartości parametrów) i graficzną prezentacją (wykres/diagram temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o alarmach i błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, nazwy i numeru programu, wszystkie komunikaty, napisy/opisy w języku polskim
- po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 7 cali z prezentacją w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca cyklu
- wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego
- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku polskim oraz z wykresami
- niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w dwa czujniki temperatury i dwa czujniki ciśnienia w komorze, osobne dla każdego zestawu czujników temperatury i ciśnienia układy przetwarzające, jeden zawarty w sterowniku a drugi poza układem funkcjonalnym sterownika
- możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji
- automatyczna archiwizacja w pamięci sterownika min. 1000 raportów przebiegu cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej poprzez komputerowy system archiwizacyjny
- oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na dostarczonej drukarce
- możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka
wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi
- system próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez dodatkowych elementów typu eżektor
- sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza
wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 40 kW
wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną max. 995 x 1290 x 2450 mm (sxgxw)
- zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali kwasoodpornej
- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
- zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta
Wyposażenie:
Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 6 JW – 2 szt.
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej
- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem
- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego
- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń
Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW – 1 szt.
- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej
5 | Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy | 1
- urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe o poj. 150 lit.
- sterylizator plazmowy przeznaczony do niskotemperaturowej sterylizacji instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę.
- komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 135 litrów (+/- 5%).
- wymiary komory (minimalne):
- szerokość 45 cm,
- długość 70 cm,
- wysokość 45 cm.
- drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie. Drzwi otwierane i zamykane bez konieczności użycia rąk
- czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie ok. 58%. (-/+ 5%). Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej podczas każdego procesu.
- zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi
- komora wykonana ze stali kwasoodpornej
- wymiary zewnętrze urządzenia (maksymalnie):
- szerokość 70 cm,
- głębokość 95 cm,
- wysokość 170 cm.
- sterylizator zasilany elektrycznie.
- sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
- sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej i wyładowczej
- komunikaty wyświetlane w języku polskim
- archiwizacja min. 15000 ostatnich raportów procesu w sterowniku urządzenia
- funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
- wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna
- temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C
- min. 3 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych
- system podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika.
- urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym
- możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych i testów różnych producentów.
- urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Możliwość podglądu i archiwizacji parametrów procesów urządzenia poprzez system komputerowy.
- konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami parowymi w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki.
- wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów parowych. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent.
- funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju.
- zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW (-/+ 5%),
- wykonanie zgodnie z normą EN ISO 14937,
- zgodność z dyrektywą 93/42EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrowa notyfikacja.
6 | Sterylizator na tlenek etylenu | 1
Sterylizator niskotempoeraturowy. Czynnik sterylizujący 100% EO
Rodzaj komory sterylizatora: przelotowa
Przebieg procesu sterylizacji i degazacji w podciśnieniu
Oznaczenie CE
Sterowanie mikroprocesorowe
Dotykowy, kolorowy wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji
Wyświetlane dane: temperatura i ciśnienie, wilgotność względna, wybrana temperatura, blokada drzwi, informacja o awarii podłączonego katalizatora EO
Sygnalizacja dźwiękowa, zakończenie cyklu, wszystkie błędy
Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacji
Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi
Możliwość ustawienia czasu degazacji od 1 godziny do min. 99 godzin
Możliwość obserwacji procesu degazacji na wyświetlaczu
Pojemność komory sterylizacyjnej max. 140 litrów
Wymiary zewnętrzne max: 81 x 78 x 100 cm
Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora
Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora przed rozpoczęciem cyklu oraz w jego trakcie
Nawilżanie wsadu automatyczne
Programy sterylizacyjne: 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji); 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji)
Drukarka graficzna i alfanumeryczna
Możliwość wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie
Wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm
Zawartość wydruku: liniowy wykres temperatury w komorze; liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze; czas; numer cyklu; data; czas i temperatura degazacji; błedy cyklu i uwagi
Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu
Podłączenie do sieci internetowej: możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora
Skaner kodów kreskowych: skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwia weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany
Blokada dostępu, możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora
Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem
Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi
Zasilanie: prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, 15A
Czynnik sterylizujący: jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO
Automatyczne przebicie naboju. Sygnalizacja awarii przebijaka, lub częściowego przebicia pojemnika z gazem
Akcesoria: 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze
Zgodność z normą: EN 1422, (2014)
Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu
Dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu na terenie RP
7 | Automatyczna myjnia-dezynfektor wózków transportowych i pojemników | 1
dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki (zastosowanie ramp wjazdowej i wyjazdowej)
drzwi przesuwne (otwierane w bok), dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia
drzwi otwierane i zamykane automatycznie
wymiary użytkowe komory 165 x 200 x 90 cm (d x sz x w)
ogrzewanie elektryczne,
przeznaczona do mycia i dezynfekcji wózków transportowych
komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną
spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej.
2 pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach.
możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego
procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7” do wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu
wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym
wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu
urządzenie wyposażone we wbudowaną drukarkę parametrów i wykresów procesu.
sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu.
możliwość zdalnego diagnozowania poprzez złącze sieciowe.
programy mycia i dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemiczno-termicznej
liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20
zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu
automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni.
ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie).
oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia.
przeszklone drzwi komory
przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni
system oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu.
dwa zbiorniki roztworów roboczych o pojemności 180 litrów, pozwalające na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach.
system schładzania ścieku
zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, maksymalnie 130 kW
urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE, w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC, oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją
Wyposażenie:
wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych o pojemności 16 szt. pojemników transportowych z pokrywami- 1 szt.
8 | Centralny system dozowania środków chemicznych | 1
System dozowania centralnego środków chemicznych do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej dostawy środków przeznaczonych do myjni dezynfektorów do narzędzi 4 środków płynnych
Zasilanie czterech myjni wyposażonych w 4 pompy środków chemicznych (każda)
Układ zbiorników buforowych montowanych bezpośrednio w przestrzeni serwisowej myjni
Zbiorniki buforowe z możliwością obserwacji poziomu płynów o pojemności ok.4- 5 l wyposażone w przyłącze do podłączenia lancy do poboru środka oraz czujniki poziomu płynu
Rama (stelaż) utrzymująca konstrukcję układu poboru wykonana jest ze stali kwasoodpornej
Lance ssawne z zintegrowanymi czujnikami poziomu zbiorników środków chemicznych w zbiornikach głównych. Układ przystosowany do obsługi zbiorników głównych o pojemności od 20 do 200l
Mikroprocesorowy układ sterowania z sygnalizacją błędów (alarmów) i ostrzeżeń, możliwość stosowania różnych pojemności zbiorników głównych (kalibracja pojemności). Możliwość ręcznego sterowania pompami środków chemicznych oraz odstawienia danej pompy. Panel sterujący wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników buforowych.
Wytrzymałe i bezawaryjne odporne na środki chemiczne pompy podające środki chemiczne membranowe
Wanny wychwytowe (min. 2 szt.) z PE/stali kwasoodpornej na których stoją zbiorniki zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem środków chemicznych
Możliwość stosowania systemu dozowania przy odległościach zbiorników głównych i buforujących powyżej 15m.
System alarmów z wyświetlaniem informacji
Połączenie zbiorników stacji dozowania ze zbiornikami buforującymi rurkami z teflonu lub ze stali kwasoodpornej
9 | Stacja uzdatnianian wody | 1
Stacja zapewniająca docelowo produkcję wody o parametrach zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 (wydajność stacji zapewniająca prawidłową pracę sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektorów i do innych celów)
- stacja produkująca wodę demi (zgodnie z PN EN 285) oraz wodę zmiękczoną na potrzeby technologiczne myjni dezynfektorów oraz dla pomp próżniowych sterylizatorów parowych
Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz
- przyłącze wody 1"
Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz
- przyłączewodymin.1"
Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz
- regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach
Filtr świecowy 20", obudowa, przyłącze 1" - ujęcie wody zmiękczonej do systemów próżniowych sterylizatorów, do myjni-dezynfektorów do narzędzi
- wkład filtracyjny 20'', 5 µm - 5 szt.
- wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany
- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 200 l, do kompensacji spadków ciśnienia
Osmozer
- wydajność - min. 7,5 m3 na dobę, gwarantująca prawidłową pracę urządzeń w Centralnej Sterylizatorni w różnych warunkach
- wydajność godzinowa min. 450 l/h (dobrana do zaoferowanych urządzeń)
- rodzaj membran - spiralne
- zdolność oczyszczania - min. 98 %
- zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW
- wyposażenie/wykonanie:
- wysokowydajna pompa wysokociśnieniowa
- przepływomierz na instalacji wody oczyszczonej
- cyfrowy miernik przewodności wody oczyszczonej w µS/cm
- sterowanie mikroprocesorowe
- automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody
- współpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej
- filtr dokładny 20", 5 µm
- wkład filtracyjny 20", 5 µm - 5 szt.
Zbiorniki magazynowe wody oczyszczonej ze zdejmowaną pokrywą
- pojemność zbiorników min.5000l
- materiał zbiornika - polietylen
- wyposażenie/wykonanie:
- 3 czujniki poziomu cieczy
- filtr powietrza 0,2 mikron (oddechowy)
- zawór spustowy
- wymiary dostosowane do warunków technicznych pomieszczenia
Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do urządzeń
- wydajność min. 2 m3/h
- ciśnienie - min. 5 bar
- pompa hydroforowa wykonana ze stali kwasoodpornej
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW
wyposażenie:
- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 200 l
- wyłącznik ciśnieniowy
- manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej
Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody
- zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej po każdym stopniu uzdatniania wody
Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody
- umieszczona w pobliżu sterylizatorów parowych w strefie czystej CS w dobrze widocznym miejscu
- sygnalizacja wizualno-akustyczna
- wskaźniki podświetlane: praca-zielony, oczekiwanie- pomarańczowy, awaria-czerwony
- przycisk kasowania sygnału akustycznego
Dziennik pracy stacji uzdatniania wody – 1 szt.
10 | Stołowy sterylizator parowy do sterylizacji narzędzi i tekstyliów przeznaczony do szybkiej sterylizacji parowej | 2
· Wytwarzanie pary poprzez wbudowany generator pary
· Wytwarzanie wstępnej próżni frakcjonowanej oraz suszenie w głębokiej próżni
· Sterylizowanie małych wsadów w krótkim czasie (12 minut w programie klasy S, 15 min w klasie B ) oraz możliwość sterylizacji wsadów do 9 kg narzędzi i 2,5 kg wsadu porowatego na cykl
· Maksymalny rozmiar zewnętrzny: szerokość 46 cm, wysokość 50 cm, głębokość 69 cm.
· Maksymalna wysokość z wyświetlaczem: 57 cm.
· Maksymalna masa: 69 kg.
· Pojemność komory min 23 litry
· Wymiary komory min: średnica 25 cm, głębokość 45 cm
· Konstrukcja kotła powinna spełniać wymogi międzynarodowe. Kocioł powinien być wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
· Technologia podwójnego płaszcza wokół komory: szybkie wytwarzanie pary i szybkie cykle.
· Wydajna pompa membranowa do wytwarzania próżni, chłodzona powietrzem Komora wykonana ze stali nierdzewnej, wszystkie pozostałe elementy z materiału odpornego na ciepło i korozję
· Usuwanie powietrza za pomocą procesu frakcjonowanej próżni wstępnej
· Jednorazowy obieg wody
· Zintegrowane zbiorniki świeżej wody i zużytej o pojemności 4,5 litra każdy do pracy niezależnie od systemu uzdatniania wody
· Suszenie w próżni
· Możliwość podłączenia do zewnętrznej stacji uzdatniania wody
· System uzdatniania wody
· Drzwi powinny być wyposażone w zamek elektro-mechaniczny gwarantujący bezpieczne zamknięcie komory. Powinny mieć również pozycję, w której w łatwy sposób będzie można wyjąć i wymienić uszczelkę.
· Przełącznik blokady drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie cyklu, jeśli drzwi nie są zamknięte i zablokowane
· Drzwi typu zawiasowego
· Kąt otwarcia drzwi min 85 stopni
· przynajmniej 5 programów sterylizacyjnych:
a. czas procesu na ok 7 kg narzędzi, wsad jednorazowo lub wielokrotnie opakowany: max 25 minut plus 12 minut czas suszenia
b. czas procesu na ok 7 kg narzędzi, wsad wyłącznie nieopakowany: max 13 minut plus 2 minuty suszenia
c. czas procesu na ok 1,5 kg narzędzi, wsad opakowany lub na ok 7 kg narzędzi nieopakowanych: max 16 minut plus 6 minut suszenia
d. czas procesu na ok 2,5 kg tekstyliów, wsad opakowany: max 46 minut plus 12 minut suszenia
e. czas procesu na ok 7 kg narzędzi, wsad jednorazowo lub wielokrotnie opakowany: max 39 minut plus 12 minut suszenia
· Kolorowy dotykowy wyświetlacz o wielkości co najmniej 5,5", ikony i łatwe do zrozumienia polskie komunikaty tekstowe, wyświetlanie informacji o pracy i o usterkach. Zwolnienie wsadu możliwe bezpośrednio z wyświetlacza
· Wszystkie etapy procesu w pełni automatyczne i pokazywane na wyświetlaczu. Wyświetlacz powinien komunikować:
- etap cyklu
- temperatura
- ciśnienie
- numer cyklu
· automatyczny pomiar jakości wody przed rozpoczęciem każdego cyklu, zapobiega przed używaniem złej jakości wody
· suszenie próżniowe z możliwością uruchomienia funkcji inteligentnego suszenia - automatyczne dopasowanie czasu suszenia w zależności od wilgotności wsadu, zatrzymanie fazy suszenia gdy tylko wsad jest suchy
· automatyczne przechowywanie ostatnich 100 cykli sterylizacji
· Zintegrowany z wyświetlaczem interfejs na kartę pamięci CF, umożliwiający zapis protokołów oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania
· izolacja termiczna zabezpieczająca nagrzewanie się na zewnątrz obudów
· Stelaż powinien pomieścić 6 tac perforowanych lub po jego obróceniu o 90° 3 kasety. Z dostawą stelaż i minimum 3 tace na wyposażeniu
· Ochrona przed przegrzaniem z komunikacją ostrzeżenia
· Zawór bezpieczeństwa na wypadek wzrostu ciśnienia
· Wyświetlanie kodów błędów
· Zasilanie 220-230 V / 50/60 Hz; 3400W, zabezpieczenie 16A
Dopuszcza się rozwiązania równoważne dla wszystkich parametrów.