Załącznik nr 1 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia …………….r.

……………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON ………………………………................................. NIP ………………..…………..………......................………

Tel. ……………………………… Fax …………….…....................e-mail ………………………….……………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………Tel …………………….……

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Osoba/ osoby  odpowiedzialna/e za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy aparatury i urządzeń medycznych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET NR 1 – Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa w wraz z wózkami (1 szt.);

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## PAKIET NR 2 – Lampa bezcieniowa jezdna (1 szt.);

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy (min. 24 miesięcy)

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie*;

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………     [] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __  roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 – Myjnia dezynfektor przelotowa narzędziowa w wraz z wózkami (1 szt.);

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2019r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 36 miesięcy)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodnie z normą PN EN 1.4404 o grubości min. 1,5 mm. |  |
| 2 | Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny. |  |
| 3 | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania – brak możliwości otwierania drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. |  |
| 4 | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi - 700÷900 mm. |  |
| 5 | Szerokość myjni maksymalnie 90cm (-konstrukcja urządzenie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; -konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych.) |  |
| 6 | Pojemność komory: -18 tac narzędziowych o wym. zgodnie ze standardem DIN 1/1. |  |
| 7 | Objętość komory myjącej 350l +/- 10% |  |
| 8 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych , mikrochirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego i innego. |  |
| 9 | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 22-25kW. |  |
| 10 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe (za wyjątkiem przewodów elastycznych), elementy grzejne, obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. |  |
| 11 | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. Urządzenie spełnia wymagania w zakresie zabezpieczenia przez wtórną kontaminacją wody wodociągowej (zgodnie z normą EN 13076, EN13077) |  |
| 12 | Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 35 litrów. |  |
| 13 | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu.) |  |
| 14 | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. |  |
| 15 | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze (na komorze) myjącej. |  |
| 16 | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. |  |
| 17 | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkowania oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach. |  |
| 18 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). |  |
| 19 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz konieczność serwisowania.) |  |
| 20 | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min. 900 l/min. -monitoring ciśnienia za pompą myjącą; -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej; -pompa oraz całość układu orurowania opróżnianie całkowicie po każdej fazie procesu po poprzez zawór spustowy. |  |
| 21 | Wydajność pompy myjącej ≥ 1000 l/min. |  |
| 22 | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośredniego z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. |  |
| 23 | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. |  |
| 24 | Możliwość dozowania min. dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator). Możliwość ustawienia różnej temperatury dozowania dla preparatu oraz aktywatora. |  |
| 25 | Myjnia utrzymująca stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody. |  |
| 26 | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych. |  |
| 27 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. |  |
| 28 | Sterownik wyposażony w złącze: RS485, RS232, RJ RJ45. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. |  |
| 29 | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. |  |
| 30 | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 480x640 pikseli, zlokalizowany po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlane informacje o aktualnym etapie procesu oraz informacji przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. |  |
| 31 | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400-1500mm. |  |
| 32 | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 7 cali. |  |
| 33 | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem min. 4 liniowym po stronie wyładowczej informujący o: -stanie programu; -stanie alarmowym; Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia przez cały czas pracy urządzenia. |  |
| 34 | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu. |  |
| 35 | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem. |  |
| 36 | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). |  |
| 37 | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji higienicznej tzn. na panelu sterującym nie ma żadnych wystających elementów obramowań drukarki, obramowań panelu sterowania utrudniających utrzymanie powierzchni czołowej w czystości (mycie, dezynfekcja). Powierzchnia czołowa panelu sterowania szklana po stronie załadowczej i wyładowczej. |  |
| 38 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). |  |
| 39 | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. |  |
| 40 | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. |  |
| 41 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93° C i termiczno-chemicznej w 55° C |  |
| 42 | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93° C A0=3000, suszenia nie przekraczający 50 min. Dla następujących parametrów programu i załadunku: Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda); -mycie zasadnicze w temperaturze 60° C (5 minut) (pobór zimna woda); -płukanie (pobór zimna lub ciepła woda); -dezynfekcja termiczna w 93° C A0=3000 (pobór woda demineralizowana); -suszenie 130 ° C Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym min. 5-cio poziomowym wytrzymującym obciążenie co najmniej z narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg |  |
| 43 | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0). Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku. |  |
| 44 | Liczba programów mycia – dezynfekcji min. 10 zwalidowanych procesów. |  |
| 45 | Program samodezynfekcji myjni - dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze min. 93° C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu. |  |
| 46 | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130° C włącznie oraz czasem w zakresie do 30 min. indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego min. 500m/h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. |  |
| 47 | Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min. 10 kW. |  |
| 48 | Filtr wstępny oraz jałowy typu min. H13 powietrza suszącego. |  |
| 49 | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. |  |
| 50 | Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: -chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji zawilgocenia układu wentylacyjnego; -odzysk ciepła suszenia i wody chłodzącej kondensator poprzez zastosowanie systemu kondensacyjnego; -separacja wywiewanego powietrza od wody chłodzącej; Odprowadzenie skroplin oparów po stronie maszyny. |  |
| 51 | Bojler umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (tem. podgrzewu min. 93° C |  |
| 52 | Bezciśnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu. |  |
| 53 | Silnik suszarki bezszczotkowy. |  |
| 54 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych ( z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione. |  |
| 55 | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). |  |
| 56 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. |  |
| 57 | Przeszkolone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi |  |
| 58 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 oraz PN-EN 15883-2 |  |
| 59 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu-cokół, fundament, wanna cokołowa. |  |
| 60 | Podłączenie odpływu z myjni, higienicznie, bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). |  |
| 61 | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50 Hz, 24-25kW |  |
| 62 | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: -wody ciepłej; -wody zimnej; -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody przez myjnie min. 40l/min. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. |  |
| 63 | Możliwość doinstalowania systemu automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych podłączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu (ograniczenie możliwości popełnienia błędu), informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na raporcie procesu z wbudowanej drukarki. |  |
| 64 | Wózek załadowczy na co najmniej 12 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka ramieniem myjącym 110 mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180°). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przepływowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – min. 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowany do załadunku i mycia min. 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna. Ilość – 2 szt. |  |
| 65 | Taca o rozmiarze min. 500x300mm, wysokość min. 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na min. 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w min.: -2 mocowania pozycji narzędzi; -10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5-6mm; -2 porty z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 4-8mm; -3 dysze natryskowe fi 4 mm i długości 120mm; -3 dysze natryskowe fi 6 mm i długości 180mm Ilość kompletnych tac z wyposażeniem – 1 szt. |  |
| 66 | Wózek do mycia i dezynfekcji kontenerów o pojemności 4 kontenerów 1/1 STE z pokrywami. Wózek wyposażony w min. cztery sferyczne dysze natryskowe. Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180°). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość – szt. 1 |  |
| 67 | Wózek transportowy do wózków załadowczych myjni z możliwością dokowania do myjni. Ilość – szt. 2 |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp | Pozostałe wymagania | opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji Zamawiającemu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wypełniony paszport techniczny. |  |
| 2 | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Harmonogram szkoleń uzgodniony będzie z Zamawiającym. |  |
| 3 | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. |  |
| 4 | Wykonawca zainstaluje urządzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (doprowadzenie instalacji oraz przygotowanie miejsca po stronie Zamawiającego). |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |

*  wypełnia Wykonawca

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| Lp | Informacje dotyczące serwisu | wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia – PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………… Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 2 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ – Zamawiający wymaga max. 48 godzin | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność pompy myjącej ≥ 1000 l/min. - | powyżej 1000 l/min.– 10 pkt. 1000 l/min. – 0 pkt. |  |
| 2 | Możliwość doinstalowania 5-tej pompy dozującej | Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 3 | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego powyżej 600m/h | Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 4 | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | Posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa jezdna (1 szt.);

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2019r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kształt lampy – okrągły, zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość. |  |
| 2 | Średnica kopuły do 30 cm. |  |
| 3 | Lampa musi posiadać możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej. |  |
| 4 | Lampa musi być wyposażona w co najmniej w statyw jezdny z czterema kółkami, w tym min. 2 kółka z hamulcem. |  |
| 5 | Ilość źródeł światła min. 18. |  |
| 6 | Zastosowanie techniki diodowej eliminującej nagrzewanie się lampy. |  |
| 7 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 60.000 lux |  |
| 8 | Wgłębność min. 120 cm |  |
| 9 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 |  |
| 10 | Temperatura barwowa: 4.400 K |  |
| 11 | Lampa musi posiadać możliwość regulacji natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo min. w trzech krokach |  |
| 12 | Pobór mocy poniżej 20W |  |
| 13 | Waga max. 35 kg |  |
| 14 | Żywotność źródła światła min. do 50 000 godzin. |  |
| 15 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |  |
| 16 | Lampa spełniająca wymogi normy PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-2 |  |
| 17 | Lampa musi posiadać kopułę wyposażoną w uchwyt w celu regulacji jej położenia |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp | Pozostałe wymagania | opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim |  |

*  wypełnia Wykonawca

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… Email ………………………………………………. |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ, Zamawiający wymaga max. 48 godzin | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m | 60 000 lux – 0 pkt. powyżej 60 000 lux – 10 pkt. |  |
| 2 | Żywotność źródła światła: | 50 000 godz. – 0 pkt. powyżej 50 000 godz. – 10 pkt. |  |
| 3 | Rodzaj źródła światła, ilość diod LED: | 18 diod LED – 0 pkt. 19-28 diod – 10 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: oryginalnej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak dokumentów w ofercie lub brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy przyznawaniu punktów.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy