## zał. nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Aparat RTG Jezdny – 1 szt.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
UWAGA:
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
W przypadku niezgodności parametrów wymaganych do oferowanych a dopuszczonych odpowiedziami na pytania zawartymi we wnioskach o wyjaśnienie SWZ, należy podać oferowany parametr wraz z numerem odpowiedzi dopuszczającej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z n/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry oferowane”
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane**
I. Wymagania Ogólne
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2023/2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak
8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | IP22 lub wyższa/równoważna
II. Parametry techniczne urządzenia
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Aparat z detektorem cyfrowym bezprzewodowym | TAK
2 | Deklaracja zgodności na aparat wraz ze zgłoszeniem/powiadomieniem | TAK
3 | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator wyprodukowane przez jednego producenta | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4 | Detektor i aparat jednego producenta | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
5 | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela | TAK
6 | Zamienność detektora z posiadanym aparatem przewoźnym | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
7 | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy | TAK
8 | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK
9 | GENERATOR
10 | Generator wysokiej częstotliwości , ≥100kHz | TAK ≥150kHz- 10 pkt <150kHz - 0 pkt
11 | Moc wyjściowa generatora ≥ 30kW | TAK, podać
12 | Zakres napięcia roboczego 40 - 150kV | TAK, podać
13 | Maksymalny prąd ≥400mA | TAK, podać
14 | Maksymalna ekspozycja ≥300 mAs | TAK, podać
15 | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK
16 | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK
17 | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach | TAK
18 | Zasilanie systemu ładowania akumulatorów 230V/ 50Hz | TAK, podać
19 | Ekspozycja i przemieszczanie aparatu z zasilania akumulatorowego bez konieczności zasilania sieciowego | TAK
20 | LAMPA RTG, KOLIMATOR
21 | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm | TAK, podać
22 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm | TAK, podać
23 | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU | TAK, podać
24 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000KHU | TAK, podać
25 | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom | TAK
26 | Kolimacja manualna | TAK
27 | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK
28 | Obrót kolimatora +/- 90° | TAK, podać
29 | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
30 | Wyświetlenie badania pacjenta na panelu LCD na kołpaku | TAK
31 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK
32 | Miarka centymetrowa | TAK
33 | Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora | TAK, opisać
34 | KOLUMNA TELESKOPOWA LAMPY
35 | Kolumna teleskopowa lampy składana | TAK
36 | Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi ≥200cm | TAK, podać
37 | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny ≥130cm | TAK, podać
38 | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi poziomej ≥ +/- 130 stopni | TAK, podać
39 | Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej ≥ +/- 270 stopni | TAK, podać
40 | Pochylenie lampy ≥-20- +90 stopni | TAK, podać
41 | Zakres ruchu lampy RTG w poziomie od środka kolumny ≥48cm | TAK, podać
42 | WÓZEK Z NAPĘDEM
43 | Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu | TAK, opisać
44 | Szerokość wózka aparatu <60cm | TAK, podać
45 | Długość transportowa aparatu <130cm | TAK, podać
46 | Waga aparatu <580kg | TAK, podać
47 | Sloty w obudowie na oferowane detektory | TAK
48 | Ładowanie detektora z akumulatorem w obudowie aparatu | TAK
49 | Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu | TAK
50 | Maksymalna wysokość transportowa ≤140cm | TAK, podać
51 | Prędkość przemieszczania korzystając z napędu regulowana przez technika ≥5km/h | TAK, podać
52 | Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu | TAK, opisać
53 | Możliwość przemieszczenia ręcznego w przypadku rozładowania akumulatorów | TAK, opisać
54 | Oświetlenie funkcjonalne wskazujące na stan urządzenia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
55 | CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR 35x43CM
56 | Płaskie bezprzewodowe detektory cyfrowe do wykonywania badań przyłóżkowych wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora | TAK
57 | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm | TAK, podać
58 | Waga detektora z akumulatorem ≤2,5kg | TAK, podać
59 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg | TAK, podać
60 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli | ≥7,4mln, TAK, podać
61 | Rozmiar piksela ≤ 140 µm | TAK, podać
62 | Głębokość akwizycji ≥ 16bit | TAK, podać
63 | DQE dla 1lp/mm ≥ 55%, | TAK, podać
64 | Rozdzielczość detektora ≥3,6 lp/mm | TAK, podać
65 | 2 baterie do detektora w komplecie | TAK
66 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK
67 | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56 | TAK
68 | Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki | TAK
69 | WBUDOWANA KONSOLA OPERATORA APARATU MOBILNEGO
70 | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK
71 | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej ≥ 19” | TAK, podać
72 | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 480GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK
73 | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim | Tak 15 pkt Nie 0 pkt
74 | Systemem pomocy kontekstowej w języku polskim | Tak 10 pkt Nie 0 pkt
75 | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK
76 | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów przez technika | TAK
77 | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK
78 | Zmiana wielkości czcionki adnotacji | TAK
79 | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 5 000 obrazów | TAK, podać
80 | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK
81 | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK
82 | Funkcja obrotu o dowolny kąt | TAK
83 | Powiększenia i odbicia obrazu | TAK
84 | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK
85 | Pomiary długości i kątów | TAK
86 | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK
87 | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK
88 | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, | TAK
89 | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK
90 | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK
91 | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK
92 | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego | TAK
93 | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości | TAK
94 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK
95 | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8 | TAK
96 | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK
97 | Histogram obrazu ekspozycji | TAK
98 | Dedykowane oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej, podać nazwę handlową | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
99 | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej, podać nazwę handlową | TAK
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-cy) wraz z wymianą części i serwisem zdalnym w pełnym zakresie. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | Tak, podać
2 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
3 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | Tak, podać
4 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | Tak, podać
5 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone protokołem, minimum 2 dni w terminach ustalonych z Zamawiającym. Pierwsze szkolenie przez co najmniej 1 dzień na początku rozpoczęcia eksploatacji aparatu w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK
6 | Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu urządzenia na nowy (3 naprawy) | Tak, podać
7 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać
8 | Paszport techniczny | Tak
....................................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy