## ZAŁĄCZNIK_2A
ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-40/24
TESTY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI, PODŁOŻA NA PŁYTKACH 90MM WRAZ Z NAJMEM APARATU DO TESTÓW, PODŁOŻA DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW
TABELA A
TESTY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI, PODŁOŻA NA PŁYTKACH 90MM
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Wytwórca / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. handlowego (ilość testów) | Liczba opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
I | Testy - dopuszcza się panele łączone identyfikacja i lekooporność
1 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości pałeczek gramujemnych | szt. | 8000
w tym:
8000 identyfikacji
8000 lekowrażliwości
dopuszcza się zaoferowania testów łączonych lub oddzielnych
2 | Testy do identyfikacji pałeczek gramujemnych | szt. | 500
3 | Testy do lekowrażliwości pałeczek gramujemnych | szt. | 1500
4 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości enterokoków i gronkowców | szt. | 4000
w tym:
4000 identyfikacji
4000 lekowrażliwości
dopuszcza się zaoferowania testów łączonych lub oddzielnych
5 | Testy do identyfikacji enterokoków i gronkowców | szt. | 500
6 | Testy do lekowrażliwości enetrokoków i gronkowców | szt. | 1000
7 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości paciorkowców | szt. | 850
w tym:
850 identyfikacji
850 lekowrażliwości
dopuszcza się zaoferowania testów łączonych lub oddzielnych
8 | Testy do identyfikacji grzybów | szt. | 500
9 | Niezbędne kalibratory, wskaźniki, roztwory do przygotowania zawiesin sprzęt jednorazowy typu pipety, końcówki do pipet, etc. opisane w TABELI A.1. | xxxx | xxxx | xxxxx |  | xxxx |  | xxxx | xxxx | xxxx
II | Podłoża na płytkach:
10 | Podłoże MULLER HINTON do oznaczenia lekowrażliwości na płytkach 90mm | szt. | 19000
11 | Podłoże MULLER HINTON na płytce Petriego do oznaczenia lekowrażliwości z 5% krwi końskiej i NAD na płytkach 90mm | szt. | 2000
12 | Agar tryptozowo sojowy z 5% krwi owczej na płytkach 90mm | szt. | 32000
13 | Podłoże Columbia agar + 5 % krwi owczej na płytkach 90mm | szt. | 34000
14 | Podłoże chromogenne do identyfikacji E. coli, KES, Proteus i Enterokoków dopuszczone przez producenta aparatu do inokulacji paneli. | szt. | 9000
15 | Podłoże Sabouraud z antybiotykami dopuszczone przez producenta aparatu do inokulacji paneli | szt. | 4300
III | Najem przedmiotu zamówienia
16 | Najem anparatu mikrobiologicznego opisanego w Tabeli D do identyfikacji bakterii i oznaczania lekooporności oraz modułu (sprzetu dodatkowego), umożliwiającego automatyczne przygotowanie i standaryzację zawiesiny drobnoustrojów w skali MF oraz zestawów komputerowych opisanych w pkt. 8 Tabeli B | miesiąc | 48
łącznie
Uwaga: W poz. 9 TABELI A należy wskazać łączne wartości netto i brutto z TABELI A.1.
TABELA A.1. - (Wzór tabeli) - Specyfikacja niezbędnych kalibratorów, wskaźników, roztworów do przygotowania zawiesin, sprzęt jednorazowego typu pipety, końcówki do pipet, etc. niezbędnych do wykonania wszystkich badań w ilościach określonych w TABELI A
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w T abeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
łącznie
TABELA B
Informacje dodatkowe/wymagania, w tym dotyczące testów
1. | Zamawiający wymaga: 1) paneli/testów bez konieczności dodawania odczynników od momentu inokulacji; 2) paneli/testów i roztworów posiadających certyfikat kontroli jakości 3) paneli/testów zaopatrzonych w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji
2. | Dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 9 Tabeli A - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty ( należy sporządzić dodatkową Tabelę) przedstawiającej szczegółową specyfikację wszyskich niezbędnych produktów/materiałów uwzględniając okresy ważności oraz okres trwania umowy (ze szczególnym uwzględnieniem kalibratorów) w ilościach niezbędnych do wykonania zamawianej liczby testów, wymaganej ilości dla roztworów ( bulionów) podstawowych do przygotowania zawiesiny niezbędnych do wykonywania testów w ilości wskazanej w kolumnie D Tabeli A podając ich nazwy handlowe, ceny jednostkowe netto i brutto za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych.
3. | Zamawiający wymaga, aby: 1) wszystkie panele/testy, które będzie dostarczał Wykonawca znajdowały się w szczelnych opakowaniach z folii aluminiowej zawierających pochłaniacz wilgoci 2) panele/testy do oznaczania lekooporności były zgodne z wytycznymi EUCAST - dostosowany do wytycznych KORLD zakres antybiotyków dla poszczególnych grup bakterii.
4 | Zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznych (jeżeli takie wystąpią w ofercie) wraz z pierwszą dostawą towaru lub poprzez udostepnienie bezpłatnej strony internetowej z której można pobrac karty.
5 | Przechowywanie testów/paneli w temperaturze pokojowej
6 | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów.
7 | Data ważności wszystkich odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
8 | Wykonawca zobowiązany jest do najmu 4 nowych zestawów komputerowych (z oprogramowaniem systemowym WINDOWS 10) z oprogramowaniem i o parametrach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( dalej : LIS) uzytkowanego przez zamawiającego: 4 stanowiska robocze ( rejestracja, opracowywanie wyników , itd. ) z oprogramowaniem Mikrobis - Marcel (komputer, klawiatura, myszka, monitor o przekątnej min. 19 cali, czytnik kodów kreskowych). Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia aparatu do sieci LIS. Aparat musi posiadać dwukierunkową komunkacje systemu z LIS. Zamawiający informuje,iż pracuje w systemie Mikrobis - Marcel, posiadając licencję na jego uzytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć anparat umożliwiając dwukierunkową transmisje danych. Wykonawca pokryje koszty obsługi serwisowej i konserwcji oprogramowania, które posiada Zamawiajacy
9 | Wykonawca jest zobowiazany do wymiany klimazytora w przypadku jego awarii w pokoju, w którym będą umieszczone aparaty.
TABELA C
Lp. | INFORMACJE DODATKOWE/WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZĄCE PODŁOŻY
1. | Zamawiający wymaga, aby: 1) gotowe podłoża na płytkach były rozlane na płytki o śr. 9 cm; posiadały na denku płytki czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta; 2) były pakowane szczelnie po 10 lub 20 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 3) wszystkie podłoża miały gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności. 4) minimalny termin ważności dostarczanych płytek wynosił\: 6 tygodni dla podłoży z krwią, 8 tygodni dla pozostałych, 5) dostarczane podłoża w trakcie przechowywania w lodówce nie wykraplały nadmiernej ilości wody.
2. | Dla pozycji 14 z Tabeli A Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą folder informacyjny z opisem charakteru wzrostu poszukiwanego drobnoustroju z uwzględnieniem wybarwienia
3. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności i nie mogą wykraplać nadmiernej ilości wody podczes przechowywania w lodówce.
TABELA D
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE APARATU DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI
| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |  |  | Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A | B |  |  |  | C
1. | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne bakterii i grzybów oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+)
2. | Aparat najnowszy technologicznie, fabrycznie nowy ( lub używanego - w pełni sprawny, poddany wszystkim niezbędnym pracom serwisowym, z aktualnym przeglądem technicznym) z oferty danego producenta nie starszy niż z 2019 r.
3. | Aparat posiadający oprogramowanie w języku polskim
4. | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości umożliwiająca równoczesne wykonanie co najmniej po 20 testów identyfikacji i 20 lekooprności równocześnie
5. | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów z wyjątkiem zalecanych w procedurach EUCAST
6. | Baza taksonomiczna aparatu umożliwiająca identyfikację minimum 160 drobnoustrojów Gram (-) oraz 145 Gram (+) oraz min. 45 gatunków grzybów
7. | Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym, poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki).
8. | Oprogramowanie aparatu zgodne z aktualnymi wytycznymi EUCAST zwalidowane, wprowadzone bezpośrednio przez producenta i posiadające dokumentację producenta z możliwością wydrukowania reguł eksperckich EUCAST przez Zamawiającego.
9. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość
10. | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (minimum 3 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) – (wraz z aparatem należy złożyć Zamawiającemu opisy testów do oznaczania z zakresem stężeń antybiotyków lekowrażliwości)
11. | Mozliwość określenia klas karbapenemaz wg Amblera u pałeczek G(-) opornych na karbapenemy
12 | Aparat nastołowy wraz ze stołem do jego posadowienia
13 | Aparat wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut
TABELA E
PODŁOŻA DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z NAJMEM APARATÓW
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa Wytwórca / Producent | cena netto op. handlowego / zawartość op. handlowego (ilość testów) | Liczba opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1 | Podłoża do hodowli bakterii z krwi dla dzieci (pediatryczne) i płynów ustrojowych | szt | 2800
2 | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt | 19000
3 | Podłoża do posiewów litycznych krwi (z czynnikami lizującymi krwinki) | szt | 9500
4 | Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla bakterii betlenowych z inhibitorem antybiotyków | szt | 9500
5 | Podłoża do selektywnej hodowli grzybów z krwi | szt | 1000
6 | Nasadki na butelki do bezpiecznego wysiewu próbek dodatnich | szt | 6800
7 | Suplement umożliwiający użycie podłoży do hodowli bakterii z PMR i innych fizjologicznie jałowych płynów ustrojowych - zgodnie z metodyką na 450 posiewów - należy uzupełnić właściwe kolumny dostosowując odpowiednio dla 450 posiewów. Jeżeli podłoża można zastosować do ww. materiałów bez ich suplementacji nie wyceniać pozycji 7
8 | Najem 2 aparatów do posiewów krwi, o których mowa w Tabeli J | miesiąc | 48 | [5 empty] | xxxxxxxx | xxxxxxxx
łącznie
TABELA H
| Informacja dotycząca punktowanych podłoży | Informacja o sposobie przyznawania punktów |  | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Informacja w zakresie składanej oferty (wypełnia Wykonawca)
1. | Ocena w zakresie podłoży do selektywnej hodowli grzybów z krwi (poz. 5 Tabeli E) | w selektywnym podłożu 7 pkt ; w podłożu tlenowym 2 pkt
2. | Ocena w zakresie podłoży litycznych do posiewów krwi (z czynnikami lizującymi krwinki) (poz. 3 Tabeli E) | w przypadku złożenia takiej oferty – 3 punkty; brak oferty na poz. 3 Tabeli E - 0 punktów
TABELA I
Informacje dodatkowe/Wymagania
1 | W przypadku braku w ofercie poz. 3 opisanej w Tabeli E– należy podwoić ilość w poz. 4.
2 | Jeśli w ofercie nie ma podłoży grzybowych opisanych w poz.5 Tabeli E, a tlenowe podłoża zapewniają dobry wzrost grzybów Candida i Aspergillus (poprzeć literaturą i opisem produktu ) -wymaganą ilość zastąpić odpowiednim podłożem.
3 | Dotyczy pozycji opisanej w pkt. 7 Tabeli E - jeżeli metodyki wymagają suplementacji podłoży należy wycenić: Suplement wzbogacający do posiewu PMR i innych płynów ustrojowych w ilościach wystarczających dla próbek 450 próbek, z uwzględnieniem terminów przydatności do użytku oferowanego suplementu od czasu otwarcia pojemnika z suplementem. Zamawiający przewiduje średnie użycie suplementu 1x na 3 dni. Wykonawca uzupełnia sam brakujące dane w zakresie jednostki miary i ilości.
4 | Suplement posiada oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC lub zgodnie z Rozporządzeniem 2017/746 dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro
5 | Suplement zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami
6 | Zamawiający wymaga: 1) podłoży bez dodatku cząsteczek węgla ani jakichkolwiek innych dodatków utrudniających oglądanie preparatów; 2) terminu przydatności do użytku nie krótszy niż 3 miesiące, dla podłoży grzybowych 5 miesięcy; 3) dostarczania certyfikatów kontroli jakości każdorazowo nową serią (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bakteriologia@szpital.legnica.pl lub udostepnienie bezpłatnej strony internetowej
7 | Wykonawca zapewni w czasie trwania umowy zewnetrzne szkolenia merytoryczne w zakresie mikrobiologii klinicznej (dla dwóch osób jeden raz w roku)
TABELA J
Wymagania dotyczące aparatów do posiewów krwi i płynów ustrojowych
| Minimalne wymagania dotyczące aparatów |  |  |  | Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A | B |  |  |  | C
1 | Aparaty ( nie starsze niż z 2022 r.) przystosowany do pracy w systemie całodobowym.
2 | Aparat posiadający min. 200 miejsc oraz aparat satelitarny na 40 miejsc do umiejscowienia poza siedziba laboratorium mikrobilogicznego, z mozliwością jego monitorowania oraz kontynuowania protokołu inkubacji po przeniesieniu butelek do aparatu w laboratorium mikrobiologicznym
3 | Jednoznaczne określenie butelki anonimowej jako dodatniej - pozytywnej w momencie kiedy następuję w niej wzrost drobnoustrojów
4 | Podłoże zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywani antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi
5 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych po zastosowaniu zwalidowanego suplementu
6 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej sygnał dźwiękowy i świetlny
7 | Podłoże pediatryczne z inaktywatorami antybiotyków umożliwiające wykonywanie badań w zakresie 0,5-5,0 ml objetości dodanej krwi i płynów ustrojowych
8 | Zawawiający wymaga zaoferowania z aparatami do posiewów krwi oprogramowania CE IVD do zarządzania danymi mikrobiologicznymi, zapewnajacego mozliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących miedzy innymi posiewów krwi, identyfikacji drobnoustrojów oraz gromadzącym dane istotnie diagnostycznie (dopuści podłączenie nowych aparatów do posiewów krwi z oprogramowaniem BD Epicenter (służącym do zarządzania danymi mikrobiologicznymi, zapewniającym możliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących miedzy innymi posiewów krwi, identyfikacji drobnoustrojów oraz gromadzącym dane istotnie diagnostycznie), będącym własnością Zamawiającego)
9 | Analizator wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut
UWAGA :W przypadku wykonywania dużej ilości badań, w stosunku do prognozowanej, w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia Zamawiajacemu dodatkowy aparat lub aparat modułowy posiadający min 40 miejsc, nie starszy niż 3 letni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności.
TABELA K – Cena oferty
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  |  |  | Wartość brutto
A | B | C | D |  | F=(DxE) | D
1 | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A
2. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli A.1.
3. | Przedmiot umowy opisany w Tabeli E
łącznie
| Oferujemy termin wykonywania usuwania wadi i usterek przedmiotu najmu | [5 empty] | …………................
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym