## 1
	Pakiet nr 1
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Dwunastogodzinny zestaw do napełniania / iniekcji dla kontrastu i soli fizjologicznej w fiolce ( napełnianie poprzez kolec) rekomendowany przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage Multi-use 350 PSI	700					8
2.	Linia pacjenta o długości 23cm z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa 350 PSI	7200					8
3.	Zestaw dwóch strzykawek wielokrotnego do użytku przez 12 godzin o pojemności 200ml każda do / tomografii komputerowej rekomendowany przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage Multi-use - 350 PSI	700					8
						RAZEM:
	Wszystkie wyroby medyczne muszą być kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Optivantage DH Multiuse

## 2
	Pakiet nr 2
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki to 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 12cm x 10cm.	300					8
2.	Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki to 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 15cm x 15cm	180					8
						RAZEM:

## 3
	Pakiet nr 3
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła z przezroczystą końcówką tuohy 18 G; uchwyt rowkowany; cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi, z miękką końcówką zabezpieczająca przed przebiciem opony twardej, kontrastujący w rtg; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm do cewnika, z systemem mocowania do skóry pacjenta, zatrzaskowy łącznik do cewnika umożliwiający pewne mocowanie bez ryzyka zamknięcia światła cewnika, strzykawka niskooporowa	40					8
2	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego mini (igła Touchy 18G, cewnik, filtr, strzykawka niskooporowa)	20					8
3	Igła do znieczulenia podpajenczynówkowego pencil-point 25-26G x 90mm , z prowadnicą, 20G x 38mm	1800					8
4	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard "długa" 26G x 130mm , z prowadnicą 20G x 38mm	100					8
5	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard, rozmiar 20, 22 G x 90 mm	400					8
6	Strzykawka niskooporowa kompatybilna z zestawem do znieczulenia zewnątrzoponowego z poz .1	40					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 4
	Pakiet nr 4
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Igły do ostrzykiwania krwawień, jednorazowego użytku, średnica osłonki 2,3mm, metalowe zakończenie osłonki. Rozmiary do wyboru: / - 19G, długość robocza 160cm, 180cm i 230cm, długość igły 4 i 6mm / - 22G, długość robocza 160cm, 180cm i 230cm, długość igły 4mm, 5mm i 6mm / - 25G, długość robocza 180cm i 230cm, długość igły 4mm i 6mm	915					8
2.	Igła do ostrzykiwań przy ECPW, pokrytą teflonem osłona sprężyny, która zapewnia stałe wysuwanie i cofanie igły za nawet w najbardziej krętych warunkach Z zastosowaniem do ECPW. / Dostępne w osłonce o średnicy 2,5 mm z igłą iniekcyjną o rozmiarze 23 lub 25 G, Uchwyt ze sprężyną typu Luer Lock automatycznie cofa igłę, pomagając zmniejszyć ryzyko przypadkowego ukłucia igłą i uszkodzenia endoskopu.	20					8
						RAZEM:

## 5
	Pakiet nr 5
Lp.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, końcówka Luer-Lock, bursztynowa lub czarna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna *	3 600					8
2.	Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna *	13 500					8
3.	Strzykawka do insuliny Luer 1ml z igłą, podz.1-100	7 000					8
4.	Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna	7 000					8
5.	Strzykawka Janeta 50ml, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna	1 000					8
6.	Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml z końcówką typu Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix*	1 400					8
7.	Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku Luer Lock. Strzykawka musi posiadać: łącznik stożkowy Luer Lock umieszczony centrycznie, gumową część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czytelną, skala pomiarowa: 2 ml co 0,1 ml,3 ml co 0,1 ml, 5 ml co 0,2 ml, 10 ml co 0,5 ml, 20 ml co 1 ml, 30 ml co 1 ml, przeźroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki, tłok strzykawki w kolorze białym (polietylen), łatwo wyczuwalną blokadę zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, poprzeczne wcięcia na tłoku ułatwiające zniszczenie strzykawki po użyciu, oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu.
a	10ml	2 000					8
b	20ml	1 000					8
8.	Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca biały tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie (kryzę) przed wypadnięciem tłoka. Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. i op. 50szt. dla strzykawki 20ml, sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów oraz kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki.. Pojemność: / 2ml – skala do 2,5ml lub 3ml (do wyboru przez Zamawiającego) / 5 ml – skala do 6 ml / 10 ml – skala do 12 ml / 20 ml – skala do 24 ml
a	Strzykawka j.uż. 2 ml - 2,5 ml lub 3 ml jałowa - do wyboru przez Zamawiającego	80 000					8
b	Strzykawka j.uż. 5 ml. - 6 ml jałowa	140 000					8
c	Strzykawka j.uż. 10 ml - 12 ml. jałowa	100 000					8
d	Strzykawka j.uż. 20 ml.- 24 ml jałowa	160 000					8
						RAZEM:
	Poz.1,2,6 *strzykawki kompatybilne oraz wpisane w menu pompy ASCOR AP 22. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane strzykawki znajdowały się w wykazie załączonym do oryginalnej instrukcji obsługi pompy infuzyjnej.
	Uwaga:
	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt.

## 6
	Pakiet nr 6
Lp.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Zestaw monitorujący PICCO zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300 mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadnego przez Zamawiającego.	120					8
2.	Zestaw monitorujący PICCO zawierający podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowym przetwornikiem do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły oznakowany niebieskim znacznikiem. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadanego przez Zamawiającego.	30					8
3.	Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 18-20 cm, z kablem elektrycznym do połączenia modułu PICCO.	150					8
						razem

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 7
	Pakiet nr 7
Lp.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Cewnik dotętniczy rozm. 4F/18-20G ( 0,83-1,3mm) dł. 20cm do nakłucia tętnicy podobojczykowej, udowej lub promieniowej, umożliwiający monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, drogą tętnicy promieniowej i udowej, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg ze skrzydełkami do mocowania oraz wyposażony w kołnierz antyzałamaniowy. W zestawie igła do nakłucia rozm. 19G (0,8-1,1mm) dł. 52mm, prowadnik prosty z elastyczną końcówką (0,64mm) dł.40cm.	150					8
						razem

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 8
	Pakiet nr 8
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Podwójnie dziana łata naczyniowa wykonana z poliestru (tereftalanu-polietylenu), która została zaimpregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną wołową (Polygelin). Pozwala to zminimalizować początkową porowatość łaty do „zerowej porowatości” podczas implantacji. Rozmiar 3x4cm	10					8
						RAZEM:

	Uwaga:
	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 9
	Pakiet 9
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Siatka przepuklinowa, sterylna, niewchłanialna, monofilamentowa, wykonana z polipropylenu, pakowana pojedynczo bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, opakowanie jednostkowe (koperta kartonowa) zawiera 1 szt wyrobu zapakowaną w podwójną torebkę folia-papier, posiadającą min. 2 samoprzylepne etykiety informujące o nr LOT, indeksie wyrobu, dacie ważności. / Grubość przędzy 0,16 mm, grubość siatki 0,45 mm, wielkość porów 0,5 mm², gramatura 60 - 85 g/m².
	rozmiar siatki 80x80mm	100					8
	rozmiar siatki 80x130mm	100					8
	rozmiar siatki 80x160mm	40					8
						RAZEM:

## 10
	Pakiet nr 10
Lp.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Układ oddechowy jednorazowy do respiratora (dwie rury, łącznik Y),sterylny	500					8
						RAZEM:

	Uwaga:
	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek -1 szt.

## 11
	Pakiet nr 11
Lp.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji "Push" i "Pull". Rozmiar 20Fr i 24Fr. Wykonany z silikonu. Z możliwością przesunięcia zestawu przezskórnie. Zestaw wyposażony w port typu "Y" z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków , z klamrą do szczelnego zamknięcia drenu. W zestawie: dren PEG, igła z mandrynem pętlą do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików, nożyczki, zagięty pean, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające PEG.	50					8
						RAZEM:

## 12
	Pakiet nr 12
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	Zgłębnik żołądkowy, długość 123-125 cm, cztery znaczniki-kreski 3-(45cm/55cm/65cm/75cm) od końca dystalnego, opakowanie foliowe, sterylny, cztery otwory boczne, jeden centralny,	450					8
						RAZEM:
	Uwaga: / Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. / Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 13
	Pakiet nr 13
Lp.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Folia operacyjna wykonana z poliestru o grub. 0,025 +/- 5% mm oddychająca , niepalna i antystatyczna, paroprzepuszczalność powyżej 400g/m²/ 24 godz z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem o wymiarach powierzchni przylepnej rozmiar: 20 +/- 5% cm x 25 +/- 5% cm	1 000					8
						RAZEM:

	Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - 1 szt

## 14
	Pakiet nr 14
Lp.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Kaniula bezpieczna poliuretanowa do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane (załączone do oferty); międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna.
1.a	Kaniula do wlewów dożylnych / 24G dł. 19mm (przepływ 22ml/min), / 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min), / 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); / 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min), / 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min), / 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min), / 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min), / 16G dł. 50mm (przepływ 196ml/min), / 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min).	60 000					8
2.	Kaniula bezpieczna bez portu górnego poliuretanowa do podawania płynów i leków z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), posiadająca 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację; kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływaniu krwi po wyjęciu igły z kaniuli, możliwość zastosowania do dostępu żylnego, ale również dostępu tętniczego (potwierdzone oświadczeniem producenta załączone do oferty); sterylna.
2.a	Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji żylnej i tętniczej rozm.: / 24G dł.19mm; / 22G dł.25mm; / 20G dł.25mm; / 20G dł.32mm; / 18G dł.32mm; / 18G dł.45mm.	1 100					8
3	Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer lock, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, ten sam producent co kaniule w poz.1 i 2 w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń, pakowany pojedynczo, sterylny.	3 400					8
4	Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką Luer-Lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, ten sam producent co kaniule w poz. 1 i 2 w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń, pakowany pojedynczo, sterylny.	55 000					8
5.	Zabezpieczenie, portu do dostrzyknięć w worku do żywienia pozajelitowego RTU, przed nieautoryzowanymi manipulacjami , kompatybilny z workami do żywienia pozajelitowego firmy Bbraun, koloru czerwonego.	350					23
6.	Zacisk ochronny do zabezpieczania i identyfikacji portu do dostrzyknięć worków żywieniowych firmy Fresenius Kabi.	400					23
7.	Zabezpieczenie portu do dostrzyknięć w worku do żywienia pozajelitowego RTU, przed nieautoryzowanymi manipulacjami, kompatybilny z workami Baxter.	600					23
						RAZEM:
	* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji.
	Zamawiający wymaga badań laboratoryjnych lub klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału z którergo są wykonane oferowane kaniule .
	Część żylna kaniuli ma być widoczna w promieniach RTG i nie zawierać PCV i lateksu.
	Zamawiający wymaga, aby port iniekcyjny górny w kaniulach posiadał efektywną barierę mikrobiologiczną (potwierdzenie badaniami)-dotyczy poz.1
	Kaniule z poz.1-2 muszą być tego samego producenta, co koreczki z poz 3-4 w celu zachowania kompatybilności i szczelnosci połaczeń.

## 15
	Pakiet nr 15
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Zwieracz cewki moczowej do leczenia zaawansowanych postaci nietrzymania moczu. / Zwieracz cewki moczowej z samoregulującym układem hydraulicznym, który utrzymuje stałe ciśnienie w mankiecie zaciskającym cewkę moczową. Zwieracz składa się z elementów: / 1. mankiet , / 2. zbiornik regulujący ciśnienie w układzie hydraulicznym zwieracza zintegrowany z pompą regulująca przepływ płynu pomiędzy mankietem i zbiornikiem. / Balon i pompa zintegrowane są w jedną całość, którą podczas implantacji umieszcza się w worku mosznowym. System stanowi alternatywę dla pacjentów po operacjach brzusznych uniemożliwiających lub stanowiących ryzyko powikłań podczas implantacji zbiornika płynu w typowej pozycji zaotrzewnowej.	10					8

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

	Uzupełnienie depozytu co 2 dni:
	Poz.1 -2 szt.

## 16
	Pakiet nr 16
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Przyrządy do infuzji grawitacyjnych, tzw. bezpieczny - aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przeźroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, min.15 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem, zawór BCV zapobiegający "cofaniu się krwi".	40 800					8
	Pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości min. 180 cm, zakończony zastawką przeciwzwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego. Nazwa producenta na komorze kroplowej umożliwiająca szybką identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, sterylizowany promieniami gamma, opakowanie papier-folia, sterylny.
2.	System bezigłowego dostępu Y z przedłużką i zastawką bezzwrotną. / Drenik Y z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego: dwie zastawki o ergonomicznym kształcie , zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiająca stosowanie ponad min 200 dostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 18 cm drenik Y o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 0,9 ml), z dwoma zaciskami ślizgowymi, połączony na stałe z dwoma zastawkami; zastawki wraz z drenem nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne	2 400					8
3.	Bezpieczny zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, jednoczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.	8 000					8
4.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości min. 64mm ( w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,9999941% i wirusowej min. 99,99964%, stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), dren o długości 150cm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, przezroczysty łącznik Luer-Lock, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w min. 2 miejscach, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylizowany EO	100 000					8
5.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o kolorze zielonym o wymiarach 210-220mm x 310-320mm. Komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu,. Nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	500					8
6.	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, ze skalą 0-250, obsługiwany jedną ręką. Komora kroplowa z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15µm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawka bezzwrotna. Długość drenu 130-180cm	3200					8
7.	Aparat do infuzji grawitacyjnych, przeznaczony do podaży leków światłoczułych , bursztynowy , ergonomiczna komora kroplowa ,ostry kolec ,wyposażony w odpowietrznik z filtrem. ( BFE min. 99,9999941%.) zabezpieczonym klapką , 15 µm filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami większymi cząsteczkami , precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu , oraz miejsce do podwieszania drenu , filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania , filtr hydrofilny w komorze kroplowej , zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu , po opróżnieniu opakowania z płynem , pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180cm. Nazwa firmy na komorze kroplowej umożliwiająca identyfikacje producenta w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji .	200					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji
	Zamawiający wymaga potwierdzenia badaniami skutecznej ochrony przeciwbakteryjnej koreczka PrimeStop umieszczonego na końcu drenu aparatu do przetoczeń (poz.1)
	Zamawiający wymaga,aby komora kroplowa była wykonana z PVC ze skrzydełkami dociskowymi (poz.4)

## 17
	Pakiet nr 17
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn. / Endoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta. / System składa się z dwóch elementów: / • implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną / silikonową poduszką / • poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia.	5					8

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

	Uzupełnienie depozytu co 2 dni:
	Pozycja 1-1 szt

## 18
	Pakiet nr 18
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Całkowicie wchłanialna po ok. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 2 +/- 5% x 4cm +/- 5%	20					8
2.	Całkowicie wchłanialna po ok. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 5x10cm	20					8
						RAZEM:

## 19
	Pakiet nr 19
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa (AR) lub lewa (AL). Rozmiar 13 x 9 cm	30					8
2	Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 15 x 10 cm	30					8
3	Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 16 x 12 cm	30					8
						RAZEM:

	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt do każdej pozycji

## 20
	Pakiet nr 20
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego: / igła pencil point 25-26-27 G X 90 mm (igła pencil - point, 2 strzykawki 2,5 ml i 5ml, prowadnica do igły, igły jednorazowe)	3000					8

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą - 1 szt.

## 21
	Pakiet nr 21
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	Wszczepialne porty naczyniowe nisko-profilowe i standardowe z akcesoriami wprowadzającymi – port PEEK z podstawą tytanową o wymiarach: wysokości 11,30mm, podstawie 29x22mm, średnicy przegrody 10,8mm, wadze 5g, pojemności wewnętrznej 0,3ml lub port PEEK z podstawą tytanową o wymiarach: wysokości 13,7mm podstawie 33x26mm, średnicy przegrody 13,0mm, wadze 8g, pojemności wewnętrznej 0,5ml; z cewnikiem silikonowym o długości 500mm, o średnicy zewnętrznej 2,2mm, średnicy wewnętrznej 1,1mm. Wymagany port razem z zestawem wprowadzającym (odpowiednim dla 7F) do techniki Seldingera. Zestaw wprowadzający ma zawierać: igłę Seldingera 18Gx70mm bezpieczną, echogeniczną ułatwiającą lokalizację końcówki igły przy zastosowaniu USG, drut prowadnik J w podajniku, osłonkę rozrywalną z rozszerzaczem naczynia tunelizator tępo zakończony , strzykawkę o poj. 10ml, igła bezpieczną z okrągłą podstawą z drenem, skrzydełkami i zaciskiemx1 20Gx20mm, igłę do płukania portu 22Gx30mm, sterylne. / Wymagane dwa rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: / - niskoprofilowy / - standardowy	150					8
						RAZEM:

## 22
	Pakiet nr 22
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku odporna na zagięcie, skręcenie: mankiet i rurka wykonane z medycznego PCV, delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła ( pod kątem około 90º) i usztywniona, "bloker zgryzu" - element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w w wyniku jej zacisnięcia zębami, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej) ( max. rozmiar rurki umieszczamy na rurce maski krtaniowej), znaczniki umieszczone na kopule maski ułatwiające prowadzenie video-fiberoskopu podczas intubacji rurką dotchawiczą , zabezpieczone przed podwijaniem się podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka usytuowania maski umieszczone na rurce, znaczniki do kontroli prawidłeowego usytuowania maski umieszczone na rurce, dren balonika kontrolonego luźny połączony na krótkim odcinku z rurką , oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypłeniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. Rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	3000					8
						RAZEM:

## 23
	Pakiet nr 23
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Worek do osłony przed światłem EP.100 - 250 ml	100					23
2.	Worek do osłony przed światłem EP.500-1000 ml	4 000					23
3.	Worek do osłony przed światłem EP.1000-3000 ml	100					23
						RAZEM:

	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji.

## 24
	Pakiet nr 24
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (op.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Igła j.u. 0,5 x 25, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	220					8
2	Igła j.u. 0,6 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	20					8
3	Igła j.u. 0,7 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	30					8
4	Igła j.u. 0,7 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt.	30					8
5	Igła j.u. 0,8 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	300					8
6	Igła j.u. 0,9 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	30					8
7	Igła j.u. 1,1 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	20					8
8	Igła j.u. 1,2 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	240					8
9	Igła j.u. 1,2 x 50, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	8					8
10	Igła j.u. 1,8x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie 100 szt.	8					8
11	Igła jednorazowa z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem, ołówkowa konstrukcja igły zapobiega wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku, wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Sterylizowana tlenkiem etylenu, nietoksyczna, wolna od pirogenu i bezlateksowa. / Op. 100 szt. Rozmiar: 18G -1,2x40mm.	3 000					8
12	Igła tępa jednorazowego użytku do pobierania leku z fiolki lub ampułki z gumowym korkiem, 18G x 38mm ścięta pod kątem 45⁰, uniemożliwiającą fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylizowana EO , nietoksyczna, wolna od pirogenów, bezlateksowa, rozmiar 18G - 1,2x38 mm, sterylna (op. a’100szt.).	50					8
13	Igła do PEN-ów rozmiary: / 0,3x6mm - 30G; / 0,25x5mm - 31G; / 0,25x6mm - 31G; / 0,25x8mm – 31G; / 0,33x12mm – 29G; / 0,33x12mm - 29G.	100					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji.

## 25
	Pakiet nr 25
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 10 ml,	200					8
2.	Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml	100					8
3.	Złącze przeznaczone do połączenia zestawu Enfit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką Enfit z żeńskimi łącznikami typu Oral/Enlock	2300					8
4.	Złącze przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem dojelitowym Enfit	900					8
5.	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego ze złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 12/110 cm,	50					8
6.	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Zgłębnik wykonany z silikonu . Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; . Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo.	20					8
7.	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity posiadanej przez Zamawiającego , zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity. Zestaw wyposażony w koszyczek do trzymania butelki. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.	620					8
8.	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metodą grawitacyjną). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™;W zestawie umieszczony jest koszyczek, który w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwia zawieszenie butelki na stojaku.	2500					8
9.	Zgłębnik nosowo żołądkowy wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka;metalowa prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką , linia kontrastująca w promoeniach RTG , wykonany z poliuretanu , może byc stosowany do 6 tygodni , w rozmiarze CH14/110 cm.	400					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 26
	Pakiet nr 26
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Bezwęzłowy szew do kontrolowanego zamykania ran zakończony płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm , wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki,liczba kotwic 5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1 .	312					8

## 27
	Pakiet nr 27
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (op.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 7 lub 10 Fr. Sterylny, jednorazowego użytku.	4					8
						RAZEM:

## 28
	Pakiet nr 28
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Stapler skórny jednorazowego użytku – zszywka o wymiarach 6,9x3,6mm , grubość 0,58 powlekane teflonem - 35 zszywek w magazynku	1 200					8
2	Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywki z numerem katalogowym i nazwą producenta na urządzeniu , wykonanym ze stali chirurgicznej	2					8
						RAZEM:

## 29
	Pakiet nr 29
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Materiał: polipropylen, monofilament, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Parametry: wysokość: 8,5cm, szerokość:6cm, gramatura: 19,2 g/m2, grubość: 0,27mm, porowatość: 59%.	10					8
2.	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet polipropylenowa, monofilamentowa. Taśma z atraumatycznymi brzegami zakończonymi pętelkami. Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy. Parametry : długość: 50cm, szerokość:1,25cm, grubość: 0,5mm, porowatość: 85%, gramatura: 70g/m2.	300					8
						RAZEM:

## 30
	Pakiet nr 30
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	Standardowy zestaw do przetoczeń dł. / 285cm	200					8
2	Standardowy zestaw do przetoczeń z / portem bezigłowym dł. 285cm	150					8
3	Zestaw do przetoczeń leków / światłoczułych z portem bezigłowym dł. 285cm	200					8
4	Zestaw do krwi i płynów / krwiopochodnych dł. 250cm	100					8
5	Zestaw do żywienia dojelitowego igła / ENplus, męski port ENfit, złącze Enfit	100					8
6	Zestaw do żywienia dojelitowego igła / ENplus, męski port ENfit, złącze ENfit, adapter uniwersalny do butelek	100					8
7	Zestaw do żywienia pozajelitowego / z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm	100					8
8	Światłochronny zestaw do / żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm	50					8
						RAZEM:

	Sprzęt medyczny kompatybilny z pompami infuzyjnymi firmy Medima

## 31
	Pakiet nr 31
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 35 x 34	1000					8
2	Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 56 X 45	300					8
3	Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 10 X 20	100					8
						RAZEM:

## 32
	Pakiet nr 32
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Igła dopęcherzowa do podawania botuliny współpracująca z cystoskopami lub histeroskopami o dł. max.35cm i średnicy 4,8 - 5 Fr , 5-cio stopniowa regulacja wkłucia od 1 do 5mm .	60					8

## 33
	Pakiet nr 33
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Maska tlenowa z drenem dla dorosłych o dł. 150-220 cm bez zawartości ftalanów	200					8
2	Maska tlenowa z rezerwuarem do wentylacji wysokimi stężeniami tlenu bez zawartości ftalanów	300					8
3	Maska twarzowa anestetyczna przezroczysta 2 – 5	4000					8
4	Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym	1200					8
5	Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych sterylne 5-14	1000					8
6	Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku ,dla dorosłych , średnica 5 - 10	1000					8
7	Dren do tlenu dł. 150-220cm pasujący również do masek	600					8
8	Dren do tlenu dł. min 700cm	150					8
9	Wąsy tlenowe długość 150 – 220 cm	18 000					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 34
	Pakiet nr 34
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Igły do znieczuleń splotów nerowowych kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12, roz. 20 - 24G	30					8
2.	Igły do znieczuleń splotu trzewnego. Rozmiar igły 21 G, cale 4", średnica 0,80mm, długość 100 mm, kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12.	20					8
3.	Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy, z pokrętłem. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.	3 200					8
4.	Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Pakowana pojedynczo, sterylna.	2 800					8
5.	Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Z wyczuwalnym i optycznym indykatorem w pozycji co 45° otwarty-zamknięty, pokrętła obracane o 360 stopni z osiowo i promieniście. Produkt nie zawiera DEHP, nietoksyczny, apirogenny, sterylny, pakowany pojedynczo.	800					8
6.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm przeźroczysty. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Pojemność resztkowa max 1,2ml	6 000					8
7.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm bursztynowy. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Pojemność resztkowa max 1,2ml	1 500					8
8.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdrożnym dł. 150 cm	3 000					8
9.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami.	14 000					8
10.	Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka	6 000					8
11.	Podstawowy aparat do pompy posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, filtr infuzyjny o wielkości 15um, zacisk rolkowy ze specjanym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, posiadający silikonowy kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu 250 cm, typ "standard".	4 000					8
12.	Cewniki trójkanałowe / Cewnik do żył centralnych z powierzchnią antybakteryjną i hydrofilną. Fr7 16/18/18G o długości 20 cm, do żył centralnych wykonanych z poliuretanu, posiadające miekką atraumatyczną końcówkę, kontrastujące w promieniach RTG, ze znacznikami długości, z przeźroczystymi drenikami doprowadzającymi do każdego z kanałów, z zaciskami ślizgowymi, zakończonymi bezigłowymi zastawkami automatycznie zamykającymi się po odłączeniu strzykawki bądź lini infuzyjnej, a także z prowadnicą niklowo-tytanową odporną na zginanie z końcówką J ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku i rozszerzadłem F8 o średnicy dopasowanej do średnicy cewnika. Zestaw pozwalający na wprowadzenie do igły metalowej prowadnicy bez odłączenia strzykawki. Zestaw musi posiadać rozwiązanie umożliwiające identyfikację położenia cewnika w żyle głównej, klips mocujący, możliwość identyfikacji położenia cewnika w przedsionku za pomocą EKG, przewód łączący do EKG. Metalowa prowadnica ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku, igła Y z zaworem bocznym bez dodatkowych łączników umożliwiających / założenie prowadnicy, skalpel E11, / strzykawka 5ml z gumowym tłokiem i końcówką luer-lock.	380					8
13.	Igła do portów ze skrzydełkami 20G 15mm stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem, elastyczne skrzydełka ułatwiają nakłucie portu i mocowanie, nie zawiera lateksu i DEHP, posiada dren z zaciskiem.	45					8
14.	Igła do portów ze skrzydełkami 20G 20mm stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem, elastyczne skrzydełka ułatwiają nakłucie portu i mocowanie, nie zawiera lateksu i DEHP, posiada dren z zaciskiem.	30					8
15.	Igła do portów ze skrzydełkami 20G 25mm stosowana do długotrwałych infuzji, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem, elastyczne skrzydełka ułatwiają nakłucie portu i mocowanie, nie zawiera lateksu i DEHP, posiada dren z zaciskiem.	30					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 35
	Pakiet nr 35
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Obwód oddechowy do znieczulenia do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. / - wykonany z PCV , / - gładki wewnętrznie , / - dwie rury o dł. 180cm, / - dodatkowa rura do worka o dł. 90cm / - elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia aparatu do znieczulenia, / - średnica rur 22mm, / - trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika, / - kolonko z portem Luer-Lock z wkręconym koreczkiem do portu, / - zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, / - wortek oddechowy bezlateksowy 2l ze złączem 22mmF , jednorazowy, / - opakowanie folia-papier, sterylny.	1100					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.
	Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą po 1 szt. do każdej pozycji

## 36
	Pakiet nr 36
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Igła do nakłuć lędźwiowych 22G 0,7x90 mm	200					8
2.	Igła do nakłuć lędźwiowych 22G 0,7x127 mm	100					8
						RAZEM:

## 37
	Pakiet nr 37
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. / Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. / Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. / Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulega skracaniu. / Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy / Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. / Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.	80					8
2	Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru ( silikon i poliuretan). / Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. / Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. / System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. / Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Długość 200mm dostępna tylko dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Do wyboru przez użytkownika. / Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. / Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.	80					8
3	Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. / Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. / Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. / Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. / Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do120g, stent tylko z kotwicą / Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. / Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.	5					8
4	Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyii pęcherza. / Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. / Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. / Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. / Stent RPS do szyji pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą / Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. / Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE.	5					8
						RAZEM:
	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 38
	Pakiet nr 38
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1	Koperta antybakteryjna uwalniająca pomocnicze substancje lecznicze — ryfampicynę i minocyklinę, aby ograniczyć ryzyko zakażenia implantowanego stymulatora po operacji chirurgicznej. Koperta występuje w dwóch rozmiarach: 6.3 x 6.9 cm oraz 7.4 x 8.5 cm	20					8
						RAZEM:

## 39
	Pakiet nr 39
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze max. 28g/m². - jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką "out-in".	10					8
						RAZEM:

## 40
	Pakiet nr 40
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Lekka siatka ginekologiczna, wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości włókna 0,10 mm, w kolorze transparentnym i niebieskim, siatka typu Posterior 2 (siatka dwuramienna), masa wyrobu max. 0,40 g, siła zerwania ramienia min. 14 N, wytrzymałość na przebicie trzpieniem płaskim min. 28 N, termin ważności 5 lat od daty produkcji, wyrób jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe (koperta) zawiera 1 sztukę wyrobu zapakowanego w podwójny rękaw papier – folia z etykietą, instrukcją użycia oraz dodatkową etykietą/ metryczką.	10					8
						RAZEM:

## 41
	Pakiet nr 41
1.	Asortyment ( nazwa )	Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto
1.	Koszulka dostępu moczowodowego sterylna, jednorazowa. Hydrożelowa powłoka zewnętrzna oraz wewnętrzna posiadająca mandryn z trzema otworami w części dystalnej, umożliwiający podanie kontrastu oraz posiadająca możliwość zakładania przy użyciu jednej prowadnicy, która pozostaje poza koszulką zapewniając bezpieczny dostęp do nerki z wolnym kanałem roboczym. Koszulka dostarczana w aplikatorze ułatwiającym aktywację powłoki hydrofilowej. / Rozmiary 10/12Ch oraz 12/14Ch. Długość 350mm oraz 450mm.	400					8
2.	Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zgiętym. Sterylny. Skład zestawu: cewnik typu JJ typ otwarty/OTWARTY wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-28cm. Wymagane trzy średnice 4.8/6/7/8 Ch. prowadnica HYDROFILNA TERUMO 0.035".	300					8
						RAZEM:

	Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 42
	Pakiet nr 42
1.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (op.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. / Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. / W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. / 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 2 g.	5					8
2	Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. / W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. / 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 3g.	10					8
						RAZEM: