Dział Zamówień Publicznych	                     	         Grodzisk Mazowiecki; 22.09.2021 r.

SPS –  V. 262.61.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu wszczepialnego do elektroterapii .

(Nr sprawy SPSSZ/33/D/21 )

dotyczy pakietu 2:

Czy Zmawiający dopuści stymulator dwujamowy bez bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem, ale za to z możliwością zdalnego monitorowania stanu pacjenta?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuści stymulatora dwujamowego bez bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem.

dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia 20% urządzeń odpornych na skan MRI wymaga również co najmniej takiej samej ilości elektrod DF-1 i DF-4 odpornych na skan MRI ,w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia 20% urządzeń odpornych na skan MRI wymaga również co najmniej takiej samej ilości elektrod DF-1 i DF-4 odpornych na skan MRI ,w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI.

dotyczy pakietu 5:

Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia 10% urządzeń odpornych na skan MRI wymaga również co najmniej takiej samej ilości elektrod DF-1 i DF-4 odpornych na skan MRI ,w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia 10% urządzeń odpornych na skan MRI wymaga również co najmniej takiej samej ilości elektrod DF-1 i DF-4 odpornych na skan MRI ,w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI.

dotyczy pakietu 6:

Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia 10% urządzeń odpornych na skan MRI wymaga również co najmniej takiej samej ilości elektrod DF-1 i DF-4 odpornych na skan MRI ,w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź :  TAK, Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia 10% urządzeń odpornych na skan MRI wymaga również co najmniej takiej samej ilości elektrod DF-1 i DF-4 odpornych na skan MRI ,w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI.

dotyczy pakietu 6:

Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia urządzenia z gniazdem lewokomorowym bipolarnym, spełniającym pozostałem parametry, wymaga również dostarczenia elektrod lewokomorowych bipolarnych odpornych na skan MRI w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź : NIE.

dotyczy pakietu 7:

Czy Zamawiający w związku z wymogiem dostarczenia urządzenia z gniazdem lewokomorowym bipolarnym, spełniającym pozostałem parametry, wymaga również dostarczenia elektrod lewokomorowych bipolarnych odpornych na skan MRI w celu zapewnienia kompatybilności całego układu ze środowiskiem MRI?

Odpowiedź : NIE.

dotyczy pakietu 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego o zakresie programowania progu sensingu 0,5-7,5mV?

Odpowiedź : TAK.

dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora jednojamowego o wadze 82 g (złącze DF-1) i 81 g (złącze DF4)?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora jednojamowego bez możliwości stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów? Stymulacja ATP możliwa jest przed ładowaniem kondensatorów.

Odpowiedź: NIE.

dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora jednojamowego bez algorytmu umożliwiającego automatyczne przełączanie pomiędzy terapią antyarytmiczną w czasie i przed ładowaniem kondensatora?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy pakietu 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora dwujamowego o wadze 82 g?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy pakietu 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora dwujamowego bez możliwości stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów? Stymulacja ATP możliwa jest przed ładowaniem kondensatorów.

Odpowiedź: NIE.

dotyczy pakietu 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora dwujamowego bez algorytmu umożliwiającego automatyczne przełączanie pomiędzy terapią antyarytmiczną w czasie i przed ładowaniem kondensatora?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy pakietu 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora resynchronizującego z o wadze max. 87g?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy pakietu 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora resynchronizującego bez możliwości stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów? Stymulacja ATP możliwa jest przed ładowaniem kondensatorów.

Odpowiedź: NIE.

dotyczy pakietu 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora resynchronizującego nie posiadającego algorytmu optymalizującego ustawienia stymulacji biwentrykularnej?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy pakietu 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 stymulatora resynchronizującego bipolarnego nie posiadającego algorytmu optymalizującego ustawienia stymulacji biwentrykularnej? Zaoferowany stymulator resynchronizujący quadropolarny będzie wyposażony w taki algorytm.

Odpowiedź: TAK.

dotyczy pakietu 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o grubości 5,9F?

Odpowiedź: NIE.

dotyczy pakietu 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 9 różnych koszulek do Hisa o stałym kształcie, ale bez możliwości dostarczenia koszulki sterowalnej?
Odpowiedź: TAK.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

…………………………