DZP.281.4A.2025						zmodyfikowany załącznik nr 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot. części 2: Dostawa odczynników diagnostycznych w zakresie Mikrobiologii wraz z najmem analizatora immunochemicznego

ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH W ILOŚCI 1 KPL

(W SKŁAD KOMPLETU WCHODZI:  Analizator immunochemiczny wraz z następującym osprzętem: wirówka, wytrząsarka  i vortex do preparatyki kału oraz  oprogramowanie niezbędne do obliczeń wyników testu Quantiferon TB oraz stacja uzdatniania wody i dodatkowy osprzęt analizatora nie wskazany powyżej (jeśli dotyczy))

| LP | Opis wymaganego parametru, funkcji |
| --- | --- |
| Analizator do oznaczeń immunologicznych 1 komplet [w skład kompletu wchodzi analizator wraz z następującym osprzętem: wirówka, wytrząsarka, vortex do preparatyki kału, oprogramowanie niezbędne do obliczeń wyników testu Quantiferon TB oraz stacja uzdatniania wody i dodatkowy osprzęt analizatora nie wskazany powyżej (jeśli dotyczy)] |  |
|  | Analizator i oferowane odczynniki są certyfikowane (CE IVD / IVDR). |
|  | Analizator oraz osprzęt będący częścią kompletu fabrycznie nowe nie starsze niż 2023. |
|  | Analizator zintegrowany z komputerem wewnętrznym aparatu |
|  | Zapewnienie podłączenia dostarczonego analizatora do posiadanego przez Zamawiającego systemu Laboratoryjnego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Możliwość przesyłania wyniku badania z aparatu do systemu informatycznego laboratorium przez podłączenie analizatora do systemu Laboratoryjnego InfoMedica Zamawiający rozumie następujące czynności do zrealizowania przez Wykonawcę - Dostarczenie licencji na pełną integrację z systemem Laboratoryjnym (LIS) w zakresie pełnej wymiany danych pomiędzy analizatorem, a systemem LIS wraz z potwierdzeniem wykupienia nadzoru autorskiego na cały okres trwania umowy dla każdego analizatora . - podłączenie analizatora do systemu LIS InfoMedica firmy Asseco Poland S.A poprzez sieć LAN udostępnioną przez Zamawiającego. Podłączenie musi zapewnić przesyłanie wyniku badania z analizatora do systemu informatycznego laboratorium / szpitala UWAGA: - w przypadku braku możliwości podłączenia analizatora poprzez sieć LAN Zamawiający zapewni odpowiedni komputer pod warunkiem, że Wykonawca przekaże pisemną informację, dotyczącą rodzaju portu komunikacyjnego (w jaki musi zostać wyposażony komputer), niezbędnego do komunikacji z systemem LIS Zamawiającego. Powyższa informacja musi zostać przekazana bezpośrednio po podpisaniu umowy, nie później niż 2 tygodnie przed dostawą analizatora. - Protokół zdawczo odbiorczy w zakresie podłączenia analizatora będzie podpisany tylko i wyłącznie z Wykonawcą. - Jeżeli będzie potrzeba aby Zamawiający potwierdził jakieś czynności z ewentualnym podwykonawcą to Wykonawca musi wykazać pisemnie takich podwykonawców oraz potrzebę podpisania dodatkowego protokołu. - Wszystkie koszty związane z podłączeniem analizatorów do systemu LIS InfoMedica/ pokrywa Wykonawca w ramach zaoferowanej wartości brutto - Koszty związane z opracowaniem i zamontowaniem sterowników pokrywa Wykonawca w ramach zaoferowanej wartości brutto |
|  | Analizator w ramach zaoferowanej wartości brutto musi zostać wyposażony w drukarkę wielofunkcyjną (druk, skan, kopia). Materiały eksploatacyjne do drukarki muszą zostać dostarczone w terminie tożsamym z terminem dostawy odczynników. Wykonawca zapewni serwis dla dostarczonej drukarki oraz materiały eksploatacyjne przez cały okres trwania umowy. |
|  | Analizator pracujący w technologii chemiluminescencji o maksymalnej wydajności 150-180 oznaczeń na godzinę. |
|  | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną. |
|  | System chłodzenia odczynników w analizatorze zapewniający temperaturę przechowywania według wskazań producenta, pozwalający na załadowanie odczynników o pojemności minimum 25 miejsc. |
|  | Możliwość bieżącego dostawianie odczynników, płynów i materiałów eksploatacyjnych bez przerywania pracy. |
|  | Przebieg reakcji i pomiar w jednorazowych kuwetach. |
|  | Pipetowanie badanych próbek pacjentów przy użyciu jednorazowych końcówek. |
|  | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, kale i moczu. |
|  | Identyfikacja próbek badanych na podstawie kodu kreskowego. |
|  | Czujniki skrzepów dla próbek. |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń |
|  | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników, materiałów zużywalnych oraz okresu ważności kalibracji poszczególnych testów. |
|  | Wykonawca w ramach zaoferowanej wartości brutto dostarczy stację uzdatniana wody, niezbędną do obsługi analizatora i prawidłowego przeprowadzania badań. Analizator musi posiadać możliwość odprowadzenia ścieków do kanalizacji. Wykonawca w ramach zaoferowanej wartości brutto dokonuje podłączenia analizatora do ścieków |
|  | Możliwość wykonania na aparacie wszystkich badań wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym w zakresie części 2 |