ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# MATERAC 1900 X 585 – 2 SZT. MATERAC 1200 X 585 – 1 SZT JEDNOSTKA KONTROLNA – 3 SZT.

# URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA – 3 SZTUKI

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru ( | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. | TAK |  |  |
| 2 | System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia. | TAK |  |  |
| 3 | System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. |  |  |  |
| 4 | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |  |
| 5 | System nie zaburza widoczności pola operacyjnego. | TAK |  |  |
| 6 | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części min. IP3X. | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna odporna na działanie płynów myjących i dezynfekcyjnych min. IPX5 | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 7 | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę do 3 akcesoriów jednocześnie (w zależności id ich wielkości). | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 8 | Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | TAK |  |  |
| 9 | Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | TAK |  |  |
| 10 | System w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu bateryjnym) pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem. | TAK |  |  |
| 11 | System nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. | TAK |  |  |
| 12 | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami / kocami o długości X, wersja wtyku Y (do jednostki kontrolnej) (do ustalenia - X=0.5m, 1m, 2m, 3m; - Y = prosta, kątowa) | TAK |  |  |
| 13 | Złącze przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony min. IP61. | TAK |  |  |
| 14 | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony min. IP65 . | TAK |  |  |
| 15 | Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. | TAK |  |  |
| 16 | Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk – materac, oraz z wygodną podszewką poliestrową. | TAK |  |  |
| 17 | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. | TAK |  |  |
| 18 | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony min. IP32. | TAK |  |  |
|  | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). | TAK |  |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem. | TAK |  |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG. | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | 180 kg – 0 pkt. min. 200 kg – 5 pkt. min. 250 kg – 10 pkt. |  |  |
|  | Materac o rozmiarze: min.( 1900 × 520 x 17 mm) - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Materac o rozmiarze: min.(1200 x 520 x 17 mm ) – 1szt. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akcesoriów (materace) - 26V DC. | TAK |  |  |
|  | Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w materac min. jeden czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w materac, niezależne, wodoszczelne i pyłoszczelne, mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa maks. 42oC przy, którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41C przy, którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43C przy którym system jest automatycznie wyłączany. | TAK |  |  |
|  | Informacja tekstowa w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii . | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy x 3 | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z min. 4 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA) | TAK |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25oC-40oC z krokiem co 1oC. | TAK |  |  |
|  | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach. | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w 5 podłączeń |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna waga: maks. 2 kg . | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej. | TAK |  |  |
|  | Wymiar jednostki kontrolnej: maks. 200 × 200 × 150 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. | TAK |  |  |
|  | Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)