AE/ZP-27-53/21	ZAŁĄCZNIK NR 5

Wymagane i oferowane parametry procesora tkankowego 1 szt.

UWAGA! W kolumnie “Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

Lp.	Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”	Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
	Procesor tkankowy typu karuzelowego	TAK
	Pojemność koszyka transportowego – minimum 120 kasetek	TAK
	Możliwość załadunku minimum dwóch koszy transportowych jednocześnie.	TAK
	Maksymalna pojemność procesora minimum 240 kasetek	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Materiał wykonania koszyka transportowego – stal nierdzewna.	TAK
	Całkowita liczba stacji – minimum 12	TAK
	Liczba stacji parafinowych – minimum 3	TAK
	Regulacja temperatury stacji parafinowych w zakresie nie mniejszym niż od 45oC do 75oC	TAK
	Skok regulacji temperatury stacji parafinowych nie większy niż 1oC	TAK
	Możliwość pełnego wyjęcia podgrzewanych pojemników na parafinę z urządzenia bez użycia jakichkolwiek narzędzi	TAK
	Liczba stacji odczynnikowych – minimum 9	TAK
	Materiał wykonania stacji odczynnikowych odporny na działanie alkoholu, ksylenu, parafiny, formaliny.	TAK
	Objętość każdej stacji minimu 1,8 litra	TAK
	System zapobiegający mieszaniu się odczynników.	TAK
	Zabezpieczenie przed włożeniem koszyka z preparatami do stacji parafinowej z zastygniętą parafiną	TAK
	Zakres regulacji czasu inkubacji koszyka transportowego z preparatami w stacjach w zakresie nie mniejszym niż: od 1 minuty do 90 h	TAK
	Ustawienia opóźnienia startu w przypadku programowanego początku procesu do minimum 80 h	TAK
	Ustawienia programowanego końca procesu – do minimum 80 h	TAK
	Możliwość przerwania procesu w dowolnym momencie	TAK
	Funkcja agitacji (mieszania odczynnika w stacji odczynnikowej)	TAK
	Możliwość zapamiętania minimum 10 kompletnych, niezależnych od siebie programów	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Możliwość zabezpieczania dostępu do wprowadzania zmian hasłem lub blokada klawiatury	TAK
	Sygnalizacja końca programu	TAK
	Wyświetlacz LCD wskazujący aktualne parametry pracy	TAK
	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego	TAK
	Wbudowany lub zewnętrzny system zasilania awaryjnego (UPS) pozwalający na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku braku zasilania sieciowego	TAK
	Wbudowany system odprowadzania oparów odczynnikowych wraz z filtrem z węgla aktywnego.	TAK
	Na wyposażeniu urządzenia dociskacz do koszyka transportowego w przypadku pracy z niepełnym załadunkiem	TAK
	Menu do obsługi urządzenia w języku polskim lub języku angielskim	TAK
	Zasilanie: 100-230V, 50/60Hz	TAK
Pozostałe wymagania
	Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem.	TAK
	Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.	TAK
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.	TAK / Punktacja: / Warunek minimum 0 pkt. / Wartość maksymalna 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK
	W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.	TAK

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.