## Sheet1
Zadanie 1. Neurochirurgia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego. Produkt jednorazowy, sterylny. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
2. | Stabilizacja międzytrzonowa PLIF. Na jeden komplet wchodzi: 2 klatki na jeden poziom. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
3. | Zestaw perforowany do stabilizacji transpedikularnej odcinka lędźwiowego. W skład jednego kompletu wchodzi: 4 śruby perforowane, 4 blokery, 2 pręty |  | szt | 1 |  |  |  |  | 2
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Implant międzytrzonowy typu TLIF – Zad. 1. poz nr 1 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Implant zbudowany z materiału syntetycznego PEEK w kształcie nerki
2. | Implant bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne
3. | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi
4. | Instrumentarium dostosowane do wszczepienia implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie
5. | W zestawie narzędzia umożloiwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant obustronnie, oraz dystraktom międzykolczysty
6. | Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7mm-17mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy 5 stopni.
7. | Implanty dostępne w rozmiarach 10mmx28mm oraz 12mmx31mm
8. | W zestawie uchwyt służący jednocześnie do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych
9. | Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub włąściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu
10. | Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie
11. | W zestawie małoinwazyjny, przezskórny rozwierach typu "tube" pracujący w dwóch płaszczyznach z końcówką światła zimnego oraz zintegrowanym systemem prowadnic, dystraktorów.
| PARAMETRY GRANICZNE Stabilizacja międzytrzonowa PLIF – Zad. 1. poz nr 2 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Klatki w kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylne
2. | Klatki wykonane z PEEK, posiadające znaczniki radiologiczne
3. | Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji
4. | Otwarta struktura implantów umożliwiająca wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca przerost tkanki kostnej
5. | Dwa kąty lordozy klinowych klatek 4 stopnie i 8 stopni
6. | Implanty wprowadzane techniką rotacji "in situ" 110 stopni i 90 stopni, nie wymagającej nawiercania powierzchni płytek granicznych trzonów
7. | Minimum po 6 rozmiarów implantów do każdego kąta lordozy: wysokość 9mm-15mm
8. | W zestawie narzędzia do otwierania przestrzeni międzytrzonowej
9. | W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalną dystrakcję i dobór właściwego rozmiaru klatki
10. | W zestawie instrumentarium pozwalające na bezpieczne, śródoperacyjne uzunięcie implantu
11. | W zestawie intrument pozwalający na precyzyjne wygodne upakowanie biomateriału/kości w klatce
12. | W zestawie narzędzia umożliwiające wytworzenie loży pod implant (łyzeczka otwarta i raspator) oraz dystraktor międzytrzonowy
13. | W zestawie narzędzia umożliwiające upakowanie przeszczepó kostnych w przestrzeni międzytrzonowej (lejek, popychacze)
14. | Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
| PARAMETRY GRANICZNE Perforowany system do stabilizacji odcinka lędźwiowego – Zad. 1. poz nr 3 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Śruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 25 stopni), dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry
2. | Długość śrub w granicach 35mm-55mm, średnica: 5,2mm, 6,2mm, 7,0mm.
3. | W zestawie specjalne końcówki do śrub perforowanych umożliwiające adaptację strzykawek do aplikacji cementu
4. | Zestaw umożliwiający przeprowadzanie kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu, remobilizację zblokowanych wieloosiowych głowek śrub, powtórzenie redukcji kręgozmyku i repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu
5. | W zestawie narzędzia umożliwiające dystrakcję, kompresję, redukcję kręgozmyków "in situ", dociąganie śrub do pręta, remobilizację głowek śrub, próbniki do pedikulum, kompatybilne druty Kirschnera średnicy 1,6mm i 2,0mm do śrub perforowanych
6. | Zestaw zawiera cement kostny z jednorazowym mieszalnikiem oraz komplet strzykawek. Czas roboczy cementu do 27 minut
7. | Instrumentarium dostarczane w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji
Zadanie 2. Neurochirurgia odcinka szyjnego, piersiowego.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
2. | Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana dwiema śrubami. W skład jednego kompletu wchodzi: 1 klatka na poziom+ 2 śruby |  | szt | 3 |  |  |  |  | po 4 implanty z każdego rozmiaru
3. | Proteza trzonu odcinka szyjnego. Na jeden komplet wchodzi: 1 proteza+1 mechanizm zabezpieczający/blokada |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
4. | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej. Podstawowy komplet składa się z: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty |  | szt | 3 |  |  |  |  | 3
5. | System do stabilizacji potyliczno-szyjnej (jeden komplet wchodzi: 6 śrub potylicznych, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 2 pręty potyliczno-szyjne, poprzeczka) |  | szt | 1 |  |  |  |  | 2
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE zestaw do przezskórnej wertebroplastyki – zad. 2 poz nr 1 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Zestaw na jeden poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet dwóch igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu
2. | Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja plasteliny) gotowy do użycia natychmioast po zmieszaniu komponentów
3. | Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej
4. | Strzykawki do podawania cementu wyposazone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu
5. | W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorystycznie, o srednicy 8G, 10G, 12G
6. | Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte (Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu typ i rozmiar igieł)
7. | Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek
8. | Bezpieczna technika wprowadzania igieł - prowadzenie po druvcie Kirschnera (prowadnik skalowany)
| PARAMETRY GRANICZNE Klatka międzytrzonowa odcinka szyjnego – Zad. 2. poz nr 2 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Wykonane z PEEK, przezierne implanty do międzytrzonowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziom C2-C7) połączone tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów
2. | Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty
3. | Obecność znaczników radiologicznych
4. | Wysokość klatki od 5mm do 12mm
5. | Klatka dostępna w jednej wielkości
6. | Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
7. | Śruby o jednakowej średnicy 3,7mm, długości 14mm oraz 16mm (samowiercąca) i 16mm (samogwintująca)
8. | Blokowanie śrub w impalncie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego
9. | Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
10. | Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
11. | Celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub
| PARAMETRY GRANICZNE Proteza trzonu odcinka szyjnego – Zad. 2 poz nr 3 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Implant wykonany z PEEK, nie wymagający wstępnego montażu, sterylny
2. | W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji
3. | Wysokość implantu 17mm-70mm
4. | Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych
5. | Możliwość rozszerzenia konstrukcji implantu "in situ"
6. | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej zad 2 poz 4 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Płaska konstrukcja stabilizatora pozwalająca na montaż od Th1 do L5
2. | Materiał - stop zawierający tytan
3. | Rozmiary śrub: średnica co najmniej 4,35mm do 7mm, długość co najmniej od 30mm do 60mm (skok co 5mm), wysokość głowy śruby nie więcej niż 14mm, system mocowania belki z boku sruby, umożliwiający trzymanie belki łączącej na całej długości elementu łączącego ze śrubą
4. | Pręty z możliwoscią docinania do poządanego rozmiaru, długości od co najmniej 20mm do 480mm
5. | Łącznik mocujący belkę z boku śruby, na całej długości wraz z konektorem
6. | Śruby samogwintujące
7. | Możliwość użycia haków laminarnych 6/8mm
8. | System przedłużników z tulejami ochraniającymi tkanki miękkie, zakładanych na śruby służące do wkręcania śrub oraz będących jednocześnie urządzeniem służącym do repozycji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
9. | System urządzeń repozycyjno-dystrakcyjnych zakładanych na podłużniki znajdujące się na srubach z mechanizmem przegubowym pozwalającym na ułożenie urządzeń poza obszarem rany operacyjnej
10. | Specjalny system "szubienic" służący do repozycji kręgozmyków (bez konieczności instrumentowania kręgów powyzej kręgu przemieszczonego) zakłądany na urządzenia repozycyjno-dystrakcyjne pozwalający na jednoczasową dystrakcję, reklinację i repozycję zwichnięć lub ześlizgów w płaszczyźnie strzałkowej
11. | System gładkich belek montowanych do śruby w obejmach przykręcanych po przysrodkowejh stronie śrub transpedikularnych
12. | W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny
13. | Implanty z trwałym oznakowaniem umozliwiającym szybką i łatwa identyfikację
| PARAMETRY GRANICZNE system stabilizacji potyliczno-szyjnej zad 2 poz 5 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Śruby wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwinbtujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych.
2. | Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu.
3. | Śruby dostepne wśrednicach 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, długości od 8 do 50mm
4. | Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostepne w wersji z gwintem do kości korowej
5. | W zestawie dostepne sruby do odcinka C1/C2 z przedłuzonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm
6. | Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm, długości od 4 do 18mm
7. | Pręty potyliczno-szyjne nmiskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) srednicy 3,5mm.
8. | Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylizy za pomocą płytek.
9. | Łączniki poprzeczne
10. | W zestawie haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie, tulipanowe
11. | W zestawie dostepne łączniki srub i prętów. Mozliwość bocznego zamocowania pręta do sruby (offset)
12. | W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do srub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych "in situ", celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod sruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (skok co 2mm), miarka do ustalania długości srub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę.
13. | W zestawie pręt – wzornik do tworzenia próbnych wzorców dla wyginania prętów właściwych
14. | Opcjonalnie dostepne również pręty przejściowe o srednicy: 3,5/5,0mm; 3,5/6,0mm; dłu. 300-500mm
15. | Implanty posiadają trwałe oznaczenie ułatwiające szybką identyfikację
16. | Implanty oraz instrumentarium dostarczone w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Zadanie 3. Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych nie wymagające wypełnienia biomateriałem |  | szt | 15 |  |  |  |  | po 4 implanty z każdego rozmiaru
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Nieanatomiczny, prosty lub kątowy oraz kolczasty profil implantu
2. | Implant wykonany z materiału PEEK
3. | Możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej
4. | Pomost "bridge" łączący dłuższe boki implantu
5. | Wymiary implantu dostosowane do anatomicznych rozmiarów kręgó szyjnych
6. | Powierzchnia styku i otworów umożliwiająca przerost kostny
7. | Wymiary implantu: implant prosty długość 14 lub 16mm, szerokość 12mm, wysokość w przedziale 3-8mm (skok co 1 mm). Implant kątowy 5 stopni: długość 14 mm, szerokość 12mm, wysokość w przedziale 4-8mm (skok co 1mm)
8. | Gwintowany otwór do narzędzia wprowadzającego implant
9. | Dwa znaczniki umieszczone po przekątnej implantu
10. | Implanty dostarczone w sterylnych opakowaniach
Zadanie 4. Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa |  | szt | 2 |  |  |  |  | 3
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Płyta przednia do stabilizacji odcinka szyjnego |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Płyta wykonana z tytanu, mocowana tytanowymi wkrętami
2. | Płyta umożliwiająca stabilizację 2, 3, 4, 5 trzonów kręgów szyjnych
Zadanie 5. Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Protezy kości czaszki z przędzy biologicznie obojętnej (Zamawiający każdorazowo określi wymiary zamawianej protezy) |  | szt | 1
Razem:
Zadanie 6. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mmH2O z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
2. | Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka z rubinową kulką o grubości max 4,7mm, z tytanowymi łącznikami, plastikowa obudowa zastawki. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 3
3. | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,0mmz troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  | szt | 4 |  |  |  |  | 3
4. | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1 ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80cm, srednica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  | szt | 1 |  |  |  |  | umowa sprzedaży
5. | worki do drenażu |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
6. | Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgięciowym 23cm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
7. | Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
8. | Zbiornik Rikham średnica 12mm i 16mm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
9. | Łącznik trójdrożny polipropylenowy, średnica wewnętrzna 1mm, średnica zewnętrzna 2mm, sterylny, jednorazowy |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
10. | Urządzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodające 200mm H2O w pozycji pionowej, długość 230mm, średnica 5,9mm, jałowe, jednorazowe |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
11. | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
Zadanie 7. Zastawka do zabiałczonego płynu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Zestaw zawierający: zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch - membranowa, z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10, 13cm H2O, ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50cm H2O ( do wyboru przez Zamawiającego). Zastawka posiada nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm, wykonana z tytanu lub zastawka programowalna typu proGAV 2.0, kompatybilna z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiająca się p[odczas obrazowania, mozliwość ustawienia parametrów zastawki od 0-20 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzona w system antysyfonowy 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O lub bez, dren dokomorowy długości 25 cm z prowadnicą i nakładką antyzłamaniową tytanową, dren dootrzewnowy długości 120 cm, zastawka wykonana z tytanu. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
2. | prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60cm, jednorazowego użytku, pakowana sterylnie |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
Razem:
Zadanie 8. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Czujnik do monitorowania ICP śródmózgowo/podtwardówkowy |  | szt | 4 |  |  |  |  | 3
2. | Czujnik do monitorowania ICP wewnątrzkomorowo wraz z możliwością drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Każdy czujnik zamknięty i gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od daty dostarczenia
2. | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odporność na zginanie - możliwość zginania czujnika pod kątem prostym
3. | Kalibracja czujnika za pomocą jednego przycisku bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji - łatwość kalibracji
4. | Znacznik głębokości na czujniku co 1 cm
5. | Grubość czujnika nie większa niż 3,6F czujnik śródmózgowy i podtwardówkowy, 9F czujnik komorowy
6. | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawcę
7. | Alarm informujący o przekroczeniu rządanych parametrów monitorowanego ciśnienia
8. | Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnętrzne)
9. | Długość czasu pracy na wewnętrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10. | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 godziny
11. | Czujnik z pamięcią, z możliwością odłączenia od monitora i podłączenia poprzez interface do monitora pacjenta
12. | Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13. | Interface umożliwiający bezpośrednie podłączenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach użyczenia
Zadanie 9. Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Klipsy neurochirurgiczne typu L-clips otwierane od środka tytanowe, stałe rozmiar od 3mm do 25mm. Produkt sterylny |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Klipsy wykonane z czystego tytanu zgodnie z ISO 5832-32, kompatybilne z MRI, zmiejszają artefakt w badaniu MR/CT
2 | Każdy klips pakowany oddzielnie w specjalne membranowe pudełko i zaopatrzony na trwałe numerem seryjnym
3 | Klipsy zapakowane sterylnie
4 | Opakowanie klipsa wyposażone w etykietę z numerem katalogowym klipsa i numerem seryjnym, któa może być dołączona do dokumentacji pacjenta
5 | Siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713
Zadanie 10. Klipsy tytanowe do zabiegów neurochirurgicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Klipsy tytanowe |  | szt | 10 |  |  |  |  | 15
2. | Klipsy typu T-bar z poprzeczną belką ustawioną pod kątem 45, 90 st |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
3. | Klipsy dociskające |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
4. | Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) zamykane oczkowo tj, zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uzebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Parametry klipsa: długość 4,9mm; rozwartość ramion 6,2mm; długość klipsa po zamknięciu 5,9mm. Pakowane w magazynki zawierające 6 klipsów. Produkt jednorazowy, sterylny. |  | magazynek | 30
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy do zabiegów neurochirurgicznych pozycja 1-3 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Klipsy nie posiadające ostrych, kanciastych powierzchni
2. | Klipsy stałe i czasowe
3. | Klipsy typu T-bar do wyboru przez Zamawiającego
4. | Klipsy dociskowe
5. | Materiał - stop tytanowy i A/6V4 - biozgodny
6. | Artefakty - minimalne w bazie rezonansu magnetycznego MRI o polu 1,5 Tesli
7. | Znakowanie - idywidualne unikalnym numerem klipsa pozwalającym na odtworzenie indywidualnego procesu wytwórczego indywidualnej siły nacisku
8. | Znakowanie kodem kolorowym odróżniającym klipsy standardowe od mini oraz czasowe od stałych - permanentnych
9. | Dokumentacja wytwórcza dostępna co najmniej 50 lat
10. | Mechanizm opatetnowany antyzmykowy - przewleczenie klatkowe, zabezpieczające przez zjawiskiem nożycowania
11. | Opakowanie indywidualne, umożliwiające oględziny klipsa przed rozpakowaniem
12. | Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym
13. | Opakowanie wewnętrzne zawierające dane klipsa, niemożliwe do przypadkowego rozpakowania
14. | Każdy klips w opakowaniu sterylnym powinien być zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem
15. | Okres sterylności gwarantowany - 5 lat
16. | Sterylizowane fabrycznie
17. | Siła ucisku szczęk klipsa powinna mieścić się w zakresie podawanym na indywidualnym opakowaniu i deklaracja ta musi odnosić się do klipsa gotowego do uzycia (sterylnego)
18. | Tolerancja siły ucisku szczęk klipsa powinna wynosić nie więcej niż +/- 7,5% deklarowanej w katalogu i na opakowaniu siły ścisku szczęk
19. | Dopuszczalna parowa resterylizacja nieużytego klipsa
20. | Etykieta indywidualna plastikowa do tacy zabiegowej zabarwiona na szaro dla klipsów stałych lub żółta dla czasowych i zawierająca wymiar szczęk, typ (standard lub mini), numer katalogowy wyrobu, materiał oraz jego rysunek w skali 1:1, umożliwiający szybką identyfikację w trakcie zabiegu
21. | Książeczka informacyjna pacjenta dla każdego klipsa
22. | Na czas umowy 2 klipsownice do wyboru przez Zamawiającego w ramach użyczenia
23. | Klipsy do wyboru przez zamawiającego w ramach "banku"
Zadanie 11. Implanty twarzoczaszkowe I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Śruba do stabilizacji zgryzu 2,0 mm, długość 8mm, stal nierdzewna |  | szt | 40 |  |  |  |  | umowa sprzedarzy
2. | Płytka rekonstrukcyjna dna oczodołu, bioresorbowalna 1,5, z możliwością mocowania srubami, średnica 24mm, profil 0,5mm, pakowana pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok |  | szt | 4 |  |  |  |  | 1
3. | Płytka do rekonstrukcji dna oczodołu, bioresorbowalna 1,5, z możliwoscią mocowania śrubami, średnica 35mm, profil 0,5mm, pakowana pojedynczo, sterylna, okres resorbcji 1 rok |  | szt | 4 |  |  |  |  | 1
4. | Płytka adaptacyjna gwintowana 2,0, prosta, 12-otworowa, grubość 1,25mm, czysty tytan |  | szt | 10 |  |  |  |  | 2
5. | Śruba tytanowa 2,4mm z nagwintowaną głową, blokująca się w płycie samogwintująca, krzyżak, długości 8mm, 10mm, 12mm. Opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
6. | Płytka prosta, 20 otworów, grubość 1,5mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
7. | Płytka adaptacyjna, 12 otworów, grubość 1,25mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
8. | śruba, 2,0mm, samogwintująca, długość 18mm, stop tytanu, opakowanie zawiera 1 śrubę w clipie |  | szt | 4 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
9. | Płytka prosta, 20 otworów, grubość 2,0mm, czysty tytan |  | szt | 1 |  |  |  |  | 2
10. | Śruba tytanowa 2,0mm, samogwintująca, krzyżak długości 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  | szt | 40 |  |  |  |  | 10 szt z każdej długości
Razem:
Zadanie 12. Asortyment do neuroradiologii zabiegowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Introduktor - koszulka z zastawką 5Fx11cm i 6Fx11cm, w zestawie prowadnik 0,035"x40cm, igła do nakłucia 18Gx70mm |  | szt | 50 |  |  |  |  | Umowa sprzedaży
2. | Introduktory do tętnicy promieniowej: zakres średnic 5-7F, różne długości: 11-23 cm, zestaw składający się z koszulki naczyniowej, rozszerzacza, igły 21G dł. 38mm oraz mini prowadnika o średnicy 0,018" dostępnego w dwóch wersjach: o prostej końcówce roboczej i wygiętej pod kątem 45 stopni, pokrycie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni koszulki substancją nadającą poślizg i ułatwiającą wprowadzanie |  | szt | 2
3. | Introduktor - koszulka z zastawką hemostatyczną, wzmocniona zbrojeniem typu coil, atraumatyczne zakończenie z markerem, w zestawie rozszerzacz, igła do nakłucia naczynia 18G/70mm, kranik trójdrożny, średnica od 5F do 8F, dostępne długości: 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 cm. |  | szt | 4
4. | Igła angiograficzna dwuczęściowa 18Gx70mm, z przezroczystą nasadką zaopatrzoną w niezintegrowane skrzydełka |  | szt | 6
5. | Y obrotowy z zastawką, akceptujący cewniki do 9F |  | szt | 50
6. | Cewnik diagnostyczny Headhunter 5Fx110 i 6Fx110cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu) |  | szt | 50
7. | Cewnik diagnostyczny Headhunter 5F, 6Fx135cm |  | szt | 5
8. | Cewnik diagnostyczny Vertebral VI 5F, 6Fx135cm |  | szt | 5
9. | Cewnik diagnostyczny Vertebral VI 5Fx110 i 6Fx110cm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu) |  | szt | 20
10. | Cewnik diagnostyczny Simmons II 5F, 6Fx110cm |  | szt | 5
11. | Cewnik prowadzący progresywny, srednica 6F, długość 115cm, część dystalna o średnicy 4,9F, hydrofilna, o zwiększonej elastyczności na długości 8cm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
12. | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z zakończeniem w kształcie oliwki, powlekany substancją hydrofilną, z platynowym markerem na końcu, rozmiar 1,2F, 1,5F, 1,8Fx 165cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
13. | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, o zmiennej elastyczności, z trzema platynowymi markerami, pokryty powłoką hydrofilną, rozmiar1,2Fx165 i 1,5Fx165cm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
14. | Cewnik do angioplastyki naczyń wieńcowych, balon 6mmx40mmx140cm, profil przejścia max 0,025", pokryty powłoką hydrofilną |  | szt | 3 |  |  |  |  | 5
15. | Cewnik do angioplastyki naczyń wieńcowych, balon 4mmx60mmx140cm, profil przejścia max 0,025", pokryty powłoką hydrofilną |  | szt | 3 |  |  |  |  | 5
16. | Cewnik do usuwania ciał obcych z naczyń mózgowych średnica cewnika 3F/2F, średnica pętli max. 8,0mm, powlekany substancją hydrofilną |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
17. | Mikrocewnik do zabiegów embolizacji tętniaków z remodelingiem i implantacją stentów oraz do dystalnej aspiracji: średnice: 1.9/2.4F; 2.1/2.8F; 2.4/3.1F; 3/3.3F; 3.3/3.4F; 3.8/4.0F; 3.1/5F; długość 155cm, marker umieszczony dystalnie, pokrycie hydrofilne. |  | szt | 15 |  |  |  |  | 10
18. | Zestaw wprowadzający ze spiralą platynową odczepianą mechanicznie, system odczepiania spirali z oliwką, średnica od 1,5mm do 20mm, długość od 1cm, do 55cm, różne rodzaje grubości, różnego rodzaju kształty: Helical, Double J, 3D, rózne rodzaje elastyczności: Soft, Soft Anti Stretch, Standard |  | szt | 30 |  |  |  |  | 30
19. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, srednica części dystalnej 0,007", dł. 210cm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
20. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, srednica części dystalnej 0,008", dł. 210cm |  | szt | 10 |  |  |  |  | 5
21. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, średnica 0,012/0,014", dł. 200cm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
22. | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej 0,012" dł. 300cm |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
23. | Stent samorozprężalny intrakranialny dedykowany do usuwania skrzepów oraz ciał obcych z naczyń mózgowych: wykonany z nitinolu, 1 marker w części proksymalnej i 3 markery w częsci dystalnej, srednice 3, 4, 6, 9mm, dł. 15, 20, 30, 33mm |  | szt | 1 |  |  |  |  | 2
24. | Stent mózgowy nitynolowy, samorozprężalny, pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 3
25. | Stent mózgowy nitynolowy, o niskim profilu, samorozprężalny, pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni, średnica 2.0mm i 2.5mm, długość od 12mm do 25mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 2
26. | Cewnik z balonami odczepianymi o średnicy balonu od 6,0mm do 12mm, dł. Od 9mm do 30mm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
27. | Mikrocewniki z balonami do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: rozmiar od 4,5x15mm do 5,0x10mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
28. | Mikrocewnik z balonami o podwójnym świetle do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: średnice 3-5mm do 4-6mm, dł od 6 do 30mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
29. | Stent szyjny nitinolowy, samorozprężalny, kompatybilny z introduktorem 5F i cewnikiem prowadzącym 7F, Stenty proste 4,0-10mm, stenty taperowane 5,0-10mm, dł: 20, 30, 40, 50, 60 mm. System RX. Dostepne wersje z systemem pull back oraz rączką |  | szt | 1 |  |  |  |  | 2
30. | Zestaw do neuroprotekcji dystalnej system RX oraz OTW, srednica koszyka filtrującego 4,0-8,0mm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
31. | kateter do embolektomii i trombektomii 2F/60cm, z balonem o pojemności 0,15ml, średnicy 5,0mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 5
32. | Materiał do embolizacji EVOH - kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni RTG, dostępne dwa rodzaje lepkości |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
33. | Stent samorozprężalny intrakranialny typu Flow Diverter z zestawem wprowadzającym, wykonany z 48 fragmentówe drutu nitinolowego o bardzo gestym splocie, możliwość repozycji po 90% uwolnieniu, dostępny w wersji taperowanej, zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika oraz Y-konektora |  | szt | 1
Razem:
Zadanie 13. Asortyment jednorazowy do angioplastyki przeznaczony do naczyń mózgowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 180cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  | szt | 5
2. | prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 260cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  | szt | 50
3. | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,38, dł. 260. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyn mózgowych. |  | szt | 20
Razem:
Zadannie 14. Asortyment do stymulacji mózgu -stymulator dwukanałowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1 | Stymulacja głębokich struktur mózgu stymulatorem charakteryzującym się stałym natężeniem prądu |  | szt | 4
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Asortyment do stymulacji mózgu |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Stymulator charakteryzujący się możliwością zmiany napięcia prądu przy zachowaniu stałęgo jego natężenia
2. | Programator pacjenta załączony do zestawu.
3. | Stymulator wyposażony w elektrodę mózgową ośmiokontaktową kierunkową,
4. | Elastyczny, rozciągliwy (minimum 10%) na całej długości łącznik do elektrody
5. | Nisko profilowy system do mocowania elektrody z automatycznym systemem mocującym
6. | Elektrody mikro-makro wraz z prowadnicami w ilości 5 sztuk dla jednego zestawu do głębokiej stymulacji mózgu
7. | Dwa komplety kabli do elektrod mikro i makro podlegające resterylizacji
8. | W bezpłatnym użyczeniu programator lekarza umożliwiający przechowywanie historii, programowania i eksport danych do komputera osobistego w powszechnie dostepnych programach
9. | W bezpłatnym użyczeniu system MER współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego systemem ISI firmy Inomed. System musi umożliwić pełny zapis danych i ich eksport do analizy przez komputer osobisty
10. | W bezpłatnym użyczeniu Mikro Driver kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego ramą stereotaktyczną CRW firmy Radionix
Zadanie 15. Asortyment do stymulacji rdzenia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Stymulator rdzeniowy p/bólowy, stałonatężeniowy, szesnastokontaktowy. Mozliwość bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora. Możliwość wykonania MRI 1,5T. Stymulacja typu toniczna i Burst. |  | szt | 5
2. | Elektroda chirurgiczna przezskórna, przezskórna ośmiokontaktowa. Możliwość bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora |  | szt | 5
3. | Elektroda chirurgiczna dwudziestokontaktowa, pięciokolumnowa do stymulatora szesnastokontaktowego. Możliwość bezposredniego podłączenia elektrody do stymulatora |  | szt | 2
4. | System przezskórnego wprowadzania elektrod chirurgicznych jednokolumnowych do przestrzeni zewnątrzoponowej |  | szt | 2
5. | Łącznik, przejściówka |  | szt | 5
6. | programator pacjenta, komunikaty w języku polskim |  | szt | 5
Razem:
Zadanie 16. System do zamykania tętnicy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1 | Urządzenie do zamykania tętnicy udowej, kompatybiley z koszulkami 5F, 6F, 7F, 8F. Wyposażone w biodegradowalny korek kolagenowy, absorbcja korka w czasie 60-90 dni. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny nitinolowy prowadnik, oraz okno z markerami do pozycjonowania urządzenia i port boczny jako wskaźnik przepływu krwi |  | szt | 10
Razem:
Zadanie 17. Asortyment do endowaskularnego leczenia udarów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014" oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik posiada ctery strefy miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna wartswa wykonana z PTFE. Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu . Zakończenia cewnika: prosty 450/2,5mm, 900/5mm. Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny ułożone w odległości 3 cm od siebie. Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014" oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik posiada ctery strefy miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna wartswa wykonana z PTFE. Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu . Zakończenia cewnika: prosty 450/2,5mm, 900/5mm. Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny ułożone w odległości 3 cm od siebie. Mikrocewnik z pokryciem hydrofilnym. |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10
2. | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie, wykonane ze stopu o zawartości platyny, spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135"/0,0145" w zależności od długości i rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza umożliwiająca na dowolną rotację spirali względem popychacza, oraz kątowe połozenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30st). Jednoręczny system natychmiastowego uwalniania spirali, nie wymagający podłączenia ządnych kabli oraz baterii. Dostępny w dwóch typach: typ 3D o średnicy 2-25mm i długości 2-50cm, typ helikalny o średnicy 1,5-20mm i długości 2-50cm. Spirale o zmniennej sztywności: duze rozmiary -sztywne, średnie rozmiary - miękkie, najmniejsze rozmiary - ultra miękkie. |  | szt | 30 |  |  |  |  | 20
3. | Jednorazowe użądzenie do odczepiania spirali, sterylne. |  | szt | 10
4. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych, zbrojony z oplotem nitynolowym, zbudowany w technologii trzech segmentów: każda część cewnika o innej sztywności. Długość: 105, 115, 125cm część dystalna długości 8 cm - miękka. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Średnica cewnika 5F/0,058", 6F/0,072". Zakończony miękką i atraumatyczną końcówką cieniująca sie w skopii. ewnętrzne swiatło pokryte teflonem. Końcówkai: prosta oraz zagieta 25st. Cewnik na całej długości pokryty powłoką hydrofilną. kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,035"/0,038" |  | szt | 10 |  |  |  |  | 5
5. | Mikroprowadnik o długości całkowitej 175, 200, 205cm wykonany ze stali medycznej , zakończenie w oplocie platynowym o długości 5, 10, 20cm. Prowadnik miękki i atraumatyczny o średnicy 0,008" lub 0,010" lub 0,014" lub 0,016" na całej długości, część dystalna o pokryciu hydrofilnym. Zestaw zawiera torquer i introduktor do wprowadzenia cewnika do koszulki lub Y-adaptera. |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10
6. | Adapter podwójny typu Y, sterylny, jednorazowy. |  | szt | 20 |  |  |  |  | 10
7. | Stent do remodelingu tętniaków o szerokiej szypule, nitinolowy o strukturze zamkniętych cel. Stent połączony trwale z popychaczem, uwalnianie nastepuje na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złozenia po całkowitym rozprężeniu. Stent kompatybilny z dowolnym mikrocewnikiem o swietle minimum 0,021" (stent 4mm) lub 0,027" (stent 6mm). Stent wyposażony w trzy platynowe markery na końcu dystalnym, na końcu proksymalnym jeden marker. Rozmoary stetu: 3/4/5/6mm długość części roboczej: 15/20/30/40mm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 3
8. | Mikrocewnik dostawczy do stentów, długość całkowita 158 lub 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018". Średnica zewnętrzna 2,8/2,3F i świetle 0,021". |  | szt | 1 |  |  |  |  | 10
9. | System dostawczy do stentu: mikrocewnik o długości całkowitej 158, 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018" mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnetrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm, pokrycie hydrofilne. mikrocewnik o ługości całkowitej 150cm lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem o średnicy maksymalnie 0,021" mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, pokrycie hydrofilne. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 5
10. | osprzęt do odczepiania stentu (generator + kable) |  | szt | 1 |  |  |  |  | 3
11. | Pętla do usuwania ciał obcych: Pętla zaciskowa odchodząca prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu. O wysokim stopniu radiocieniowania, wykonana z pozłacanego druty wolframowego. Średnice pętli: 5,0mm ;10,0 mm ;15,0mm ; 20,0 mm ; 25,0 mm ; 30,0 mm ; 35,0 mm. Średnice mikropętli: 2,0mm ; 4,0 mm ; 7,0 mm. Długość pętli od 64cm do 200 cm. W zestawie pętla, cewnik, torquer. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 1
12. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone swiatło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada podwójne zbrojenie - spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całje długości. Wewnątrz pokryty teflonem, zewnętrzne pokrycie hydrofilne. Średnica zewnętrzna 2,8/3,2F dyst/prox, światło 0,027" na całej długości mikrocewnika. Mikrocewnik o długości roboczej 105/135/150/160 cm. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
13. | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geopetrii zamkniętych cel. Połączony trwale z popychaczem, daje możliwość całkowitego repozycjonowania oraz ponownego założenia. Konstrukcja umozliwiająca przejście przez skrzep, przyciągnięcie go mikrocewnikiem i usunięcie z naczynia. Średnica 4 lub 6 mm, długość 15/20/30/40mm. System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" lub 0,027". Zawiera trzy lub cztery markery platynowe na końcu dystalnym , koniec proksymalny zaopatrzony w jeden marker. |  | szt | 3 |  |  |  |  | 5
14. | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii, średnica 8F, światło wewnętrzne 0,075", długość robocza 95cm. Cewnik obustronnie zbrojony, o budowie koakcjalnej. Zawiera dwa markery na końcu balonu. Balon długości 10mm. |  | szt | 3 |  |  |  |  | 5
15. | Balon do emodelingu w rozwidleniach naczyń: cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 7 mm, długości 7, 15, 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 ; 2,5 ; 3,0 F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0 - 4,0 mm dla balonu 4,0 mm oraz w zakresie 3,4 - 7,1 mm dla balonu 7 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010" obecnym w zestawie. Cewnik o długości 150 cm. Balon 4 mm posiadający nominalną objętość 0,06 ml i maksymalną objętość 0,15 ml. Balon 7 mm posiadający nominalną objętość 0,27 ml i maksymalną objętość 0,35 ml. Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyn. |  | szt | 3 |  |  |  |  | 2
16. | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń: Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 5 mm i długościach 10/15/20/30 mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,0010" obecnym w zestawie. Cewnik długości 150 cm. Balon o maksymalnych obj etościach inflacji: 0,16 ml dla 10 mm; 0,20 ml dla 15 mm; 0,26 ml dla 20 mm; 0,36 ml dla 30 mm. |  | szt | 3
17. | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu, o pojemności 1 ml. |  | szt | 6
18. | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem. Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej, zapewniający doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopii. Implanotowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5 - 5,0 mm co 0,25mm, długości 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35 mm w zakresie średnic 3-5 mm co 0,25mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu. Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimeremfosforycholiny, ktory jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2nm, w celu zmiejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiada wskazanie CE do stosowania jako tzw " flow diverter" |  | szt | 1
19. | Cewnik umożliwiający usuwanie i aspirację zatorów i miekkich skrzeplin z wybranych naczyń w układznie tętnic mózgowych. Cewnik odporny na zaginanie w krętych naczyniach, długość robocza 132 lub 160 cm |  | szt | 4
Razem:
Zadanie 18. Proteza naczyniowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Proteza naczyniowa impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE), niezbrojona, średnica wewnętrzna od 4 do 8 mm, długość od 10 do 80 cm (umowa komisowa) |  | szt | 4 |  |  |  |  | po 2 sztuki z rozmiarów wybranych przez Zamawiającego
2. | Proteza naczyniowa impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE), zbrojona, średnica wewnętrzna od 4 do 8 mm, długość od 10 do 80 cm (umowa komisowa) |  | szt | 1 |  |  |  |  | po 2 sztuki z rozmiarów wybranych przez Zamawiającego
Razem:
Zadanie 19. Asortyment do stymulacji mózgu - stymulator jednokanałowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Stymulacja głębokich struktur mózgu stymulatorem charakteryzującym się stałym natężeniem prądu |  | szt | 3
Razem:
| PARAMETRY GRANICZNE Asortyment do stymulacji mózgu |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1. | Stymulator charakteryzujący się możliwością zmiany napięcia prądu przy zachowaniu stałęgo jego natężenia
2. | Programator pacjenta załączony do zestawu
3. | Stymulator wyposażony w elektrodę mózgową czterokontaktową z aktywną końcówką o długości 3mm i stykami długości 1,5mm
4. | Powierzchnia stymulacji elektrody 9mm lub 12mm, w zależności od potrzeb
5. | Elastyczny (minimum 10%), rozciągliwy na całej długości łącznik do elektrody
6. | Nisko profilowy system do mocowania elektrody z automatycznym systemem mocującym
7. | Elektrody mikro-makro wraz z prowadnicami w ilości 5 sztuk dla jednego zestawu do głębokiej stymulacji mózgu
8. | Dwa komplety kabli do elektrod mikro i makro podlegające resterylizacji
9. | W bezpłatnym użyczeniu programator lekarza umożliwiający przechowywanie historii, programowania i eksport danych do komputera osobistego w powszechnie dostepnych programach
10. | W bezpłatnym użyczeniu system MER współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego systemem ISI firmy Inomed. System musi umożliwić pełny zapis danych i ich eksport do analizy przez komputer osobisty
11. | W bezpłatnym użyczeniu Mikro Driver kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego ramą stereotaktyczną CRW firmy Radionix