Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl

email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Klauzule RODO: https://zzozwadowice.pl/rodo

Załącznik nr 1

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest naprawa videogastroskopu TN 802/1851 w pracowni Endoskopii
w ZZOZ w Wadowicach**.**

Termin realizacji max 5 dni od dnia zawarcia umowy.

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował oryginalne części zamienne.**

**Videgastorskop typ EG-760Rsn: 5G402K182 (TN 802/1851/2)**

Uszkodzony zespół napędu końcówki skrętnej, nieszczelne kanały robocze w wyniku uszkodzonego zespołu napędów.

Do wymiany;

* kanał biopsyjny
* kanał woda- powietrze:
* kanał powietrzny
* pierścień
* dysza
* osłona obiektywu
* zespół napędu
* pierścień
* osłona gumowa
* chwytak pancerza
* chwytak linki
* chwytak pancerza linki
* inne części drobne

Przegląd techniczny