Pakiet nr 1

Analityka

Analizator do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego analizatora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora głównego do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa czytnika pasków- pomocniczego analizatora właściwości fizyko-chemicznych moczu | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  |  | Główny analizator właściwości fizyko-chemicznych moczu |  |  |
|  | Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagalna | Opis parametru oferowanego aparatu |
|  | 1. | Automatyczny analizator moczu do badania cech fizykochemicznych moczu z wykorzystaniem pasków odczynnikowych. | TAK |  |
|  | 2 | Możliwość badań rutynowych oraz próbek pilnych STAT | TAK |  |
|  | 3 | Parametry oznaczane : minimum 11 parametrów: leukocyty, ketony, azotyny, urobilinogen, bilirubina, glukoza, białko, ciężar właściwy, pH, krew, kwas askorbinowy w moczu | TAK |  |
|  | 4 | Paski testowe w zabezpieczonych kasetach; | TAK |  |
|  | 5 | Pojemność kasety z paskami- min. 500 pasków . | TAK |  |
|  | 6 | Stabilność pasków na pokładzie analizatora min. 3 tygodnie. | TAK |  |
|  | 7 | Ocena właściwości fizyko-chemicznych przy użyciu układu optycznego z czujnikiem RGB. | TAK |  |
|  | 8 | Automatyczne mieszanie i dozowanie próbki. | TAK |  |
|  | 9 | Brak konieczności stosowania jednorazowych kuwet. | TAK |  |
|  | 10 | Wydajność oceny właściwości fizyko-chemicznych do 300 badań/godzinę. | TAK |  |
|  | 11 | Automatyczne dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków. | TAK |  |
|  | 12 | Automatyczny pomiar barwy moczu-min 5 zdefiniowanych kolorów | TAK |  |
|  | 13 | Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu-min 4 zdefiniowane poziomy zmętnienia moczu | TAK |  |
|  | 14 | Automatyczny pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną z kompensacją temperatury. | TAK |  |
|  | 15 | Wykrywanie poziomu próbki. | TAK |  |
|  | 16 | Automatyczna kompensacja zabarwienia moczu. | TAK |  |
|  | 17 | Możliwość integracji oferowanego analizatora z analizatorem osadu moczu tego samego producenta umożliwiające pomiar właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu z jednej próbki | TAK |  |
|  | 18 | Ilość przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy | Podać |  |

|  | Pomocniczy analizator właściwości fizyko-chemicznych moczu- czytnik pasków |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagalna | Opis parametru oferowanego aparatu |
| 1 | Wydajność o analizatora min. 520 próbek /godzinę | TAK |  |
| 2 | Analizator pozwalający na oznaczanie następujących parametrów fizykochemicznych moczu: glukoza , ketony, pH, krew, białko, azotyny, ciężar właściwy, bilirubina, leukocyty, uribilinogen, wapń , kreatynina, kwas askorbinowy, mikroalbumina | TAK |  |
| 3 | Możliwość zastosowania różnego typu pasków: 10,11,14 parametrowych | TAK |  |
| 4 | Kalibracja za pomocą paska kalibracyjnego, pasek na wyposażeniu analizatora | TAK |  |
| 5 | Zasada pomiaru: fotometria ze współczynnikiem odbicia | TAK |  |
| 6 | Lampa LED | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz: podświetlany LCD | TAK |  |
| 8 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | TAK |  |
| 11 | Analizator wyposażony w funkcję samosprawdzenia | TAK |  |
| 12 | Automatyczna funkcja wykrywania błędów | TAK |  |
| 13 | Analizator wyposażony w pojemnik na zużyte paski | TAK |  |
| 14 | Łatwa konserwacja z automatycznym zbieraniem odpadów | TAK |  |
| 15 | Możliwość wysuwania szuflady transportu pasków do moczu i umycia jej pod bieżącą wodą. | TAK |  |
| 16 | Wynik wyrażony symbolem półilościowym i w jednostkach SI | TAK |  |
| 17 | Pamięć do 9999 wyników | TAK |  |
| 18 | Możliwość integracji oferowanego czytnika z analizatorem osadu moczu tego samego producenta umożliwiające pomiar właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu z jednej próbki | TAK |  |
| 19 | Paski do analizy moczu, materiał kontrolny oraz analizatory jednego producenta | TAK |  |
| 20 | Oznaczenia w materiale kontrolnym dla wymaganych parametrów na dwóch poziomach – normalnym i patologicznym. Materiał kontrolny ciekły, gotowy do użycia | TAK |  |
| 21 | Podłączenie na koszt Wykonawcy analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego LAB 3000 | TAK |  |
| 22 | Zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu aparatu | TAK |  |
| 23 | Bezpośredni kontakt telefoniczny z inżynierem serwisu | TAK |  |
| 24 | Ilość przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy | Podać |  |

Przy dwukrotnej awarii w ciągu 3 miesięcy tego samego elementu analizatora Wykonawca dostarczy nowy analizator, nie starszy niż zaoferowany w przetargu.

|  | Parametry oceniane |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Ocena | Parametr oferowany |  |
|  | Automatyczna kalibracja optyki analizatora głównego (bez pomocy zewnętrznych pasków kalibracyjnych). | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Podajnik probówek w analizatorze głównym z możliwością jednorazowego załadowania min. 110 probówek | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Możliwość zastosowania 14 parametrowych pasków z możliwością oznaczania mikroalbuminy, wapnia i kreatyniny w analizatorze głównym | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Czułości pola testowego dla glukozy w zakresie 2,2 – 2,8 mmol/L | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Czułości pola testowego dla białka w zakresie 0,1-0,3 g/L | Tak-5 Nie-0 |  |  |

Odczynniki

| Lp | Odczynnik | Ilość badań | JM | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do moczu 11 parametrowe do analizatora głównego | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski do moczu 14 parametrowe do aparatu pomocniczego | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrole, pozostałe odczynniki i materiały niezbędne do wykonania podanej ilości badań ( kolejno wypisać i wycenić) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dzierżawa aparatów |  |  |
| 2 | Wartość odczynników |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności przelew:  	 60 DNI PRZELEW