# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 1

PROWADNIKI DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do koronarografii	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości 150 cm, 200 cm, 260 cm – wymagane
- różne dł. miękkich końcówek zakończonych w kształcie litery „J” oraz proste – wymagane
- doskonałe przeniesienie obrotu – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dobrze widoczny w skopii, giętki – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prowadnik pokryty teflonem - wymagane

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 2
KOSZULKI (INTRODUCERY) Z IGŁĄ W KOMPLECIE
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Koszulki (Introducery) udowe / dł. 11 cm i 23 cm, w tym 20% długich	100 szt.
2.	Koszulki (Introducery) promieniowe / z atraumatyczną igłą i prowadnikiem 0,021”	1300 szt.
3.	Koszulki (Introducery) promieniowe hydrofilne	20 szt
4.	Koszulki duże 12,14,16 F	10 szt
RAZEM:

OCENA JAKOŚCIOWA:
- zbrojone, atraumatyczne – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- szczelna zastawka zapewniająca optymalną hemostazę – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski opór wprowadzania cewnika - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dot. pkt 2:
      - dostępne średnice 3,4,5,6,7 F (w rozmiarach 5F-7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) - wymagane
      - zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagalne
      - teleskopowy układ rozszerzający – wymagalne
      - miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane
      - długości 7,11,23 cm – wymagane
      - dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane

dot. pkt 3:
    - dostępne średnice 5,6,7 F – wymagalne
    - długość introduktora 11 cm – wymagalne
    - dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane
    - zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagane
    - teleskopowy układ rozszerzający – wymagane
    - miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 3
# ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte.	40 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Dobrze widoczne w skopii – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo sterowalne – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 4
# CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki diagnostyczne do koronarografii	2800 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - Judkins, Amplatz, Multipurpose,Pigtail, ( Van Tasssel 145 i 155 stopni wygięcia), Noto,Sones,Williams,Barbeau,Bypass bądź podobne (podać) – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewniki o średnicy zewnętrznej 7F,6F, 5F,4F– wymagalne, gdy średnica zewnętrzna 5,2 F - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,056” dla 6F, min.0,045” dla 5F) – 4% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii – 2% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- wymagane długości minimum 125 cm – gdy > bądź = 125 cm 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK; Barbeau; Tilon , 100-125 cm (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 5
# CEWNIKI PROWADZĄCE DO PCI TĘTNIC WIEŃCOWYCH I
POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki prowadzące do koronaroplastyki	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
Cewniki prowadzące standardowe
- duża średnica wewnętrzna – 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika łącznie z końcówką
- miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,
- stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości 55, 90 110 cm dla cewników 6F i 7F
- pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami - wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 6
PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE DO PCI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do krętych zmian	400 szt.
2.	Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tetnic wieńcowych	150 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy pkt 1:
- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L - wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- dystalna część prowadnika złożona z oplotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g – wymagane
- długość prowadników 190 cm i 300 cm – wymagane
- dostępne końcówki proste z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J - wymagane
- końcówka cieniujaca 3 cm - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- pokrycie hydrofilne na oplocie - wymagalne

dotyczy pkt 2:
- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L – wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1,0g,– wymagane
- dystalna część prowadnika złożona z oplotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem - wymagane
- dostępne prowadniki taperowane o długości 190 cm – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówki proste i J - wymagane

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 7

PROWADNIKI DO ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki do angioplastyki wieńcowej	500 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnica 0,014” - wymagalne
- hydrofilna powłoka zewnętrzna – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- elastyczna końcówka, gładka przechodząca do części dystalnych naczynia – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- umożliwiające przejście zmiany zwężającej oraz rekanalizację zamkniętego naczynia – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna długość 190 cm i 300 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym i stopowym – wymagane
- końcówka prosta i „J” widocznym w skopii na dystalnych 3 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki ze złotym markerem widocznym w skopii - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna wersja sztywniejsza do udrożnień ( TIP load od 2,7 g do 13,9 g) oraz wersja ze wzmocnioną warstwą hydrofilną- wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
PAKIET NR 8
CEWNIKI BALONOWE DO KRĘTYCH ZMIAN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do krętych zmian	400 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości balonów w zakresie od 10 mm do 30mm – wymagalne, gdy mniejsze – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr 3,0mm -5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice balonów od 1,2 mm do 5,0 mm- wymagalne
- powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr 2,5mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o min. 6% - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne w ramach pakietu 20% ilości cewniki balonowe w systemie OTW i typu NC – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 9

# CEWNIKI BALONOWE TYPU SC, do krętych i zwapniałych zmian i TYP NC

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej	100 szt.
2.	Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej do krętych, zwapniałych zmian	100 szt.
3.	Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej typu non-compliant	200 szt
	RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt.1

- profil balonu  0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) - wymagalne
- dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera
- profil wejścia końcówki balonu 0,016” - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm - wymagalne
- wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm w tym długość 10 mm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach
- niski profil zewnętrzny balonu, dla średnicy 3,0 mm wynosi 0,024” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr.2

- profil balonu 0,020” przy średnicy 1,25mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dla balonu o średnicy 1,25mm obecność jednego markera
- profil wejścia końcówki balonu 0,016” -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dla wersji OTW przedłużona do 152 cm długość szaftu
- oferowane długości od 6,0 do 20,0 mm w tym długość 10 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr.3

- typ: non-compliant - wymagalne
- średnice balonu zwiększająca się co 0,25(mm) w zakresie średnic 2,0 mm-4,0mm ; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm
##### różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm - wymagalne
- niski profil wejścia 0,015” – 25 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 10

CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL LUB SIROLIMUS (lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym uwalniający sirolimus	300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- biodegradowalny polimer z innowacyjną powłoką zapewniający płynne i kontrolowane dostarczanie leku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zalecany do wszystkich typów zmian naczyniowych– 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- łatwość przechodzenia przez ciasne i kręte zmiany – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości 10,12,15,18,22,25,29,34,40 mm – wymagane,
- średnica stentu 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- profil przejścia max 0,035” - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 11

# STENT KOBALTOWO – CHROMOWY Z ULTRACIENKIMI STRUTAMI, POKRYTY PASYWNĄ POWŁOKĄ, UWALNIAJĄCY SIROLIMUS
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent kobaltowo – chromowy / z ultracienkimi strutami , pokryty pasywna powłoką, uwalniający sirolimus z biodegradowalnego polimeru	50 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- konstrukcja hybrydowa (pasywna powłoka węglik krzemu, aktywna powłoka biodegradowalny polimer) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne grubości strutów stentów tj 0,06 mm dla średnic 2,25-3,0 i 0,08 mm dla średnic 3,5-4,0 mm bądź mniejsze – wymagalne
- długość od 9 mm do 30 mm – wymagalne, gdy więcej 10% (TAK/ NIE)* (należy wykreślić !)
- ciśnienie nominalne 8 atm. – wymagalne
- konstrukcja „double helix” pozwalająca na uzyskanie doskonałej elastyczności zwiększając dostarczalność stentu do zmiany – 15% (TAK/ NIE)* (należy wykreślić !

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 12

# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (sirolimus lub pochodne) z biodegradowalnym polimerem	250 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długość systemu doprowadzającego więcej niż 141 cm- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil przejścia nie więcej niż 0,039 cala dla stentu 3,0 mm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w zakresie od 8 do 48 mm – wymagalne
- średnica od 2,25 mm (lub mniej) – 4,0 mm (lub więcej) – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 μm - wymagalne
- budowa stentu hybrydowa ( komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów stentów - wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 13

Y – CONNECTOR Z ZASTAWKĄ i Torquer
(niezakręcaną oraz z bocznym wężykiem długości min. 10 cm)

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Y – Connector z zastawką ruchomą	1300 szt.
2.	Torquer	100 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane
- torquer przeznaczony do prowadników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane
- torquer z zakręcanym mechanizmem montażu na prowadniku - wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 14

# Inflatory wysokociśnieniowe

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Inflatory wysokociśnieniowe	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zakres ciśnień 0-25 Atm – gdy więcej 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- tarcza manometru umożliwiająca łatwą obserwację w zacienionych pomieszczeniach – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dren wysokociśnieniowy min. 27 cm z kranikiem trójdrożnym – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 15

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN Z NACZYŃ WIEŃCOWYCH

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Urządzenie do odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych w systemie Rx	80 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F i 7 F – wymagane
- kompatybilne z prowadnikiem 0,014” – wymagane
- dwa znaczniki cieniujące (na końcówce cewnika i oddalony 15 mm od końcówki) - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- powierzchnia ekstrakcji 0,99 mm2 dla 6F i 1,39 mm2 dla 7 F - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika > lub = 140 cm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie dwie strzykawki 30 cc z blokadą , mandryl usztywniający, kranik jednokierunkowy oraz przedłużacz - wymagane

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 16
RAMPY TRÓJDROŻNE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Rampy trójdrożne	1300 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- rampy trójkranikowe – wymagane
- możliwość płynnego ustawienia zaworów – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Wysokociśnieniowe 1000 psi wymagane, gdy większe – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Z adaptorem rotacyjnym – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 17

ZESTAW MONITORUJĄCY Z JEDNORAZOWYM PRZETWORNIKIEM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Zestaw monitorujący z jednorazowym przetwornikiem*	300 / sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- test umożliwiający krwawy pomiar ciśnień w trakcie zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca – 40% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- wymagany zestaw kabli do podłączenia, kompatybilny z posiadanym urządzeniem (Philips Xper Flex Cardio FC 2010) oraz płytką mocującą przetwornik (2 sztuki) do stojaka

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 18

STENT-GRAFT WIEŃCOWY

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent-Graft wieńcowy	5 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres średnic: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres długości: 15; 20; 26 mm – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 19

PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z TĘTNIC

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic	2 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość usuwania ciał obcych z naczyń o średnicy od 3,0 – 3,5 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie: koszulka naczyniowa, łącznik, torquer – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ

# PAKIET NR 20
ZESTAW DO CTO
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Mikrocewnik	6 szt.
2	Mikrocewnik dwukanałowy	6 szt.
3.	Prowadnik dedykowany do otwierania przewlekłych zamknięć z dostępu retro i eksternalizacji	15 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt nr.1
- mikrocewnik dostępny w długościach 135 cm – gdy dłuższy 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mikrocewnik z miękką atraumatyczna i taperowaną końcówką – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopii- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

        dotyczy punkt nr.2
- mikrocewnik z miękką atraumatyczna i taperowaną końcówką – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2,5/3,3 F oraz tip o średnicy 1,5 F-wymagane
- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm- wymagane
- dotyczy punkt nr.3
- średnice prowadników 0,014'' i 0,010'' – wymagane
- długości prowadników 190 cm, 300 cm, 330 cm - wymagane

# PAKIET NR 21

PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Przewody wysokociśnieniowe miękkie	1300 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- przeźroczyste – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość min 120 cm – wymagane
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 22

BALONY POKRYTE LEKIEM ANTYMITOTYCZNYM W MIESZANCE ZE ŚRODKIEM SYNTETYCZNYM

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Balony pokryte lekiem antymitotycznym w mieszance ze środkiem syntetycznym	60 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitakselu i jopromidu- wymagalne
- Długościach 10-40 mm (minimum 7 długości) – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnica 2,0-4,0 mm (minimum 7 średnic) – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP 14 atm, ciśnienie nominalne 6 atm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Profil wejścia do zmiany ≤ 0,016” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 23
Zestaw do forsowania trudnych i zwapniałych zmian
Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Prowadniki hydrofilne do koronarografii	30 szt.
2.	Prowadnik do angioplastyki wieńcowej	200 szt.
3.	Cewnik balonowy SC do forsowania trudnych zmian	200 szt.
4.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC	200 szt.
5.	Stent CO-CR uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru, 1 m. DAPT	120 szt.
6.	Opaska hemostatyczna do tętnicy promieniowej	1300 szt.
7.	ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI	150 szt.
8.	Mikrocewnik jednoświatłowy	30 szt.
9.	Mikrocewnik dwuświatłowy	6 szt.
10.	Koszula prowadzaca, z markerem, zbrojona o długości 45,65, 90 cm	30 szt
	RAZEM :

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt nr 1
- różne dł. 150 - 260cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne dł. miękkich końcówek (7 - 22cm) zakończonych w kształcie litery „J” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- odpowiednie pokrycie prowadnika ułatwiające wprowadzenie – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr.2

0,014”
- Długość 180cm
- Dostępny przedłużacz o dł. 150cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Wszystkie prowadnik z końcówką kształtowalną, z dystalnym rdzeniem nitinolowym na 40cm. Kształtowalny nitinolowy tip na 10 mm z oplotem. -20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Dotyczy punkt nr 3

- Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie
- Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm
- Długość użytkowa 145 cm
- Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr 4

- Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F
- Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ≤3mm )- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Niski profil wejścia ≤0,43mm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm)

Dotyczy punkt nr.5
- Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”- wymagalne
- Grubość ściany stentu 80µm- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Ciśnienie nominalne ≥9 atm
- Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm
- Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów
- Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca - wymagalne

Dotyczy punkt nr.6
- Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu
- Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy
- Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem
- Szerokość opaski min. 1,9 cm; - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Dotyczy nr.7
- Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych
- Dostępne średnice 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice 4Fr – kompatybilne z cewnikiem 5Fr- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr - wymagalne
- Dostępne długości 10 i 16 cm
- Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025”
- Długość prowadnika 45cm
- Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie

Dotyczy nr.8
- Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
- Średnica dystalna 0,018”
- Średnica proksymalna nie większa 0,021”
- Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie)- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Zbrojenie na całej długości- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne długości 130/150cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Dotyczy nr 9
- Wielofunkcyjny dwu kanałowy (RX/OTW) mikrocewnik do skomplikowanych zabiegów PTCA
- Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,014”
- Minimalna średnica wewnęrzna cewnika prowadzącego 0,056”
- Średnica szaftu dystalnie ≥ 2,2Fr / proksymalnie ≤ 3,2Fr – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Miękka, atraumatyczna końcówka o profilu 0,017”, z dwoma markerami pozycjonującymi dystalne ujście prowadników. - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- 1 mm marker dystalny dla kanało OTW
- 0,5 mm marker dla kanału RX
- Ujście kanału RX w odległości 21cm od końcówki dystalnej
- Długość robocza 140 cm

dotyczy nr 10
•	koszulka do diagnostycznych i interwencyjnych zabiegów o długości 45, 65, 90 cm- wymagalne
•	dostępne średnice 5, 6, 7 lub 8Fr - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
•	kompatybilna z prowadnikiem 0,038”
•	duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr
•	zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu
•	cała koszulka dobrze widoczna pod skopią- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 24
## ZESTAW DO ROTABLACJI WIEŃCOWEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Jednorazowy łącznik z załadowanym wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą RotaPro	40 sztuk
2.	Jednorazowe wiertła na potrzeby wymiany do rotablacji kompatybilne z konsolą RotaPro	5 sztuk
3.	Prowadnik	40 sztuk
4.	Konsola elektroniczna ROTAPro – użyczenie na czas trwania umowy	1 sztuka
	RAZEM :

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Średnice wierteł od 1,25mm; 1.50mm; 1.75 mm; 2.00mm; 2.15mm; 2.25mm; 2.38mm; 2.50mm – wymagane
- Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support".– wymagane
- Konsola elektroniczna - wymagane
- - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 180 tyś. na minutę – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
- - czytelny panel sterowania
- - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 25

BALONY DO KONTRAPULSACJI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Balony do kontrapulsacji	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- trzy różne wielkości balonu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- balon kompatybilny z koszulką 7,5 F - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika max. 730 mm
- Cewnik zbrojony oplotem stalowym dla 30cc i 40cc - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 26

STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA JEDNOJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stymulator jednojamowy SSIR	30 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowo - komorowa	30 sztuk
3.	Introducer 7 – 11 F	30 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SWZ)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 27

STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA DWUJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stymulator dwujamowy DDDR	110 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowa	110 / sztuk
3.	Elektroda komorowa	110 sztuk
4.	Introducer 7 – 11 F	220 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SWZ)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 28

KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ICD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Kardiowerter-defibrylator / jednojamowy	30 sztuk
2.	Kardiowerter-defibrylator dwujamowy	30 sztuk
3.	Elektroda komorowa	60 sztuk
4.	Elektroda przedsionkowa	30 sztuk
5.	Introducer 7 – 11 F	90 sztuk
RAZEM:

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIZ)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 29

ZESTAW NAPRAWCZY DO ROZRUSZNIKA

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Kluczyk do rozrusznika	20 szt.
2.	Kluczyk do elektrody czynnej	20 szt.
3.	Zestaw prowadnic	20 szt.
4.	Zatyczki IS1	10 sztuk
5.	Zatyczki DF1	10 sztuk
RAZEM:

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 30

KARDIOWERTER-DFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY 35J Z ZESTAWEM
DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ I KOMPLETEM ELEKTROD
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący 35j z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod	25 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SWZ)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 31

## STYMULATOR CRT-P Z KOMPLETEM ELEKTROD
## I ZESTAWEM DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stymulator CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej	3 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SWZ)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 32
## CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO PCI
## TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzacego do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych	12 sztuk

Ocena jakości oferowanych przedmiotów
- Długość robocza 150cm
- długość części wspierającej – 25cm
- długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Platynowo-irydowe znaczniki cieniujące- 2mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx
- znaczniki pozycjonujące 95 – 105 cm od dystalnego końca cewnika
- Średnice dostępne 5F; 5,5F; 6F; 7F;8F
- Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem
- Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, bez powlekania hydrofilnego,silikonowany dla lepszego podparcia w układzie - wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 33

## CEWNIK BALONOWY DO WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej	3 sztuki

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długość balonu 40-60 cm– 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika 110 cm - 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu 15 18 20 23 25 28 30 35 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - 0,038” – wymagane
- ciśnienie rozprężania do 6 Atm – wymagane

Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 34

## SONDA DO BADAŃ IVUS HD WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI MIKROCEWNIK FFR WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Sonda do badań IVUS HD wraz z użyczeniem konsoli	60 sztuk
2.	Mikrocewnik FFR wraz użyczeniem konsoli	120 sztuk
	RAZEM:

Dotyczy punktu nr1:
- częstotliwości opcjonalne 40 i 60 MHz	- wymagane
- głowica mechaniczna - wymagane
- czas trwania impulsu (usec) – 0,034	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s - wymagane
- maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm- wymagane
- separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm- wymagane

Dotyczy punktu nr.2

- długość całkowita 335 cm
- długość robocza 150 cm
- trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej
- cewnik posiada port RX
- trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego
- profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- marker położony jest 3 mm od końca dystalnego
- trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego
- W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową -wymagane
- Cewnik współpracujący z konsolą RXi

Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 35
## Stenty wieńcowe powlekane lekiem
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem everolimus	100
2.	Stenty wieńcowe konaltowo-chromowe pokrywane lekiem evorolimus do bardzo długich zmian	50
	RAZEM:

Dotyczy punkt nr.1

• stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)
• crossing profile 0,039” dla średnic 2.0 – 3.0 mm.- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• długość systemu doprowadzającego 145 cm
• przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm- wymagalne
• długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic
• dostępna długość 48mm (dostępna przynajmniej dla 3 średnic) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm)

Dotyczy punkt nr 2

• stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)
• długość systemu doprowadzającego 145 cm
• przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• wymagane długości dla średnicy 3,0 mm: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• ciśnienie nominalne max. 11 Atm
• RBP: 18 atm

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 36
# STENT KOBALTOWO – CHROMOWY UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Stent kobaltowo – chromowy / uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji	60 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego - wymagane
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości od 8-48 mm - wymagane
- dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm – wymagane, gdy ponad 4,0 mm – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 50 μm- wymagalne
- ciśnienie RBP min. 14 atm dla wszystkich rozmiarów – 5 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość systemu doprowadzającego 142 cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 37
# Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości 6-15mm (6, 10, 15)
- ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm
- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.020” dla wszystkich rozmiarów - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm - wymagane

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 38
# Okluder naczyniowy
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Okluder naczyniowy	20 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- okluder naczyniowy dostępny w średnicach: 5F, 6F, 7F - wymagalne
- w pierwszej fazie zamykania powoduje hemostazę mechaniczną za pomocą balonu wewnątrz naczynia - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w drugiej fazie następuje uwolnienie substancji hemostatycznej PGA (glikol polietylenowy) pozanaczyniowo - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- substancja hemostatyczna jest dwuwarstwowa i składa się z warstwy adhezyjnej i gąbki hemostaycznej - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz naczynia - wymagalne
- absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 39
# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO - CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
( Sirolimusem lub pochodne) UWALNIANYM BEZ UDZIAŁU POLIMERU

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym powlekane lekiem uwalnianym bez udziału polimeru	50 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- system uwalniania leku bez udziału polimeru – wymagalne
- długość min 10 mm – 45 mm – gdy większy zakres 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnica min 2,0 mm – 4,0 mm – gdy większy zakres 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- doskonały dostęp do bocznic(powierzchnia celi dla stentu 3,0 mm wynosi min. 1,3 mm2) - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znaczniki/markery na stencie i na balonie – wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 40

# CEWNIKI BALONOWE NIEPODATNE NC DO DOPRĘŻEŃ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe niepodatne NC do doprężeń	100 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- ciśnienie nominalne 12 atm – wymagalne
- długości 8,10,12,15,18,20,25 mm - wymagalne
- średnice 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- RBP 20 ATM lub większe – (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 41

# CEWNIKI INFUZYJNE DO TROMBOLIZY
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki infuzyjne do trombolizy	10 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- cewnik wewnątrznaczyniowy z otworami bocznymi lub nacięciami do podawania leków fibrynolitycznych rozszerzającymi się pod wpływem ciśnienia,
- prowadnik wyposażany w kulkę okludujący kanał,
- konektor z „zatyczką” zapobiegającą wysunięciu prowadnika okludującego
- cewnik wewnątrznaczyniowy o długości 45 [cm] +/- 10 [cm] 90 [cm] +/- 10 [cm] i 135 [cm] +/- 10 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik posiadający min.2 znaczniki radiocieniujące ułatwiające umieszczenie – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice cewnika: 4F lub 5F z nacięciami bocznymi na długości 5, 10, 20, 50cm;do 50 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik zapewniający jednostajną dystrybucję leku- wymagalne

# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# PAKIET NR 42

# KONEKTOR PODWÓJNY DO ZABIEGU ANGIOPLASTYKI Y-CONNECTOR
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent/ Kategoria wyrobu medycznego	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	KONEKTOR PODWÓJNY DO ZABIEGU ANGIOPLASTYKI	200 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- przeznaczony do wszystkich technik interwencyjnych
- światło wewnętrzne zastawki 9,5F- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- adapter rotacyjny i zastawka Touhy Borst- wymagalne
- wykonany z przeźroczystego materiału umożliwiającego kontrolę wizualną- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)