Kraków, 10.03.2023

DZ.271.18.254.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 51

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.18.2023 – Remont Oddziału Onkologii z Pododdziałem Nowotworów Klatki Piersiowej w Pawilonie M-II oraz Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdującym się w Pawilonie M-V

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania, (pisownia oryginalna).

Pytania – BLOK nr 1

- Czy Szpital pozwoli do postepowania material, sprzet i inne urzadzenie o parametrach nieco innych trochu podobnych nie gorszych od opisanych w prjekcie ?

- Czy parametry jakie jest opisane w przetarg, dokumentacja i jakie maja byc materialy, sprzet i inne urzadzenia to parametr podstawowy minimalny graniczny?

- Czy jednostaka na sciana przylozko wchodzi do w zakres wycena, w zakres dostawa, montaz?

- Czy szpital pozwoli na panel wyposazony w wewnatrz instalacja elektryczna bez certyfikat UE, czy może być deklaracja producent?

Proponowany model jest bardzo zblizone - podobny do wymagane przez Szpital.

Odpowiedzi:

- Jeżeli dla wyrobu medycznego dostawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do zastosowania, w szczególności deklarację zgodności, a produkt będzie równoważny, to Zamawiający dopuści takie urządzenie.

- Jeżeli dla wyrobu medycznego dostawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do zastosowania, w szczególności deklarację zgodności, a produkt będzie równoważny, to Zamawiający dopuści takie urządzenie.

- Tak, jednostka na ścianie wchodzi w zakres wyceny.

- Jeżeli dla wyrobu medycznego dostawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do zastosowania, w szczególności deklarację zgodności, a produkt będzie równoważny, to Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Pytanie – BLOK II

Czy zamawiający wyraża zgodę na fakturowanie częściowe? Np. miesięczne wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe.

Pytania – BLOK III

Prosimy o dodanie przedmiarów w wersji ath lub wygenerowanego pdf. Załączone pliki są uszkodzone i nie otwierają się w Normie

Odpowiedź: Przedmiary są udostępnione w wersji dla programu Zuzia oraz w wersji pdf. Zamawiający informuje, że po ściągnięciu pliki te otwierają się. Przyczyną nie otwierania się plików może być nieprawidłowe oprogramowanie po stronie Wykonawcy. Zamawiający przypomina, że przedmiar jest materiałem pomocniczym do sporządzenia wyceny i  nie można się powoływać na ewentualne braki w przedmiarze, wycenę należy sporządzić na podstawie całej dokumentacji projektowej.

- Pytania – BLOK IV

- Czy Zamawiający będzie wymagał od oferentów by oferowany przez nich sprzęt medyczny spełniał wymagane minimalne graniczne parametry techniczne opisane w projekcie technologii medycznej i w trakcie realizacji będzie zwracał uwagę by Wykonawca ze względów Oszczędnościowych nie dostarczył i zainstalował sprzęt nie spełniający opisanych minimalnych granicznych parametrów technicznych?

- Odpowiedź: Opisanie panelu w projekcie ma za zadanie wskazać poziom rozwiązań jakościowo technologicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę kilku rozwiązań panelów, Zamawiający będzie kierował się jakością wykonania, rozwiązaniami technologicznymi, łatwością czyszczenia i dezynfekcji.

- Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 11197:2019 pkt 201.11.2.2.101 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał by osłony boczne w panelach medycznych były wyposażone w technologiczne otwory odwietrzające?

- Odpowiedź: W związku z możliwością rozszczelnienia się instalacji gazów medycznych w panelu, Zamawiający wymaga takich rozwiązań technologicznych aby wyeliminować awarię krytyczną. Otwory odwietrzające powinny być tak usytułowane z boku lub dołu panelu.

- Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 11197:2019 pkt 201.8.10.7 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał by wewnętrzna instalacja elektryczna była zrobiona z izolowanych przewodów wykonanych z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki?

- Odpowiedź: Instalacja ma być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN 13348 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał by wewnętrzna instalacja gazów medycznych w oferowanych jednostkach medycznych klasy IIb była wykonana tylko i wyłącznie z rur miedzianych okrągłych bez szwu przeznaczonych do instalacji rurowych dystrybucji gazów medycznych? Zgodnie z normą EN ISO 13348 pkt 10.1 użyte do produkcji muszą mieć możliwość identyfikacji czy są dedykowane od instalacji gazów medycznych.

- Odpowiedź: Instalacja ma być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą normą EN 60601-2 mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu będzie wymagał by oferowany sprzęt medyczny spełniał jej wymagania i nie emitował ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC które wpływa w bezpośredni sposób na urządzenia monitorujące funkcje życiowe pacjenta? Aktualnie na rynku polskim dostępne są bardzo tanie komponenty  elektroniczne i oświetleniowe w technologii LED produkcji rosyjskiej oraz z dalekiego wschodu, z których ponad 90% nie spełnia wymagań normy dotyczącej urządzeń medycznych EN 60601-1-2, co przy zabudowaniu do jednostki medycznej stwarza realne niebezpieczeństwo dla pacjenta i personelu.

- Odpowiedź:  Sprzęt medyczny  musi posiadać certyfikaty i atesty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Mając na uwadze, że urządzenia elektryczne bądź wewnętrzne wyposażenie elektryczne jednostek medycznych emituje promieniowanie elektromagnetyczne EMC prosimy Zamawiającego o informacje czy będzie wymagał by urządzenia medyczne spełniały klasę C zgodnie z wymogami dotyczącymi normy IEC61000-2-3?

- Odpowiedź: Sprzęt medyczny/ urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Czy zgodnie z ISO 7396-1:2016 Zamawiający będzie wymagał by system rurociągowy dla gazów medycznych w panelu medycznym był podłączony do uziemienia?

- Odpowiedź:  Tak

- Czy Zamawiający biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa p. poż będzie wymagał aby instalacja gazów medycznych w panelach medycznych wyposażonych w punkty poboru gazów medycznych była w panelu medycznym w separowanym kanale poniżej separowanego kanału z gniazdami elektrycznymi? W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym ulatniający się Tlen jako gaz, nieco CIĘŻSZY od powietrza zbiera się w będącym pod nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do gniazda może doprowadzić do pożaru urządzenia. (Masa molowa tlenu to 32,00 kg/kmol, a masa molowa suchego powietrza to 28,96 kg/kmol). Ponadto ulatniający się tlen sprzyja utlenianiu się końcówek przewodów 230V.

- Odpowiedź:  Tak

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że będzie wymagał aby lampy oświetlenia miejscowego do iniekcji, tzw. wkuć były wyrobem medycznym tj. posiadały zgłoszenie bądź wpis do rejestru wyrobów medycznych w klasie I oraz były ze względów bezpieczeństwa wykonane były w klasie ochrony II, która zapewnia ochronę pacjentowi i personelowi medycznemu przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim.

- Odpowiedź: wymaga się aby lampy oświetlenia miejscowego do iniekcji, tzw. wkuć były wyrobem medycznym i posiadały zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w klasie I oraz były wykonane ze względów bezpieczeństwa w klasie ochrony II.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał aby lampy oświetlenia miejscowego do iniekcji posiadały źródła światła w technologii LED o temperaturze barwowej 4500 stopni Kelvina i współczynniku oddawania barw IRC min. 95 co ma ogromny wpływ na możliwość rozpoznania stany pacjenta po kolorze jego skóry.

- Odpowiedź: wymaga się aby źródła światła w oprawie oświetlenia miejscowego były wykonane w technologii LED o minimalnej temperaturze barwowej 4500 stopni Kelvina (+/- 200 stopni) i współczynniku oddawania barw IRC min. 95. Nie dopuszcza się źródeł światła w technologii halogenowej.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał aby lampy oświetlenia miejscowego do iniekcji posiadały na głowicy oprawy uchwyt do pozycjonowania tak aby pozycjonowanie kopuły lampy odbywało się po przez ustawienie jej za pomocą uchwytu a nie ustawiania kopuły tzw. goła ręką za czasze lampy co jest nieestetyczne ponieważ zostają ślady rąk na kopule i przede wszystkim bardzo nie higieniczne.

- Odpowiedź: wymaga się aby głowica dystrybucyjna lampy była wyposażona w uchwyt do jej pozycjonowania.

- Czy Zamawiający będzie wymagał od oferentów by sprzęt medyczny klasy IIb który będą zamierzali dostarczyć i zamontować będzie posiadał numer UDI-DI służący do oznaczania i identyfikacji urządzeń medycznych, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, zwalczanie procederu podrabiania wyrobów, podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz łatwiejsze wycofywanie wyrobów? Powyższy numer UDI od 26.05.2023 będzie już wymagany przepisami prawa tak więc jeżeli dostarczone urządzenia w klasie II będą miały nadany numer UDI przyniesie to Zamawiającemu korzyść w eksploatacji na przyszłość.

- Odpowiedź: Sprzęt medyczny  musi posiadać certyfikaty i atesty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Czy Zamawiający mając na względzie długoletnią eksploatację urządzeń medycznych  będzie wymagał by producent sprzętu medycznego którego wyroby będzie w późniejszym czasie instalował Wykonawca w Państwa szpitalu posiadał Certyfikaty Zarządzania Jakością EN ISO 13485, EN ISO 9001?

- Odpowiedź: Zamawiający będzie oceniał produkt a nie wytwórcę, urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

- Czy Zamawiający mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta oraz niebezpieczeństwo narażenia pacjentów na zakażenia wtórne będzie wymagał by sprzęt medyczny typu ścienna jednostka medyczna w miejscach gdzie powierzchnie pokryte są farbami by te powierzchnie były pokryte farbami z drobinami srebra, które w permanentny sposób ograniczają na występowanie czynników chorobotwórczych nawet o 99,9%. Prosimy o potwierdzenie.

- Odpowiedź: wymaga się aby w celu zwiększenia ochrony pacjenta i personelu elementy malowane farbami były pokrywane farbami wspomagającymi ograniczenie patogenów.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał aby systemy ściennych wysięgników były wyrobem medycznym i posiadały wpis lub były zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Systemy ściennych wysięgników muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

- Czy Zamawiający mając na uwadze DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie wymagał aby proponowane lampy oświetlenia miejscowego, do iniekcji posiadały certyfikat RoHS? Dyrektywa 2011/65/UE stanowi, że „nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego.

Odpowiedź: Lampy muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

Pytania – BLOK nr V

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w opisie przedmiotu zamówienia w projekcie w którym jest opisane wyposażenie pionowego panelu medycznego dla 1 stanowiska w sali numer 0.02 nie doszło do omyłki pisarskiej gdyż wspomniana jednostka medyczna jest tylko dla 1 pacjenta a w opisie jest 2 x 1 x mobilna oprawa oświetlenia miejscowego. Prosimy o potwierdzenie na dla tej jednostki medycznej ma być tylko jedna oprawa zarejestrowana jako wyrób medyczny o natężeniu strumienia światła min. 120 000lx z odległości maksimum 0,5m i maksymalnej mocy źródeł światła LED 18W.

Odpowiedź: W Sali numer 0.02 ma być zainstalowana pionowa jednostka medyczna dla 1 pacjenta, która ma być wyposażona w pojedynczą lampę oświetlenia miejscowego z głowicą na ramieniu iż uchwytem. Lampa ma posiadać zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i ma się charakteryzować minimalnymi parametrami technicznym opisanymi w projekcie np. natężeniem strumienia światła min. 120 000lx z odległości maksimum 0,5m i maksymalną mocą źródeł światła LED 18W

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora

ds. Techniczno -Eksploatacyjnych