Załącznik nr 1

PAKIET NR 2 – Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych. HOLTER EKG 12 odprowadzeniowy (1 szt)

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru
1	Oferent/Producent	Podać
2	Model/Typ	Podać
3	Kraj pochodzenia	Podać
4	Aparat do badań elektrokardiograficznych min. od 3 do 12 kanałowy	Tak
5	Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki	Tak
6	Kontrola stanu baterii	Tak
7	Wyposażenie: karta SD – 8 GB pamięci), kabel EKG 7 – żyłowy, elektrody jednorazowe (min. 50 sztuk), torba na holter, baterie lub akumulatory	Tak
8	Rejestracja 12 odprowadzeń EKG	Tak
9	Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni	Tak
10	Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora	Tak
11	Sygnalizacja uszkodzonej karty micro SDHC, wyczerpanej baterii, INOP	Tak
12	Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach	Tak
13	Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń	Tak
14	Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity
15	Filtr izolinii 0,05 Hz	Tak
16	Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym	Tak
17	Odczyt badania z karty micro SDHC i jego archiwizacja	Tak
18	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)	Tak
19	Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami	Tak
20	Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV	Tak
21	Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie	Tak
22	Analiza zmiennego rytmu w dziedzinie częstotliwości i czasu	Tak
23	Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin	Tak
24	Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników	Tak
25	Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych	Tak
26	Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie	Tak
27	Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym	Tak
28	Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej	Tak
29	Oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym	Tak
30	Waga: 86 g ± 15 g bez baterii	Tak
31	Wymiary: 76 x 72 x 23 mm (dł. x szer. x wys.)	Tak
32	Urządzenie nowe, rok produkcji min 2022	Tak
33	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak
34	Program do analizy badań z kluczem licencyjnym lub licencja na dedykowane oprogramowanie do holtera wraz z jego instalacją i konfiguracją na wskazanym komputerze	Tak
35	W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników zamawiającego (lekarze, pielęgniarki) w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji sprzętu.	Tak
36	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak
	HOLTER EKG – 7 szt.
1	Producent	Tak
2	Nazwa i typ	Tak
3	Kraj pochodzenia	Tak
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) min 2022	Tak
5	Aparat do badań elektrokardiograficznych min od 3 do 12 kanałowy	Tak
6	Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki	Tak
7	Wyposażenie: karta SD (min. 8 GB pamięci), kabel EKG 7 – odprowadzeni – 3 szt. kabel 10- odprowadzeni- 1 szt. , elektrody jednorazowe (50 sztuk), torba na holter, bateria, jednorazowa torebka na rejestrator	Tak
8	rejestracja 12 odprowadzeń EKG	Tak
9	trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora	Tak
10	sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP	Tak
11	uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach	Tak
12	Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni
13	rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń	Tak
14	filtr izolinii 0,05 Hz	Tak
15	Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym	Tak
16	Odczyt badania z karty micro SDHC i jego archiwizacja	Tak
17	Wymiary: 76 x 72 x 23 mm (dł. x szer. x wys.)	Tak
18	Waga: 86 g ± 15 g bez baterii	Tak
19	Częstotliwość próbkowania: 2000 próbek na kanał	Tak
20	Rozdzielczość przetwornika A/C: 24 bity	Tak
21	Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej	Tak
22	Współpraca z oprogramowaniem Holcard 24W	Tak
23	Gwarancja min. 24 miesiące
24	Program do analizy badań z kluczem licencyjnym lub licencja na dedykowane oprogramowanie do holtera wraz z jego instalacją i konfiguracją na wskazanym komputerze
25	W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników zamawiającego (lekarze, pielęgniarki) w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji sprzętu.
26	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski