## Pakiet_20
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-392/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20 - Trauma 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | numer katalogowy | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płytka blokowana wygięta do kości promieniowej i łokciowej w wersji 12 i 14 otworowej . Posiada otwory blokowane oraz 4 kompresyjne.Ustalone kątowo ustawienia otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilzację . Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera do czasowego ustalenia płytki . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm , do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mmz łbem kulistym. Wszystkie otwory blokowane kompatybilne z wkrętami zmienno- kątowymi 3,5mm . Zakończenie płytki w części trzonowej odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia metodą minimalnego cięcia. Płytka z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu z kością . Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych- tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. |  |  | szt. | 10
2 | Płytka kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka. Wersja prawa/lewa.z zakresem wysokości haka 12 i 15mm. Posiadająca otwory blokowane i jeden kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał tytan lub Płytka kształtowa blokowana z hakiem do obojczyka. Wersja prawa/lewa z zakresem wysokości haka 12 i 15mm. Posiadająca otwory blokująco-kompresyjne. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan |  |  | szt. | 10
3 | Płytka obojczykowa blokowana S , w wersji lewej i prawej, 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i jeden kompresyjny Otwory blokowane posiadające oporową część stożkowąoraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Materiał - tytan lub Płytka obojczykowa blokowana S , w wersji lewej i prawej, 3 - 8 otworów blokująco-kompresyjnych. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Materiał - tytan |  |  | szt. | 10
4 | Płytka obojczykowa blokowana S trzonowa , w wersji lewej i prawej, 6 - 10 otworów blokowanych . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. |  |  | szt. | 10
5 | Płytka łopatkowa przyśrodkowa , w wersji lewej i prawej, 7 lub 9 otworów blokowanych oraz 2 lub 3 otworów kompresyjnych o długości odpowiednio 72mm i 91mm .W części trzonowej otworyblokowane oraz odpowiednio 1 lub 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . płytkama posiadać przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,5mm , do czasowej stabilizacji płytki . Do otworów blokowanych wkręty blokowane o śr 3,5mm. do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym .Otwory blokowane kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi kobaltowymi 3,5mm . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 4
6 | Płytka łopatkowa boczna blokowana , w wersji lewej i prawej, 5 i 7 otworowa .W części trzonowej otwory blokowane oraz odpowiednio 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej7 otworówblokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . płytkama posiadać przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 1,5mm , do czasowej stabilizacji płytki . Do otworów blokowanych wkręty blokowane o śr 3,5mm. do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym .Otwory blokowane kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi kobaltowymi 3,5mm . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 4
7 | Płytka panewkowa blokowana , w wersji lewej i prawej, 7 otworów blokowanych . Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Płytka ma posiadać przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do czasowe jstabilizacji płytki. Do otworów blokowanych wkręty o średnicy 3,5mm. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-kątowymi kobaltowymi 3,5mm. |  |  | szt. | 4
8 | Płytka do atrodezy przednioboczna TT . Kształtowa , zakładana od strony przedniej lub przedniobocznej . Wersja prawa i lewa . Płtyka w rozmiarach od 1 do 7 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz , w płytkach 2-7 otworowych 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości zapewniając kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Płytka ma posiadać przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji płytki i przynajmniej1lub 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kosci. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . Wszystkie otwory blokowane w płytce, kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 5,0mm . Zakończenie części trzonowejpłytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowe z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 2
9 | Płytka do atrodezy boczna TTC . Kształtowa , zakładana od strony bocznej . Wersja prawa i lewa . Płtyka w rozmiarach od 1 do 4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz , w płytkach 2-4 otworowych 1 otwór kompresyjny z jednokierunkową kompresją . W części nasadowej 11 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości zapewniając kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Płytka ma posiadać przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji płytki i przynajmniej1lub 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kosci. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . Wszystkie otwory blokowane w płytce, kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 5,0mm .Do kompresji stawu wkręty stożkowe 5,4mm z częściowym gwintem . Zakończenie części trzonowejpłytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowe z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 2
10 | Płytka do atrodezy boczna TT . Kształtowa , zakładana od strony bocznej . Wersja prawa i lewa . Płtyka w rozmiarach od 1 do 4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz , w płytkach 2-4 otworowych 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości zapewniając kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji płytki i przynajmniej 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kosci. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . Wszystkie otwory blokowane w płytce, kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 5,0mm . Zakończenie części trzonowejpłytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowe z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 2
11 | Płytka do atrodezy tylna TTC . Kształtowa , zakładana od strony tylnej . Wersja prawa i lewa . Płtyka w rozmiarach od 1 do 4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz , w płytkach 2-4 otworowych 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości zapewniając kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Płytka ma posiadać przynajmniej 5 otworóe pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji płytki i przynajmniej 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kosci. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . Wszystkie otwory blokowane w płytce, kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 5,0mm . Zakończenie części trzonowejpłytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowe z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 2
12 | Płytka do atrodezy tylna TT . Kształtowa , zakładana od strony tylnej . Wersja prawa i lewa . Płtyka w rozmiarach od 1 do 4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz , w płytkach 2-4 otworowych 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości zapewniając kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otworóe pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji płytki i przynajmniej 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kosci. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . Wszystkie otwory blokowane w płytce, kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 5,0mm . Zakończenie części trzonowejpłytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowe z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 2
13 | Płytka do atrodezy przednia TT . Kształtowa , zakładana od strony przedniej . Płtyka w rozmiarach od 1 do 4 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz , w płytkach 2-4 otworowych 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów.1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości zapewniając kompresję stawu skokowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową . Płytka ma posiadać przynajmniej 2 otworóe pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji płytki i przynajmniej 2 otwory owalne pod druty Kirschnera pozwalające na kompresję bez wykręcania drutów z kosci. Otwory owalne ustawione w części trzonowej wspólnie z otworem walcowym . Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym . Wszystkie otwory blokowane w płytce, kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 5,0mm . Zakończenie części trzonowejpłytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.. Część trzonowa płytek dłuższych niż 1 otworowe z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . |  |  | szt. | 2
14 | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0 , dł. 16mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  |  | szt. | 150
15 | Wkręt blokowany gąbczasty, samogwintujący o śr. 5,4 , dł. 35mm - 80mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  |  | szt. | 30
16 | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym , o śr. 4,5 mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi . Materiał - tytan. |  |  | szt. | 30
17 | Wkręt blokowany o śr.2,4 samogwintujący kompatybilny z płytkami do dalszej nasady ramienia o dł. 16mm- 40mm.Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  |  | szt. | 100
18 | Wkręt korowy samogwintujący z łbem stożkowym, o śr. 3,5mm, dł.16-85mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. |  |  | szt. | 80
19 | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-85mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. |  |  | szt. | 300
20 | Wkręt blokowany gąbczasty samogwintujący o śr. 3,9mm, dł. 35mm-80mm. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan . |  |  | szt. | 30
21 | Wkręt kobaltowy zmiennokątowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-85mm. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - kobalt. |  |  | szt. | 350
22 | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -85mm .Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. |  |  | szt. | 300
23 | Gwóźdź anatomiczny w wersji krótkiej : ø10 mm 11 i 12mm L-180-200mm.(skok co 20mm) wymagania : materiał - tytan . W wersji długiej Ø 10,11,12 mm. Lewy i prawy. Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzany na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica).Elementy blokujące z gniazdami typu torx. Materiał - tytan |  |  | szt. | 30
24 | Wkręty blokujące ø5,0. L- 30mm - 90mm |  |  | szt. | 120
25 | Wkręty blokujące ø5,5. L-30mm - 90mm |  |  | szt. | 30
26 | Śruba kompresyjna |  |  | szt. | 15
27 | Śruba zaślepiająca. W długościach od 0 - 15mm |  |  | szt. | 36
28 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany ø 7,5 L-60mm - 120mm |  |  | szt. | 20
29 | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszejw przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa.Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewniają alternatywne, zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. |  |  | szt. | 50
30 | Gwóźdź piszczelowy odpiętowy L- 160mm- 320mm Ø10, 11, 12mm. Zapewniający usztywnienie stawu skokowego, z możliwością śródoperacyjnej kompresji stawu. W części bliższej 3 otwory zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch płaszczyznach. W części dalszej minimum trzy otwory w tym jeden kompresyjny zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację i zapewniające możliwość stosowania rygli Ø5,0mm jak również Ø5,5mm.Gniazda wkrętów typu torx . materiał - tytan. |  |  | szt. | 2
31 | Wkręt blokujący ø4,0 z gniazdem typu torx , L -25mm - 80mm |  |  | szt. | 60
32 | Wkręt blokujący ø4,5 z gniazdem typu torx , L -25mm - 80mm |  |  | szt. | 60
33 | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -30mm - 90mm |  |  | szt. | 60
34 | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -30mm - 90mm |  |  | szt. | 60
35 | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego. W długościach od 0 - 15mm |  |  | szt. | 52
36 | Śruba kompresyjna do gw piszczelowego. |  |  | szt. | 5
37 | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego wstecznego. |  |  | szt. | 2
38 | Gwóźdż piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego.Wprowadzany od strony guza piętowego , kaniulowany , prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja prawa i lewa . Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchniąoporową pod kość skokową. Długość od 45mm - 60mm ze skokiem co 5mm oraz przedłużony 70mm .Średnica 10, 12mm. . W wersji krótkiej trzy otwory gwintowane . W wersji 70mm cztery otwory gwintowane oraz jeden kompresyjny o dł 5mm.Możliwość zastosowania wkrętów kompresyjnych5,0 lub 5,5mm . Połaczenie wkrętów 5,5mm stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach . Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx.. Materiał tytan. |  |  | szt. | 10
39 | Wkręty blokujące kaniulowane o średnicy 5,0mm i 5,5mm |  |  | szt. | 20
40 | Zaślepki w zakresie 0-30mm |  |  | szt. | 10
41 | Gwóźdż śródszpikowy krętarzowy. Krótki - dł 180mm-200mm - pokryty celownikiem, średnica 10mm-11mm dla części dalszej i 16mm średnicy w części bliższej. Kąt trzonowy ,130°135°.Blokowany śrubą zespalającą lub śrubą teleskopową .Śruba doszyjkowa o średnicy max 10,5mm. śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0 - 15mm stopniowane co 5mm. Długi- długość 280mm - 420mm ( ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym. Średnica części dalszej10mm- 11mm i 16mm w części bliższej.Gwóźdź w wersji lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą lub teleskopową o maksymalnej średnicy 10,5mm.Gwóźdź w części dalszej ma posiadać 1 otwór dynamiczny oraz dwa otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację(AP i strzałkowej). Gwoździe kodowane kolorami każda średnica inny kolor .Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx. System wykonany ze stopu tytanu. |  |  | szt. | 150
42 | Śruba zespalająca Ø10,5mm . L= 80mm - 120mm . |  |  | szt. | 150
43 | Śruba zaślepiająca do śruby zespalającej |  |  | szt. | 150
44 | Śruba zespalająca Ø 5,0mm. L =80mm - 120mm |  |  | szt. | 75
45 | Śruba teleskopowa Ø 10,5mm. L= 80mm - 120mm |  |  | szt. | 25
46 | Śruba kompresyjna |  |  | szt. | 150
47 | Śruba ustalająca |  |  | szt. | 120
48 | Śruba zaślepiająca do gwoździa w wysokościach 0 - 15mm(co 5mm) |  |  | szt. | 125
49 | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -30mm - 80mm |  |  | szt. | 80
50 | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -30mm - 80mm |  |  | szt. | 80
51 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 45 mm -70mm |  |  | szt. | 40
52 | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7,3mm, długość śruby 80 mm -110mm |  |  | szt. | 40
53 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) . W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania w przynajmniej trzech płaszczyznach , wszystkie otwory gwintowane w tym otwór fasolkowy ma posiadać w środkowej części otwór gwintowny pozwalający na wprowadzenie wkrętu 5,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej trzech rozmiarach.wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. Wkręty blokujące i gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor. System wykonany z tytanu . |  |  | szt. | 40
54 | Wkręty blokujace ø3,0mm. |  |  | szt. | 30
55 | Wkręty blokujace ø4,5mm i 4,0mm |  |  | szt. | 80
56 | Śruba zaslepiająca do gw. ramiennych o dł. od 0 - 5mm. |  |  | szt. | 20
57 | Śruba kompresyjna do gw. ramiennych . |  |  | szt. | 10
58 | Endoproteza głowy kości promieniowej. Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. |  |  | szt. | 12
59 | Druty Kirschnera o średniy 1,0- 1,2- 1,4- 1,5 -1,6- 1,8 - 2,0 - 2,4 - 2,5 - 3,0mm i dł 150mm-160-180-200 - 250 - 280 - 310 - 360mm |  |  | szt. | 600
60 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø2,5mm, dł - 100mm |  |  | szt. | 40
61 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø3,0mm, dł - 150mm |  |  | szt. | 40
62 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø3,0mm, dł - 250mm |  |  | szt. | 40
63 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø4,0mm, dł - 250mm |  |  | szt. | 40
64 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø4,5mm, dł - 150mm |  |  | szt. | 50
65 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø4,5mm, dł - 200mm |  |  | szt. | 40
66 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø5,0mm, dł - 200mm |  |  | szt. | 30
67 | Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości, uchwyt trójgraniasty Ø5,0mm, dł - 250mm |  |  | szt. | 20
68 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-70mm |  |  | szt. | 10
69 | Wkręty kaniulowane korowe , samogwintujące Ø 3,5 L-20mm-70mm |  |  | szt. | 10
70 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-20mm-70mm |  |  | szt. | 10
71 | Wkręty kaniulowane , samogwintujące, z gwintem 16mm, Ø 5,0 L-25mm-70mm |  |  | szt. | 10
72 | Wkręty kaniulowane , samogwintujące, z gwintem 32mm, Ø 5,0 L-40mm-70mm |  |  | szt. | 10
73 | Wkręty kaniulowane gąbczaste, z gwintem 16mm , Ø7,0 . L- 40mm - 130mm |  |  | szt. | 15
74 | Wkręty kaniulowane z gwintem 32mm Ø7,0 . L -40mm - 130mm. |  |  | szt. | 30
75 | Wkręty gąbczaste z gwintem 32mm Ø 6,5mm, L 25mm - 120mm lub wkręty gąbczaste w zakresie długości od 35mm zamiast od 25mm, gdyż długość gwintu 32mm wyklucza możliwość rozmiaru 25mm |  |  | szt. | 10
76 | Wkręty gąbczaste,samogwintujące Ø 4,5 L-25mm-70mm |  |  | szt. | 10
77 | Wkręty gąbczaste z niepełnym gwintem Ø 4,5mm L-25mm-70mm |  |  | szt. | 10
78 | Wkręty korowe Ø 4,5mm L-14mm-120mm |  |  | szt. | 30
79 | Wkręty korowe z niepełnym gwintem Ø 4,5 mm L-26mm-80mm |  |  | szt. | 30
80 | Wkręty kostkowe, gąbczaste samogwintujące- trokar z niepełnym gwintem Ø 4,5mm L- 20mm-70mm |  |  | szt. | 20
81 | Wkręty kostkowe gąbczaste samogwintujące Ø 4,5mm L-20mm-70mm |  |  | szt. | 20
82 | Podkładki Ø 4,5x15 |  |  | szt. | 15
83 | Podkładki Ø 4,5x10 |  |  | szt. | 15
84 | Podkładki Ø 5,0x11 |  |  | szt. | 15
85 | Podkładki Ø 5,0x13 |  |  | szt. | 15
86 | Podkładki Ø 5,5x20 |  |  | szt. | 15
87 | Podkładki Ø 5,5x15 |  |  | szt. | 15
88 | Podkładki Ø 5,5x10 |  |  | szt. | 15
89 | Podkładki Ø 4,5x11 |  |  | szt. | 15
90 | Podkładki pod wkręty Ø7,0 - x16 |  |  | szt. | 15
91 | Płytka prosta wąska cienka w długościach 71mm,87mm i 103mm i odpowiednio 4 ,5 i 6 otworowa . Materiał stal. |  |  | szt. | 40
92 | Płytka prosta rurkowa 1/2 rurki w długościach 71mm,87mm i 103mm i odpowiednio 4 ,5 i 6 otworowa |  |  | szt. | 20
93 | Wiertła 3,2/180 |  |  | szt. | 15
94 | Wiertła 4,5/180 |  |  | szt. | 10
95 | Rozwiertaki śródszpikowe giętkie czołowe , w przedziale średnic od 6mm - 13mm. |  |  | szt. | 10
96 | Wiertła L - 150mm , o średnicy od 2,0mm - 2,8mm |  |  | szt. | 20
97 | Wiertła L - 180mm , o średnicy od 3,2mm - 3,7mm |  |  | szt. | 20
98 | Wiertła L- 180mm - 300mm o średnicy 3,2mm - 6,5mm |  |  | szt. | 20
99 | Filtry do kontenerów |  |  | szt. | 30
……………………………………………………
| Wymagania użytkownika: | [5 empty] | (Imię i nazwisko osoby
| 1) dostarczenie wraz z wszczepami systemy do implantacji i serwis narzędzi, | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
2) szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów
3) niedpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
4) depozyt w siedzibie Zamawiającego - uzupełnienie implantów do 24 godzin od wysłania protokołu zużycia przez Zamawiającego