## ORTOPEDIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 1 Implanty do aloplastyk biodra
L.p. |  | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | panewka bezcementowa z otworami typu press-fit, fiksująca się na równiku z pressfitem brzeżnym 1,8 mm |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | panewka bezcementowa pełna z otworami typu press-fit, fiksująca się na równiku z pressfitem brzeżnym 1,8 mm |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny,ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. | 42-66 | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | panewka rewizyjna wielootworowa, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%.. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny,ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. e | 42-72 | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "wkładka polietylenowa bezokapowa oraz z okapem 10 stopni z PE X3. |  | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | wkładka ceramiczna o średnicy wewnętrznej rosnącej wraz ze wzrostem średnicy zewnętrzej panewek |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Wkładka zatrzaskowa polietylenowa antyluksacyjna |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | zaślepka do panewki |  | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | śruba do panewki |  | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | trzpień bezcementowy prosty morfometryczny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, rosnący w wymiarze bocznym i przyśrodkowym, w 12 rozmiarach i 2 typach kątów CCD - 127 i 132 stopni. Stożek V40 |  | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm w min. 3 długościach szyjki |  | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | głowa ceramiczna alumina w 3 długościach szyjki |  | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | głowa metalowa Lfit wysokopolerowana o średnicach 36-44mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | wkładka dwumobilna |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | wkładka X3 do artykulacji dwumobilnej |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | element krętarzowy bezcementowego systemu rewizyjnego |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | trzpień bezcementowego systemu rewizyjnego |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | panewka rewizyjna anatomiczna lewa i prawa, gwarantująca obniżenie centrum rotacji głowy. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
*Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów w ilościach: 2 zestawy do trzpienia przynasadowego, 1 zestaw do endoprotezy bipolarnej, 1 zestaw do panewki bezcementowej, zestaw do dual mobility, oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: min. 2 szt w każdym rozmiarze lub w ilościach uzgodnionych z ordynatorem. Każdy zestaw instrumentarium zostanie złożony w kontenerze w filtrem. Dodatkowo firma dostarczy na czas trwania umowy napęd do wykonywania zabiegów implantacji protezy biodra zawierający: piłę, wiertarkę i przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy szafę do przechowywania implantów.
PAKIET 2 Implanty do aloplastyk kolana
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Komponent udowy cementowany anatomiczny o jednopromieniowości w zakresie ruchu 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | od 1 do 8 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Komponent piszczelowy cementowany modularny, uniwersalny (jednakowa dla strony lewej i prawej) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. | od 1 do 8 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego w rozmiarach 9, 11, 13 i 16 mm. WkładKi CR/PS/CS | 9,11,13,16 | 1 sztuka | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ostrze do piły |  | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komponent udowy bezcementowy |  | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Komponent piszczelowy bezcementowy |  | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | element udowy rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | od 1 do 8 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych lub bezcementowych. | od 1 do 8 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu. Sterylizowane nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach 9,11,13, 16 w 8 rozmiarach | 9,11,13,16 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | bloczek udowy do uzupełnienia ubytków kostnych |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | podkładka piszczelowa wykonana z CoCr występująca jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | przedłużka bezcementowa |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | przedłużka cementowana |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | augment przynasadowy |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | offset |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabel pleciony, stalowy o średnicy 2,0mm |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabel z zaciskiem w komplecie |  | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zacisk do kabla |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości posiadające możliwość zamocowania kabla bezpośrednio w płycie |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabel z kulką + blokada |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Haczyk krętarzowy |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Płyty krętarzowe w dwóch rozmiarach części bliższej płyty zaczepianej na krętarz – każdy z rozmiarów przynajmniej w 3 długościach w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
23 | * Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów w ilościach: 2 zestawy do implantacji endoprotez oraz 1 zestaw do złamań okołoprotezowych oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: min. 2 szt w każdym rozmiarze lub w ilościach uzgodnionych z ordynatorem. Każdy zestaw instrumentarium zostanie złożony w kontenerze w filtrem. Dodatkowo firma dostarczy w na czs trwania umowy 2 napędy do wykonywania zabiegów implantacji protezy kolana zawierające: piłę, wiertarkę, przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy szafę do przechowywania implantów.
PAKIET 3 Implanty do endoprotez poresekcyjnych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Element udowy stawu kolanowego zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | 5 rozmiarow | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Element udowy stawu kolanowego poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | 2 rozmiary | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny dla obu stron. Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | 2 rozmiary | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny dla strony lewej i prawej. Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | 4 rozmiary | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana, komplet 4 uszczelek polietylenowych zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie „zawiasu”. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały do małej poresekcyjnej piszczeli |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wkładki polietylenowe do stawu kolanowego w min. 5 grubościach, w zakresie od 10-24 mm wysokości, dedykowane odpowiednio do wybranego rozmiaru elementu piszczelowego |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego: Wykonane z tytanu o długościach 80 i 155 mm, średnice od 10 do 23 mm bezcementowe |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego:Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm oraz jako pełne bloki uzupełnające oba przedziały również 5 i 10mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Mimośród wykonany z CoCr pozwalajacy na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Komponent poresekcyjny biodra do zastąpienia części bliższej kości udowej wykonany z CoCr, w opcji standardowej i krętarzowej, montowany bez uzycia śruby. |  | 1 stuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | zatyczki małe udowe |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | oś |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | zatyczka piszczelowa |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | bumper uniwersalny |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 4 Implanty do endoprotezoplastyk cementowanych biodra
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia |  | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, zwężający się dystalnie, z centralizerem. Stożek V40. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | trzpień cementowany rewizyjny - w długościach 200,220,240 oraz 260 mm. Stożek V40. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | panewka cementowana polietylenowa |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | panewka cementowana półzwiązana |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | siatka |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | śruba |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | koszyk |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | śruba |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | augment panewkowy rewizyjny |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | głowa bipolarna |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
* Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: 1 szt w każdym rozmiarze. Dodatkowo firma dostarczy kontenery sterylizacyjne PrimeLine Pro do transportu narzędzi w ilości dostosowanej do ilości skrzynek narzędzi.
PAKIET 5 Proteza stawu biodrowego pierwotna i rewizyjna
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Corail standard: 8-20; Corail HighOffset 9-20; Corail Coxa Vara 9-20; corail Short Neck 6-10 | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, umożliwiającym pierwotną stabilizacje oraz wtórną osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12 | Trilock Standard 0-12; Trilock Offset 0-12 | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. | Pinnacle 100: 48-66mm; Pinnacle Sektor 48-66mm | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. | Pinnacle Marathon: 38-72mm w zależności od opcji | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 66mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. | Pinnacle ALTRX: 44-72 w zależności od opcjii | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | Zaślepka Duralock: jeden rozmiar | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | Pinnacle śruba: śr. 6,5mm; długości 15-70mm | 1 sztuka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. | Głowa metalowa Eze, średnica 28 i 32 | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 | Głowa metalowa M-spec śred. 28 i 36mm | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 40mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12 mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 | Głowa metalowa M-spec sred. 40 mm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. | Głowa ceramiczna śred. 28, 32, 36 | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | Pinnacle Constrained: 48-72 w zależności od opcji | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Corail Revision Standard: 10-20; Corail Revision Offset: 10-20 | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego w całości pokryty hydroksyapatytem, anatomiczny, walcowaty, posiadający pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska. Wyposażony w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby stabilizujące. Długości: 125, 175, 225, 275mm. Średnice 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. | Reef trzpien dystalny: śred. 10-20mm; długość. 125, 175, 225, 275mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proksymalny element przynasadowy trzpienia rewizyjnego o średnicy 26mm i wysokości 25 lub 35mm. Wyposażony w degresywne, poziome makrostruktury, w opcjach kołnierzowej lub bezkołnierzowej. Stożek 12/14. | Reef element proxymalny: śred. 26, wys. 25, 35mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Opcjonalna tytanowa płytka krętarzowa w 3 rozmiarach, pokryta hydroksyapatytem. | Reef płytka kretarzowa - rozmiar 1,2, 3 | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Śruba tytanowa 5mm do stabilizacji trzpienia w części dystalnej. Długości 20 - 80mm co 5mm. | Reef śruba: śred. 5mm, długośc 20-80mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2,5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach 14 - 31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, w opcji prostej lub 3° odchylenia (w zależności od rozmiaru). | Reclaim element dystalny: śred. 14-31, długośc 140, 190, 240, 290mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Element proksymalny trzpieńa rewizyjnego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu o porowatej powierzchni, CCD 135°. Dostępny w 3 średnicach 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. Umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. W zestawie śruba łącząca element proksymalny z elementem dystalnym w odpowiedniej długości 75, 85, 95 lub 105mm. | Reclaim element proksymalny: 3 średnice 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, dwie opcje offsetu 40 i 45mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Śruba zamienna do połączenia elementu proksymalnego i dystalnego trzpienia rewizyjnego (opcjonalna). | Reclaim śruba mocujaca dł. 75-105mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 38 - 72mm co 2mm. | Pinnacle Gription, śred. 38-72mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | Pinnacle Revision sred. 54-80mm, Pinnacle Revision DPX: śred. 54-72mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. | Augumenty pólkoliste Gription TF: grubość 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. | Augumenty rewizyjne - podkładki skośne 5°, 10°, 15° | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | augument lewy i prawy, rozmiar 56, 62, 68mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. | Śruby blokowane śred. 5,5mm, dł. 25 - 70mm oraz 14 - 30mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | Śruba śred. 5mm, dł. 20 - 80mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | Pinnacle XLPE : śred. wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, śred. wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, śred. wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | Corail cementowany standard 8-20, HighOffset: 9-20 | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm) | Blokada cementu , rozm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (8,25 - 23,75mm) | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | Panewka Bimentum press fit śred. 43 - 69mm co 2mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (ramię biodrowe z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 41 - 69mm co 2mm. | Panewka Bimentum Plus, śred. 41 - 69mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (2 ramiona biodrowe z dwoma otworami na śrubę 5mm, hak zasłonowy z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | Panewka rewizyjna Bimentum śred. 43 - 69mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Płyta rewizyjna, stalowa w kształcie krzyża o profilu kulistym pozwaljącym na osadzenie dwumobilnej panewki cementowanej. Płyta posiada hak zasłonowy z jednym owtorem na śrubę 5mm oraz kołnierz biodrowy pozwalający na jej stabilizację czterema śrubami 5mm. 6 rozmiarów w wersji lewa i prawa. | Płyta rewizyjna lewa, prawa, w 5 rozmiarach | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Wkładki mobilne z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), dostępne dla dwóch średnic głowy kości udowej: 22,2 mm w rozmiarach 41 - 69mm co 2mm oraz 28 mm w rozmiarach 47 - 69mm co 2mm. Kształt hemisferyczny + 11mm ze zwężeniem wkładki na krawędzi brzegu. | Wkładki dla dwóch średnic głowy kości udowej: 22,2 mm w rozmiarach 41 - 69mm oraz 28 mm w rozmiarach 47 - 69mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Stalowa śruba o średnicy 5mm w rozmiarach 20 - 70mm co 5mm. | Śruba o śred. 5mm, dł. 20 - 70mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | Głowa bipolarna: 23 rozmiary (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów w ilościach: 2 zestawy do trzpienia przynasadowego, 2 zestawy do trzpienia standardowego, 3 zestawy do panewki bezcementowej oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: min. 3 szt w każdym rozmiarze lub w ilościach uzgodnionych z ordynatorem. Każdy zestaw instrumentarium zostanie złożony w kontenerze w filtrem. Dodatkowo firma dostarczy na czs trwania umowy 3 napędy do wykonywania zabiegów implantacji protezy biodra zawierający: piłę, wiertarkę i przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy 2 szafy do przechowywania implantów.
PAKIET 6 Endoproteza stawu kolanowego
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia po usunięciu polietylenowej zaślepki |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji CR i PS. |  | 1 sztuka | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Peg wykonany ze stopu CoCr, gwintowany, dokręcany do elementu udowego |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne |  | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wrost kości w przestrzenie implantu. Zaopatrzonyw 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący. |  | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm oraz asymetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm oraz asymetrycznej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm i 30 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i asymentrycznej. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Element udowy cementowany, anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwiajaca zgięcie do 155°. Implant pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. |  | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Element piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach. Opcjonalnie element piszczelowy AllPoly dostępny w 6 rozmiarach i wysokościach 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm. |  | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ostrze |  | 1 sztuka | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. |  | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 6 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia. Dostępny również w wersji bezcementowej. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, mocowania do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego lub lużnej typu Mobile Bearing. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, w grubościach: 10 mm, 12 mm, 14 mm 17 mm i 20 mm. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 5 rozmiarach o średnicy od 28 mm do 41 mm, . |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Element Udowy, cementowany, dostępny w 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr. Element uniwersalny dla strony lewej i prawej. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Element piszczelowy cementowany, ze stopu tytanu, dostępny w 5 rozmiarach. |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Wkładka polietylenowa o grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm i 24mm. Wkładka stabilizowana metalowym bolcem |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Element Udowy, cementowany, dostępny w 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr. Element zawiasu wyłożony materiałem PEEK |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Element piszczelowy cementowany, ze stopu CoCr, dostępny w 5 rozmiarach. Element zawiasowy wyłożony materiałem PEEK. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Podkładka udowa przednia i tylna wykonana ze stopu tytanu dostępna w grubościach 5 mm i 10 mm. Podkładka uniwersalna do zastosowania do elementu udowego zawiasowego i bezzawiasowego. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Podkładka piszczelowa wykonana ze stopu tytanu dostępna w grubościach 7 mm i 12 mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Offset wykonany ze stopu tytanu, dostępny w dwóch długościach, umożliwiający porzesunięcie osi o 3 mm i 6 mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Wkładka polietylenowa o grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm i 24mm. Wkładka stabilizowana metalowym bolcem |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy o średnicy od 14 mm do 24 mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Podkładka piszczelowa wykonana ze stopu tytanu dostępna w grubościach 7 mm i 12 mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ostrze |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Spacer Kolanowy umożliwiający sporządzenie elementu udowego w wielkościach 60 mm, 70 mm i 80 mm oraz elementu piszczelowego w analogicznych wielkościach i 3 grubościach 12 mm, 16 mm i 20 mm dla każdej wielkości |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Mieszalnik |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zestaw LAVAGE płukaczka/dysza |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Końcówka płucząca dodatkowa |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów w ilościach: 3 zestawy do implantacji endoprotez kolana oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: min. 3 szt w każdym rozmiarze i typie lub w ilościach uzgodnionych z ordynatorem. Każdy zestaw instrumentarium zostanie złożony w kontenerze w filtrem. Dodatkowo firma dostarczy na czs trwania umowy 3 napędy do wykonywania zabiegów implantacji protezy kolana zawierający: piłę, wiertarkę i przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy szafę do przechowywania implantów.
PAKIET 7 Proteza pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego, cementowana SIGMA PFC
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Element udowy cementowany CR/CS i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron. | Element udowy: rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron dla wersji PS/CR | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. | Taca piszczelowa rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5; oraz 20mm (z wyłączeniem rozmiaru 1.5) | Wkładka poiletylenowa, rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5; oraz 20mm (z wyłączeniem rozmiaru 1.5) | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Wkladka stab plus rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Implant rzepki cementowany, okrągły lub owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41mm. | Implant rzepki rozmiary 32, 35, 38, 41mm | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. | Element udowy zawiasowy rozmiary XS, S, Med | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wkładka polietylenowa rotacyjna wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru. | Wkładka zawiasowa w 3 rozmiarach XS, S, Med i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym. | Klin udowy 5 i 10mm grubości | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Element udowy cementowany, półzwiązany, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron. | Rewizyjny element udowy rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. | Adapter udowy 5˚ i 7˚ | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm. | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości. | Kołnierz udowy rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mm. | Trzpień bezcementowy o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Wkładka zatrzaskowa, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Wkładka polietylenowa FB TC3 rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30m | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych oraz augmentów. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. | Rewizyjna taca piszczelowa ozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Trzpień cementowany, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego. Rozmiary 30 i 60mm. | Trzpień cementowany rozmiary 30 i 60mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wkładka rotacyjna, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Wkładka rotacyjna, rozmiary 2,2,5; 3,4,5 | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. | Taca rotacyjna rewizyjna rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów (z wyjątkiem rozmiaru 2/0) i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm. | Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm. | Kołnierz udowy rozmiary29,37,45,53,61 | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów oraz złożenia depozytu implantów. Zestaw instrumentarium zostanie złożony w kontenerze w filtrem. Dodatkowo firma dostarczy na czas trwania umowy napęd do wykonywania zabiegów implantacji protezy kolana zawierający: piłę, wiertarkę i przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy szafę do przechowywania implantów.
PAKIET 8 Implanty do artroskopii kolana
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Śruba interferencyjna stosowana do zespoleń ortopedycznych, wykonana z tytanu. Posiadająca zaokrąglone krawędzie gwintu śruby, chroniące tkankę przeszczepu przed skaleczeniami podczas osadzania śruby, kaniulowana na całej długości. | 7x20mm; 7x25mm; 8x20mm; 8x25mm; 9x20mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm | 1 sztuka | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane z rękojeści, (stalowej) elastycznej igły i suwaka służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia, poprzez przesunięcie suwaka w przód. Urządzenie wyposażone w dwa profilowane implanty ułożone liniowo, wypuszczane pojedynczo, w rozmiarze 1mm x 5mm, wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu UHMWPE o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0. Urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm , regulacja głębokości uzyskiwana poprzez suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod katem 15 stopni z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowany sterylnie. | 15' wygięcie w górę | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 9 Implanty do zespoleń złamań miednicy komis
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | śruby do zespoleń płytkowych stal | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3,5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3,5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 Wkładka Polietylenowa
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej oraz z okapem dla głów 28, 32, opcjonalnie 36 mm już od średnicy panewki 50 mm, wyscona witaminą E, dedykowana do panewek typu G7. |  | SZT | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 Implanty do aloplastyk biodra
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Press-fit 1,7 mm. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, wyposażona w 8 pionowych, 2,5 mm skrzydełek antyrotacyjnych. Pressfit 1,5 mm |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka o nieregularnym brzegu, z otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Panewka cementowana, PE, neutralna lub z 20° okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm. |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kosz panewkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Kosz wyposażony w trzy płyty 2 i 3-otworowe dostępne w dwóch długościach oraz haczyk. |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego z dodatkiem Vit. E, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego z dodatkiem Vit. E, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do głów o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Również do zastosowania z PE głową dwumobilną 40 mm. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkładka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm. |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej, neutralna, z 10º lub 20º okapem, również w opcji z pogróbieniem dna o 5 mm, z możliwością mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Śruba o średnicy 6,5 mm, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępna w długościach od 15 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Głowa metalowa o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm, dostepna w min. Trzech długościach każda. |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w sześciu długościach szyjki każda. |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w trzech długościach każda. |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 40 mm dostępna w czterech długościach. |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w czterech długościach każda. Dostępna z rewizyjnym adapterem nakładanym na konus. |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm. |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Trzpień krótki, szyjkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryty w 3/4 porowatym tytanem i HA. Kąt CCD 135°. Dostępny w 9 rozmiarach. Kształt stożka o kącie rozwarcia 9°. W przekroju owalny, zwężający się dystalnie. Szyjka o zredukowanej geometrii, podłużna płetwa na powierzchni przedniej i tylnej, krzywizna przyśrodkowa stała dla poprawy dopasowania do łuku Adamsa. Zmiana długości trzpienia o 3 mm dla każdego rozmiaru, wzrost długości szyjki, o 0,5 mm. Wzrost offsetu o 1 mm i w projekcji A/P, M/L o 1,25 mm. |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º. |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne. Profil klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej. |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st. |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V. Powierzchnia pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej. Część dystalna polerowana. Długości trzpieni w zakresie od 106 mm do 152 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 37,8 mm do 49,7 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, długość szyjki od 28 mm do 38 mm. Dostępny również w wersji modularnej. |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, o długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 11 rozmiarach, o długościach 110 mm i 140 mm i średnicy od 16 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125º i 135º), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 51 mm i średnicy od 16 mm do 23 mm. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm. Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. Sożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, cementowany, o kształcie stożkowym, dostępny w 3 długościach 130 mm, 165 mm i 200 mm oraz średnicach 12 mm, 14 mm i 16 mm |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Przedłużacz trzpienia o długości 60 mm i 120 mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, cementowany, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowy 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień o profilu klina, w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Korek do cementu zbudowany z UHMWPE i PMMA dpstępny w 10 rozmiarach i średnicach od 10 mm do 20 mm |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach w przedziale od 44 mm do 68 mm. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Panewka dwumobilna cementowana, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, na zew. części posiadająca wcięcia zwiększające powierzchnię kontaktu z cementem kostnym oraz stabilność rotacyjną i wertykalną, zaokrąglony rant brzeżny. Dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm, wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkością panewki), wyposażona w haczyk i 2 pegi. Do haczyka i pegów śruby o średnicy 4,5 mm w rozmiarach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego do panewek o rozmiarach od 44 mm do 68 mm |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Śruba wykonana ze stopu CoCR w średnicy 4,5 mm długościach od 20 mm do 45 mm ze skokiem co 5 mm średnicy i 6,5 mm w długościach od 36 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Peg wykonany ze stopu CoCR |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kable stalowe złożone z plecionki 49 drutów z blokadą |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Płyty stalowe do złamań okołoprotezowych hakowe, prawe i lewe w długościach 180 mm i 255 mm, odpowiednio 5 i 8 otworowe oraz uniwersalna o długości 130 mm (3 otworowa) |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Płyty stalowe haczykowe o długości 45 mm i 60 mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Płyty proste, stalowe, w 4 długościach 135 mm, 183 mm, 233 mm i 283 mmodpowiednio 4, 6, 8 i 10 otworowe |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Bloker |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Śruba do blokera |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. otoczenia ok. 21 stopni. Zawartość antybiotyku 0,6 g. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Spacer biodrowy wraz z formami odlewniczymi, umożliwiający sporządzenie głowy kości udowej w wielkościach 48 mm, 52 mm 56 mm i 60 mm oraz trzpienie w 3 średnicach i 3 długościach 135 mm, 170 mm i 210 mm dla każdej średnicy |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Ostrze |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Mieszalnik |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Zestaw LAVAGE płukaczka/dysza |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Końcówka płucząca dodatkowa |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów w ilościach: 3 zestawy do trzpienia przynasadowego, 3 zestawy do trzpienia standardowego, 1 zestaw do trzpienia szyjkowego, 2 zestawy do endoprotezy bipolarnej, 4 zestawy do panewki bezcementowej, 1 zestaw do panewki cementowanej, zestaw do dual mobility, zestaw do implantacji kosza, zestaw do zespoleń złamań okołoprotezowych oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: min. 4 szt w każdym rozmiarze lub w ilościach uzgodnionych z ordynatorem. Każdy zestaw instrumentarium zostanie złożony w kontenerze w filtrem. Dodatkowo firma dostarczy na czas trwania umowy 4 napędy do wykonywania zabiegów implantacji protezy biodra zawierający: piłę, wiertarkę i przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy 4 szafy do przechowywania implantów.
Pakiet 12 Endoproteza stawu ramiennego
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, trzpienie rewizyjne cementowane (13-15mm) długość 150, 180, 210 mm lub bezcementowe (13-16 mm) o długości 150, 180 mm, trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach (7,10 mm) o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. Element proksymalny: anatomia, trauma ( z otworami ), odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej . Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), głowy CTA (42-54mm) , adaptery neutralne i centryczne . Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod głowy metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod głowy polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), panewka cementowana (4 opcje) , panewka hybrydowa (polietylen + Trabecular Tytan) min. 5 opcji. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach.
1 | Trzpień bezcementowy |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień cementowany |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trzpień rewizyjny cementowany lub bezcementowy |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Panewka cementowana |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Panewka hybryda |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Glenosfery PE 40/44 mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Łącznik |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Glenosfery metalowe i tytanowe 36 mm |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wkładka odwrócona PE |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna |  | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Panewka bezcementowa metal back |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Śruba |  | 1 sztuka | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Głowa metalowa i tytanowa 40-54mm |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Adapter |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Wkład PE do panewki bezcementowej |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Głowa CTA |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Adapter do głów CTA |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Element beztrzpieniowy wykonany w technologi Trabecular Tytan (4 rozmiary , 8 opcji ) , głowy anatomiczne wykonane ze stopu tytanu (42-54mm) bądź chromo kobaltu ( 40-54mm) , adaptery w 3 opcjach , wkładka do protezy odwróconej metalowa ( S,M,L ) , glenosfery polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA , możliwość użycia panewki cementowanej oraz panewki polietylenowej z pegiem trabecular tytan w min. 5 opcjach . | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Element beztrzpieniowy TT |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Adapter standard lub ecentryczny |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Wkładka odwrócona metalowa |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Panewka cementowana |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Panewka hybryda |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Głowa metalowa 40-54mm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Panewka bezcementowa metal back |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Śruba |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Wkład PE do panewki |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Glenosfery PE 40/44 mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Łącznik |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Spacer barkowy wraz z formami odlewniczymi, umożliwiający sporządzenie głowy kości udowej w wielkościach 42 mm i 48 mm, trzpienie w 4 średnicach 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm oraz 9 długościach od 90 mm do 170 mm ze skokiem co 10 mm dla każdej średnicy |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Mieszalnik |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zestaw LAVAGE płukaczka/dysza |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Końcówka płucząca dodatkowa |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów oraz złożenia depozytu implantów w ilościach: min. 1 szt w każdym rozmiarze. Zestaw zostanie złożony w kontenerze z filtrem. Dodatkowo firma dostarczy na czas trwania umowy napęd do wykonywania zabiegów implantacji endoprotez stawu ramiennego zawierający piłę, wiertarkę i przystawki do drutów Kirschnera i ładowarkę wraz z dwoma akumulatorami i dwoma slotami do ładowania. Poza tym firma dostarczy szafę do przechowywania implantów.