Ostrów Wielkopolski dnia: 2022-03-16

**Powiat Ostrowski  
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego   
w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Dostawę łóżek opieki długoterminowej wraz z szafkami i materacami przeciwodleżynowymi**”– **RPZ.272.10.2022.**

Zamawiający, **Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1040mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości 1040 mm, lecz nie większej – ze względu na optymalizację aranżacji przestrzeni w pokoju pensjonariuszy, przygotowaną z uwzględnieniem potrzeb osób, które mogą się poruszać na wózkach inwalidzkich.  **2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1030mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości 1030 mm.  **3.** Czy Zmawiający dopuści łóżko o konstrukcji pantograf z 6 punktami podparcia?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Rezygnacja z wymaganych punktów podparcia oznacza dla Zamawiającego mniej stabilne leże, a co za tym idzie – mniej bezpieczne dla przyszłych pensjonariuszy.  **4.** Czy Zamawiający dopuści 35 szt łóżek wyposażonych w barierki dzielone metalowe o wykończeniu drewnopodobnym, w pełni zabezpieczające pacjenta. Barierki niezależne od szczytów, opuszczane poniżej poziomu materaca poprzez zwolnienie mechanizmu oraz wykonanie ruchu półokrężnego. Konstrukcja barierek jest na tyle stabilna iż może stanowić podporę podczas wstawania pacjenta zatem stalowy słupek między barierkami jest zbędny.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Zamawiający ocenia barierki montowane do szczytów jako stabilniejsze i bardziej wytrzymałe od niezależnych barierek, a stalowy słupek między barierkami nie odbiera jako zbędny a podnoszący bezpieczeństwo pensjonariusza.  **5.** Czy Zamawiający dopuści barierki dzielone (dla 35 szt łóżek) w proporcji 60%+40%?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian.  **6.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu mówiącego o drewnianej maskownicy elementów metalowych?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Zamawiający oczekuje zabudowanych elementów metalowych łóżka, ponieważ takie spełniają założenia projektowe aranżacji wnętrz przyszłego DPS. W założeniach tych Zamawiający dąży do „domowego” wystroju i opisuje wyposażenie wnętrz poprzez pożądaną funkcjonalność, wysoką jakość oraz „domowy” wygląd. Dla Zamawiającego jest to bardzo ważne, ponieważ podnosi komfort pensjonariuszy, także psychiczny, który jest niezwykle ważny przy opiece długoterminowej.  **7.** Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym leże wypełnione jest metalową siatką?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. W ocenie Zamawiającego lamele są mocniejsze i stabilniejsze od siatki, która może wyginać się pod ciężarem pensjonariusza.  **8.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 400-840mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Zamawiający oczekuje dużego zasięgu regulacji, ponieważ umożliwia to dopasowanie wysokości łóżka w zakresie komfortowym zarówno wobec przyszłych pensjonariuszy oraz przyszłych pracowników DPS.  **9.** Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją wysokości 210-760mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Zamawiający oczekuje dużego zasięgu regulacji, ponieważ umożliwia to dopasowanie wysokości łóżka w zakresie komfortowym zarówno wobec przyszłych pensjonariuszy oraz przyszłych pracowników DPS.  **10.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z indywidualną blokadą kół?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.  **11.** Czy Zamawiający zrezygnuje za zapisu mówiącego o prześwicie między podłożem a podstawą min 15cm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Dla Zamawiającego wymagany parametr oznacza możliwość bezpiecznego i komfortowego przemieszczania łóżka w przyszłości, gdy okaże się to konieczne.  **12.** Czy Zamawiający dopuści szafki w których szkielet jest metalowy?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Ocynkowany korpus w ocenie Zamawiającego lepiej chroni produkt przed korozją, wydłużając tym samym jego użytkowanie.  **13.** Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w górną szufladę i dolny kontener zamykany drzwiczkami z zatrzaskiem magnetycznym, przestrzenią pomiędzy nimi oraz metalową półką, w dolnej części szafki, do odkładania obuwia?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Dla Zamawiającego, oprócz bezpieczeństwa i trwałości ważne także są względy wizualne korespondujące z projektem wystroju wnętrz, którego założenia zostały przedstawione w odpowiedzi na pytanie nr 6. Wymagane parametry, w ocenie Zamawiającego, są realizacją założeń projektowych.  **14.** Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 820mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.  **15.** Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości 570mm  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, lecz pod warunkiem, że wraz ze złożonym blatem szerokość szafki jest nie większa niż 61,3 cm.  **16.** Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian, ze względu na optymalizację aranżacji przestrzeni pokoju pensjonariuszy.  **17.** Czy Zamawiający dopuści szafki w których blat boczny ma wymiary 550x340mm?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.  **18.** Czy Zamawiający dopuści szafki w których regulacja wysokości blatu bocznego realizowana jest w zakresie 760-1150mm?\  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.  **19.** Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną (przelotową) jako rozwiązanie równoważne dla obrotowego korpusu?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. W ocenie Zamawiającego szafki przelotowe, przy nieumiejętnym użytkowaniu ich przez osoby starsze, mogą powodować uszkodzenia ścian i narażać Zamawiającego na koszty związane z remontem czy odświeżeniem pokoi. **Zamawiający nie zmieni więc także kryterium oceny ofert**.  **20.** Czy Zamawiający dopuści szafki w których sprężyna gazowa, służąca do regulacji wysokości blatu bocznego nie jest osłonięta aluminiową osłoną?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Mechanizmy regulacji, w ocenie Zamawiającego, dla dobra pensjonariuszy powinny być zabudowane i zabezpieczone.  **21.** Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w koła fi 50?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, pod warunkiem, że koła te będą posiadać elastyczny i niebrudzący podłóg bieżnik, co jest ważne dla Zamawiającego ze względów estetycznych, a także z konieczności utrzymania czystości w obiekcie oraz kosztów z tym związanych.  **22.** Czy Zamawiający dopuści szafki zrobione w kolorystyce odpowiadającej wzornikowi RAL?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający niedopuszcza zaproponowanego rozwiązania i pozostawia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie bez zmian. Zamawiający zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, oczekuje gwarancji wykończenia lóżka i szafki w tym samym kolorze, tworząc tym samym „komplet/zestaw” mebli dla pensjonariusza, a jednocześnie dążąc do odtworzenia warunków domowych. |
| **23.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o całkowitej szerokości 61,3 cm (wraz ze złożony blatem bocznym)?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. |

/-/ Marcin Woliński  
Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu