Załącznik nr 1

Pakiet nr 3 – aparat USG

Wymagane Parametry Techniczne

Dane ogólne
Pełna nazwa ultrasonografu	Podać
Producent	Podać
Kraj	Podać
Dystrybutor / Oferent	Podać

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Parametr wymagany	Punktacja	Wartość oferowana
	Konstrukcja
	Aparat fabrycznie nowy - nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2022	TAK
	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 300 000
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 3
	Podświetlanie aktywnego złącza głowic	TAK
	Dynamika systemu	Min. 260 dB
	Monitor LCD o rozdzielczości min. 1600 x 900 bez przeplotu.	Przekątna ekranu min. 21 cali
	Regulacja wysokości panelu sterowania min. 20 cm	TAK
	Regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. +/- 30 st.	TAK
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę	Przekątna min. 8 cali
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod pulpitu aparatu	TAK
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1 - 18 MHz
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 2 000 obrazów
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 30 s
	Regulacja głębokości pola obrazowania	Min. 1 - 39 cm	1 – 39 cm – 0 pkt. / Powyżej 39 cm – 10 pkt.
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół	TAK
	Wbudowana bateria pozwalająca na min. 2 godziny normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania z wyświetlanym na ekranie monitora aparatu stanem naładowania baterii. Wyklucza się zewnętrzne baterie lub awaryjne zasilacze UPS	TAK
	Obrazowanie
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler)	TAK
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B	Min. 500 obrazów/s
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)	Min. 350 obrazów/s
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem techniki inwersji fazy	TAK
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione	TAK/NIE	NIE – 0 pkt. / TAK – 10 pkt.
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 3,0 m/s
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy).	TAK
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map	TAK
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego	Min. 0,4 do 45 kHz
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego PWD (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 15 m/s
	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min. 1 - 20 mm
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
	Archiwizacja obrazów
	Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym HDD	Min. 500 GB
	Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy zapewniający szybki start systemu	Min. 128 GB
	Napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat	TAK
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	TAK
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
	Videoprinter czarno-biały	TAK
	Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps	TAK
	Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve, Structure Reporting	TAK
	Funkcje użytkowe
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. 25x
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. 25x
	Liczba par kursorów pomiarowych na jednym obrazie min. 15	TAK
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań / Brzusznych / Kardiologicznych / Transkranialnych / Ginekologiczno-położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Pediatrycznych	TAK
	Głowice ultrasonograficzne
	Głowica Convex do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej	TAK, podać model
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1,5 – 6,0 MHz
	Liczba elementów	Min. 700
	Kąt skanowania	Min. 70 st.
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Głowica Liniowa do małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej	TAK, podać model
	Zakres częstotliwości pracy.	Min. 4,0 – 14,0 MHz
	Liczba elementów	Min.1000	1000 elementów – 0 pkt. / > 1200 elementów – 10 pkt.
	Szerokość pola skanowania	Min. 50 mm	50 mm – 0 pkt. / > 55 mm – 10 pkt.
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Obrazowanie trapezowe	TAK
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain	TAK
	Głowica endokawitarna wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej.	TAK, podać model
	Zakres częstotliwości pracy	Min. 3,0 – 11,0 MHz.
	Liczba elementów	Min. 900
	Kąt skanowania	Min. 180 st.
	Obrazowanie harmoniczne	TAK
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	Możliwość rozbudowy o tryb Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 20 m/s (przy zerowym kącie bramki)	Tak, podać
	Możliwość rozbudowy o moduł EKG	TAK
	Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadający wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych)	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne convex i linia min. 2 modele	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowice laparoskopową min. 3,0-11,0 MHz, szerokość skanu (FOV) min. 42 mm	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową (TEE)	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłąszczyznową typu convex/linia	TAK
	Inne
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)	Min. 36 miesiące
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)	TAK
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)	TAK
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych)	Max. 48 godz.
	Przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta min. 1 przegląd w roku	TAK
	Przegląd aparatu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji	TAK
	Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru	TAK
	Pełna integracja urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS.	TAK