Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr 24

Stymulatory do stałej stymulacji serca dwujamowe

Stymulator dwujamowy – DDDR z elektrodami

| L.P. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |  |
| 2. | Waga max. 24 [g] | Podać |  | Wymagane |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | Podać |  | Wymagane |  |
| 4. | Amplituda impulsu min. Zakres 0,2 – 7,5 [V] | Podać |  | Min. zakres wymagany |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 – 1,5 ms | Podać |  | Min. zakres wymagany |  |
| 6. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,1 – 7,5 [mV] | Podać |  | Min. zakres wymagany |  |
| 8. | Odstęp AV, programowany w zakresie min. 30 – 300 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |  |
| 9. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |  |
| 10. | Możliwość zapisu arytmii | TAK |  | Wymagane |  |
| 11. | Okres refrakcji V min. zakres 200 - 400 ms | Podać |  | Min. zakres wymagany |  |
| 12. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe | TAK |  | Wymagane |  |
| 13. | Program nocny | TAK |  | Wymagane |  |
| 14. | Histereza w obu kanałach stymulatora min 3 typy | TAK |  | Wymagane |  |
| 15. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |  |
| 16. | Dwa niezależne sensory | Podać |  | Wymagane |  |
| 17. | Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków | TAK |  | Wymagane |  |
| 18. | Funkcja „overdrive” | TAK |  | Wymagane |  |
| 19. | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | TAK |  | Wymagane |  |
| 20. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |  |
| 21. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji Beat to Beat | TAK |  | Wymagane |  |
| 22. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |  |
| 23. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |  |
| 24. | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |  |
| 25. | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |  |
| 26. | Introducery 6 F | TAK |  | Wymagane |  |
| 27. | Zapis IEGM min 150 s | TAK |  | Wymagane |  |
| 28. | Wykonawca zapewni programator oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów) | TAK |  | Wymagane |  |
| 29 | Stymulator z elektrodami umożliwia prowadzenie badań w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 1,5T i 3 T bez stref wykluczenia, posiada funkcję automatycznie rozpoznającą środowisko MRI i automatycznie zmienia ustawienia do uprzednio zaprogramowanych | TAK |  | Wymagane |  |
| 30 | 2 komplety kabli do pomiarów śródoperacynych resterylizowalnych o długości 2,8 m wraz z pierwszą dostawą | TAK |  | Wymagane |  |
| L.P. | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena |  |
| 31. | AV histereza-typy i zakres | Podać |  | do 2 rodzajów - 0 pkt., powyżej 2 rodzajów - 5 pkt |  |
| 32. | Odstęp A-V: bezpieczny (tak/nie) dynamiczny (tak/nie) | Podać |  | 0 pkt – nie, 10 pkt – tak |  |
| 33 | Czułość kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego | Podać |  | ≤ 0,1 mV - 5 pkt powyżej - 0 pkt |  |
| 34. | AV delay | Podać |  | ≤ 15 ms - 5 pkt ≥16 ms - 0 pkt |  |
| 35 | Algorytm zabezpieczający przed niewłaściwą klasyfikacją ekstrasystoli komorowych | Podać |  | Nie-0 pkt Tak-5 pkt |  |
| 36 | Możliwość wykonania stymulacji EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 1pkt- do 2 typów Trzy typy i więcej - 10 pkt |  |

OCENA JAKOŚCIOWA:  1 PKT = 1%

….......................................................

data, podpis, pieczęć *

* Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym