## Zad. 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 1. Odczynniki do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno – immunochemicznego oraz pomocniczych (biochemicznego i immunochemicznego)
Tabela 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń na 48 miesięcy | Ilość oznaczeń z 1 opakowania | Liczba opakowań zaokrąglona w górę szt. | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto na 48 mcy | Wartość brutto na 48 mcy | Nazwa handlowa produktu/ nr katalogowy/ Producent
BADANIA DLA ZINTEGROWANEGO MODUŁU BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEGO
1 | Albumina / surowica/mocz/ | 3400
2 | alfa-Amylaza / surowica/mocz | 13200
3 | Aminotransferaza alaninowa | 23000
4 | Aminotransferaza asparaginianowa | 18000
5 | Białko C-reaktywne | 21600
6 | Białko całkowite /surowica/mocz/ | 1200
7 | Białko /mocz/ PMR/ | 2400
8 | Bilirubina bezpośrednia/ związana & sprzężona | 2800
9 | Bilirubina całkowita | 24000
10 | Chlorki | 400
11 | Cholesterol całkowity | 16000
12 | Cholesterol HDL | 11200
13 | Cholesterol LDL | 11200
14 | Dehydrogenaza mleczanowa | 8400
15 | Fosfataza zasadowa | 8800
16 | Fosforany nieorganiczne | 5000
17 | Gamma-Glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 32000
18 | Glukoza /surowica/osocze/mocz/hemolizat/krew pełna/ | 25600
19 | Kinaza kreatynowa | 4800
20 | Kreatynina Jaffe / surowica/mocz/ | 40600
21 | Kwas moczowy /surowica/mocz/ | 12000
22 | Mocznik /surowica/mocz/ | 12000
23 | Magnez | 6000
24 | Mleczany | 800
25 | Potas /surowica/mocz/ | 100000
26 | Sód /surowica/mocz/ | 100000
27 | Triglicerydy | 9000
28 | UIBC-Utajona zdolność wiązania żelaza | 2000
29 | Wapń /surowica/mocz/ | 7200
30 | Żelazo | 6400
31 | Hormon adenokortykotropowy (ACTH) | 3200
32 | przeciwciała przeciwko coronavirusowi (SARS-CoV-2) test ilościowy | 2400
33 | przeciwciała przeciwko tyrreoperoksydazie (anty-TPO) | 4800
34 | przeciwciała przeciwko tyreogrobulunie (anty-TG) | 4400
35 | wolna trójjodotyronina (fT3) | 8000
36 | wolna tyroksyna (fT4) | 21600
37 | ferytyna | 1200
38 | HBsAg | 12800
39 | gonadotropina kosmórkowa /beta/ | 1600
40 | HIV Combo /przeciwciała anty-HIV1,HIV2/antygen p24/ | 7600
41 | Insulina | 2400
42 | Kortyzol /surowica/ślina/osocze/ | 5600
43 | Kwas foliowy | 400
44 | Peptyd natriuretyczny typu B/ NT-pro-BNP/ STAT | 2400
45 | PSA całkowite | 4800
46 | PTH (intact) II gen | 1200
47 | prokalcytonina | 6400
48 | Syphilis/Kiła/ test kiłowy/ WR | 6000
49 | tyreotropina (TSH)/ IIIgen. | 36000
50 | troponina T hs/TnT | 14000
51 | tyreoglobulina (TG) | 2000
52 | witamina B12 | 1200
53 | witamina D total | 5600
54 | anty-HCV | 11200
55 | Interleukina -6 | 1200
RAZEM
KALIBRATORY
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | w ml
RAZEM
MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | w ml
RAZEM
Materiały zużywalne, odczynniki dodatkowe i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Przedmiot zamówienia
RAZEM
BADANIA DLA POMOCNICZEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
1 | Albumina / surowica/mocz/ | 3400
2 | Alkohol etylowy/ Etanol/ | 5600
3 | Aminotransferaza alaninowa | 23000
4 | Aminotransferaza asparaginianowa | 18000
5 | Antystreptolizyna O/ ASO | 1600
6 | Białko C-reaktywne | 21600
7 | Białko całkowite /surowica/mocz/ | 1200
8 | Kinaza fosfokreatynowa frakcja MB (CK-MB) STAT | 9600
9 | Czynnik reumatoidalny RF | 800
10 | Glukoza /surowica/osocze/mocz/hemolizat/krew pełna/ | 25600
11 | Hemoglobina glikowana/ hemolizat/krew pełna/ (HbA1c) | 4800
12 | Kreatynina Jaffe /surowica/ | 40600
13 | Kwas moczowy /surowica/mocz/ | 12000
14 | Mocznik /surowica/mocz/ | 10000
15 | Wapń /surowica/mocz/ | 6000
RAZEM
KALIBRATORY
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | w ml
RAZEM
MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | w ml
RAZEM
Materiały eksploatacyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia
RAZEM
BADANIA DLA POMOCNICZEGO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO
1 | Hormon folikulotropowy- FSH | 1600
2 | Hormon lutenizujący - LH | 1600
3 | Przeciwciwała przeciw receptorom TSH - Anty-TSHR | 1200
4 | CA 125 | 800
5 | CA 19-9 | 1200
6 | CEA | 1600
7 | Siarczan dehydroepiandrostendionu - DHEA'S | 2000
8 | Estradiol -E2 | 1600
9 | Antygen HE-4 | 800
10 | Immunoglobulina E - IgE | 800
11 | Progesteron | 1200
12 | Prolaktyna | 2800
13 | Testosteron | 1600
14 | Toxoplasmoza/ Toxo IgG | 800
15 | Toxoplasmoza / Toxo IgM | 800
16 | Autoprzeciwciała anty CCP - Anti-CCP | 1200
RAZEM
KALIBRATORY
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | w ml
1
2
3
RAZEM
MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | w ml
1
2
3
RAZEM
Materiały zużywalne, odczynniki dodatkowe i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Przedmiot zamówienia
1
2
3
RAZEM
| Podsumowanie kosztów |  | Watość netto |  | Wartość brutto
1. | Zintegrowany system biochemiczno - immunochemiczny
Wartość czynszu dzierżawczego
Odczynniki
Kalibratory
Materiały kontrolne
Materiały eksploatacyjne
Razem
2. | Analizator pomocniczy - biochemiczny
Wartość czynszu dzierżawczego
Odczynniki
Kalibratory
Materiały kontrolne
Materiały eksploatacyjne
Razem
3. | Analizator pomocniczy - immunochemiczny
Wartość czynszu dzierżawczego
Odczynniki
Kalibratory
Materiały kontrolne
Materiały eksploatacyjne
Razem
4. | Sorter próbek
Wartość czynszu dzierżawczego
Odczynniki
Razem
5. | CAŁKOWITA WAROŚĆ OFERTY
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”

## Parametry graniczne
| Zadanie nr 1 | Załącznik nr 1 do SIWZ - modyfikacja
PARAMETRY GRANICZNE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEGO ORAZ ANALIZATORÓW POMOCNICZYCH: BIOCHEMICZNEGO I IMMUNOCHEMICZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM PREANALITYCZNYM/SORTER PRÓBEK/
Nazwa systemu: Nazwa sortera:
Producent: Producent:
Rok produkcji: Rok produkcji:
Model: Model:
Lp. | Warunki graniczne systemu biochemiczno-immunochemicznego | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | System biochemiczno - immunochemiczny /moduły- analizator biochemiczny i analizator immunochemiczny/System wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora
2 | System fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2016 po przeglądzie technicznym i z pełną gwarancją w okresie trwania umowy
3 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
4 | Możliwość rozbudowania systemu o dodatkowy moduł biochemiczny lub immunochemiczny w przypadku zwiększenia wykonywanej ilości badań
5 | W przypadku awarii jednego z modułów możliwość pracy na drugim module
6 | System wyposażony w stację uzdatniania wody o ile aparaty wymagają współpracy ze stacją wody. Konserwacja, wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta na koszt oferenta
7 | Wymiary zintegrowanego analizatora/nie większy niż 330 cmx120cm/ o wymiarach dostosowanych do pracowni biochemiczno-immunochemicznej
8 | Możliwość dostawiania próbek pilnych/cito/ bez przerywania pracy analizatora i priorytetowe ich oznaczanie
9 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości metody
10 | Podajnik próbek z minimum 150 pozycjami i możliwością ciągłego ich dostosowania w czasie pracy, przystosowany do różnego typu probówek systemu zamkniętego, jeden rodzaj statywów przystosowany do próbek pierwotnych i kubeczków probówkowych
11 | Czujniki skrzepu dla próbek oraz czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników na każdym etapie dozowania
12 | Monitorowanie stanu i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych i statusu badanych próbek
13 | Odczynniki płynne, gotowe do użytku /min.95% odczynników nie wymaga rekonstrukcji/z terminem przydatności na opakowaniu po dostarczeniu do laboratorium minimum 4-6 miesięcy
14 | Chłodzenie odczynników na pokładzie w temperaturze zalecanej przez producenta
15 | Wymagania statystyczne: ilość wykonywanych badań i wykorzystywanych odczynników w jednostce czasu
16 | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych
17 | Wykonawca dostarczy odczynniki tej samej serii przez co najmniej 3-6 miesięcy dla 20% odczynników
18 | Wykonawca zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne/kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu/w ilości zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanych systemów analitycznych
19 | Wykonawca zapewni procedury pracy systemu: karty konserwacji i ich przebieg: codzienna i inne zgodnie z wymaganiami producenta, monitorowanie i archiwizowanie w istniejącym systemie informatycznym
20 | Monitorowanie wszystkich czynności konserwacyjnych i związanych z awarią udokumentowane na komputerze i na dysku zewnętrznym
21 | Wykonawca zapewni kontrolę wewnętrzną przy pomocy materiałów kontrolnych dla wszystkich parametrów w oparciu o co najmniej 2 różne poziomy materiałów kontrolnych
22 | Program wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o swobodny dobór reguł interpretacyjnych Westgarda, archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku
23 | Wykonawca zapewni zamawiającemu uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości /kontrola międzynarodowa/wszystkich parametrów z zakresu zamawiającego z opracowaniem statystycznym wyników. Co najmniej 2 razy w roku
24 | Wartości referencyjne dla wszystkich parametrów dla dorosłych/z podziałem na kobiety, mężczyzn, dzieci/
25 | Automatyczna internetowa aktualizacja on-line bazy danych analizatora dotycząca aplikacji, metodyki oznaczeń i kontroli oraz stałe połączenie on-line systemu analitycznego z centrum obsługi serwisowej i aplikacyjnej
26 | Gotowość do pracy 24 godz./dobę
27 | Przystosowanie analizatorów do pracy w systemie całodobowym Wykonawca zabezpieczy stabilne warunki pracy analizatora poprzez dostarczenie i zamontowanie 2 klimatyzatorów /wielkość pomieszczeń 4x5x3,3 m zapewni serwis urządzenia na czas trwania umowy
28 | W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia do pracy urządzeń wykonawca obowiązuje się do pokrycia kosztów
29 | Dwa razy w roku niezależne szkolenia personelu w zakresie oznaczanych parametrów potwierdzone certyfikatem oraz szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy
30 | Wykonawca zapewni komplet pipet ze statywem o poj.500, 1000, 5000 µl z zapewnieniem walidacji przez okres umowy
31 | System preanalityczny /sorter próbek/:kompaktowy, wolnostojący, automatyczny system otwierania probówek, sortowania i archiwizacji o wydajności minimum 400 próbek/godzinę. Pojemność bufora wejściowego min 100 probówek, ze zdalnym dostępem serwisowym przez internet. Sorter z możliwością odczytu kodów użytkowanych przez Szpitalny System Informatyczny
32 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy właściwe przygotowanie materiału do analizy poprzez dostarczenie dwóch wirówek laboratoryjnych z chłodzeniem o parametrach: Wirówki fabrycznie nowe lub używane nie starsze niż 2017r, 23V 50/60 HZ, zakres obrotów 90-1800 RPM, wirnik kątowy 48x15/10 ml, kat 30 °. Pełen koszt serwisowania wirówek ponosi wykonawca
33 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy sprzęt komputerowy- 6 kompletów, do każdego kompletu :drukarka laserowa/z dwoma podajnikami A4 i A5/, czytnik kodów, zewnętrzny dysk pamięci o pojemności 1000 GB, UPS/utrzymanie pracy przez co najmniej 30 min/ właściwy dla danego komputera. Zapewnienie (do każdego komputera) przewodów ochronnych sieci i kabli komputerowych oraz stanowisko przenośne-podstawka/, osłona maskująca na kabel(20,4X22 mm) 3m czarna spirala, niszczarka do dokumentów Zapewnienie papieru do drukarek A5- 10 ryz na kwartał, 1 toner na 6 miesięcy, bęben w razie potrzeby przez cały czas trwania umowy
34 | Parametry zestawu komputerowego : Monitor: Rozmiar ekranu 21,5”, TFT z podświetlaniem LED, format panoramiczny, z powłoką antyodblaskową o podwyższonej twardości 3H, Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 1920 x 1080 przy 60Hz, Złącza: co najmniej D-Sub (15 Pin) , DisplayPort, Kontrast: typowy min. 1 000:1, Kąt widzenia: Min.160° / 170°. Komputer: 1) Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, czterowątkowy najnowszej generacji, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 2) Min. 8 GB RAM DDR4 2133MHz dual channel non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB; wolne min. 2 sloty, 3) Dysk twardy min. 128 GB SSD, 4) Napęd: DVD +/-RW. 5) Złącze PCI Express x16 Gen3 - wolne, złącze PCI Express x4, 6) Karta rozszerzeń: kontroler z portami rs 232. Karta musi posiadać 2 lub więcej portów, 7) Karta sieciowa co najmniej 10/100/1000 Mb/s zintegrowana z płytą główną wspierająca funkcję Wake on LAN, 8) Porty zintegrowane z płytą komputera: 2x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4, 1x RS232, 1xRJ-45, 2x USB 2.0 wewnętrzne, 2x PS/2. Oprogramowanie: 1) Program Antywirusowy 2) Pakiet Microsoft Office, 3) Windows 10 Professional Sprzęt dodatkowy 1) Klawiatura, 2) Mysz, 3) UPS do stacji roboczej4) Kabel zasilający do komputera
35 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy 2 lodówko-zamrażarki/zamrażarka z 3 szufladami/ o poj.300l przystosowane do przechowywania odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych
36 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy dwa stanowiska operatora/biurko+krzesło/
37 | Podłączenie systemu, analizatorów pomocniczych oraz sortera do LSI Marcel W razie zmiany systemu informatycznego w laboratorium , koszt włączenia do nowego systemu ponosi wykonawca Aktualizacja formularza wyniku na koszt oferenta
Warunki graniczne dla modułu biochemicznego
38 | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, płynach z jam ciała, hemolizie, PMR, moczu
39 | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych i wtórnych /pipetowanych/
40 | Ilość pozycji odczynnikowych – minimum 50
41 | Wydajność nie mniejsza niż 600 oznaczeń /godz. bez ISE
42 | Typ pomiarów: fotometryczne mono- i biochromatyczne , kinetyczne, punktu końcowego, ISE
43 | Możliwości analityczne: substraty, enzymy, jony/Na, K, Cl , białka specyficzne, leki uzależniające
44 | Oznaczanie elektrolitów metodą pośrednią, bezobsługowe elektrody lub moduł jonoselektywny do poszczególnych parametrów ISE
45 | Oznaczenie hemoglobiny glikolizowanej bez wstępnego opracowania materiału
46 | Dostawianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania pracy rutynowej
47 | Moduł gotowy do pracy z pakietem startowym – komplet odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do wykonywania badań: glukoza 200 ozn., kreatynina 200 ozn.
Warunki graniczne dla modułu immunochemicznego
48 | Wydajność nie mniejsza niż 150 oznaczeń/godz.
49 | Oznaczenia wykonywane w oparciu o technologię chemiluninescencji
50 | Ilość miejsc na odczynniki min.25
51 | Rodzaj badanego materiału: surowica, osocze
52 | Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym odczynnika bez konieczności wpisywania ręcznego
53 | Metoda oznaczania prokalcytoniny w oparciu o licencje i standaryzację Brahms PCT
54 | Metoda oznaczenia sercowej troponiny wysoce czuła, tzn. z nieprecyzyjnością CV≤10% /współczynnik zmienności przy stężeniu odpowiadającemu 99.percentylowi wartości referencyjnych u osób zdrowych
55 | Moduł gotowy do pracy z pakietem startowym – komplet odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do wykonywania badań:FT4- 200 ozn., anty TPO -100 ozn. PCT-200 ozn., Witamina D-200 ozn., Troponina hs -200 ozn.
Warunki graniczne dla pomocniczego analizatora biochemicznego
Nazwa analizatora:
Producent:
Rok produkcji:
Model:
56 | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2017 r. po przeglądzie technicznym z pełną gwarancją w okresie trwania umowy
57 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
58 | Wydajność nie mniejsza niż 300 oznaczeń na godzinę bez wliczania oznaczeń ISE
59 | Analizator pomocniczy biochemiczny pracujący na min 90% tych samych odczynnikach co analizator podstawowy, wykonujący 20% parametrów z podanego w załączniku cenowym menu
60 | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych
61 | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora z monitorowaniem częstości jej wykonywania zgodnie z wymogami producenta
62 | Funkcja inwentaryzacji i ciągłego monitorowania zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych
63 | Chłodzenie odczynników na pokładzie w temperaturze zalecanej przez producenta
64 | Pobieranie materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych i wtórnych
65 | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej , płynach z jam ciała, hemolizie, moczu, PMZ
66 | Możliwości analityczne: substraty, enzymy, jony/Na, K, Cl/ białka specyficzne, leki uzależniające
67 | Automatyczne rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody
68 | Gotowość do pracy 24 godziny/dobę
69 | Oznaczenie hemoglobiny glikolizowanej bez wstępnego opracowania materiału
70 | Moduł gotowy do pracy z pakietem startowym – komplet odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do wykonywania badań: hemoglobina glikozylowana 200 ozn, glukoza 200 ozn., kreatynina 200 ozn.
Warunki graniczne dla pomocniczego analizatora immunochemicznego
Nazwa analizatora:
Producent:
Rok produkcji:
Model:
71 | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2017po przeglądzie technicznym z pełną gwarancją w okresie trwania umowy
72 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
73 | Analizator w pełni automatyczny, typu „radom access”- swobodnego dostępu, z możliwością wykonywania analiz pilnych bez przerywania pracy analizatora
74 | Analizator pomocniczy do badań immunochemicznych pracujący na tych samych odczynnikach co analizator podstawowy z możliwością porównania wyników, umożliwiający wykonanie metodą chemiluminescencji 20%parametrów z podanego w załączniku cenowym menu/min. Troponina hs, TSH i Prokalcytonina
75 | Możliwość dostawiania próbek pilnych/cito/ bez przerywania pracy analizatora i priorytetowe ich oznaczanie
76 | Wydajność nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę
77 | Pobieranie materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych, wtórnych
78 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów materiale badanym
79 | Ilość miejsc na odczynniki minimum 15
80 | Funkcja inwentaryzacji i ciągłego monitorowania zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych
81 | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora z monitorowaniem częstości jej wykonywania zgodnie z zaleceniami producenta
82 | Wymagane karty konserwacji i ich przebieg : codzienna i inne zgodnie z wymaganiami producenta Monitorowanie archiwizowane na nośniku pamięci
83 | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych
84 | Moduł gotowy do pracy z pakietem startowym – komplet odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do wykonywania badań: TSH – 200 ozn , TRab- 100 ozn
Warunki gwarancji i serwisu
85 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń /analizatory i sprzęt pomocniczy/ przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
86 | Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii - 1 h. Czas usunięcia awarii max.24 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań na analizatorach pomocniczych , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189.
87 | Konserwacja, wymiana filtrów stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy
88 | Zagwarantowana instalacja wraz z pakietem startowym, szkolenie z zakresu konserwacji
Lp. | Parametry oceniane analizatora | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać, odnośnik do ulotki)
Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny
1 | Oprogramowanie , szczegółowy opis systemu zintegrowanego i metodyki w języku polskim, spis błędów, skrócona instrukcja obsługi (środowisko Windows) | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
2 | Obecność kanałów aplikacyjnych | Powyżej 10-10 pkt
Do 10-5- 5 pkt
Poniżej 5- 0 pkt
Moduł biochemiczny
3 | Czas uzyskania wyniku | Do 15 min.-10 pkt
Do 25 min -5 pkt
Powyżej 30 min.- 0pkt
Powyżej 30 min - 0 pkt
4 | Funkcja powtórzenia oznaczenia automatyczna i manualna(rerun) | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
5 | Możliwość ilościowej identyfikacji lipemii i żółtaczki | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
6 | Zużycie wody | Do 20 l-10 pkt
Do 25 l -5 pkt
Powyżej 30 l -0 pkt
7 | Manualna i automatyczna akceptacja wyników | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
8 | Możliwość wywołania nazwiska pacjenta wg ID | Tak-10 pkt
Nie-0 pkt
9 | Archiwizacja wyników | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
10 | Jeden rodzaj statywów probówkowych dla każdego rodzaju materiału badanego ( surowica, kalibrator, kontrola, mocz) | Tak-10 pkt
Nie-0 pkt
Moduł immunochemiczny
11 | Czas uzyskania wyniku | Do 30 min-10 pkt
Do 40 min-5 pkt
Powyżej 40 min – 0 pkt
12 | Czas oznaczenia troponiny hs | Do 12 min- 10 pkt
Do 20 min- 5 pkt
Powyżej 20 min- 0 pkt
13 | Funkcja powtórzenia oznaczenia automatyczna i manualna(rerum) | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
14 | Objętość próbki max.50µl | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
15 | Eliminacja kontaminacji do poziomu nieistotnego klinicznie-opisać | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
16 | Możliwość wywołania nazwiska pacjenta wg ID | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
17 | Archiwizacja wyników | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
Odczynniki
18 | Test do oznaczania HCG umożliwiający szerokie zastosowanie kliniczne: oszacowanie statusu ciąży, ocenę ryzyka wad genetycznych, diagnostykę nowotworów produkujących HCG, monitorowanie pacjentów z chorobami tromboplastycznymi | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
19 | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3,a-Tg, a-TPO posiadają określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
20 | Oznaczenie kreatyniny wolne od interferencji ze strony bilirubiny przynajmniej do stężenia 50µg/dl bilirubiny w badanej próbce | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
21 | Prokalcytonina- wymagania dotyczące testu Objętość martwa + objętość próbki 150µl Czułość funkcjonalna ≤0,06ng/ml Zakres pomiarowy bez rozcieńczania minimum 100 ng/ml | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
22 | Troponina test wysokoczuły umożliwiający zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostycznego | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
23 | Test do wykonywania HIV IV generacji(Ag/Ab) | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
24 | Dla testu Troponina wysokoczuła brak interferencji dla pacjentów ze schorzeniami nerek | Tak-10 pkt
Nie- 0 pkt
25 | Zakres mierzonych wartości określających liniowość testów w pierwszym pomiarze(bez rozcieńczenia)
| LDH 10-4500 U/L | Tak-2 pkt
Nie- 0 pkt
| CRP 0,3 - 0,49 -350 mg/L | 2 pkt
| CRP 0,5-0,65 -350 mg/L | 1 pkt
| CRP powyżej 0,7 -350 mg/L | 0 pkt
| Amylaza <=3-6500>= U/L | Tak-2 pkt
Nie- 0 pkt
| AST 3-4200 U/L | Tak-2 pkt
Nie- 0 pkt
| ASP 6-4100 U/L | Tak-2 pkt
Nie- 0 pkt
| Etanol 2,2-108 mmol/l | Tak-2 pkt
Nie- 0 pkt
| GGTP 4-8500 U/L | Tak-2 pkt
Nie- 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”