Znak sprawy:     		  	                                                 Zambrów, dnia 23-02-2024r.

Szp.P.VI. 3/24

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ Nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych nr 2.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Część nr 1

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Część nr 1 - Aparat RTG przewoźny z ramieniem C, pkt. 51 (zmodyfikowany odpowiedziami na pytania w dniu 22.02.2024)

Prosimy Zamawiającego o zniesienie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego znaczenia podczas codziennej pracy z aparatem oraz jest nieistotny z punktu widzenia operatora. Pragniemy zaznaczyć, że panel dotykowy służy do sterowania aparatem oraz do podglądu obrazu i w żaden sposób nie służy do diagnostyki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Część nr 1 - Aparat RTG przewoźny z ramieniem C, pkt. 52 (zmodyfikowany odpowiedziami na pytania w dniu 22.02.2024)

Prosimy Zamawiającego o zniesienie punktacji w przypadku rozwiązania „Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury lampy oraz kołpaka. Wyświetlanie informacji o temperaturze lampy rentgenowskiej i kołpaka na monitorze”, gdyż nie jest to rozwiązanie równoważne.

Rozwiązanie pierwotne tj.: „Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku i powrotu do ustawień początkowych po osiągnięciu temperatury optymalnej”, jest mechaniczną funkcją urządzenia, która faktycznie nie dopuszcza do przegrzania urządzenia, natomiast wyżej wymieniona funkcja, to tylko informacja o tym, że urządzenie się przegrzewa i nie powinna być traktowana jako równoważna.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. 52 wg. poniższego:

Zamawiający  dopuszcza rozwiązanie dotyczące zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem, tj.: Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury lampy oraz kołpaka. Wyświetlanie informacji o temperaturze lampy rentgenowskiej i kołpaka na monitorze.

Ilość możliwych do uzyskania punktów do oceny w kryterium „ocena techniczna” – bez punktacji.

PREZES SPÓŁKI

dr inż. Jan Bajno